ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΡΙΩΝ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ  ΤΩΝ  R  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Κ.  ΓΑΛΑΝΗ

Επιβλέπων: Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003

ΕΘΝΙΚΟ  ΜΕΤΣΟΒΙΟ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΡΙΩΝ  ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ  ΤΩΝ  R  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ

του

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Κ. ΓΑΛΑΝΗ

Επιβλέπων: Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή την 4η Σεπτεμβρίου 2003

(Υπογραφή)			(Υπογραφή)	    	                      (Υπογραφή)

...........................		............................	                      ...........................

Παναγιώτης Τσανάκας	Γεώργιος Παπακωνσταντίνου	          Κιαμάλ Πεκμεστζή

Καθηγητής Ε.Μ.Π.		Καθηγητής Ε.Μ.Π.		          Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003

...............................

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Νικόλαος Γαλάνης, 2003

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All Rights Reserved

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό θα πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

# Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	5

Ευρετήριο Σχημάτων	7

Περίληψη	9

Abstract	10

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή	11

1.1 Τι Είναι Το QRS	12

1.2 Στόχος Της Εργασίας	12

1.3 Βήματα Υλοποίησης	13

1.4 Υλοποίηση της Εργασίας	14

1.5 Ευχαριστίες	14

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο	15

2.1 Ο Αλγόριθμος Haar – Wavelet	16

2.1.1 Discrete Wavelet Transforms	16

2.1.2 Μετασχηματισμός Haar-Wavelet:	16

2.2 Ο Αλγόριθμος Μετασχηματισμού Μήκους	20

2.2.1 Γενικά	20

2.2.2 Περιγραφή	20

2.3 Ο Αλγόριθμος Pan – Tompkins	22

2.3.1 Γενικά	22

2.3.2 Ζωνοπερατό φίλτρο ακεραίων	24

2.3.2.1 Βαθυπερατό Φίλτρο	24

2.3.2.2 Υψιπερατό Φίλτρο	26

2.3.3 Διαφόριση	28

2.3.4 Τετραγωνισμός	30

2.3.5 Ολοκλήρωση Κινούμενου Παραθύρου	31

Κεφάλαιο 3: Τεχνικές Κατωφλίου	35

3.1 Τεχνική Κατωφλίου Για Τον Εντοπισμό Των Κορυφών	36

3.2 Τεχνική Κατωφλίου των Pan και Tompkins	36

3.3 Τροποποίηση κατωφλίου Pan-Tompkins	39

Κεφάλαιο 4: Υλοποίηση	43

4.1 Γενικά	44

4.2 Υλοποίηση Αλγορίθμου Haar-Wavelet	44

4.3 Υλοποίηση Αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους	46

4.4 Υλοποίηση Αλγoρίθμου Pan-Tompkins	47

4.5 Υλοποίηση Πρώτου Σταδίου Κατωφλίου Pan-Tompkins	49

4.6 Υλοποίηση Τροποποιημένου  Κατωφλίου Pan-Tompkins	52

Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα	57

5.1 Γενικά	58

5.2 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Haar-Wavelet	58

5.3 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους	67

5.4 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Pan Tompkins	72

5.5 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων	77

Αναφορές	95

# Ευρετήριο Σχημάτων

Σχήμα 1.1.1: Χαρακτηριστικά τμήματα κυματομορφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος.	12

Σχήμα 2.1.2.1: Ιεραρχική αναπαράσταση του σήματος με τη διαδοχική εφαρμογή του φίλτρου στη βαθυπερατή έξοδο.	19

Σχήμα 2.2.2.1: Δείγμα από ηλεκτροκαρδιογράφημα.	21

Σχήμα 2.2.2.2: Αποτελέσματα εφαρμογής Μετασχηματισμού Μήκους με μήκος παραθύρου 55 στο δείγμα του σχ. 2.2.2.1 .	22

Σχήμα 2.3.1: Στάδια του αλγορίθμου Pan-Tompkins	23

Σχήμα 2.3.2: Ηλεκτροκαρδιογράφημα από δειγματοληψία με 200 δείγματα ανά δευτερόλεπτο	24

Σχήμα 2.3.3: Βαθυπερατό φίλτρο. a) Γράφημα πόλων-μηδενικών. b) Απόκριση πλάτους. c) Απόκριση φάσης	25

Σχήμα 2.3.4: Σήμα μετά από το βαθυπερατό φίλτρο	26

Σχήμα 2.3.5: Το υψιπερατό φίλτρο υλοποιείται με την αφαίρεση ενός βαθυπερατού από ένα φίλτρο καθυστέρησης	27

Σχήμα 2.3.6: Υψιπερατό φίλτρο. a) Απόκριση πλάτους. b) Απόκριση φάσης	27

Σχήμα 2.3.7: Απόκριση πλάτους ζωνοπερατού φίλτρου	28

Σχήμα 2.3.8: Ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά από την εφαρμογή του ζωνοπερατού φίλτρου	28

Σχήμα 2.3.9: Διαφόριση a) Απόκριση πλάτους. b) Απόκριση φάσης	29

Σχήμα 2.3.10: Ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά από την εφαρμογή του φίλτρου και τη διαφόριση	30

Σχήμα 2.3.11: Σήμα μετά από τον τετραγωνισμό	31

Σχήμα 2.3.12: Σήμα μετά από την ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου	32

Σχήμα 2.3.13: Σχέση συμπλέγματος QRS με της έξοδο του ολοκληρωτή. a) Η.Κ.Γ.   b) Έξοδος του ολοκληρωτή. QS: πλάτος συμπλέγματος. W: πλάτος του παραθύρου	32

Σχήμα 2.3.14: Βήματα του αλγορίθμου. a) Αρχικό σήμα. b) Έξοδος φίλτρου.             c) Έξοδος τεραγωνιστή και διαφοριστή. d) Έξοδος ολοκληρωτή.	33

Σχήμα 3.2.1: Αδυναμία σωστής επιλογής σημείων R από το πρώτο στάδιο του κατωφλίου Pan-Tompkins	38

Σχήμα 3.2.2: Αδυναμία του πρώτου σταδίου του κατωφλίου Pan-Tompkins να λειτουργήσει σε σήματα με baseline drift.	38

Σχήμα 3.3.1: Βελτίωση της επιλογής κορυφών R	40

Σχήμα 3.3.2: Βελτίωση απόδοσης σε σήματα με baseline drift.	41

Σχήμα 5.2.1: Αποτελέσματα πρώτης κλίμακας Haar Wavelet	59

Σχήμα 5.2.2: Αποτελέσματα δεύτερης κλίμακας Haar Wavelet	60

Σχήμα 5.2.3: Αποτελέσματα τρίτης κλίμακας Haar Wavelet	61

Σχήμα 5.2.4: Αποτελέσματα τέταρτης κλίμακας Haar Wavelet	62

Σχήμα 5.2.5: Αποτελέσματα πέμπτης κλίμακας Haar Wavelet	63

Σχήμα 5.2.6: Αποτελέσματα εφαρμογής πρώτου τμήματος κατωφλίου Pan Tompkins	65

Σχήμα 5.2.7: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins	65

Σχήμα 5.2.8: Εύρεση κορυφών Q, S	66

Σχήμα 5.3.1: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 55. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 55.	68

Σχήμα 5.3.2: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 60. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 60.	69

Σχήμα 5.3.3: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 70. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 70.	70

Σχήμα 5.3.4: Αποτελέσματα εφαρμογής πρώτου σταδίου κατωφλίου Pan Tompkins	71

Σχήμα 5.3.5: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins	71

Σχήμα 5.3.6: Εύρεση κορυφών Q, S	72

Σχήμα 5.4.1: Αρχικό σήμα προς επεξεργασία	73

Σχήμα 5.4.2: Σήμα μετά από την εφαρμογή του ζωνοπερατού φίλτρου	73

Σχήμα 5.4.3: Σήμα μετά από τη διαφόριση	74

Σχήμα 5.4.4: Σήμα μετά από τον τετραγωνισμό	74

Σχήμα 5.4.5: Σήμα μετά από την ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου	74

Σχήμα 5.4.6: Αποτελέσματα εφαρμογής αρχικού σταδίου του κατωφλίου Pan Tompkins	75

Σχήμα 5.4.7: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins	75

Σχήμα 5.4.8: Εύρεση κορυφών Q, S	76

# Περίληψη

Η διπλωματική εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ψηφιακή επεξεργασία ηλεκτροκαρδιογραφημάτων με στόχο τον εντοπισμό των κορυφών R.

Για την υλοποίηση της εργασίας επιλέχθηκε να γίνει χρήση τριών ανεξάρτητων μεθόδων - αλγορίθμων επεξεργασίας του σήματος προκειμένου να αφαιρεθεί το στοιχείο του θορύβου από το σήμα και να έχουμε αύξηση του λόγου Σήματος – Θορύβου. Ακολούθως, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των τριών αλγορίθμων θα μπορούσαμε να έχουμε μία καλή εικόνα για τις θέσεις των συμπλεγμάτων. Οι τρεις αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Haar - Discrete Wavelet Transform [1, 2, 3, 4, 5], ο Αλγόριθμος Μετασχηματισμού Μήκους της Φ. Γρίτζαλη [6, 7, 8]και ο αλγόριθμος των Pan και Tompkins [9, 10]. Μετά από τον καθαρισμό των σημάτων από το θόρυβο, με τη μέθοδο του κατωφλίου επιλέγονται οι κορυφές που αποτελούν τις κορυφές συμπλεγμάτων QRS. Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο τεχνικές προσαρμοζόμενου κατωφλίου: η πρώτη είναι αυτή που πρότειναν αρχικά οι Pan και Tompkins στον αλγόριθμό τους, και η δεύτερη αποτελεί απλά μία επέκταση της πρώτης με την προσθήκη κάποιων επιπλέον ελέγχων για την πιο αποδοτική προσαρμογή του κατωφλίου ανάλογα με τη μορφή του υπό εξέταση σήματος.

Η υλοποίηση των αλγορίθμων αυτών έγινε σε γλώσσα C και για τον έλεγχό τους χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον δικτυακό τόπο Physionet [11] (www.physionet.org). Στη συνέχεια θα γίνει μία πιο αναλυτική παρουσίαση του κάθε αλγορίθμου, θα αναλυθούν οι υλοποιήσεις τους και θα παρουσιαστούν δείγματα από τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους σε ηλεκτροκαρδιογραφήματα.

# Abstract

This diploma thesis has as a goal the digital processing of electrocardiographs (ECGs) for the purpose of detecting the R peaks.

For the realization of this thesis have been chosen three different independent methods – algorithms of digital signal processing so as to reduce the noise level of the ECGs and to augment the Signal to Noise ratio (S/N). Following this processing, a comparison of the results from the three different methods would yield a close approximation of the QRS complexes’ positions. The three algorithms chosen for the processing are: the Haar – Wavelet Transform [1, 2, 3, 4, 5], the Gritzali Length Transform [6, 7, 8] and the Pan Tompkins Algorithm [9, 10]. After the application of these methods, an adaptive threshold is applied to the signal in order to pick the valid QRS peaks. This thesis makes use of two adaptive thresholding techniques: the first one is the one originally proposed by Pan and Tompkins to be used with their algorithm and the second one is a slightly modified version of the first with the addition of a couple of new features, so as to be able to adapt more efficiently to signals with different characteristics.

The realization of the algorithms has been made using C language code, and for their testing were used ECGs from Physionet [11] internet medical data base (www.physionet.org). Following, is a more detailed presentation of each algorithm and its implementation along with samples of the results of their application on ECGs.

# Κεφάλαιο 1:

# Εισαγωγή

## 1.1 Τι Είναι Το QRS

Το σύμπλεγμα QRS αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό τμήμα ενός ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Αποτελείται από τρεις διαδοχικές κορυφές την Q την R και την S και η παρουσία του οφείλεται στην ηλεκτρική εκπόλωση των κοιλιών της καρδιάς. Η πρώτη αρνητική (σε σχέση με το επίπεδο που ορίζει η ισοηλεκτρική ευθεία) κορυφή είναι η Q, η πρώτη θετική είναι η R και η δεύτερη αρνητική είναι η S. Ο χαρακτηρισμός ως αρνητική και θετική για τις κορυφές αυτές δείχνει τη φορά της εκφόρτισης με θετική να λαμβάνεται η φορά από πάνω προς τα κάτω μέσα στον καρδιακό μυ.

Η μορφή του συμπλέγματος QRS αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο διάγνωσης καρδιολογικών παθήσεων και για το λόγο αυτό ο επαρκής εντοπισμός των συμπλεγμάτων αυτών αποτελεί έναν σημαντικό στόχο της επιστημονικής κοινότητας.

Σχήμα 1.1.1: Χαρακτηριστικά τμήματα κυματομορφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

## 1.2 Στόχος Της Εργασίας

Η σημασία αυτή των συμπλεγμάτων QRS στη διάγνωση καρδιακών παθήσεων έχει ωθήσει πολλούς ερευνητές στην ανάπτυξη μίας πλειάδας αλγορίθμων εντοπισμού των χαρακτηριστικών αυτών κορυφών των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι ο κατά το δυνατόν ακριβέστερος εντοπισμός των συμπλεγμάτων QRS κάνοντας χρήση τριών από τους πιο διαδεδομένους και αποτελεσματικούς αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας ηλεκτροκαρδιογραφημάτων: τον Haar - Discrete Wavelet Transform [1, 2, 3, 4, 5], τον Length Transform της Φ. Γκρίτζαλη [6, 7, 8] και τον αλγόριθμο των Pan και Tompkins [9, 10]. Το Κεφάλαιο 2 είναι αφιερωμένο στη θεωρητική ανάλυση των τριών αυτών αλγορίθμων. Ο συνδυασμός και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών αυτών ανεξάρτητων μεθοδολογιών μπορεί να μας δώσει μία αρκετά ακριβή εικόνα για την πραγματική θέση των συμπλεγμάτων QRS μέσα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.

## 1.3 Βήματα Υλοποίησης

Με την εφαρμογή των αλγορίθμων επιτυγχάνουμε την απομάκρυνση ενός μεγάλου ποσοστού του θορύβου που υπάρχει στα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα τμήματα εκείνα που αποτελούν το κανονικό σήμα. Η ύπαρξη του θορύβου οφείλεται τόσο στην ύπαρξη παρεμβολών από την παρουσία ηλεκτρικών ρευμάτων κοντά στους ηλεκτροκαρδιογράφους  όσο και σε διάφορες άλλες φυσικές αιτίες όπως απότομες κινήσεις του υπό εξέταση ατόμου ή θόρυβος από την αναπνοή.

Μετά από την ψηφιακή επεξεργασία του σήματος, προκειμένου να επιλεγούν οι επιθυμητές R κορυφές εφαρμόζεται ένα προσαρμοζόμενο κατώφλι το οποίο καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις κορυφές που υπάρχουν στο σήμα, αυτές που αποτελούν τα σημεία R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ως τεχνική κατωφλίου έχει επιλεγεί η τεχνική που προτάθηκε από τους Pan και Tompkins [9, 10] στην ανάλυση του αλγορίθμου τους. Η υλοποίηση που έχει γίνει συμπεριλαμβάνει μόνο το πρώτο τμήμα του αλγορίθμου του κατωφλίου των Pan και Tompkins [10]. Επιπλέον, στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και μία τροποποιημένη έκδοση του πρώτου αυτού τμήματος του κατωφλίου των Pan και Tompkins η οποία χαρακτηρίζεται από κάποιους επιπλέον ελέγχους για τη μορφή του υπό εξέταση σήματος προκειμένου να  επιτευχθεί μία προσαρμογή πιο ευέλικτη και αποδοτική, που να καλύπτει διάφορες μορφές σήματος όπως για παράδειγμα σήματα με απόκλιση βασικής γραμμής (Baseline Drift). Η ανάγκη για την τροποποίηση αυτή που πραγματοποιήθηκε συνίσταται στο γεγονός ότι υλοποιήθηκε μόνο το πρώτο τμήμα του αλγορίθμου με αποτέλεσμα να μην έχουμε ολοκληρωμένη λειτουργία του. Οι δύο αυτές τεχνικές προσαρμοζόμενου κατωφλίου αναλύονται θεωρητικά στο Κεφάλαιο 4.

## 1.4 Υλοποίηση της Εργασίας

Η υλοποίηση της εργασίας επιλέχθηκε εξ’ αρχής να γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού C με απώτερο σκοπό τα αποτελέσματά της να μπορέσουν να αποτελέσουν τμήμα ενός ενσωματωμένου συστήματος άμεσα προσαρμόσιμου σε ηλεκτροκαρδιογράφους για την άμεση εξαγωγή πορισμάτων (ακόμα και σε πραγματικό χρόνο) από το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αρχικά αναπτύχθηκαν τρία ανεξάρτητα προγράμματα, ένα για κάθε αλγόριθμο προκειμένου να διαπιστωθεί η μορφή της εξόδου του κάθε ενός καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητά τους στην ενίσχυση του σήματος και στην εξασθένηση του θορύβου. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζονται και αναλύονται στο Κεφάλαιο 3.

Στη συνέχεια, έχοντας τις μορφές των τριών εξόδων, έγινε εφαρμογή του κατωφλίου των Pan και Tompkins με στόχο την μελέτη της αποτελεσματικότητάς του. Λόγω της αρχικής μερικής υλοποίησης του αλγορίθμου, παρουσιάστηκαν κάποιες δυσλειτουργίες κατά τον έλεγχο ορισμένων σημάτων καθιστώντας απαραίτητη την πραγματοποίηση ορισμένων προσθηκών και τροποποιήσεων με σκοπό την καλύτερη σύγκλιση του αλγορίθμου στις απαιτήσεις τις εφαρμογής μας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την προσθήκη των επιπλέον χαρακτηριστικών στο κατώφλι προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Για τον λόγο αυτό οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν είναι ως επί το πλείστον απλοί έλεγχοι που στοχεύουν στην πιο αποδοτική σύγκλιση του κατωφλίου.

## 1.5 Ευχαριστίες

Τελειώνοντας τον πρόλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Παναγιώτη Τσανάκα που έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και μου ανέθεσε την διεκπεραίωση της διπλωματικής αυτής εργασίας

# Κεφάλαιο 2:

# Θεωρητικό Υπόβαθρο

## 2.1 Ο Αλγόριθμος Haar – Wavelet

### 2.1.1 Discrete Wavelet Transforms

Η θεωρία των Wavelets παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για μία πλειάδα τεχνικών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα μεταξύ τους για διάφορες εφαρμογές επεξεργασίας σήματος. Το εύρος της είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καλύπτει περιπτώσεις τόσο συνεχών όσο και διακριτών σημάτων. Ιδιαίτερα ο μετασχηματισμός Wavelet παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ανάλυση μη στατικών σημάτων. Για ορισμένες εφαρμογές ο Wavelet Transform είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζεται ως η αποσύνθεση ενός σήματος σε μία ομάδα από συναρτήσεις-βάσεις. Αυτές ακριβώς οι συναρτήσεις είναι που αποκαλούνται Wavelets [1].

Στην παρούσα εφαρμογή, ο μετασχηματισμός Wavelet θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση ενός σήματος ηλεκτροκαρδιογραφήματος με σκοπό την αποκόμιση των χαρακτηριστικών σημείων Q, R, S από αυτό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ιατρικές εφαρμογές. Τα σήματα που μας ενδιαφέρουν, λοιπόν, είναι σήματα διακριτού χρόνου, με έντονο το στοιχείο του θορύβου.

Ο μετασχηματισμός που επιλέχθηκε για τις ανάγκες της εφαρμογής μας είναι ο μετασχηματισμός Haar-Wavelet [1, 2, 3, 4, 5]. Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι ότι ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός υπερτερεί σε πολύ μεγάλο βαθμό έναντι των υπολοίπων σε υπολογιστικό κόστος, γεγονός που αντισταθμίζει την αναλογικά μικρή ανάλυση που προσφέρει [1].

### 2.1.2 Μετασχηματισμός Haar-Wavelet:

Ο μετασχηματισμός Haar Wavelet συνίσταται στη διαδοχική εφαρμογή ενός υψιπερατού και ενός βαθυπερατού φίλτρου στο σήμα. Αυτό συμβαίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Αρχικά το σήμα διέρχεται από τα δύο φίλτρα. Η έξοδος του βαθυπερατού διέρχεται εκ νέου από τα φίλτρα αυτά κ.ο.κ. Σε κάθε βήμα, το σήμα που τροφοδοτείται υποδιπλασιάζεται σε μέγεθος και τελικά ο αλγόριθμος τερματίζει όταν μείνει μονάχα ένα στοιχείο.

Στο ακόλουθο σχήμα δίνεται γραφικά η εφαρμογή των φίλτρων που χρησιμοποιούνται για τον μετασχηματισμό.

Όπου με Η0 συμβολίζουμε το βαθυπερατό φίλτρο και με Η1 το υψιπερατό.

Το Η0 παίρνει ανά δύο τα δεδομένα εισόδου και υπολογίζει το ημιάθροισμά  τους ενώ το Η1 υπολογίζει την ημιδιαφορά τους. Οι δύο αυτές λειτουργίες, καθώς είναι γραμμικές μπορούν να αναπαρασταθούν με πίνακες ως εξής:

και

Η συνάρτηση D(n) αναπαρίσταται από τον πίνακα:

με την εφαρμογή της οποίας επιλέγονται η πρώτη, η τρίτη κλπ. είσοδοι x. Η συνδυασμένη εφαρμογή των φίλτρων και την συνάρτησης D(n) δίνουν τελικά τους ακόλουθους πίνακες για τον βαθυπερατό και τον υψιπερατό κλάδο αντίστοιχα:

και

Τελικά, οι δύο κλάδοι (πάνω και κάτω) δίνουν

y0 = L(n)x  	και 		y1 = B(n)x

αντίστοιχα. Η τελική έξοδος της διάταξης είναι:

,       όπου .

Έχουμε δηλαδή εκφράσει την έξοδο της διάταξης του φίλτρου Haar για είσοδο μήκους n, ως τον πίνακα Η(n).

Με βάση τη διάταξη αυτή μπορούμε να χτίσουμε μία ιεραρχική αναπαράσταση του σήματος με τη διαδοχική εφαρμογή του φίλτρου στη βαθυπερατή έξοδο όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχήμα 2.1.2.1: Ιεραρχική αναπαράσταση του σήματος με τη διαδοχική εφαρμογή του φίλτρου στη βαθυπερατή έξοδο.

Σε κάθε βήμα της αναδρομής αυτής η τάξη του σήματος υποδιπλασιάζεται. Αν το σήμα είναι διακριτό,  πεπερασμένο και το μήκος του είναι δύναμη του 2, τελικά μένει ένα σήμα με μόνο ένα δείγμα. Στην περίπτωση της διάταξης Haar, το δείγμα αυτό θα είναι ο μέσος όρος των δειγμάτων του αρχικού σήματος. Το άθροισμα των μεγεθών των εξόδων από όλα τα υψιπερατά βήματα και της εξόδου του τελευταίου βαθυπερατού φίλτρου ισούται με το μέγεθος την αρχικής εισόδου. Η τελική, ιεραρχική αναπαράσταση ενός σήματος εισόδου είναι μία συλλογή από λεπτομέρειες (Details Coefficients) σημάτων διαφόρων επιπέδων ανάλυσης (κλιμάκων) και μία συμπτυγμένη εκδοχή του αρχικού σήματος (Approximation Coefficients) που είναι η έξοδος του τελευταίου βαθυπερατού φίλτρου. Η όλη διαδικασία μπορεί να αναπαρασταθεί με έναν μοναδικό πίνακα μετασχηματισμού Ηsys. Η μορφή του πίνακα αυτού δίνεται στο προηγούμενο σχήμα για την περίπτωση που η διάταξη Haar  εφαρμόζεται τρεις φορές.

## 2.2 Ο Αλγόριθμος Μετασχηματισμού Μήκους

### 2.2.1 Γενικά

Ο αλγόριθμος του μετασχηματισμού μήκους ανήκει στην οικογένεια των αλγορίθμων που κάνουν χρήση ενός «παραθύρου» το οποίο διατρέχει το σήμα, εκτελώντας κάποιον υπολογισμό κάθε φορά σε ένα υποσύνολο του σήματος. Ο μετασχηματισμός μήκους μελετήθηκε και αναπτύχθηκε αρχικά από την Φωτεινή Γκρίτζαλη [6, 7, 8].

### 2.2.2 Περιγραφή

Το μήκος ds μίας συνάρτησης  σε ένα διάστημα [t,t+dt] δίνεται από τη σχέση

Ο μετασχηματισμός μήκους στο διάστημα αυτό ορίζεται ως

όπου n είναι το πλήθος των καναλιών δειγματοληψίας του ηλεκτροκαρδιογράφου και q είναι το μήκος του παραθύρου που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς.

Στην περίπτωσή μας η συνάρτηση  είναι διακριτή οπότε ο μετασχηματισμός παίρνει τη μορφή

όπου yj(t) είναι η τιμή της τάσης από το j-οστό κανάλι δειγματοληψίας. Στη εργασία αυτή όμως, χρησιμοποιούνται ηλεκτροκαρδιογραφήματα ενός καναλιού, οπότε ο μετασχηματισμός γίνεται τελικά

.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο αλγόριθμος αυτός ενισχύει τα τμήματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος που είναι πιο απότομα καθώς εκεί παρατηρούνται μεγαλύτερες διαφορές και κλίσεις. Οι μεγάλες διαφορές στις τιμές γειτονικών σημείων στο ηλεκτροκαρδιογράφημα θα δίνουν μεγάλες τιμές στον παράγοντα Δyk ο οποίος, στη συνέχεια, λόγω του τετραγωνισμού του θα αυξάνει ακόμα περισσότερο (μη γραμμικά). Τελικά, όλο το άθροισμα θα αυξάνει σε περιοχές με μεγάλες διαφορές στις τιμές του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η επιλογή του παραθύρου είναι ένας παράγοντας ιδιάζουσας σημασίας για την επιτυχημένη εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού και η ιδανική περίπτωση είναι το παράθυρο να επιλέγεται αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να περικλείει τα συμπλέγματα QRS αλλά αρκετά μικρό ώστε να μην περιέχει ταυτόχρονα με ένα σύμπλεγμα QRS ένα κύμα-T το οποίο θα δημιουργούσε παραμόρφωση στην έξοδο.

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο σχήματα που δείχνουν την αρχική μορφή ενός δείγματος από ηλεκτροκαρδιογράφημα και τη μορφή του μετά από την επεγεργασία του δείγματος αυτού με τον αλγόριθμο Μετασχηματισμού Μήκους αντίστοιχα. Για το παράδειγμα αυτό έχει επιλεγεί παράθυρο μήκους 55 δειγμάτων.

Σχήμα 2.2.2.1: Δείγμα από ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Σχήμα 2.2.2.2: Αποτελέσματα εφαρμογής Μετασχηματισμού Μήκους με μήκος παραθύρου 55 στο δείγμα του σχ. 2.2.2.1 .

## 2.3 Ο Αλγόριθμος Pan – Tompkins

Η θεωρητική ανάλυση που ακολουθεί, αποτελεί ελεύθερη μετάφραση του αντίστοιχου κειμένου που βρίσκεται στο βιβλίο Biomedical Digital Signal Processing του J. W. Tompkins [10].

### 2.3.1 Γενικά

Ο αλγόριθμος αυτός αναπτύχθηκε το 1985 από τους Pam και Tompkins και αναπτύχθηκε περαιτέρω το 1986 από τους  Hamilton και Tompkins. Αναγνωρίζει συμπλέγματα QRS σε ηλεκτροκαρδιογραφήματα βασιζόμενος στην ανάλυση της κλίση, του εύρους και του πλάτους.

Προκειμένου να εξασθενηθεί  ο θόρυβος, το σήμα διέρχεται από ένα ζωνοπερατό φίλτρο το οποίο αποτελείται από ένα βαθυπερατό φίλτρο το οποίο το διαδέχεται ένα υψιπερατό φίλτρο. Στη συνέχεια, το σήμα υπόκειται σε διαφόριση (differentiation), τετραγωνισμό (squaring), και σε ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου (moving window integration).

Σχήμα 2.3.1: Στάδια του αλγορίθμου Pan-Tompkins

Το ζωνοπερατό φίλτρο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί αριθμητική ακεραίων. Για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μία ειδική κατηγορία ψηφιακών φίλτρων. Αυτή η επιλογή έγινε προκειμένου ο μικροεπεξεργαστής να καλείται να εκτελέσει αριθμητικές πράξεις ακεραίων, γεγονός που του επιτρέπει να επιτύχει ταχύτητες ικανές για επεξεργασία πραγματικού χρόνου. Σε περίπτωση που γινόταν χρήση αριθμών κινητής υποδιαστολής, ο υπολογιστικός χρόνος θα ήταν απαγορευτικός για κάτι τέτοιο.

Επειδή με τη χρήση φίλτρων της κατηγορίας αυτής ήταν αδύνατον να σχεδιαστεί απευθείας ένα ζωνοπερατό φίλτρο επιλέχθηκε να σχεδιαστεί μία διάταξη με δύο διαδοχικά φίλτρα, ένα βαθυπερατό και ένα υψιπερατό. Το φίλτρο αυτό απομονώνει την ενέργεια των συμπλεγμάτων QRS που βρίσκεται επικεντρωμένη στα 10Hz, και εξασθενεί τα κύματα Ρ και Τ που χαρακτηρίζονται από χαμηλές συχνότητες καθώς επίσης εξασθενεί και τις υψηλές συχνότητες που οφείλονται σε μυϊκό θόρυβο και σε παρεμβολές από ηλεκτρικό ρεύμα.

Το επόμενο βήμα είναι η διαφόριση, που αποτελεί την κλασικότερη τεχνική για τον εντοπισμό και την ενίσχυση των τμημάτων μεγάλης κλίσης που χαρακτηρίζουν τα συμπλέγματα QRS.

Ακολουθεί ένας μη γραμμικός μετασχηματισμός ο οποίος συνίσταται στον τετραγωνισμό του σήματος. Αυτό στοχεύει στο να γίνουν όλα τα δεδομένα θετικά πριν από την ολοκλήρωση, καθώς επίσης και στην εξασθένηση κάποιων υψηλών συχνοτήτων που δημιουργήθηκαν από τη διαφόριση.

Η τετραγωνισμένη κυματομορφή  διέρχεται από έναν ολοκληρωτή κινούμενου παραθύρου. Ο ολοκληρωτής αυτός αθροίζει την περιοχή κάτω από την κυματομορφή σε διαστήματα των 150ms, μετά προχωράει κατά διάστημα ενός δείγματος και ολοκληρώνει το νέο διάστημα των 150ms. Το μέγεθος του παραθύρου επιλέγεται αρκετά μεγάλο για να μπορεί να περιλάβει κάποιο αφύσικα μεγάλο σύμπλεγμα QRS αλλά αρκετά μικρό ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο να υπερκαλύψει την απόσταση μεταξύ ενός συμπλέγματος QRS και ενός κύματος Τ.

Στη συνέχεια γίνεται χρήση προσαρμοζόμενων κατωφλίων τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις τιμές των κορυφών που εντοπίζονται (κορυφές σήματος και θορύβου).

Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα επιμέρους αυτά βήματα του αλγορίθμου.

Σχήμα 2.3.2: Ηλεκτροκαρδιογράφημα από δειγματοληψία με 200 δείγματα ανά δευτερόλεπτο

### 2.3.2 Ζωνοπερατό φίλτρο ακεραίων

Το ζωνοπερατό φίλτρο αυτό, ελαττώνει το θόρυβο του ηλεκτροκαρδιογραφήματος καθώς η ζώνη διέλευσής του επιλέγεται στην περιοχή των 10Hz (5 – 15 Hz) η οποία αποτελεί και το φάσμα του μέσου συμπλέγματος QRS. Το φίλτρο που υλοποιείται στον αλγόριθμο αυτό είναι ένα αναδρομικό φίλτρο ακεράιων στο οποίο εντοπίζονται πόλοι για την εξουδετέρωση των μηδενικών στον μοναδιαίο κύκλο του επιπέδου z. Όπως προαναφέρθηκε, για την υλοποίηση του φίλτρου χρησιμοποιείται μία διάταξη που περιέχει δύο διαδοχικά φίλτρα: το πρώτο βαθυπερατό και το δεύτερο υψιπερατό.

### 2.3.2.1 Βαθυπερατό Φίλτρο

Η συνάρτηση μεταφοράς του βαθυπερατού φίλτρου δευτέρας τάξεως  είναι

.

Η εξίσωση διαφορών του είναι

y(nT) = 2y(nT - T) – y(nT – 2T) + x(nT) -2x(nT – 6T) + x(nT – 12T).

Η συχνότητα αποκοπής είναι 11Hz η καθυστέρηση 5 δείγματα και το κέρδος είναι 36.

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τις λεπτομέρειες απόδοσης του βαθυπερατού φίλτρου, το οποίο όπως φαίνεται έχει καθαρή γραμμική απόκριση.

(c)

Σχήμα 2.3.3: Βαθυπερατό φίλτρο. a) Γράφημα πόλων-μηδενικών. b) Απόκριση πλάτους. c) Απόκριση φάσης

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά την επεξεργασία με το βαθυπερατό φίλτρο. Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι η εξασθένιση του συμπλέγματος QRS με την υψηλότερη συχνότητα. Επίσης ο οποιοσδήποτε μυϊκός θόρυβος συχνότητας 60 Hz θα είχε επίσης εξασθενηθεί.

Σχήμα 2.3.4: Σήμα μετά από το βαθυπερατό φίλτρο

### 2.3.2.2 Υψιπερατό Φίλτρο

Το υψιπερατό φίλτρο υλοποιείται με την αφαίρεση ενός βαθυπερατού φίλτρου πρώτης τάξεως από ένα φίλτρο ολοπερατό φίλτρο με καθυστέρηση. Το βαθυπερατό φίλτρο είναι φίλτρο ακεραίων με συνάρτηση μεταφοράς την

.

Και με εξίσωση διαφορών την

y(nT) = y(nT - T) + x(nT) – x(nT – 32T).

To φίλτρο αυτό έχει κέρδος dc 32 και καθυστέρηση 15,5 δείγματα.

Το υψιπερατό φίλτρο λαμβάνεται με διαίρεση της εξόδου του βαθυπερατού φίλτρου με το dc κέρδος του και στη συνέχεια αφαιρώντας  από το αρχικό σήμα. Η συνάρτηση μεταφοράς του υψιπερατού φίλτρου είναι

Η εξίσωση διαφορών είναι

p(nT) = x(nT – 16T) – (1/32)* [y(nT - T) + x(nT) – x(nT – 32T)]

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η διάταξη που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του υψιπερατού φίλτρου.

Σχήμα 2.3.5: Το υψιπερατό φίλτρο υλοποιείται με την αφαίρεση ενός βαθυπερατού από ένα φίλτρο καθυστέρησης

Η χαμηλή συχνότητα αποκοπής είναι περίπου 5 Hz, η καθυστέρηση είναι περίπου 16Τ και το κέρδος είναι 1.

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τα χαρακτηριστικά του υψιπερατού φίλτρου. Φαίνεται από την εικόνα ότι και το υψιπερατό φίλτρο έχει γραμμική απόκριση φάσης.

Σχήμα 2.3.6: Υψιπερατό φίλτρο. a) Απόκριση πλάτους. b) Απόκριση φάσης

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει την απόκριση πλάτους του ζωνοπερατού φίλτρου που αποτελείται από τον συνδυασμό των δύο προηγούμενων φίλτρων. Το συνολικό φίλτρο περνάει ιδανικά τις συχνότητες που χαρακτηρίζουν τα συμπλέγματα QRS ενώ παράλληλα εξασθενεί σήματα υψηλότερων και χαμηλότερων συχνοτήτων.

Σχήμα 2.3.7: Απόκριση πλάτους ζωνοπερατού φίλτρου

Σχήμα 2.3.8: Ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά από την εφαρμογή του ζωνοπερατού φίλτρου

### 2.3.3 Διαφόριση

Μετά από το φιλτράρισμα του σήματος ακολουθεί η διαφόρισή του προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για την κλίση του συμπλέγματος QRS. Ένα διαφορικό πέντε σημείων έχει την ακόλουθη συνάρτηση μεταφοράς:

Η(z) = 0,1(2 + z-1 – z-3 – 2 z-4)

το διαφορικό αυτό υλοποιείται με την εξίσωση διαφορών

Το κλάσμα 1/8 είναι προσέγγιση του πραγματικού κέρδους που είναι 0,1. Ο λόγος που επιλέγουμε το κλάσμα 1/8 είναι ότι προτιμάμε να επιλέγουμε δυνάμεις του δύο για τις προσεγγίσεις προκειμένου να επιτυγχάνουμε μεγαλύτερες υπολογιστικές ταχύτητες για λειτουργίες πραγματικού χρόνου. Το διαφορικό αυτό έχει μία καθυστέρηση φίλτρου της τάξεως των 2Τ.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της υλοποίησης του διαφορικού. Από αυτή βλέπουμε ότι η απόκριση πλάτους πλησιάζει αυτή ενός πραγματικού διαφορικού μέχρι την συχνότητα των 20Hz περίπου. Αυτή είναι και το σημαντικό εύρος συχνότητας άλλωστε καθώς οι υπόλοιπες συχνότητες εξασθενούν σημαντικά από το ζωνοπερατό φίλτρο.

Σχήμα 2.3.9: Διαφόριση a) Απόκριση πλάτους. b) Απόκριση φάσης

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η μορφή του αρχικού σήματος μετά από τα δύο πρώτα στάδια της επεξεργασίας του. Παρατηρούμε επιπλέον εξασθένηση των κυμάτων Ρ και Τ, ενώ το πλάτος του σήματος που αντιστοιχεί στο σύμπλεγμα QRS μεγαλώνει και άλλο.

Σχήμα 2.3.10: Ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά από την εφαρμογή του φίλτρου και τη διαφόριση

### 2.3.4 Τετραγωνισμός

Ο τετραγωνισμός του σήματος είναι η μόνη μη γραμμική επεξεργασία που γίνεται στο σήμα κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου των Pan και Tompkins. Η εξίσωση που υλοποιεί τη λειτουργία αυτή είναι

y(nT) = [x(nT)]2

Με τον τετραγωνισμό επιτυγχάνεται η μετατροπή του συνόλου του σήματος σε θετικό καθώς επίσης και η μεγέθυνση της εξόδου του σταδίου της διαφόρισης με μη γραμμικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στα υψηλότερα τμήματα που οφείλονται κυρίως σε συμπλέγματα QRS.

Σχήμα 2.3.11: Σήμα μετά από τον τετραγωνισμό

### 2.3.5 Ολοκλήρωση Κινούμενου Παραθύρου

Η ύπαρξη πολλών ασυνήθιστων και ακανόνιστων συμπλεγμάτων QRS έχει ως συνέπεια τη μη επάρκεια της διαφόρισης ως τρόπο εντοπισμό τους, καθώς η κλίση αποτελεί έναν σχετικά αστάθμητο παράγοντα.

Η ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου είναι μία μέθοδος που αποσπά πρόσθετες πληροφορίες από το ηλεκτροκαρδιογράφημα πέραν της κλίσης του. Υλοποιείται με την εξίσωση διαφορών

Y(nT) = (1/N)[x(nT - (N - 1)T) + x(nT – (N – 2)T) + … + x(nT)]

Όπου Ν είναι ο αριθμός των δειγμάτων στο πλάτος του παραθύρου. Η επιλογή της τιμής της παραμέτρου Ν χρήζει μεγάλης προσοχής.

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η έξοδος της ολοκλήρωσης κινούμενου παραθύρου για είσοδο το αρχικό δείγμα από το σήμα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και στην αμέσως επόμενη φαίνεται η σχέση που πρέπει να έχει το παράθυρο που επιλέγουμε με το σήμα εισόδου. Βλέπουμε ότι το παράθυρο πρέπει να έχει το ίδιο εύρος με το πιο ευρύ σύμπλεγμα QRS, αλλά να μην είναι υπερβολικά μεγάλο ώστε να υπερκαλύπτει την απόσταση μεταξύ ενός συμπλέγματος QRS και ενός Τ.

Σχήμα 2.3.12: Σήμα μετά από την ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου

Σχήμα 2.3.13: Σχέση συμπλέγματος QRS με της έξοδο του ολοκληρωτή. a) Η.Κ.Γ.   b) Έξοδος του ολοκληρωτή. QS: πλάτος συμπλέγματος. W: πλάτος του παραθύρου

Στη συνέχεια δίνεται μία εικόνα που δείχνει τις διαδοχικές εξόδους των βημάτων του αλγορίθμου αυτού.

Σχήμα 2.3.14: Βήματα του αλγορίθμου. a) Αρχικό σήμα. b) Έξοδος φίλτρου.             c) Έξοδος τεραγωνιστή και διαφοριστή. d) Έξοδος ολοκληρωτή.

# Κεφάλαιο 3:

# Τεχνικές Κατωφλίου

## 3.1 Τεχνική Κατωφλίου Για Τον Εντοπισμό Των Κορυφών

Στη συνέχεια καλούμαστε να εντοπίσουμε τις κορυφές του σήματος μας, οι οποίες αποτελούν τις κορυφές των συμπλεγμάτων QRS. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να γίνει μία κατηγοριοποίηση των κορυφών που εντοπίζονται, σε κορυφές του σήματος (συμπλέγματα QRS) και σε κορυφές θορύβου (κορυφές κυμάτων Τ, κλπ.). Καθώς με τις προηγούμενες επεξεργασίες που έχει υποστεί το σήμα μας έχει αυξηθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο, είναι επιτρεπτή η χρήση ενός κατωφλίου λίγο πάνω από το επίπεδο του θορύβου για τον εντοπισμό των επιθυμητών κορυφών. Λόγω όμως της μη σταθερότητας των σημάτων των καρδιογραφημάτων κρίνεται απαραίτητη η χρήση τεχνικών αυτόματης προσαρμογής για το κατώφλι έτσι ώστε η τιμή του να ακολουθεί τις μεταβολές του σήματος για την πιο ακριβή και αποδοτική λειτουργία του.

Ίσως η πλέον ενδεδειγμένη τεχνική προσαρμοζόμενου κατωφλίου της βιβλιογραφίας είναι η τεχνική που προτάθηκε από τους Pan και Tompkins στην περιγραφή του αλγορίθμου τους [10]. Η τεχνική αυτή παρουσιάζεται στη συνέχεια.

## 3.2 Τεχνική Κατωφλίου των Pan και Tompkins

Για τις ανάγκες τις εφαρμογής μας βασιστήκαμε στην τεχνική κατωφλίου που χρησιμοποιήθηκε από τους Pan και Tompkins (1985). Το κατώφλι που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοζόμενο αυτόματα ανάλογα με τις κορυφές θορύβου και σήματος που εντοπίζονται. Η προσαρμογή γίνεται με βάση τις ακόλουθες σχέσεις:

SPEAK=0.125*PEAKI + 0.875*SPEAK	 	αν PEAKI είναι κορυφή σήματος

NPEAK=0.125*PEAKI + 0.875*NPEAK		αν PEAKI είναι κορυφή θορύβου

ΤHRESHOLD T1 = NPEAK + 0.25(SPEAK - NPEAK)

Όπου έχουμε:

PEAKI			Η κορυφή που έχει βρεθεί

SPEAK		Πιθανή κορυφή σήματος

NPEAK		Κορυφή θορύβου

THRESHOLD T1	Το κατώφλι που εφαρμόζεται

Μία κορυφή εντοπίζεται όταν το σήμα αλλάζει κατεύθυνση και από ανοδικό γίνεται καθοδικό. Αν η κορυφή αυτή βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που ορίζει το κατώφλι, τότε αυτόματα καθορίζεται ως κορυφή θορύβου ΝΡΕΑΚ. Αν βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του κατωφλίου τότε χαρακτηρίζεται ως πιθανή κορυφή σήματος SΡΕΑΚ.  Για να χαρακτηριστεί ως πραγματική κορυφή θα πρέπει το επίπεδο του σήματος να πέσει κάτω από την τιμή SPEAK / 2 χωρίς να έχει βρεθεί άλλη κορυφή μεγαλύτερης τιμής από αυτήν. Στην περίπτωση που βρεθεί κάποια άλλη υψηλότερη κορυφή, τότε θα έχουμε αντικατάσταση της προηγούμενης από τη νέα.

Ο παραπάνω αλγόριθμος αποτελεί μόνο το πρώτο από τα τρία τμήματα του ολοκληρωμένου αλγορίθμου προσαρμοζόμενου κατωφλίου των Pan και Tompkins. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας επιλέχθηκε να υλοποιηθεί μονάχα το πρώτο αυτό τμήμα και οι τυχόν ελλείψεις που θα προκύψουν να αντιμετωπιστούν με προσθήκες και τροποποιήσεις του τμήματος αυτού, με ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε βήμα προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο αρχικός χαρακτήρας του αλγορίθμου.

Τελικά, με την εφαρμογή του κατωφλίου αυτού σε έναν σχετικά μικρό αριθμό από ηλεκτροκαρδιογραφήματα παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις στη λειτουργία του οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με την εν γένει αυξημένη πολυμορφία των καρδιογραφημάτων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υλοποίηση του κατωφλίου δεν ήταν ολοκληρωμένη (μόνο το πρώτο από τα τρία στάδια υλοποιήθηκε). Επίσης, σημαντικό ρόλο στην μη αποδοτική λειτουργία του κατωφλίου έπαιξε η απουσία εφαρμογής φίλτρων για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών του σήματος όπως το baseline drift.  Πιο συγκεκριμένα, το κατώφλι δεν λειτουργούσε για σήματα με υψηλό  baseline drift στα οποία εντόπιζε μονάχα την υψηλότερη κορυφή του σήματος ενώ παρατηρήθηκε ανεπάρκεια σε περιπτώσεις που το σήμα παρουσίαζε πολλές συνεχόμενες κορυφές μία από της οποίες ήταν κορυφή R ενώ οι υπόλοιπες ήταν κορυφές θορύβου. Το γεγονός ότι πριν από την κορυφή θορύβου το σήμα έπεφτε σε τάση μικρότερη από το μισό της προηγούμενης κορυφής οδηγούσε το κατώφλι να το χαρακτηρίζει ως νέα κορυφή R παρόλο που ήταν υπερβολικά κοντά στην προηγούμενη κορυφή για να αποτελεί καινούργια.

Στη συνέχεια δίνονται δύο παραδείγματα στα οποία φαίνονται καθαρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο αλγόριθμος αυτός κατά την εφαρμογή του.

Σχήμα 3.2.1: Αδυναμία σωστής επιλογής σημείων R από το πρώτο στάδιο του κατωφλίου Pan-Tompkins

Σχήμα 3.2.2: Αδυναμία του πρώτου σταδίου του κατωφλίου Pan-Tompkins να λειτουργήσει σε σήματα με baseline drift.

## 3.3 Τροποποίηση κατωφλίου Pan-Tompkins

Ο εντοπισμός των αδυναμιών αυτών του πρώτου σταδίου του κατωφλίου των Pan-Tompkins επέβαλλε την τροποποίησή του με την προσθήκη κάποιων επιπλέον ελέγχων προκειμένου να μπορεί να αποδίδει ικανοποιητικά και στις περιπτώσεις που αρχικά αδυνατούσε. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στο θέμα των νέων αυτών χαρακτηριστικών προκειμένου να μην αλλοιώσουν τη βασική νοοτροπία του κατωφλίου των Pan-Tompkins, αλλά απλά να το ενισχύσουν χρησιμοποιώντας το ως βάση για τη λειτουργία τους.

Αρχικά, προστέθηκε ένας έλεγχος ο οποίος δεν επιτρέπει την ύπαρξη δύο R κορυφών σε ένα προκαθορισμένο διάστημα του καρδιογραφήματος. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από πριν και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το είδος του καρδιογραφήματος καθώς και με τη συχνότητα δειγματοληψίας καθώς αυτοί είναι οι βασικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τη συχνότητα εμφάνισης των συμπλεγμάτων QRS. Μία γενική τιμή του διαστήματος αυτού είναι τα 100 δείγματα. Αν μέσα σε διάστημα 100 δειγμάτων εντοπιστούν δύο ή περισσότερες κορυφές, τότε κρατείται η μεγαλύτερη ως έγκυρη R κορυφή.

Επίσης, πριν αρχίσει να εφαρμόζεται ο αλγόριθμος, ελέγχεται ένα πλήθος δειγμάτων από την αρχή του καρδιογραφήματος ικανά μεγάλο ώστε να περιέχει σίγουρα και μία R κορυφή. Από αυτό υπολογίζεται ο λόγος του πλάτους της μικρότερης κορυφής που βρέθηκε στο δείγμα προς το πλάτος της μεγαλύτερης κορυφής. Ο λόγος αυτός μας βοηθάει να διαπιστώσουμε αν το σήμα περιέχει συνιστώσα συνεχούς τάσης. Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ο λόγος αυτός θα βγει πολύ μεγάλος (μεγαλύτερος από 0,9). Αυτό που συμβαίνει στα σήματα αυτά είναι ότι το σήμα δεν πέφτει ποτέ στο μισό της κορυφής R που έχει εντοπιστεί με αποτέλεσμα να μην αρχίζει ποτέ η διαδικασία εντοπισμού νέας κορυφής R. Για το λόγο αυτό, η κατοχύρωση μίας κορυφής ως κορυφής R και η αρχή της διαδικασίας εντοπισμού της επόμενης αρχίζει όταν το σήμα πέσει κάτω από την τιμή SPEAK*λ όπου λ ο λόγος που προαναφέρθηκε, ή όταν το σήμα πέσει κάτω από την τρέχουσα τιμή του κατωφλίου. Ακόμη στην περίπτωση ύπαρξης συνεχούς συνιστώσας τάσης θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα σύγκλισης του κατωφλίου στην τιμή των κορυφών R λόγω της ύπαρξης του φόβου να πέσει το κατώφλι κάτω από το σήμα και να χαθούν οι υπόλοιπες κορυφές. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε μετά από πολλές δοκιμές η μετατροπή της συνάρτησης προσαρμογής του κατωφλίου στην

ΤHRESHOLD T1 = NPEAK + λ*0.65(SPEAK - NPEAK)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει DC συνιστώσα οπότε και λ<0,5 το ΄πρώτο στάδιο του κατωφλίου των Pan-Tompkins κρίνεται αποδοτικό οπότε διατηρήθηκε σχεδόν αυτούσιο καθώς το μόνο που άλλαξε είναι η διπλασιασμός της ταχύτητας σύγκλισης των SPEAK και NPEAK σύμφωνα με τις σχέσεις

SPEAK=0.25*PEAKI + 0.75*SPEAK 	 αν PEAKI είναι κορυφή σήματος

και

NPEAK=0.25*PEAKI + 0.75*NPEAK           αν PEAKI είναι κορυφή θορύβου.

Τα αποτελέσματα των αλλαγών-προσθηκών αυτών φαίνονται στα ακόλουθα σχήματα οπού δείχνεται η εφαρμογή του νέου κατωφλίου στα ίδια σήματα που παρουσιάστηκαν πριν για τον αρχικό αλγόριθμο κατωφλίου.

Σχήμα 3.3.1: Βελτίωση της επιλογής κορυφών R

Σχήμα 3.3.2: Βελτίωση απόδοσης σε σήματα με baseline drift.

Και στις δύο περιπτώσεις είναι σαφής η υπεροχή της τροποποιημένης τεχνικής κατωφλίου έναντι της αρχικής που συνίσταται από το πρώτο τμήμα του αλγορίθμου προσαρμοζόμενου κατωφλίου των Pan και Tompkins.

# Κεφάλαιο 4:

# Υλοποίηση

## 4.1 Γενικά

Η υλοποίηση του κώδικα των αλγορίθμων που περιγράφηκαν στα δύο προηγούμενα κεφάλαια επιλέχθηκε να γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού.

Για κάθε έναν αλγόριθμο αναπτύχθηκε από ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα. Τα προγράμματα αυτά ελέγχθηκαν με τη χρήση κοινών ηλεκτροκαρδιογραφημάτων από τη δικτυακή βάση δεδομένων Physionet [13].

Στη συνέχεια, αφού ελέγχθηκε η σωστή λειτουργία των τριών προγραμμάτων αναπτύχθηκε πρόγραμμα για την υλοποίηση του πρώτου τμήματος του κατωφλίου των Pan και Tompkins και ακολούθως, μετά τη διαπίστωση της ανεπάρκειάς του χωρίς την εφαρμογή των υπολοίπων δύο, αναπτύχθηκε ο κώδικας του τροποποιημένου κατωφλίου που περιγράφηκε στην παράγραφο  §3.3.

Ακολουθεί η παρουσίαση των υλοποιήσεων των τριών αλγορίθμων απομάκρυνσης του θορύβου και των δύο κατωφλίων.

## 4.2 Υλοποίηση Αλγορίθμου Haar-Wavelet

Ο μετασχηματισμός αυτός βασίζεται στον υπολογισμό του ημιαθροίσματος και της ημιδιαφοράς ανά δύο των στοιχείων του πίνακα με τα δεδομένα. Σε κάθε βήμα του αλγόριθμου προκύπτει ένας νέος πίνακας σε τμήμα του οποίου εφαρμόζουμε ξανά τον αλγόριθμο αυτόν [1, 2, 3, 4, 5].

Αναλυτικότερα, στον αρχικό πίνακα ν στοιχείων υπολογίζουμε το ημιάθροισμα και την ημιδιαφορά των δύο πρώτων στοιχείων, στη συνέχεια του τρίτου και του τέταρτου, του πέμπτου και του έκτου κλπ. Θα έχουμε τελικά ν/2 ημιαθροίσματα και άλλες τόσες ημιδιαφορές. Ο νέος πίνακας-έξοδος του πρώτου βήματος προκύπτει ως περιγράφεται ακολούθως: το πρώτο του στοιχείο θα είναι το πρώτο ημιάθροισμα, το δεύτερο θα είναι το δεύτερο ημιάθροισμα κλπ. Το στοιχείο (ν/2+1) θα είναι η πρώτη ημιδιαφορά το (ν/2+2) η δεύτερη και ούτω καθ’εξής. Στη συνέχεια, για τον υπολογισμό του επόμενου βήματος εφαρμόζουμε το ίδιο αλλά στο τμήμα του πίνακα με τα ημιαθροίσματα. Σε κάθε βήμα, δηλαδή, έχουμε το μισό μέγεθος πίνακα από ότι στο προηγούμενο. Στο τελευταίο βήμα εξυπακούεται ότι θα εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο σε δύο μόνο στοιχεία του πίνακα, τα δύο πρώτα. Η μόνη απαίτηση του αλγορίθμου είναι ότι ο πίνακάς μας θα πρέπει να έχει ζυγό αριθμό στοιχείων, πράγμα που δεν μας περιορίζει στην παρούσα εφαρμογή καθώς ο αριθμός των δεδομένων είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα αν αγνοήσουμε το τελευταίο προκειμένου να επιτύχουμε ζυγό αριθμό δεδομένων. Στην ιδανική, πάντως, περίπτωση ο αρχικός πίνακας θα πρέπει να έχει στοιχεία το πλήθος των οποίων να είναι κάποια δύναμη του 2.

Τελικά, το τμήμα κώδικα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του μετασχηματισμού αυτού είναι το ακόλουθο

// Haar Wavelet Transform printf("Starting Haar Wavelet Transform.\n"); counter = 0; // Counter used to keep track of the // scales. n=count; for (k=2; k<=n; k=k*2) { counter++; for (p=1; p<=n/k; p++) { y[p-1]=(A[2*p-2]+A[2*p-1])/2.; y[n/k+p-1]=(A[2*p-2]-A[2*p-1])/2.; } // Copy matrix to use for the next scale. for (p=0; p<=2*n/k-1; p++) { A[p] = y[p]; } }

όπου Α[] είναι ο πίνακας που περιέχει τα δεδομένα εισόδου και count είναι η μεταβλητή που περιέχει το πλήθος τους.

Το εξωτερικό for-loop φροντίζει κάθε φορά να διπλασιάζει τον διαιρέτη των εσωτερικών for-loop προκειμένου κάθε φορά να υποδιπλασιάζεται το τμήμα του πίνακα Α[] στο οποίο εκτελούμε την μαθηματική επεξεργασία που απαιτεί ο μετασχηματισμός που εξετάζουμε. Όπως φαίνεται, η μαθηματική αυτή επεξεργασία υλοποιείται με τις δύο γραμμές κώδικα

y[p-1]=(A[2*p-2]+A[2*p-1])/2.;

y[n/k+p-1]=(A[2*p-2]-A[2*p-1])/2.;

όπου υπολογίζεται το ημιάθροισμα και η ημιδιαφορά και αποθηκεύονται στον πίνακα y[] που χρησιμοποιείται για την έξοδο.

Ο μετρητής counter χρησιμοποιείται για να γνωρίζουμε σε ποια κλίμακα βρισκόμαστε προκειμένου να είμαστε σε θέση να πάρουμε τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε ενδιάμεση κλίμακα.

## 4.3 Υλοποίηση Αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, ο αλγόριθμος του Μετασχηματισμού Μήκους [6, 7, 8] συνίσταται στην υλοποίηση της συνάρτησης

όπου g είναι το μήκος του παραθύρου που επιλέγεται και Δyk είναι η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων. Η συνάρτηση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία της κυματομορφής εισόδου.

Η υλοποίηση του μετασχηματισμού αυτού σε γλώσσα C παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα

// Length Transform printf("Starting Length Transform.\n"); n=count; k=0; i=0; while (i<n) { sum=0; for(j=0;j<=WINDOW;j++) { if ( (i+j<n) && (i+j+1<n) ) { dif=(double)(A[i]-A[i+1]); sum=sum+sqrt(1.0+dif*dif); } } B[k]=sum; k++; i++; }

Ο πίνακας Α[]  περιέχει και σε αυτή την υλοποίηση τα δεδομένα εισόδου, ενώ η σταθερά WINDOW περιέχει την τιμή του μήκους του παραθύρου.

Κατά την εκτέλεση υπολογίζονται με σημείο εκκίνησης το κάθε σημείο της εισόδου διαδοχικά, και για μήκος όσο το μήκος που έχει επιλεγεί για το παράθυρο, οι διαφορές ανά δύο των σημείων και στη συνέχεια υπολογίζεται η τετραγωνική ρίζα που αντιστοιχεί σε κάθε διαφορά και προστίθεται στο μερικό σύνολο. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν επιλεγεί ως σημείο εκκίνησης για το παράθυρο το τελευταίο στοιχείο του πίνακα Α[].

## 4.4 Υλοποίηση Αλγoρίθμου Pan-Tompkins

Ο αλγόριθμος αυτός [9, 10] αποτελείται από τέσσερα στάδια. Το πρώτο είναι το ζωνοπερατό φίλτρο το οποίο αποτελείται από ένα βαθυπερατό και ένα υψιπερατό φίλτρο. Το δεύτερο στάδιο είναι η διαφόριση, ακολουθεί το στάδιο του τετραγωνισμού, και τελικά έχουμε το στάδιο της ολοκλήρωσης κινούμενου παραθύρου. Στην υλοποίηση, τα στάδια αυτά εκτελούνται ακολουθιακά με το κάθε ένα να έχει ως είσοδο την έξοδο του προηγούμενου.

Ο κώδικας που αναπτύχθηκε για τον αλγόριθμο αυτό δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

for (i=12; i<no_of_data; i++) // Low-Pass Filter y1[i+20]=2*y1[i+20-1]-y1[i+20-2]+x[i]-2*x[i-6]+x[i-12]; for (i=32; i<no_of_data; i++) // High-Pass Filter y[i]=y[i-1]+y1[i]-y1[i-32]; for (i=0; i<50; i++) // Buffer cleanup y1[i]=0; for (i=32; i<no_of_data; i++) { y1[i]=(2*y[i]+y[i-1]-y[i-3]-2*y[1-4])/80.;// Derivative s[i]=y1[i]*y1[i]; // Squaring } for (i=window; i<no_of_data; i++) // Moving Window Integrator { w[i]=0; for (j=0; j<window; j++) w[i]=w[i]+s[i-j]; w[i]=w[i]/(window*1000); }

Έχουμε

x[] 		είναι ο πίνακας που περιέχει τα δεδομένα εισόδου,

y[]		ο πίνακας που περιέχει την έξοδο του ζωνοπερατού φίλτρου,

y1[] 	είναι βοηθητικός πίνακας για το φίλτρο και επίσης στο τέλος περιέχει την έξοδο από τη διαφόριση,

s[] 		ο πίνακας που περιέχει την έξοδο της συνάρτησης τετραγωνισμού,

w[] 		ο πίνακας  που περιέχει την έξοδο του ολοκληρωτή και

no_of_data 	η μεταβλητή που περιέχει το πλήθος των στοιχείων της εισόδου.

Όπως φαίνεται στον κώδικα, το βαθυπερατό φίλτρο υλοποιείται με το βρόχο

for (i=12; i<no_of_data; i++)			// Low-Pass Filter

y1[i+20]=2*y1[i+20-1]-y1[i+20-2]+x[i]-2*x[i-6]+x[i-12];

και το υψιπερατό φίλτρο με το βρόχο

for (i=32; i<no_of_data; i++)			// High-Pass Filter

y[i]=y[i-1]+y1[i]-y1[i-32];

οι οποίοι είναι οι υλοποιήσεις σε γλώσσα C των συναρτήσεων μεταφοράς που είχαν δοθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Το ίδιο ισχύει και για το διαφορικό.

Ο ολοκληρωτής υλοποιείται με το τμήμα κώδικα

for (i=window; i<no_of_data; i++)		// Moving Window Integrator

{

w[i]=0;

for (j=0; j<window; j++)

w[i]=w[i]+s[i-j];

w[i]=w[i]/(window*1000);

}

το οποίο εφαρμόζει το παράθυρο μήκους window προς τα πίσω καθώς αρχίζει από το σημείο window του πίνακα s[] που έχει για είσοδο και εφαρμόζει το παράθυρο για τα προηγούμενα window στοιχεία. Στη συνέχεια προχωράει στο στοιχείο window+1 και συνεχίζει μέχρι το τέλος του πίνακα.

## 4.5 Υλοποίηση Πρώτου Σταδίου Κατωφλίου Pan-Tompkins

Το κατώφλι αρχικά υλοποιήθηκε σύμφωνα με αυτό που είχαν προτείνει οι Pan και Tompkins [10] το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά στην παράγραφο §3.2 . Ο κώδικας του κατωφλίου αυτού είναι ο ακόλουθος.

void Threshold(float *B, int count, float *peaks, float *T) { int going=1; float peakvalue; int peakposition; int i; float npeaki; float speaki; float T1; int prevgoing=1; int foundpeak=0; float min=B[115]; float max=B[115]; for(i=115;i<=400;i++) // Read the first samples to decide initial T1 value { if (B[i]>max) max=B[i]; else if (B[i]<min) min=B[i]; } npeaki=min; // Initialize npeaki speaki=max; // Initialize speaki T1=npeaki+0.25*(speaki-npeaki); // Initialize T1 for(i=115;i<=count;i++) { T[i]=T1; prevgoing=going; if (B[i-1]<B[i]) // Going Up going=1; if (B[i-1]>B[i]) // Going Down going=0; if (foundpeak==0) // Haven't detected any signal peak yet { if ((prevgoing!=going)&&(going==0)) if (B[i]<T1) // Noise peak { npeaki=0.125*B[i]+0.875*npeaki; peaks[i]=0; } else // Possible signal peak { peaks[i]=B[i]; foundpeak=1; peakvalue=B[i]; peakposition=i; speaki=0.125*B[i]+0.875*speaki; } } else { if ((prevgoing!=going)&&(going==0)) // Another peak // found close-by if (B[i]>B[peakposition]) // New peak // exceedes previous (substitute) { peaks[peakposition]=0; // Clear // previously found peak peaks[i]=B[i]; foundpeak=1; peakposition=i; peakvalue=B[i]; speaki=0.125*B[i]+0.875*speaki; } else peaks[i]=0; else if ( B[i]<(peakvalue/2.) ) // Dropped // below half Peak-Level { foundpeak=0; peaks[i]=0; } else peaks[i]=0; } T1=npeaki+0.25*(speaki-npeaki); } } // End of PanTompkinsThreshold()

Ο αλγόριθμος αυτός έχει αναπτυχθεί σε μορφή συνάρτησης προκειμένου να μπορεί να εισαχθεί άμεσα ως στοιχείο κάποιου από τα προγράμματα των τριών αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού.

Έχουμε

Β[] 		Ο πίνακας που περιέχει τα δεδομένα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος

count		Το πλήθος των στοιχείων του πίνακα

peaks[]	Ο πίνακας που περιέχει 0 αν στην αντίστοιχη θέση του Β[] δεν έχουμε κορυφή, αλλιώς αν έχουμε κορυφή περιέχει την τιμή της κορυφής αυτής.

going	Έχει την τιμή 1 αν το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι ανοδικό, αλλιώς, αν είναι καθοδικό έχει την τιμή 0.

prevgoing	Η προηγούμενη τιμή του going.

speaki		Η πιθανή τιμή της κορυφής σήματος.

npeaki		Η τιμή της κορυφής θορύβου.

peakvalue	Η τιμή της τελευταίας κορυφής που έχει ανιχνευθεί.

peakposition	Η θέση της τελευταίας κορυφής R.

foundpeak	Έχει τιμή ‘0’ όταν δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κορυφή σήματος και τιμή ‘1’ όταν έχει βρεθεί κορυφή σήματος και το σήμα δεν έχει πέσει ακόμα κάτω από το επίπεδο peakvalue/2.

Για την αρχικοποίηση του κατωφλίου διαβάζεται ένα πλήθος δειγμάτων ικανού μήκους για να περιέχει τουλάχιστον μία κορυφή R και ως npeaki τίθεται η τιμή της μικρότερης κορυφής που βρέθηκε στο δείγμα αυτό ενώ ως speaki η τιμή της μέγιστης κορυφής που βρέθηκε στο δείγμα. Στη συνέχεια, το κατώφλι αρχικοποιείται με βάση την ισότητα των Pan και Tompkins

T1=npeaki+0.25*(speaki-npeaki).

Ο εντοπισμός μίας κορυφής γίνεται όταν η going από την τιμή ‘1’ πάρει την τιμή ‘0’ (ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια της prevgoing). Στη συνέχεια, η τιμή της κορυφής συγκρίνεται με την τρέχουσα τιμή του κατωφλίου. Αν είναι κάτω από το κατώφλι τότε χαρακτηρίζεται ως κορυφή θορύβου και αφού προσαρμοστεί η τιμή της μεταβλητής npeaki προχωράμε στην προσαρμογή της τιμής του κατωφλίου και μετά συνεχίζουμε στον έλεγχο των υπολοίπων δεδομένων εισόδου. Αν η τιμή της κορυφής είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κατωφλίου τότε έχουμε βρει μία πιθανή κορυφή σήματος. Την αποθηκεύουμε, περνάμε την τιμή της στην αντίστοιχη θέση του πίνακα peaks[] και θέτουμε foundpeak=1. Η μεταβλητή foundpeak θα παραμείνει στην τιμή αυτή έως ότου βρεθεί μία κορυφή της οποίας η τιμή να είναι μικρότερη από το μισό της προηγούμενης κορυφής οπότε και θα γίνει 0. Αν όσο είναι 1 βρεθεί μία κορυφή με τιμή υψηλότερη από την προηγούμενη, τότε θα έχουμε αντικατάσταση της κορυφής στον πίνακα peaks[] και η νέα θα πάρει τη θέση της παλιάς.

## 4.6 Υλοποίηση Τροποποιημένου  Κατωφλίου Pan-Tompkins

Η υλοποίηση της δεύτερης αυτής τεχνικής εφαρμογής κατωφλίου πραγματοποιήθηκε με άξονα τις τροποποιήσεις που αναλύθηκαν στην παράγραφο §3.3. Ο κώδικας που αναπτύχθηκε δίδεται στον ακόλουθο πίνακα σε μορφή συνάρτησης και αυτός.

void Threshold(float *B, int count, float *peaks, float *T) { int going=1; float peakvalue; int peakposition=-102; int i; float npeaki; float speaki; float T1; float perc; int prevgoing=1; int foundpeak=0; int num=0; int interval=0; int flag=0; float min=B[115]; float max=B[115]; float sum=0; for(i=115;i<=400;i++) // Read the first samples to decide // initial T1 value { prevgoing=going; if (B[i-1]<B[i]) // Going Up going=1; if (B[i-1]>B[i]) // Going Down going=0; if ((prevgoing!=going)&&(going==0)) // Peak Detected { sum=sum+B[i]; num++; } if (B[i]>max) max=B[i]; else if (B[i]<min) min=B[i]; } T1=sum/num; // Initialize T1 npeaki=min; // Initialize npeaki speaki=max; // Initialize speaki perc=min/max; // Calculate percentage indicator for(i=115;i<=count;i++) { interval++; T[i]=T1; prevgoing=going; if (B[i-1]<B[i]) // Going Up going=1; if (B[i-1]>B[i]) // Going Down going=0; if ( (foundpeak==0)&&(i-peakposition>100) ) // Haven't detected any signal peak yet { if ((prevgoing!=going)&&(going==0)) if (B[i]<T1) // Noise peak { npeaki=0.25*B[i]+0.75*npeaki; peaks[i]=0; } else // Possible signal peak { interval=0; flag=0; peaks[i]=B[i]; foundpeak=1; peakvalue=B[i]; peakposition=i; speaki=0.25*B[i]+0.75*speaki; } } else if ( (foundpeak==1)¦¦(i-peakposition<100) ) { if ((prevgoing!=going)&&(going==0)) // Another peak // found close-by if (B[i]>B[peakposition]) // New peak // exceedes previous (substitute) { interval=0; flag=0; peaks[peakposition]=0; // Clear //previously found peak peaks[i]=B[i]; foundpeak=1; peakposition=i; peakvalue=B[i]; speaki=0.25*B[i]+0.75*speaki; } else peaks[i]=0; else if ( (B[i]<(peakvalue*perc))¦¦(B[i]<T1) ) // Dropped below perc*(peak-level) // or below Threshold value // without finding another peak { foundpeak=0; peaks[i]=0; } else peaks[i]=0; } if (interval > 230) { if (flag==0) { T1=T1-T1*(1-perc)/2.; flag=1; } else T1=T1; } else if (interval <=230 ) { if (perc<=0.5) T1=npeaki+0.25*(speaki-npeaki); else T1=npeaki+perc*0.65*(speaki-npeaki); } } } // End of PanTompkinsThreshold()

Στον τροποποιημένοι αυτόν κώδικα συναντάμε τις ακόλουθες μεταβλητές που έχουν προστεθεί σε σχέση με τον κώδικα της προηγούμενης παραγράφου.

perc		Ο προσεγγιστικός λόγος θορύβου / σήματος.

interval	Διάστημα σε αριθμό δειγμάτων που πέρασε από την τελευταία κορυφή.

flag	Σημαία που δείχνει αν έχει συμπληρωθεί το διάστημα interval.

num	Μετρητής κορυφών που εντοπίστηκαν στο δείγμα που λήφθηκε για την αρχικοποίηση.

Στην υλοποίηση αυτή παρατηρούμε αρχικά ότι η αρχικοποίηση του κατωφλίου δεν γίνεται σύμφωνα με την ισότητα των Pan και Tompkins, αλλά το κατώφλι παίρνει για αρχική τιμή τον μέσο όρο του συνόλου των κορυφών που βρέθηκαν στο αρχικό δείγμα που λήφθηκε για την αρχικοποίηση. Αυτό μας εγγυάται ότι το κατώφλι θα εκκινήσει λίγο πάνω από το επίπεδο του θορύβου καθώς έχουμε φροντίσει στο δείγμα μας να υπάρχει τουλάχιστον μία κορυφή R. Η αρχικοποίηση αυτή δεν επηρεάζει πάντως ιδιαίτερα την εκτέλεση του αλγορίθμου καθώς μετά από την ανίχνευση της πρώτης κορυφή το κατώφλι προσαρμόζεται σύμφωνα με την εξίσωση των Pan και Tompkins.

Στη συνέχεια του προγράμματος πραγματοποιείται σε μερικά σημεία ο έλεγχος

(i-peakposition>100)

ο οποίος έχει ως ρόλο την αποφυγή εντοπισμού δύο κορυφών R που να απέχουν μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 100 δείγματα. Το νούμερο αυτό των δειγμάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τη μορφή του καρδιογραφήματος προς εξέταση.

Ένας ακόμη νέος έλεγχος είναι ο

(interval > 230)

ο οποίος έχει ως στόχο να ελαττώνει την τιμή του κατωφλίου μετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν έχει σημειωθεί εύρεση έγκυρης κορυφής. Αυτός ο έλεγχος κρίνεται απαραίτητος καθώς σε μία πλειάδα περιπτώσεων παρατηρούνται «κοιλιές» στα καρδιογραφήματα οι οποίες οδηγούν στη αποτυχία εύρεσης των κορυφών που περιέχονται σε αυτές. Για το λόγο αυτό, μετά την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν έχει βρεθεί κάποια κορυφή R, το επίπεδο του κατωφλίου ρίχνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα «κοιλιών». Η τιμή του διαστήματος αυτού μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η συγκεκριμένη (=320) βρέθηκε μετά από πολλές δοκιμές ως ιδιαίτερα αποδοτική για την συντριπτική πλειοψηφία των καρδιογραφημάτων που εξετάστηκαν. Όταν το διάστημα συμπληρωθεί, τότε η τιμή του κατωφλίου αναπροσαρμόζεται με βάση την εξίσωση

T1=T1-T1*(1-perc)/2.

Τέλος, ανάλογα με την τιμή του λόγου λ ο οποίος αναπαρίσταται από την μεταβλητή perc, το κατώφλι προσαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο. Το κριτήριο επιλογής είναι η σχέση του λ με το 0,5. Η τιμή αυτή έχει επιλεγεί τυχαία καθώς η τιμή του λ είτε θα είναι μεγαλύτερη από 0,8 είτε μικρότερη από 0,3 οπότε δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποια από τις τιμές του διαστήματος (3, 8) θα επιλεγεί ως κριτήριο. Η προσαρμογή της τιμής του  κατωφλίου γίνεται μέσα στον βρόχο επιλογής

else if (interval <=230 )

{

if (perc<=0.5)

T1=npeaki+0.25*(speaki-npeaki);

else

T1=npeaki+perc*0.65*(speaki-npeaki);

}

# Κεφάλαιο 5:

# Αποτελέσματα

## 5.1 Γενικά

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την εφαρμογή του κάθε ενός από τους τρεις αλγορίθμους σε δείγματα από ηλεκτροκαρδιογραφήματα της δικτυακής βάσης δεδομένων Physionet. Ο λόγος που δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα από ολόκληρα ηλεκτροκαρδιογραφήματα είναι καθαρά λειτουργικός καθώς θα ήταν αδύνατον να σχεδιαστεί ευκρινώς μία γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων για τόσο μεγάλο αριθμό από σημεία. Για το λόγο αυτό έχουμε προσαρμόσει το πλήθος των σημείων που απεικονίζονται στα σχήματα σε τέτοια νούμερα ώστε να έχουμε ευδιάκριτα αποτελέσματα. Αρχικά θα παρουσιαστούν δείγματα από την εφαρμογή του κάθε αλγόριθμου χωρίς την εφαρμογή κατωφλίου με σκοπό τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του κάθε ενός. Αργότερα θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δύο τεχνικών κατωφλίου οπού θα γίνουν και εμφανείς οι διαφορές τους και θα συγκριθούν τα αποτελέσματά τους με τα επαληθευμένα αποτελέσματα που διαθέτει το Physionet [11] για τα ηλεκτροκαρδιογραφήματά του.

## 5.2 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Haar-Wavelet

Αρχικά, ο αλγόριθμος αυτός εφαρμόστηκε σε ηλεκτροκαρδιογραφήματα με σκοπό να παρασταθεί γραφικά η έξοδος της κάθε κλίμακας. Η διαδικασία αυτή είχε ως σκοπό τον έλεγχο των εξόδων προκειμένου να επιλεγεί η κλίμακα με τον καλύτερο λόγο σήματος προς θόρυβο η οποία στη συνέχεια να περάσει από τη διαδικασία του κατωφλίου. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η πιο κατάλληλη κλίμακα είναι μία από τις πέντε πρώτες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται γραφικά τα αποτελέσματα για κάθε μία από τις πέντε πρώτες κλίμακες για το ΗΚΓ #102 από την MIT Arythmia Database. Η επιλογή του συγκεκριμένου ΗΚΓ είναι τυχαία και έχει ως στόχο να δείξει την πρόοδο του αλγορίθμού από κλίμακα σε κλίμακα. Επίσης έχει γίνει ξεχωριστή γραφική παράσταση για τις λεπτομέρειες (detail coefficients) και για τις προσεγγίσεις (approximation coefficients). Προφανώς για την παρούσα εφαρμογή ενδιαφέρον έχουν μόνο οι λεπτομέρειες (Details Coefficients), αλλά για λόγους πληρότητας παρουσιάζονται και οι γραφικές αναπαραστάσεις των προσεγγίσεων (Approximations Coefficients).

Σχήμα 5.2.1: Αποτελέσματα πρώτης κλίμακας Haar Wavelet

Σχήμα 5.2.2: Αποτελέσματα δεύτερης κλίμακας Haar Wavelet

Σχήμα 5.2.3: Αποτελέσματα τρίτης κλίμακας Haar Wavelet

Σχήμα 5.2.4: Αποτελέσματα τέταρτης κλίμακας Haar Wavelet

Σχήμα 5.2.5: Αποτελέσματα πέμπτης κλίμακας Haar Wavelet

Στα προηγούμενα σχήματα φαίνεται η μεταβολή του πλήθους των στοιχείων τόσο στα Details όσο και στα Approximations Coefficients. Βλέπουμε ότι όσο περνάμε σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυξάνεται ο αριθμός των στοιχείων των Detail Coefficients ενώ ελαττώνεται κατά το ίδιο πλήθος ο αριθμός των Approximation Coefficients. Αυτή η παρατήρηση βρίσκεται σε συμφωνία με τα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο της θεωρητικής ανάλυσης του αλγορίθμου Haar Wavelet.

Η μελέτη των παραπάνω γραφικών παραστάσεων καθιστά εύλογη την επιλογή των λεπτομερειών της δεύτερης κλίμακας για την επεξεργασία του ΗΚΓ. Αυτό συμβαίνει γιατί, καθώς το αρχικό σήμα είναι σχετικά καθαρό, δεν χρειάζεται μεγάλη επεξεργασία προκειμένου να αναδειχτεί. Η αρχική αυτή καθαρότητα του σήματος είναι που έχει ως αποτέλεσμα μετά την δεύτερη κλίμακα να υπεισέρχονται στην κυματομορφή των λεπτομερειών και κάποια επιπλέον ανεπιθύμητα στοιχεία τα οποία αλλοιώνουν τη μορφή του σήματος καθώς προσθέτουν νέες κορυφές οι οποίες αρχικά δεν υπήρχαν. Συνεπώς η επιλογή των λεπτομερειών της δεύτερης κλίμακας είναι μονόδρομος για την παρούσα εφαρμογή.

Από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η επιλογή της κλίμακας που θα μας παρέχει τα δεδομένα για την περαιτέρω επεξεργασία το μόνο που απομένει είναι να κρατάμε σε μία μεταβλητή – πίνακα τα δεδομένα των λεπτομερειών της δεύτερης κλίμακας και στον πίνακα αυτόν να εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο του κατωφλίου.

Τα σχήματα που δίδονται στη συνέχεια απεικονίζουν την εφαρμογή των δύο κατωφλίων που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενες παραγράφους, στα αποτελέσματα της δεύτερης κλίμακας του αλγορίθμου Haar Wavelet. Πρώτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την εφαρμογή του πρώτου τμήματος του κατωφλίου των Pan και Tompkins και στη συνέχεια τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της νέας, τροποποιημένης εκδοχής του κατωφλίου. Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζεται περιορισμένος αριθμός σημείων προκειμένου να επιτευχθεί καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαράσταση των αποτελεσμάτων.

Σχήμα 5.2.6: Αποτελέσματα εφαρμογής πρώτου τμήματος κατωφλίου Pan Tompkins

Σχήμα 5.2.7: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins

Στις γραφικές παραστάσεις φαίνονται τα αποτελέσματα της δεύτερης κλίμακας, οι κορυφές που έχουν εντοπιστεί καθώς και η τιμή του κατωφλίου κάθε χρονική στιγμή. Για άλλη μία φορά γίνεται εμφανής η ομαλότερη λειτουργία του δεύτερου κατωφλίου. Πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι για την εφαρμογή του κατωφλίου κρατάμε μόνο τα θετικά σημεία της δεύτερης κλίμακας και μηδενίζουμε τα αρνητικά. Αυτό γίνεται γιατί η τεχνική του κατωφλίου είναι σχεδιασμένη για εξολοκλήρου θετικά σήματα με αποτέλεσμα να δυσλειτουργεί στην περίπτωση αρνητικών σημάτων. Επίσης παρατηρούμε ότι λόγω της επιλογής της δεύτερης κλίμακας έχουμε υποδιπλασιασμό του αριθμού των δεδομένων. Το γεγονός αυτό πρέπει να προσεχθεί κατά την αναγωγή των κορυφών που εντοπίστηκαν στο αρχικό σήμα προκειμένου να βρεθούν οι αρχικές κορυφές. Αυτό επιτυγχάνεται με τον διπλασιασμό των τιμών των θέσεων στις οποίες έχει εντοπιστεί έγκυρη κορυφή R.

Μετά από την αναγωγή των κορυφών στο αρχικό σήμα παρατηρείται μία μικρή απόκλιση από ένα έως πέντε συνήθως σημεία στην θέση των κορυφών, απόκλιση η οποία διαφέρει και μεταξύ διαφορετικών ΗΚΓ εισόδου. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη ενός τμήματος κώδικα το οποίο να ψάχνει για την μέγιστη τιμή του ΗΚΓ στην άμεση περιοχή της κάθε R κορυφής που έχει ανιχνευθεί. Με τον όρο «άμεση περιοχή» να αποτελεί μία περιοχή εύρους 10 με 20 σημεία και κέντρο την θέση της κορυφής που έχει ανεβρεθεί. Έτσι, επιτυγχάνουμε την ακριβή αναγωγή των κορυφών στο αρχικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Μετά από την εύρεση των R κορυφών, σειρά έχει η ταυτοποίηση των Q και S κορυφών. Η ανεύρεση των κορυφών αυτών πραγματοποιείται με χρήση του αρχικού ΗΚΓ. Αρχίζοντας από κάθε μία κορυφή R αρχίζουμε να οπισθοδρομούμε μέχρι να συναντήσουμε την πρώτη αρνητική κορυφή την οποία θεωρούμε ως κορυφή Q. Αντίστοιχα λειτουργούμε και για τις κορυφές S μόνο που στην περίπτωση αυτή διατρέχουμε το ΗΚΓ προς τα εμπρός. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής φαίνονται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Σχήμα 5.2.8: Εύρεση κορυφών Q, S

Τα τελικά αυτά αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με αυτά που υπάρχουν στο Physionet για το συγκεκριμένο ΗΚΓ.

## 5.3 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους

Όπως έγινε και για την περίπτωση του αλγορίθμου Haar Wavelet, αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την ομαλή λειτουργία του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους και στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι δύο αλγόριθμοι κατωφλίου προκειμένου να εντοπιστούν τα συμπλέγματα QRS.

Αρχικά έπρεπε να γίνει η επιλογή του μήκους του παραθύρου για τον μετασχηματισμό. Για το λόγο αυτό ο αλγόριθμος εκτελέστηκε για διάφορα μήκη παραθύρου λαμβάνοντας υπόψιν ότι το παράθυρο θα έπρεπε να είναι αρκετά μεγάλο για να μπορεί να περικλείει ακόμη και το πιο μεγάλο σύμπλεγμα QRS αλλά να μην είναι υπερβολικά μεγάλο ώστε να περιέχει και ανεπιθύμητα τμήματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος όπως κύματα Τ. Η απαίτηση αυτή περιορίζει τις επιλογές μας για το μήκος του παραθύρου σε μία περιοχή τιμών κοντά στο 60. Ακολούθως δίνονται οι γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων για κάποιες τιμές της περιοχής αυτής. Πάλι ως δείγμα χρησιμοποιούμε το αρχείο 102 της βάσης δεδομένων MIT-Arythmia προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα  με αυτά της προηγούμενης παραγράφου.

(α)

(β)

Σχήμα 5.3.1: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 55. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 55.

(α)

(β)

Σχήμα 5.3.2: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 60. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 60.

(α)

(β)

Σχήμα 5.3.3: Αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο μήκους 70. (α) Δείγμα αρχικού ΗΚΓ, (β) Αποτελέσματα Μετασχηματισμού Μήκους με παράθυρο 70.

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις αρχικά παρατηρούμε ότι με την εφαρμογή του αλγορίθμου μετασχηματισμού μήκους υπεισέρχεται στο σήμα μας  μία DC συνιστώσα η οποία έχει τιμή ίση με το μήκος του παραθύρου. Η συνιστώσα αυτή είναι που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του αρχικού αλγορίθμου προσαρμοζόμενου κατωφλίου για τον εντοπισμό των κορυφών R.

Επίσης παρατηρούμε ότι κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους επεξεργασμένο σήμα έχει υποστεί μία μικρή μετατόπιση η οποία θα πρέπει να υπολογιστεί αργότερα κατά την αναγωγή των κορυφών στο αρχικό σήμα.

Τελικά ως μήκος παραθύρου για την επεξεργασία του σήματος επιλέχθηκε το 70 προκειμένου να καλυφθούν και περιπτώσεις παλμών QRS μεγάλης διάρκειας, καθώς η τιμή 60 θα ήταν πολύ οριακή.

Τα αποτελέσματα για τις δύο τεχνικές προσαρμοζόμενου κατωφλίου είναι:

Σχήμα 5.3.4: Αποτελέσματα εφαρμογής πρώτου σταδίου κατωφλίου Pan Tompkins

Σχήμα 5.3.5: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins

Προφανώς και σε αυτή τη περίπτωση θα επιλέξουμε να κρατήσουμε τα αποτελέσματα από τον δεύτερο αλγόριθμο κατωφλίου. Προκειμένου να γίνει σωστή αναγωγή των κορυφών στο αρχικό σήμα πρέπει να υπολογιστεί η μετατόπιση που προκαλείται από την εφαρμογή του Μετασχηματισμού Μήκους. Τελικά, με έλεγχο των αποτελεσμάτων υπολογίστηκε ότι αρκεί να προστεθεί ένας παράγοντας ίσος με 6 στην τιμή της θέσης κάθε κορυφής. Τελικά, με την αναγωγή στο αρχικό σήμα και με την εφαρμογή της διόρθωσης που πραγματοποιήθηκε και στον προηγούμενο αλγόριθμο και αναλύθηκε στην παράγραφο §5.2 παίρνουμε το αποτέλεσμα που φαίνεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση.

Σχήμα 5.3.6: Εύρεση κορυφών Q, S

Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αυτά του μετασχηματισμού Haar Wavelet και κατ’ επέκταση με τα επαληθευμένα αποτελέσματα του Physionet.

## 5.4 Αποτελέσματα Αλγορίθμου Pan Tompkins

Ο αλγόριθμος αυτός, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυσή του σε προηγούμενη παράγραφο, αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά στάδια: εφαρμογή ενός ζωνοπερατού φίλτρου ακεραίων, διαφόριση, τετραγωνισμό και ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου. Για την ολοκληρωμένη μελέτη των αποτελεσμάτων του αλγορίθμου αυτού παρατίθενται στη συνέχεια γραφικές απεικονίσεις από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κάθε ενός από τα ανωτέρω βήματα στο αρχείο 102 της βάσης δεδομένων MIT Arythmia. Και πάλι επιλέγεται το συγκεκριμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση με τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων αλγορίθμων.

Σχήμα 5.4.1: Αρχικό σήμα προς επεξεργασία

Σχήμα 5.4.2: Σήμα μετά από την εφαρμογή του ζωνοπερατού φίλτρου

Σχήμα 5.4.3: Σήμα μετά από τη διαφόριση

Σχήμα 5.4.4: Σήμα μετά από τον τετραγωνισμό

Σχήμα 5.4.5: Σήμα μετά από την ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου

Από τις γραφικές αυτές παραστάσεις βλέπουμε πραγματικά ότι ο αλγόριθμος των Pan και Tompkins λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο καθώς ενισχύει τα τμήματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη κλίση  και επιπλέον με τον τετραγωνισμό δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα τμήματα εκείνα του ΗΚΓ που χαρακτηρίζονται από μεγάλη απόλυτη τιμή.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τα δύο κατώφλια στα αποτελέσματα του αλγορίθμου Pan Tompkins με τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Σχήμα 5.4.6: Αποτελέσματα εφαρμογής αρχικού σταδίου του κατωφλίου Pan Tompkins

Σχήμα 5.4.7: Αποτελέσματα εφαρμογής τροποποιημένου κατωφλίου Pan Tompkins

Βλέπουμε και σε αυτήν την περίπτωση την καλύτερη λειτουργία του τροποποιημένου κατωφλίου καθώς στην περίπτωση του αρχικού - πρώτου σταδίου του κατωφλίου των Pan και Tompkins παρατηρείται ανίχνευση κορυφών που δεν αποτελούν κορυφές R.

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο της θεωρητικής ανάπτυξης του αλγορίθμου των Pan και Tompkins, κάποια από τα βήματα εισάγουν καθυστερήσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά την αναγωγή των κορυφών στο αρχικό σήμα, να ληφθεί υπόψιν η καθυστέρηση αυτή και να διορθωθεί. Στην καθυστέρηση αυτή συμβάλλουν κατά:

- 12 δείγματα το βαθυπερατό φίλτρο,

- 32 δείγματα το υψιπερατό φίλτρο,

- 32 δείγματα η διαφόριση και

- 32 δείγματα η ολοκλήρωση κινούμενου παραθύρου.

Συνεπώς έχουμε συνολική καθυστέρηση 108 δειγμάτων, αριθμός που πρέπει να αφαιρεθεί από τις θέσεις των R κατά την αναγωγή στο αρχικό σήμα. Τελικά, και μετά από τη διόρθωση που έγινε και στους άλλους δύο αλγορίθμους τα αποτελέσματα που λήφθησαν είναι τα ακόλουθα.

Σχήμα 5.4.8: Εύρεση κορυφών Q, S

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία γενική συμφωνία με τα αποτελέσματα των άλλων δύο αλγορίθμων.

## 5.5 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κάθε αλγορίθμου, που προηγήθηκε, δίνει μία γενική εικόνα για τη λειτουργία τους. Ο κάθε ένας από αυτούς τους αλγορίθμους εκτελέστηκε για έναν αριθμό ηλεκτροκαρδιογραφημάτων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων μέσα από το Physionet. Παραδείγματα τέτοιων βάσεων δεδομένων είναι εκτός από την MIT-Arythmia, η Fantasia, η MIT-Normal Sinus Rhythm, η European ST και η QT. Η εκτέλεση των αλγορίθμων για ηλεκτροκαρδιογραφήματα διαφορετικών χαρακτηριστικών έδειξε ότι κάθε ένας από τους αλγορίθμους αποδίδει διαφορετικά ανάλογα με το υπό εξέταση σήμα. Κάποιες περιπτώσεις έδειξαν να ευνοούν την επεξεργασία με κάποιον από τους τρεις αλγορίθμους ενώ παρουσιάστηκαν και ορισμένες δυσλειτουργίες για σήματα με ορισμένα χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία ελαφρώς αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης λάθους στον αλγόριθμο των Pan και Tompkins όταν το σήμα είχε πολύ έντονες αρνητικές κορυφές. Μετά από τον τετραγωνισμό, οι κορυφές αυτές γίνονται θετικές και ελλοχεύει ο κίνδυνος να ανιχνευθούν λανθασμένα ως κορυφές R από την εφαρμογή του κατωφλίου σε περίπτωση που έχουν τιμή μεγαλύτερη από τις εξαρχής θετικές κορυφές.

Η πιθανή ύπαρξη αυτών των δυσλειτουργιών είναι αυτή που δικαιολογεί την ανεξάρτητη εφαρμογή τριών διαφορετικών αλγορίθμων για την επεξεργασία του σήματος. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε ενός δίνουν μία σιγουριά ότι η σύγκριση των τριών αποτελεσμάτων θα μπορέσει να δώσει μία αρκετά ακριβή προσέγγιση στο πραγματικό αποτέλεσμα. Για να εξάγουμε την προσέγγιση αυτή, πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τα δύο πλησιέστερα κρατούνται ενώ το τρίτο απορρίπτεται. Από τα δύο, λοιπόν, αποτελέσματα που μένουν, η πλέον λογική οδός είναι ο υπολογισμός του μέσου όρου τους και η αποδοχή του ως αποτελέσματος της όλης διαδικασίας.

Τελικά, η εφαρμογή των τριών αλγορίθμων σε έναν αριθμό από ηλεκτροκαρδιογραφήματα τα οποία κατά κύριο λόγο ελήφθησαν από τις πέντε βάσεις δεδομένων που προαναφέρθηκαν (MIT-Arythmia, Fantasia και Normal Sinus Rhythm, European ST, QT) έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιητική αποτελεσματικότητα ως προς τον επιτυχή εντοπισμό των ζητούμενων κορυφών QRS. Στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται τα αποτελέσματα από την εκτέλεση των τριών αλγορίθμων σε δείγματα από αρχεία των βάσεων αυτών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πλήθος των πιστοποιημένων κορυφών για κάθε αρχείο και το πλήθος των κορυφών που ανίχνευσε ο κάθε αλγόριθμος. Επίσης παρουσιάζεται και το ποσοστό σφάλματος που σημειώθηκε σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται επίσης, ότι ο λόγος που ο αριθμός των πιστοποιημένων κορυφών διαφέρει για τον αλγόριθμο Haar Wavelet από τους αριθμούς των άλλων δύο αλγορίθμων οφείλεται στο γεγονός ότι για να τρέξει αποδοτικά ο αλγόριθμος αυτός απαιτεί το πλήθος των στοιχείων της εισόδου του να είναι δύναμη του 2. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία που εισάγονται ως είσοδος για τον αλγόριθμο αυτό είναι λιγότερα από ότι στους άλλους δύο αλγορίθμους προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή.

| Database Name | File Name | No. of Annotations | Haar Wavelet | Error Percentage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fantasia | f1o01 | 34 | 49 | 44.11764706 |
|  | f1o02 | 34 | 35 | 2.941176471 |
|  | f1o03 | 35 | 38 | 8.571428571 |
|  | f1o04 | 26 | 44 | 69.23076923 |
|  | f1o05 | 31 | 32 | 3.225806452 |
|  | f1o06 | 27 | 27 | 0 |
|  | f1o07 | 33 | 33 | 0 |
|  | f1o08 | 42 | 49 | 16.66666667 |
|  | f1o09 | 23 | 25 | 8.695652174 |
|  | f1o10 | 37 | 61 | 64.86486486 |
|  | f1y01 | 43 | 43 | 0 |
|  | f1y02 | 37 | 38 | 2.702702703 |
|  | f1y03 | 38 | 40 | 5.263157895 |
|  | f1y04 | 27 | 27 | 0 |
|  | f1y05 | 34 | 55 | 61.76470588 |
|  | f1y06 | 35 | 36 | 2.857142857 |
|  | f1y07 | 32 | 32 | 0 |
|  | f1y08 | 35 | 35 | 0 |
|  | f1y09 | 38 | 40 | 5.263157895 |
|  | f1y10 | 43 | 44 | 2.325581395 |
|  | f2o01 | 37 | 37 | 0 |
|  | f2o02 | 30 | 30 | 0 |
|  | f2o03 | 33 | 33 | 0 |
|  | f2o04 | 35 | 35 | 0 |
|  | f2o05 | 42 | 42 | 0 |
|  | f2o06 | 26 | 26 | 0 |
|  | f2o07 | 28 | 28 | 0 |
|  | f2o08 | 35 | 35 | 0 |
|  | f2o09 | 38 | 32 | 15.78947368 |
|  | f2o10 | 43 | 45 | 4.651162791 |
|  | f2y01 | 38 | 37 | 2.631578947 |
|  | f2y02 | 24 | 25 | 4.166666667 |
|  | f2y03 | 38 | 32 | 15.78947368 |
|  | f2y04 | 43 | 43 | 0 |
|  | f2y05 | 44 | 44 | 0 |
|  | f2y06 | 35 | 35 | 0 |
|  | f2y07 | 35 | 35 | 0 |
|  | f2y08 | 35 | 35 | 0 |
|  | f2y09 | 46 | 41 | 10.86956522 |
|  | f2y10 | 37 | 35 | 5.405405405 |
| MIT Arythmia | 100 | 57 | 56 | 1.754385965 |
|  | 101 | 55 | 120 | 118.1818182 |
|  | 103 | 54 | 54 | 0 |
|  | 105 | 64 | 67 | 4.6875 |
|  | 106 | 54 | 103 | 90.74074074 |
|  | 107 | 55 | 55 | 0 |
|  | 118 | 55 | 55 | 0 |
|  | 119 | 54 | 49 | 9.259259259 |
|  | 200 | 70 | 124 | 77.14285714 |
|  | 201 | 67 | 69 | 2.985074627 |
|  | 202 | 41 | 41 | 0 |
|  | 203 | 70 | 117 | 67.14285714 |
|  | 205 | 69 | 75 | 8.695652174 |
|  | 207 | 60 | 53 | 11.66666667 |
|  | 208 | 84 | 105 | 25 |
|  | 209 | 71 | 105 | 47.88732394 |
|  | 210 | 65 | 106 | 63.07692308 |
|  | 212 | 69 | 70 | 1.449275362 |
|  | 213 | 69 | 84 | 21.73913043 |
|  | 214 | 58 | 70 | 20.68965517 |
|  | 215 | 86 | 115 | 33.72093023 |
|  | 217 | 53 | 53 | 0 |
|  | 219 | 56 | 56 | 0 |
| European ST | e0103 | 34 | 34 | 0 |
|  | e0105 | 31 | 30 | 3.225806452 |
|  | e0107 | 30 | 31 | 3.333333333 |
|  | e0111 | 34 | 34 | 0 |
|  | e0113 | 35 | 35 | 0 |
|  | e0115 | 50 | 50 | 0 |
|  | e0119 | 34 | 34 | 0 |
|  | e0121 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | e0123 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | e0125 | 40 | 38 | 5 |
|  | e0127 | 39 | 38 | 2.564102564 |
|  | e0129 | 27 | 26 | 3.703703704 |
|  | e0133 | 28 | 27 | 3.571428571 |
|  | e0139 | 44 | 43 | 2.272727273 |
|  | e0147 | 30 | 29 | 3.333333333 |
|  | e0151 | 32 | 31 | 3.125 |
|  | e0155 | 40 | 39 | 2.5 |
|  | e0159 | 34 | 33 | 2.941176471 |
|  | e0161 | 36 | 36 | 0 |
|  | e0163 | 36 | 36 | 0 |
|  | e0203 | 47 | 46 | 2.127659574 |
|  | e0205 | 44 | 44 | 0 |
|  | e0207 | 31 | 30 | 3.225806452 |
|  | e0211 | 68 | 67 | 1.470588235 |
|  | e0303 | 36 | 39 | 8.333333333 |
|  | e0305 | 36 | 36 | 0 |
|  | e0403 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | e0405 | 37 | 37 | 0 |
|  | e0409 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | e0411 | 47 | 45 | 4.255319149 |
|  | e0413 | 36 | 36 | 0 |
|  | e0415 | 48 | 47 | 2.083333333 |
|  | e0417 | 46 | 45 | 2.173913043 |
|  | e0501 | 41 | 40 | 2.43902439 |
|  | e0509 | 37 | 36 | 2.702702703 |
|  | e0515 | 47 | 46 | 2.127659574 |
|  | e0601 | 31 | 30 | 3.225806452 |
|  | e0603 | 39 | 38 | 2.564102564 |
|  | e0605 | 57 | 56 | 1.754385965 |
|  | e0607 | 38 | 37 | 2.631578947 |
|  | e0609 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | e0611 | 26 | 25 | 3.846153846 |
|  | e0613 | 29 | 26 | 10.34482759 |
|  | e0615 | 33 | 32 | 3.03030303 |
|  | e0801 | 36 | 35 | 2.777777778 |
|  | e0817 | 31 | 39 | 25.80645161 |
|  | e1301 | 24 | 23 | 4.166666667 |
| MIT Normal Sinus Rhythm | 16265 | 52 | 39 | 25 |
|  | 16272 | 35 | 34 | 2.857142857 |
|  | 16273 | 51 | 36 | 29.41176471 |
|  | 16420 | 50 | 42 | 16 |
|  | 16483 | 51 | 45 | 11.76470588 |
|  | 16539 | 41 | 41 | 0 |
|  | 16773 | 40 | 36 | 10 |
|  | 16786 | 39 | 32 | 17.94871795 |
|  | 16795 | 35 | 35 | 0 |
|  | 17052 | 37 | 36 | 2.702702703 |
|  | 17453 | 45 | 45 | 0 |
| Long Term ST | s20011 | 36 | 36 | 0 |
|  | s20021 | 39 | 39 | 0 |
|  | s20031 | 31 | 41 | 32.25806452 |
|  | s20041 | 25 | 32 | 28 |
|  | s20061 | 50 | 50 | 0 |
|  | s20081 | 40 | 40 | 0 |
|  | s20101 | 37 | 37 | 0 |
|  | s20121 | 32 | 32 | 0 |
|  | s20141 | 44 | 44 | 0 |
|  | s20161 | 34 | 33 | 2.941176471 |
|  | s20181 | 52 | 52 | 0 |
|  | s20201 | 48 | 49 | 2.083333333 |
|  | s20221 | 50 | 51 | 2 |
|  | s20241 | 45 | 45 | 0 |
|  | s20261 | 39 | 39 | 0 |
|  | s20281 | 29 | 29 | 0 |
|  | s20301 | 42 | 42 | 0 |
|  | s20321 | 39 | 39 | 0 |
|  | s20341 | 48 | 49 | 2.083333333 |
|  | s20361 | 34 | 34 | 0 |
|  | s20381 | 46 | 46 | 0 |
|  | s20401 | 26 | 27 | 3.846153846 |
|  | s20421 | 41 | 40 | 2.43902439 |
|  | s20441 | 45 | 46 | 2.222222222 |
|  | s20461 | 44 | 44 | 0 |
|  | s20481 | 36 | 37 | 2.777777778 |
|  | s20501 | 53 | 54 | 1.886792453 |
|  | s20521 | 34 | 37 | 8.823529412 |
|  | s20541 | 85 | 85 | 0 |
|  | s20561 | 45 | 45 | 0 |
|  | s20581 | 38 | 38 | 0 |
|  | s20601 | 53 | 53 | 0 |
|  | s20621 | 45 | 45 | 0 |
|  | s20641 | 41 | 41 | 0 |
|  | s30661 | 55 | 61 | 10.90909091 |
|  | s30681 | 59 | 61 | 3.389830508 |
|  | s30701 | 39 | 40 | 2.564102564 |
|  | s30721 | 40 | 40 | 0 |
|  | s30741 | 40 | 42 | 5 |
|  | s30742 | 53 | 55 | 3.773584906 |
|  | s30761 | 40 | 42 | 5 |
|  | s30781 | 51 | 52 | 1.960784314 |
|  | s30801 | 43 | 47 | 9.302325581 |
| QT | sel14046 | 47 | 47 | 0 |
|  | sel14157 | 39 | 39 | 0 |
|  | sel14172 | 24 | 25 | 4.166666667 |
|  | sel15814 | 35 | 38 | 8.571428571 |
|  | sel16265 | 36 | 36 | 0 |
|  | sel16272 | 31 | 31 | 0 |
|  | sel16273 | 46 | 46 | 0 |
|  | sel16420 | 38 | 38 | 0 |
|  | sel16483 | 39 | 39 | 0 |
|  | sel16539 | 32 | 33 | 3.125 |
|  | sel16773 | 36 | 36 | 0 |
|  | sel16786 | 31 | 31 | 0 |
|  | sel16795 | 28 | 28 | 0 |
|  | sel17152 | 58 | 58 | 0 |
|  | sel17453 | 38 | 38 | 0 |
|  | sele0104 | 30 | 29 | 3.333333333 |
|  | sele0106 | 33 | 33 | 0 |
|  | sele0107 | 31 | 32 | 3.225806452 |
|  | sele0110 | 32 | 32 | 0 |
|  | sele0111 | 34 | 34 | 0 |
|  | sele0112 | 24 | 24 | 0 |
|  | sele0114 | 22 | 24 | 9.090909091 |
|  | sele0116 | 20 | 22 | 10 |
|  | sele0121 | 49 | 49 | 0 |
|  | sele0122 | 52 | 52 | 0 |
|  | sele0124 | 43 | 43 | 0 |
|  | sele0126 | 35 | 35 | 0 |
|  | sele0129 | 29 | 28 | 3.448275862 |
|  |  |  | Average Error | 7.271271797 |

Πίνακας 5.1: Αποτελέσματα αλγορίθμου Haar Wavelet.

| Database Name | File Name | No. of Annotations | Length Transform | Error Percentage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fantasia | f1o01 | 62 | 64 | 3.225806452 |
|  | f1o02 | 61 | 60 | 1.639344262 |
|  | f1o03 | 63 | 62 | 1.587301587 |
|  | f1o04 | 49 | 49 | 0 |
|  | f1o05 | 57 | 57 | 0 |
|  | f1o06 | 49 | 51 | 4.081632653 |
|  | f1o07 | 61 | 61 | 0 |
|  | f1o08 | 77 | 74 | 3.896103896 |
|  | f1o09 | 42 | 48 | 14.28571429 |
|  | f1o10 | 68 | 68 | 0 |
|  | f1y01 | 79 | 78 | 1.265822785 |
|  | f1y02 | 67 | 67 | 0 |
|  | f1y03 | 70 | 69 | 1.428571429 |
|  | f1y04 | 47 | 50 | 6.382978723 |
|  | f1y05 | 64 | 63 | 1.5625 |
|  | f1y06 | 62 | 61 | 1.612903226 |
|  | f1y07 | 58 | 57 | 1.724137931 |
|  | f1y08 | 66 | 66 | 0 |
|  | f1y09 | 72 | 72 | 0 |
|  | f1y10 | 79 | 77 | 2.53164557 |
|  | f2o01 | 69 | 67 | 2.898550725 |
|  | f2o02 | 56 | 3 | 94.64285714 |
|  | f2o03 | 61 | 60 | 1.639344262 |
|  | f2o04 | 62 | 62 | 0 |
|  | f2o05 | 77 | 76 | 1.298701299 |
|  | f2o06 | 48 | 48 | 0 |
|  | f2o07 | 51 | 51 | 0 |
|  | f2o08 | 66 | 64 | 3.03030303 |
|  | f2o09 | 72 | 58 | 19.44444444 |
|  | f2o10 | 79 | 80 | 1.265822785 |
|  | f2y01 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | f2y02 | 44 | 58 | 31.81818182 |
|  | f2y03 | 65 | 58 | 10.76923077 |
|  | f2y04 | 79 | 74 | 6.329113924 |
|  | f2y05 | 80 | 79 | 1.25 |
|  | f2y06 | 63 | 62 | 1.587301587 |
|  | f2y07 | 62 | 62 | 0 |
|  | f2y08 | 65 | 62 | 4.615384615 |
|  | f2y09 | 84 | 77 | 8.333333333 |
|  | f2y10 | 66 | 63 | 4.545454545 |
| MIT Arythmia | 100 | 75 | 73 | 2.666666667 |
|  | 101 | 72 | 74 | 2.777777778 |
|  | 103 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | 105 | 81 | 82 | 1.234567901 |
|  | 106 | 68 | 32 | 52.94117647 |
|  | 107 | 72 | 70 | 2.777777778 |
|  | 118 | 73 | 72 | 1.369863014 |
|  | 119 | 71 | 80 | 12.67605634 |
|  | 200 | 94 | 124 | 31.91489362 |
|  | 201 | 91 | 88 | 3.296703297 |
|  | 202 | 53 | 81 | 52.83018868 |
|  | 203 | 109 | 80 | 26.60550459 |
|  | 205 | 90 | 89 | 1.111111111 |
|  | 207 | 97 | 21 | 78.35051546 |
|  | 208 | 90 | 33 | 63.33333333 |
|  | 209 | 94 | 92 | 2.127659574 |
|  | 210 | 83 | 89 | 7.228915663 |
|  | 212 | 91 | 90 | 1.098901099 |
|  | 213 | 112 | 110 | 1.785714286 |
|  | 214 | 77 | 76 | 1.298701299 |
|  | 215 | 110 | 97 | 11.81818182 |
|  | 217 | 73 | 70 | 4.109589041 |
|  | 219 | 75 | 79 | 5.333333333 |
| European ST | e0103 | 60 | 58 | 3.333333333 |
|  | e0105 | 55 | 54 | 1.818181818 |
|  | e0107 | 53 | 51 | 3.773584906 |
|  | e0111 | 61 | 59 | 3.278688525 |
|  | e0113 | 63 | 62 | 1.587301587 |
|  | e0115 | 91 | 89 | 2.197802198 |
|  | e0119 | 62 | 59 | 4.838709677 |
|  | e0121 | 76 | 74 | 2.631578947 |
|  | e0123 | 77 | 75 | 2.597402597 |
|  | e0125 | 72 | 69 | 4.166666667 |
|  | e0127 | 73 | 71 | 2.739726027 |
|  | e0129 | 48 | 47 | 2.083333333 |
|  | e0133 | 52 | 51 | 1.923076923 |
|  | e0139 | 79 | 77 | 2.53164557 |
|  | e0147 | 54 | 53 | 1.851851852 |
|  | e0151 | 57 | 56 | 1.754385965 |
|  | e0155 | 72 | 69 | 4.166666667 |
|  | e0159 | 62 | 61 | 1.612903226 |
|  | e0161 | 73 | 71 | 2.739726027 |
|  | e0163 | 64 | 62 | 3.125 |
|  | e0203 | 84 | 84 | 0 |
|  | e0205 | 80 | 76 | 5 |
|  | e0207 | 55 | 54 | 1.818181818 |
|  | e0211 | 123 | 119 | 3.25203252 |
|  | e0303 | 67 | 62 | 7.462686567 |
|  | e0305 | 65 | 64 | 1.538461538 |
|  | e0403 | 76 | 74 | 2.631578947 |
|  | e0405 | 64 | 63 | 1.5625 |
|  | e0409 | 75 | 73 | 2.666666667 |
|  | e0411 | 84 | 81 | 3.571428571 |
|  | e0413 | 65 | 65 | 0 |
|  | e0415 | 85 | 69 | 18.82352941 |
|  | e0417 | 83 | 81 | 2.409638554 |
|  | e0501 | 73 | 72 | 1.369863014 |
|  | e0509 | 68 | 66 | 2.941176471 |
|  | e0515 | 84 | 81 | 3.571428571 |
|  | e0601 | 56 | 55 | 1.785714286 |
|  | e0603 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | e0605 | 99 | 95 | 4.04040404 |
|  | e0607 | 70 | 68 | 2.857142857 |
|  | e0609 | 74 | 71 | 4.054054054 |
|  | e0611 | 47 | 46 | 2.127659574 |
|  | e0613 | 50 | 47 | 6 |
|  | e0615 | 60 | 58 | 3.333333333 |
|  | e0801 | 65 | 63 | 3.076923077 |
|  | e0817 | 56 | 54 | 3.571428571 |
|  | e1301 | 43 | 47 | 9.302325581 |
| MIT Normal Sinus Rhythm | 16265 | 96 | 90 | 6.25 |
|  | 16272 | 64 | 59 | 7.8125 |
|  | 16273 | 94 | 90 | 4.255319149 |
|  | 16420 | 95 | 92 | 3.157894737 |
|  | 16483 | 99 | 92 | 7.070707071 |
|  | 16539 | 79 | 66 | 16.4556962 |
|  | 16773 | 80 | 72 | 10 |
|  | 16786 | 72 | 67 | 6.944444444 |
|  | 16795 | 62 | 61 | 1.612903226 |
|  | 17052 | 70 | 68 | 2.857142857 |
|  | 17453 | 84 | 80 | 4.761904762 |
| Long Term ST | s20011 | 70 | 66 | 5.714285714 |
|  | s20021 | 72 | 72 | 0 |
|  | s20031 | 66 | 75 | 13.63636364 |
|  | s20041 | 52 | 58 | 11.53846154 |
|  | s20061 | 93 | 92 | 1.075268817 |
|  | s20081 | 78 | 76 | 2.564102564 |
|  | s20101 | 68 | 67 | 1.470588235 |
|  | s20121 | 60 | 60 | 0 |
|  | s20141 | 85 | 84 | 1.176470588 |
|  | s20161 | 60 | 55 | 8.333333333 |
|  | s20181 | 95 | 88 | 7.368421053 |
|  | s20201 | 91 | 92 | 1.098901099 |
|  | s20221 | 92 | 90 | 2.173913043 |
|  | s20241 | 81 | 81 | 0 |
|  | s20261 | 73 | 72 | 1.369863014 |
|  | s20281 | 53 | 53 | 0 |
|  | s20301 | 77 | 74 | 3.896103896 |
|  | s20321 | 73 | 73 | 0 |
|  | s20341 | 88 | 88 | 0 |
|  | s20361 | 62 | 62 | 0 |
|  | s20381 | 80 | 80 | 0 |
|  | s20401 | 49 | 50 | 2.040816327 |
|  | s20421 | 77 | 76 | 1.298701299 |
|  | s20441 | 82 | 80 | 2.43902439 |
|  | s20461 | 79 | 75 | 5.063291139 |
|  | s20481 | 68 | 60 | 11.76470588 |
|  | s20501 | 100 | 91 | 9 |
|  | s20521 | 65 | 65 | 0 |
|  | s20541 | 154 | 73 | 52.5974026 |
|  | s20561 | 85 | 84 | 1.176470588 |
|  | s20581 | 67 | 65 | 2.985074627 |
|  | s20601 | 94 | 86 | 8.510638298 |
|  | s20621 | 82 | 56 | 31.70731707 |
|  | s20641 | 74 | 74 | 0 |
|  | s30661 | 103 | 106 | 2.912621359 |
|  | s30681 | 109 | 108 | 0.917431193 |
|  | s30701 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | s30721 | 75 | 72 | 4 |
|  | s30741 | 77 | 78 | 1.298701299 |
|  | s30742 | 99 | 100 | 1.01010101 |
|  | s30761 | 73 | 67 | 8.219178082 |
|  | s30781 | 88 | 82 | 6.818181818 |
|  | s30801 | 73 | 64 | 12.32876712 |
| QT | sel14046 | 82 | 84 | 2.43902439 |
|  | sel14157 | 72 | 67 | 6.944444444 |
|  | sel14172 | 44 | 44 | 0 |
|  | sel15814 | 65 | 59 | 9.230769231 |
|  | sel16265 | 67 | 66 | 1.492537313 |
|  | sel16272 | 56 | 55 | 1.785714286 |
|  | sel16273 | 79 | 78 | 1.265822785 |
|  | sel16420 | 71 | 71 | 0 |
|  | sel16483 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | sel16539 | 60 | 60 | 0 |
|  | sel16773 | 65 | 65 | 0 |
|  | sel16786 | 59 | 59 | 0 |
|  | sel16795 | 51 | 51 | 0 |
|  | sel17152 | 107 | 84 | 21.4953271 |
|  | sel17453 | 70 | 67 | 4.285714286 |
|  | sele0104 | 55 | 53 | 3.636363636 |
|  | sele0106 | 60 | 57 | 5 |
|  | sele0107 | 56 | 56 | 0 |
|  | sele0110 | 60 | 55 | 8.333333333 |
|  | sele0111 | 62 | 60 | 3.225806452 |
|  | sele0112 | 44 | 44 | 0 |
|  | sele0114 | 42 | 44 | 4.761904762 |
|  | sele0116 | 39 | 38 | 2.564102564 |
|  | sele0121 | 89 | 87 | 2.247191011 |
|  | sele0122 | 96 | 95 | 1.041666667 |
|  | sele0124 | 76 | 75 | 1.315789474 |
|  | sele0126 | 64 | 62 | 3.125 |
|  | sele0129 | 51 | 51 | 0 |
|  |  |  | Average Error | 5.993828758 |

Πίνακας 5.2: Αποτελέσματα αλγορίθμου Μετασχηματισμού Μήκους

| Database Name | File Name | No. of Annotations | Pan Tompkins | Error Percentage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fantasia | f1o01 | 62 | 55 | 11.29032258 |
|  | f1o02 | 61 | 61 | 0 |
|  | f1o03 | 63 | 43 | 31.74603175 |
|  | f1o04 | 49 | 49 | 0 |
|  | f1o05 | 57 | 58 | 1.754385965 |
|  | f1o06 | 49 | 49 | 0 |
|  | f1o07 | 61 | 62 | 1.639344262 |
|  | f1o08 | 77 | 74 | 3.896103896 |
|  | f1o09 | 42 | 41 | 2.380952381 |
|  | f1o10 | 68 | 65 | 4.411764706 |
|  | f1y01 | 79 | 78 | 1.265822785 |
|  | f1y02 | 67 | 62 | 7.462686567 |
|  | f1y03 | 70 | 66 | 5.714285714 |
|  | f1y04 | 47 | 47 | 0 |
|  | f1y05 | 64 | 64 | 0 |
|  | f1y06 | 62 | 62 | 0 |
|  | f1y07 | 58 | 58 | 0 |
|  | f1y08 | 66 | 56 | 15.15151515 |
|  | f1y09 | 72 | 72 | 0 |
|  | f1y10 | 79 | 78 | 1.265822785 |
|  | f2o01 | 69 | 55 | 20.28985507 |
|  | f2o02 | 56 | 6 | 89.28571429 |
|  | f2o03 | 61 | 66 | 8.196721311 |
|  | f2o04 | 62 | 58 | 6.451612903 |
|  | f2o05 | 77 | 71 | 7.792207792 |
|  | f2o06 | 48 | 61 | 27.08333333 |
|  | f2o07 | 51 | 56 | 9.803921569 |
|  | f2o08 | 66 | 62 | 6.060606061 |
|  | f2o09 | 72 | 22 | 69.44444444 |
|  | f2o10 | 79 | 84 | 6.329113924 |
|  | f2y01 | 71 | 71 | 0 |
|  | f2y02 | 44 | 64 | 45.45454545 |
|  | f2y03 | 65 | 58 | 10.76923077 |
|  | f2y04 | 79 | 71 | 10.12658228 |
|  | f2y05 | 80 | 73 | 8.75 |
|  | f2y06 | 63 | 66 | 4.761904762 |
|  | f2y07 | 62 | 49 | 20.96774194 |
|  | f2y08 | 65 | 68 | 4.615384615 |
|  | f2y09 | 84 | 59 | 29.76190476 |
|  | f2y10 | 66 | 41 | 37.87878788 |
| MIT Arythmia | 100 | 56 | 55 | 1.785714286 |
|  | 101 | 53 | 13 | 75.47169811 |
|  | 103 | 53 | 59 | 11.32075472 |
|  | 105 | 62 | 64 | 3.225806452 |
|  | 106 | 53 | 55 | 3.773584906 |
|  | 107 | 54 | 53 | 1.851851852 |
|  | 118 | 51 | 60 | 17.64705882 |
|  | 119 | 48 | 49 | 2.083333333 |
|  | 200 | 61 | 53 | 13.1147541 |
|  | 201 | 66 | 66 | 0 |
|  | 202 | 40 | 44 | 10 |
|  | 203 | 75 | 67 | 10.66666667 |
|  | 205 | 67 | 66 | 1.492537313 |
|  | 207 | 45 | 49 | 8.888888889 |
|  | 208 | 65 | 45 | 30.76923077 |
|  | 209 | 69 | 59 | 14.49275362 |
|  | 210 | 65 | 48 | 26.15384615 |
|  | 212 | 68 | 66 | 2.941176471 |
|  | 213 | 83 | 82 | 1.204819277 |
|  | 214 | 57 | 56 | 1.754385965 |
|  | 215 | 84 | 15 | 82.14285714 |
|  | 217 | 54 | 67 | 24.07407407 |
|  | 219 | 55 | 47 | 14.54545455 |
| European ST | e0103 | 60 | 59 | 1.666666667 |
|  | e0105 | 55 | 54 | 1.818181818 |
|  | e0107 | 53 | 59 | 11.32075472 |
|  | e0111 | 61 | 60 | 1.639344262 |
|  | e0113 | 63 | 52 | 17.46031746 |
|  | e0115 | 91 | 88 | 3.296703297 |
|  | e0119 | 62 | 60 | 3.225806452 |
|  | e0121 | 76 | 93 | 22.36842105 |
|  | e0123 | 77 | 80 | 3.896103896 |
|  | e0125 | 72 | 74 | 2.777777778 |
|  | e0127 | 73 | 72 | 1.369863014 |
|  | e0129 | 48 | 48 | 0 |
|  | e0133 | 52 | 51 | 1.923076923 |
|  | e0139 | 79 | 46 | 41.7721519 |
|  | e0147 | 54 | 59 | 9.259259259 |
|  | e0151 | 57 | 59 | 3.50877193 |
|  | e0155 | 72 | 80 | 11.11111111 |
|  | e0159 | 62 | 60 | 3.225806452 |
|  | e0161 | 73 | 66 | 9.589041096 |
|  | e0163 | 64 | 54 | 15.625 |
|  | e0203 | 84 | 84 | 0 |
|  | e0205 | 80 | 78 | 2.5 |
|  | e0207 | 55 | 54 | 1.818181818 |
|  | e0211 | 123 | 117 | 4.87804878 |
|  | e0303 | 67 | 73 | 8.955223881 |
|  | e0305 | 65 | 71 | 9.230769231 |
|  | e0403 | 76 | 35 | 53.94736842 |
|  | e0405 | 64 | 63 | 1.5625 |
|  | e0409 | 75 | 78 | 4 |
|  | e0411 | 84 | 74 | 11.9047619 |
|  | e0413 | 65 | 55 | 15.38461538 |
|  | e0415 | 85 | 83 | 2.352941176 |
|  | e0417 | 83 | 80 | 3.614457831 |
|  | e0501 | 73 | 72 | 1.369863014 |
|  | e0509 | 68 | 77 | 13.23529412 |
|  | e0515 | 84 | 54 | 35.71428571 |
|  | e0601 | 56 | 10 | 82.14285714 |
|  | e0603 | 71 | 68 | 4.225352113 |
|  | e0605 | 99 | 65 | 34.34343434 |
|  | e0607 | 70 | 69 | 1.428571429 |
|  | e0609 | 74 | 72 | 2.702702703 |
|  | e0611 | 47 | 92 | 95.74468085 |
|  | e0613 | 50 | 81 | 62 |
|  | e0615 | 60 | 65 | 8.333333333 |
|  | e0801 | 65 | 46 | 29.23076923 |
|  | e0817 | 56 | 18 | 67.85714286 |
|  | e1301 | 43 | 45 | 4.651162791 |
| MIT Normal Sinus Rhythm | 16265 | 96 | 88 | 8.333333333 |
|  | 16272 | 64 | 42 | 34.375 |
|  | 16273 | 94 | 54 | 42.55319149 |
|  | 16420 | 95 | 93 | 2.105263158 |
|  | 16483 | 99 | 91 | 8.080808081 |
|  | 16539 | 79 | 77 | 2.53164557 |
|  | 16773 | 80 | 93 | 16.25 |
|  | 16786 | 72 | 69 | 4.166666667 |
|  | 16795 | 62 | 66 | 6.451612903 |
|  | 17052 | 70 | 50 | 28.57142857 |
|  | 17453 | 84 | 81 | 3.571428571 |
| Long Term ST | s20011 | 70 | 70 | 0 |
|  | s20021 | 72 | 68 | 5.555555556 |
|  | s20031 | 66 | 72 | 9.090909091 |
|  | s20041 | 52 | 59 | 13.46153846 |
|  | s20061 | 93 | 92 | 1.075268817 |
|  | s20081 | 78 | 69 | 11.53846154 |
|  | s20101 | 68 | 62 | 8.823529412 |
|  | s20121 | 60 | 61 | 1.666666667 |
|  | s20141 | 85 | 77 | 9.411764706 |
|  | s20161 | 60 | 55 | 8.333333333 |
|  | s20181 | 95 | 50 | 47.36842105 |
|  | s20201 | 91 | 88 | 3.296703297 |
|  | s20221 | 92 | 92 | 0 |
|  | s20241 | 81 | 75 | 7.407407407 |
|  | s20261 | 73 | 73 | 0 |
|  | s20281 | 53 | 53 | 0 |
|  | s20301 | 77 | 69 | 10.38961039 |
|  | s20321 | 73 | 71 | 2.739726027 |
|  | s20341 | 88 | 87 | 1.136363636 |
|  | s20361 | 62 | 62 | 0 |
|  | s20381 | 80 | 79 | 1.25 |
|  | s20401 | 49 | 54 | 10.20408163 |
|  | s20421 | 77 | 76 | 1.298701299 |
|  | s20441 | 82 | 41 | 50 |
|  | s20461 | 79 | 64 | 18.98734177 |
|  | s20481 | 68 | 38 | 44.11764706 |
|  | s20501 | 100 | 88 | 12 |
|  | s20521 | 65 | 63 | 3.076923077 |
|  | s20541 | 154 | 66 | 57.14285714 |
|  | s20561 | 85 | 82 | 3.529411765 |
|  | s20581 | 67 | 67 | 0 |
|  | s20601 | 94 | 42 | 55.31914894 |
|  | s20621 | 82 | 52 | 36.58536585 |
|  | s20641 | 74 | 73 | 1.351351351 |
|  | s30661 | 103 | 106 | 2.912621359 |
|  | s30681 | 109 | 97 | 11.00917431 |
|  | s30701 | 71 | 70 | 1.408450704 |
|  | s30721 | 75 | 2 | 97.33333333 |
|  | s30741 | 77 | 79 | 2.597402597 |
|  | s30742 | 99 | 99 | 0 |
|  | s30761 | 73 | 69 | 5.479452055 |
|  | s30781 | 88 | 72 | 18.18181818 |
|  | s30801 | 73 | 3 | 95.89041096 |
| QT | sel14046 | 82 | 54 | 34.14634146 |
|  | sel14157 | 72 | 72 | 0 |
|  | sel14172 | 44 | 43 | 2.272727273 |
|  | sel15814 | 65 | 65 | 0 |
|  | sel16265 | 67 | 66 | 1.492537313 |
|  | sel16272 | 56 | 75 | 33.92857143 |
|  | sel16273 | 79 | 79 | 0 |
|  | sel16420 | 71 | 76 | 7.042253521 |
|  | sel16483 | 71 | 71 | 0 |
|  | sel16539 | 60 | 83 | 38.33333333 |
|  | sel16773 | 65 | 74 | 13.84615385 |
|  | sel16786 | 59 | 59 | 0 |
|  | sel16795 | 51 | 51 | 0 |
|  | sel17152 | 107 | 99 | 7.476635514 |
|  | sel17453 | 70 | 82 | 17.14285714 |
|  | sele0104 | 55 | 47 | 14.54545455 |
|  | sele0106 | 60 | 83 | 38.33333333 |
|  | sele0107 | 56 | 66 | 17.85714286 |
|  | sele0110 | 60 | 56 | 6.666666667 |
|  | sele0111 | 62 | 59 | 4.838709677 |
|  | sele0112 | 44 | 44 | 0 |
|  | sele0114 | 42 | 44 | 4.761904762 |
|  | sele0116 | 39 | 64 | 64.1025641 |
|  | sele0121 | 89 | 81 | 8.988764045 |
|  | sele0122 | 96 | 81 | 15.625 |
|  | sele0124 | 76 | 81 | 6.578947368 |
|  | sele0126 | 64 | 62 | 3.125 |
|  | sele0129 | 51 | 51 | 0 |
|  |  |  | Average Error | 14.42839795 |

Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα αλγορίθμου Pan Tompkins

Από τα αποτελέσματα των πινάκων παρατηρούμε ότι τα σφάλματα που σημειώνονται ως προς την εύρεση των κορυφών είναι σχετικά μικρά, ενώ τα λάθη οφείλονται είτε σε ανίχνευση κορυφών οι οποίες λανθασμένα πιστοποιήθηκαν ως κορυφές R, είτε στη μη ανίχνευση κάποιων κορυφών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το σφάλμα που παρατηρήθηκε, κατά κύριο λόγο οφείλεται σε μικρό αριθμό συγκεκριμένων αρχείων που λόγω ιδιαίτερα προβληματικής κυματομορφής δημιούργησαν προβλήματα στον εντοπισμό των σωστών κορυφών.

# Αναφορές

[1]: Olivier Rioul, Martin Vetterli. WAVELETS AND SIGNAL PROCESSING. IEEE Signal Processing Magazine October 1991;14-38.

[2]:	A. Gutierrez, PR. Hernandez, M. Lara, SJ. Perez. A QRS DETECTION ALGORITHM BASED ON HAAR WAVELET. Computers in Cardiology 1998;25:353-356.

[3]:	Denis Zorin, Scott Cohen, John Owens. INTRODUCTION TO WAVELETS II. http://robotics.stanford.edu/~scohen/lect02 .

[4]:	Cuiwei Li, Chongxun Zheng. QRS DETECTION BY WAVELET TRANSFORM. IEEE Trans. On BME 1993;23:330-331.

[5]:	Stephen Mallat. ZERO CROSSING OF A WAVELET TRANSFORM. IEEE Trans. On Information Theory. 1991;37:4:1019-1033.

[6]:	F. Gritzali. TOWARDS A GENERALIZED SCHEME FOE QRS DETECTION IN ECG WAVEFORMS. Signal Processing 1988;15:183-192.

[7]:	F. Gritzali, G Frangakis, G Papakonstantinou. DETECTION OF THE P AND T WAVES IN AN ECG.  Computers and Biomedical Research 1989;22:83-91.

[8]:	A. Koulouris, G. Papakonstantinou, P. Tsanakas. A DECENTRALIZED MULTICHANNEL LENGTH TRANSFORMATION ALGORITHM AND ITS PARALLEL IMPLEMENTATION FOR REAL TIME ECG MONITORING. Computers and Biomedical Research 2000;33:227-244.

[9]:	J. Pan, W. J. Tompkins. A REAL TIME QRS DETECTION ALGORITHM. IEEE Trans. On BME 1985;32:3:230-236.

[10]:	W. J. Tompkins. BIOMEDICAL DIGITAL SIGNAL PROCESSING: C-LLANGUAGE EXAMPLES AND LABORATORY EXPERIMENTS FOR THE IBM PC. Prentice Hall 1993, ISBN 0-13-067216-5.

[11]:	Goldberger AL, Amaral LAN, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PCh, Mark RG, Mietus JE, Moody GB, Peng CK, Stanley HE. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals. Circulation 101(23):e215-e220 [Circulation Electronic Pages; http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215]; 2000 (June 13).