ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ Ι. ΡΟΠΟΔΗ

Επιβλέπων:  Κωνσταντίνα Σ. Νικήτα

Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ Ι. ΡΟΠΟΔΗ

Επιβλέπων:  Κωνσταντίνα Σ. Νικήτα

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 18η  Ιουνίου 2007.

……………………......

Κων. Νικήτα

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

………………………..

Ν. Ουζούνογλου

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

………………………..

Δ. Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Αθηνά Ι. Ροπόδη

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αθηνά Ι. Ροπόδη 2007

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Η διάγνωση διαφόρων οργανικών διαταραχών, όπως ο καρκίνος, απαιτεί εξελιγμένες τεχνολογίες απεικόνισης, οι οποίες επιτρέπουν την παρακολούθηση των ρυθμών εξέλιξης διάφορων βιολογικών διεργασιών in vivo. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ιχνηθετών, καθώς και της υπολογιστικής τομογραφίας έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίου (P.E.T) και της Μονοφωτονιακής Τομογραφίας Εκπομπής (S.P.E.C.T.).

Η ευαισθησία, η ακρίβεια και οι άλλες παράμετροι που προσδιορίζουν την ποιότητα της απεικόνισης είναι σημαντικές. Οι στατιστικές μέθοδοι προσομοίωσης Monte Carlo (MC) παρέχουν ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των απεικονιστικών συστημάτων στην πυρηνική ιατρική. Tο GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) ενσωματώνει τις διαθέσιμες βιβλιοθήκες του Geant4 και είναι ειδικά σχεδιασμένο για προσομοίωση P.E.T και S.P.E.C.T. συστημάτων. Το GATE επιτρέπει την κίνηση διαφόρων δομών του συστήματος απεικόνισης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εκτέλεση ρεαλιστικών απεικονιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, η διαχείριση του χρόνου αποτελεί ένα από τα πιο πρωτοποριακά στοιχεία του GATE.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση ενός συστήματος S.P.E.C.T. δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας (90ο και 180ο) που αναπτύχθηκε από τη Siemens και που είναι εγκατεστημένο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Μια λεπτομερής περιγραφή είναι διαθέσιμη στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων συγκρίνονται με αυτά πραγματικών πειραμάτων που χρησιμοποιούν πηγές τεχνητίου Tc99m.

Δεδομένου ότι στο εγχειρίδιο του συστήματος παρέχονται πληροφορίες για διαφορετικά είδη κατευθυντήρων με χρήση άλλων πηγών όπως Ίνδιο (In-111) ή Γάλλιο (Ga-67), πραγματοποιείται, επίσης, μελέτη του συστήματος με χρήση προσομοιώσεων στο GATE.

Στις προσομοιώσεις η πηγή που χρησιμοποιείται είναι κυλινδρική. Ωστόσο τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να γενικευθούν και να χρησιμοποιηθούν σε πιο πολύπλοκες δομές πηγών, ώστε να βελτιστοποιήσουν τους αλγόριθμους ανακατασκευής και κατά συνέπεια τη διαδικασία της απεικόνισης.

Όροι κλειδιά: Μονοφωτονιακή Τομογραφία Εκπομπής, S.P.E.C.T., ιχνηθέτης, προσομοίωση, GATE, Τεχνήτιο, Ιατρική απεικόνιση, ευαισθησία, χωρική διακριτική ικανότητα, κατευθυντήρας, σκεδάσεις Compton.

Abstract

The diagnosis of various human disorders, such as cancer, demands advanced imaging technologies, which allow the observation of the evolving rates of biological processes in vivo. Developments in tracers’ technology, as well as in Computed Tomography have led to the establishment of Positron Emission Tomography (P.E.T) and Single Photon Emission Computed Tomography (S.P.E.C.T.).

Sensitivity, accuracy and other parameters defining image quality are important. The statistical Monte Carlo (MC) simulation methods provide a powerful tool for the optimization of nuclear medicine imaging systems. GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) incorporates available Geant4 libraries and is especially designed for P.E.T and S.P.E.C.T. systems’ simulation. GATE allows the movement of various structures of the imaging system, thus allowing the simulation of realistic imaging situations. Moreover, time management is one of the most innovative features of GATE.

The purpose of this thesis is to simulate a Dual-Head, Variable-Angle (90ο και 180ο) S.P.E.C.T. system developed by Siemens, which is installed at the Athens Medical Centre. A detailed description of the system is available in the manufacturer’s technical data sheet and the results of the simulations are compared with real experiments, using Tc99m sources.

Since the technical datasheet provides information for other collimator types using other sources such as (In-111) or Gallium (Ga-67), the performance of the system is also studied using GATE simulations.

A cylindrical source is used in all simulations. However, obtained results can be easily extended and used in more complicated source structures in order to improve reconstruction algorithms and subsequently the imaging process.

Key terms: Single Photon Emission Computed Tomography (S.P.E.C.T.), S.P.E.C.T., tracer, simulation, GATE, Technetium, Medical Imaging, sensitivity, spatial resolution, collimator, Compton scattering.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Κωνσταντίνα Νικήτα για την ευκαιρία που μου έδωσε αναθέτοντας μου αυτή τη διπλωματική εργασία.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Διδάκτορα Γιώργο Λούντο για τις πολύτιμες συμβουλές του κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής.

Ακόμα, πολύτιμη υπήρξε η συμβολή του υποψήφιου διδάκτορα Νικόλαου Σακέλλιου στην επίλυση προβλημάτων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Παναγιώτη Προκοπίου για την τεχνική υποστήριξη που παρείχε, καθώς και την οικογένεια και τους φίλους μου για την αμέριστη συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Αθηνά Ροπόδη

Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	15

Εισαγωγή στη ιατρική απεικόνιση S.P.E.C.T. και το πρόγραμμα προσομοίωσης GATE	15

1.1	Εισαγωγή	15

1.2	Πυρηνική Ιατρική και S.P.E.C.T.	15

1.3	Προσομοίωση S.P.E.C.T. συστήματος με μεθόδους Monte-Carlo	17

1.4	Λίγα λόγια για το GATE	17

1.4.1	Αρχιτεκτονική του GATE	17

1.4.2	Τα βήματα προσομοίωσης στο GATE	18

1.5	Στόχος της διπλωματικής εργασίας	22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	23

Μοντελοποίηση γ-κάμερας δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας με το πρόγραμμα προσομοίωσης GATE	23

2.1	Εισαγωγή	23

2.2	Περιγραφή της διάταξης	23

2.3	Περιγραφή της διάταξης στο GATE	26

2.4	Αξιολόγηση και Σχεδιασμός της Προσομοίωσης	30

2.4.1	Ευαισθησία και Χωρική Διακριτική Ικανότητα	30

2.4.2	Σχεδιασμός της προσομοίωσης	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	33

Αποτελέσματα – Αξιολόγηση Προσομοίωσης	33

3.1	Αποτελέσματα πειράματος στο Ιατρικό Κέντρο	33

3.2	Προσομοίωση στο GATE για τον ίδιο κατευθυντήρα – Σύγκριση με πειραματικά δεδομένα	34

3.2.1	Συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων για τη χωρική διακριτική ικανότητα	37

3.2.2	Συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων για την ευαισθησία	38

3.3	Σκέδαση Compton	39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	43

Αποτελέσματα εξομοίωσης στο GATE για διαφορετικούς κατευθυντήρες	43

4.1	Εξομοίωση για διαφορετικούς κατευθυντήρες	43

4.2	Κατευθυντήρας υψηλής ευαισθησίας (High-Sensitivity)	43

4.3	Κατευθυντήρας χαμηλής ενέργειας παντός σκοπού (Low-Energy All-Purpose –LEAP)	44

4.4	Κατευθυντήρας εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης (Ultra-High-Resolution)	45

4.5	Κατευθυντήρας μέσης ενέργειας (Medium-Energy)	46

4.5.1	Μέσης ενέργειας  με Ίνδιο 	46

4.5.2	Μέσης ενέργειας με Γάλλιο	50

4.6	Σκεδάσεις Compton	52

4.7	Συγκριτική παρουσίαση ευαισθησίας και χωρικής διακριτικής ικανότητας	55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	57

Σύνοψη αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα – Επίλογος	57

5.1	Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων	57

5.2	Επίλογος	60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ	61

Βιβλιογραφία	75

Κατάλογος εικόνων

Εικόνα 1.1 Συστήματα S.P.E.C.T. βασισμένα στην Anger κάμερα	16

Εικόνα 1.2 Αρχιτεκτονική του GATE [2]	18

Εικόνα 1.3 Γραμμική μέθοδος επανάληψης: Η δομή hole επαναλαμβάνεται 12 φορές ανά 4cm στον άξονα Y [3]	20

Εικόνα 1.4 Μέθοδος επανάληψης κυβικού πίνακα: Η δομή hole επαναλαμβάνεται ανά 5 παράλληλα στον άξονα y και ανά 2 στον άξονα x[4]	21

Εικόνα 2.1 Το σύστημα 2 κεφαλών σε γωνία 180ο	24

Εικόνα 2.2 Διαστάσεις του συστήματος	25

Εικόνα 2.3 Εγκατάσταση με πρόσβαση από αριστερά και δεξιά	25

Εικόνα 3.1 Αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται συναρτήσει της ενέργειας	34

Εικόνα 3.2 Αριθμός φωτονίων συναρτήσει της τετμημένης x	35

Εικόνα 3.6 Αριθμός φωτονίων που υπέστησαν σκέδαση Compton σε κάθε δομή	39

Εικόνα 3.7 Αριθμός σκεδάσεων των φωτονίων στα 10cm για κατευθυντήρα υψηλής ανάλυσης	41

Εικόνα 4.1 Σύνθεση των ενεργειακών διαγραμμάτων των δύο εξομοιώσεων για την περίπτωση των 5cm	48

Εικόνα 4.2 Χωρική διακριτική ικανότητα για κάθε κορυφή και αθροιστική παρουσίασή τους	49

Εικόνα 4.3 Αθροιστική παρουσίαση των δεδομένων για τη χωρική διακριτική ικανότητα στην περίπτωση του Ga	50

Κατάλογος Πινάκων

Πίνακας 1.1  Δομές στο GATE [2]	19

Πίνακας 2.1 Τύποι κατευθυντήρων	32

Πίνακας 3.1 Spatial resolution στο πείραμα	33

Πίνακας 3.2 Sensitivity στο πείραμα	34

Πίνακας 3.3 Υπολογισμός spatial resolution με GATE	36

Πίνακας 3.4 Υπολογισμός ευαισθησίας με GATE	37

Πίνακας 3.5 Απόλυτος αριθμός και ποσοστό επί τοις εκατό των φωτονίων που σκεδάστηκαν και ανιχνεύτηκαν	40

Πίνακας 3.6 Απόλυτος αριθμός και ποσοστό επί τοις εκατό των φωτονίων που σκεδάστηκαν και ανιχνεύτηκαν για 126 ως 154 keV	40

Πίνακας 4.1 Ευαισθησία για High-Sensitivity	43

Πίνακας 4.2 Χωρική διακριτική ικανότητα για High-Sensitivity	44

Πίνακας 4.3 Ευαισθησία για LEAP	44

Πίνακας 4.4 Χωρική διακριτική ικανότητα για LEAP	45

Πίνακας 4.5 Ευαισθησία για Ultra-High-Resolution	45

Πίνακας 4.6 Χωρική διακριτική ικανότητα για Ultra-High-Resolution	46

Πίνακας 4.7 Δεδομένα εξομοιώσεων με ΄Ινδιο, για τις κορυφές 171 και 245keV. Σημειώνεται ότι στη στήλη FWHM τα δεδομένα παρουσιάζονται με έντονη γραφή(bold) ενώ το σ με κανονική.	47

Πίνακας 4.8 Ευαισθησία και διακριτική ικανότητα για το ΄Ινδιο	47

Πίνακας 4.9 Δεδομένα εξομοιώσεων με Γάλλιο, για τις κορυφές 171 και 245keV. Σημειώνεται ότι στη στήλη FWHM τα δεδομένα παρουσιάζονται με έντονη γραφή(bold), ενώ το σ με κανονική.	51

Πίνακας 4.10 Ευαισθησία και διακριτική ικανότητα για το Γάλλιο	52

Πίνακας 4.11 Σκεδάσεις Compton για διάφορους κατευθυντήρες χαμηλής ενέργειας	54

Πίνακας 4.12 Σκεδάσεις για μέσης ενέργειας κατευθυντήρα και Ίνδιο	54

Πίνακας 4.13 Σκεδάσεις για μέσης ενέργειας κατευθυντήρα και Γάλλιο	54

# Εισαγωγή στη ιατρική απεικόνιση S.P.E.C.T. και το πρόγραμμα προσομοίωσης GATE

## Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της ιατρικής απεικόνισης αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ιατρικής πρακτικής και χρησιμοποιείται στη διάγνωση, καθώς και στη αξιολόγηση in-vivo βιολογικών διαδικασιών. Αυτό κυρίως οφείλεται στην μεγάλη άνθηση της τεχνολογίας, η οποία οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων απεικονιστικών συστημάτων. Μερικά από αυτά είναι η αξονική τομογραφία (Computed Tomography – CT), η Μαγνητική Τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging – MRI),  το υπερηχογράφημα, η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (Positron Emission Tomography – P.E.T) και η Μονοφωτονιακή Τομογραφία Εκπομπής (Single Photon Emission Computed Tomography – S.P.E.C.T.), που θα αποτελέσει και το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας.

## Πυρηνική Ιατρική και S.P.E.C.T.

Με τον όρο Πυρηνική Ιατρική εννοούμε τις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που απαιτούν την εισαγωγή ραδιενέργειας στον οργανισμό με ενδοφλέβια ένεση, εισπνοή ή κατάποση [1].

Έτσι, στη διαγνωστική Πυρηνική Ιατρική χορηγούνται μικρές ποσότητες ραδιενεργών υλικών, που δεν επηρεάζουν την υπό μελέτη διαδικασία και ταυτόχρονα παράγουν ακτινοβολία που μπορεί να ανιχνευτεί εξωτερικά. Τα ραδιοφάρμακα αυτά, πρέπει να εκπέμπουν συγκεκριμένα είδη ακτινοβολίας, όπως ποζιτρόνια (σωμάτια β+) στην περίπτωση του P.E.T, τα οποία αλληλεπιδρούν με ηλεκτρόνια προκαλώντας ταυτόχρονη δημιουργία 2 ακτίνων γ, ενέργειας 511 keV.

Αντίστοιχα για το S.P.E.C.T., το ραδιοφάρμακο συγκεντρώνεται επιλεκτικά σε συγκεκριμένους ιστούς ή όργανα, και τα ραδιονουκλεοτίδια εκπέμπουν ακτίνες γ χαμηλής ενέργειας. Στη περίπτωση, λόγου χάρη, του στοιχείου Τεχνητίου έχουμε φωτόνια ενέργειας 140 keV. Μια ανιχνευτική διάταξη καταγράφει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία υπό διάφορες γωνίες και σε συνδυασμό με μεθόδους ανακατασκευής εικόνας προκύπτει η επιθυμητή τομογραφική εικόνα.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες διατάξεων S.P.E.C.T. [1]:

- Συστήματα S.P.E.C.T. πολλών ανιχνευτών: Αποτελούνται από σειρές ανιχνευτών που κινούνται όλοι μαζί ή και καθόλου. Περιβάλλουν πλήρως τον ασθενή και για αυτό παρουσιάζουν υψηλή ευαισθησία, δυνατότητα καταμέτρησης υψηλών ρυθμών ακτινοβολίας, αλλά προσφέρουν λίγες μη συνεχόμενες εγκάρσιες εικόνες.

- Συστήματα S.P.E.C.T. βασισμένα στην Anger Camera: Πρόκειται για μία ή και περισσότερες κάμερες με κρύσταλλο NaI αρκετά μεγάλης διαμέτρου, οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τον ασθενή επιτρέποντας την τρισδιάστατη απεικόνιση ενός οργάνου. Αδυνατούν, ωστόσο, να καταμετρήσουν υψηλούς ρυθμούς ακτινοβολίας και έχουν χαμηλή ευαισθησία. Μερικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων φαίνονται και στο παρακάτω σχήμα:

Εικόνα 1.1 Συστήματα S.P.E.C.T. βασισμένα στην Anger κάμερα

- Τέλος, τα υβριδικά Συστήματα S.P.E.C.T.: Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των δύο προηγουμένων συστημάτων και χρησιμοποιούν συστήματα ευθυγράμμισης (διατάξεις με οπές που επιτρέπουν την ανίχνευση φωτονίων τα οποία φθάνουν στην κάμερα υπό συγκεκριμένη γωνία) .

## Προσομοίωση S.P.E.C.T. συστήματος με μεθόδους Monte-Carlo

Αναμφισβήτητα, στόχος της εξομοίωσης ενός συστήματος είναι η κατασκευή ενός μοντέλου που να προσεγγίζει σε ικανοποιητικό βαθμό και με αξιοπιστία το πραγματικό σύστημα.

Οι μέθοδοι προσομοίωσης Monte-Carlo βασίζονται σε στατιστικές μεθόδους και τη χρήση τυχαίων αριθμών που ακολουθούν συγκεκριμένες πυκνότητες πιθανότητας. Μάλιστα, δεδομένης της στοχαστικής φύσης της εκπομπής, της μεταφοράς και της ανίχνευσης ακτινοβολίας, αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμες στην πυρηνική ιατρική [3].

Σήμερα, υπάρχουν αρκετά πακέτα προσομοίωσης που στηρίζονται σε αυτές τις μεθόδους, όπως τα Geant3, EGS4, SimSET, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν είναι επικεντρωμένα σε εφαρμογές Πυρηνική Ιατρικής ή δεν επιτρέπουν την ακριβή περιγραφή των διαδικασιών στο χρόνο. Οι ίδιοι περιορισμοί χαρακτηρίζουν και το πακέτο Geant4 που αποτελεί τη βάση του λογισμικού GATE.

## Λίγα λόγια για το GATE

Tο όνομα GATE προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Geant4 Application for Tomographic Emission. Πρόκειται, δηλαδή, για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες του Geant4 και παράλληλα είναι βελτιστοποιημένη για εφαρμογή στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Συγκεκριμένα, στο Geant δεν υπήρχε πρόβλεψη για τις έννοιες του χρόνου και της κίνησης. Στην Πυρηνική Ιατρική, όμως, η κίνηση του συστήματος και του ασθενούς, η εξέλιξη της κατανομής του ραδιοφάρμακου και η διάρκεια λήψης των δεδομένων είναι σημαντικές και λαμβάνονται υπόψη σε κάθε προσομοίωση.

### Αρχιτεκτονική του GATE

Η κωδικοποίησή του άρχισε το Δεκέμβρη του 2001 και στηρίχθηκε στη αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού C++. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του χαρακτηρίζεται από την αρχή της διαστρωμάτωσης, όπως μπορούμε να δούμε και από το εγχειρίδιο του GATE (εικόνα 1.2):

Εικόνα 1.2 Αρχιτεκτονική του GATE [2]

Έτσι, το στρώμα του πυρήνα (core layer) αποτελείται από κλάσεις της C++ που διαχειρίζονται το χρόνο, τη γεωμετρία και τις ραδιενεργές πηγές, καθώς και τον πυρήνα του Geant4. Το στρώμα εφαρμογών (application layer) υλοποιεί τις κλάσεις που ορίζονται στο στρώμα του χρήστη (user layer). Για λόγους ευκολίας, η εφαρμογή γίνεται από τον χρήστη με μακροεντολές.

### Τα βήματα προσομοίωσης στο GATE

Για κάθε προσομοίωση, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής οκτώ βήματα:

- Ορισμός της γεωμετρίας της ανιχνευτικής διάταξης

- Ορισμός της γεωμετρίας του phantom

- Ρύθμιση των παραμέτρων των φυσικών διαδικασιών

- Αρχικοποίηση της προσομοίωσης

- Καθορισμός του συστήματος ανίχνευσης

- Ορισμός των πηγών

- Επιλογή της μορφής των δεδομένων εξόδου

- Εκκίνηση συλλογής των δεδομένων

Για να γίνουν τα παραπάνω χρειάζεται ένα σύνολο εντολών που καλούν συγκεκριμένες συναρτήσεις με μία ή περισσότερες παραμέτρους. Έτσι, λόγου χάρη, για τον ορισμό της γεωμετρίας καλούμε το υποδένδρο /geometry/. Το μόνο αντικείμενο που είναι προκαθορισμένο στο GATE είναι ο κόσμος της προσομοίωσης (world). Όλες οι άλλες γεωμετρικές δομές είναι υποκλάσεις του κόσμου και μπορεί να διαφέρουν σε σχήμα και μέγεθος. Για τον ορισμό μιας γεωμετρίας χρειαζόμαστε μια εντολή της μορφής:

/gate/daughter_Volume_Name/daughters/insert Volume_shape

Ενδεικτικά, παρατίθενται οι διάφορες δομές και οι παράμετροι που τις προσδιορίζουν στον πίνακα 1.1:

Πίνακας 1.1  Δομές στο GATE [2]

Όπως μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα σχήματα είναι: κύβος (box), σφαίρα (sphere), κύλινδρος (cylinder), κώνος (cone), ελλειψοειδές (ellipsoid), εξάγωνο (hexagon), πολύγωνο (polygon), τραπεζοειδές (trapezoid), και παραλληλεπίπεδο (parallelepiped).

Μπορούμε, επίσης, να ορίσουμε το χρώμα τους και το πώς θα φαίνονται αυτά με τις υποκλάσεις της /vis/, που μπορεί να είναι οι: setColor, setVisible, setDaughtersInvisible, setLineStyle, setLineWidth, forceSolid and forceWireframe.

Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Ν ταυτόσημα αντικείμενα λόγου χάρη, στην ίδια ευθεία (linear repeater), καθορίζοντας το βήμα και την κατεύθυνση της γραμμικής επανάληψης, ή κυκλικά. Στις εικόνες 1.3 και 1.4 ακολουθούν 2 παραδείγματα από το εγχειρίδιο του GATE συνοδευόμενα με κώδικα:

Εικόνα 1.3 Γραμμική μέθοδος επανάληψης: Η δομή hole επαναλαμβάνεται 12 φορές ανά 4cm στον άξονα Y [3]

/gate/hole/repeaters/insert linear

/gate/hole/linear/setRepeatNumber 12

/gate/hole/linear/setRepeatVector 0. 4. 0. cm

Εικόνα 1.4 Μέθοδος επανάληψης κυβικού πίνακα: Η δομή hole επαναλαμβάνεται ανά 5 παράλληλα στον άξονα y και ανά 2 στον άξονα x[4]

/gate/hole/repeaters/insert cubicArray

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberX 1

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberY 5

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberZ 2

/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 0. 5. 15. cm

Υπάρχουν, ακόμα, τρεις τρόποι τοποθέτησης των δομών στο χώρο: μετατόπιση (translation), περιστροφή (rotation) και ευθυγράμμιση (alignment).

Μια πολλή σημαντική έννοια στο GATE είναι αυτή του συστήματος. Πρόκειται για προκαθορισμένες δομές με συγκεκριμένα στοιχεία γεωμετρίας, τα οποία είναι οργανωμένα και έχουν ειδικό ρόλο σε αυτές. Υπάρχουν 5 τέτοια συστήματα: scanner, SPECThead, cylindricalPET, ecat και CPET. Για να συνδεθεί ένα γεωμετρικό στοιχείο με ένα σύστημα χρησιμοποιούμε την εντολή:

/gate/systems/systemName/Level/attach UserVolumeName

Στη συνέχεια, μπορούμε με παρόμοιο τρόπο να συνδέσουμε τον κρύσταλλο της ανιχνευτικής διάταξης και το phantom (που αλληλεπιδρά με τα σωματίδια με σκεδάσεις Compton και Rayleigh) με το σύστημα, ορίζουμε τις φυσικές διεργασίες, τον τύπο και την ενεργότητα των πηγών, καθώς και τις παραμέτρους σχετικά με την ψηφιοποίηση των δεδομένων. Τέλος, προσδιορίζοντας το τύπο των δεδομένων εξόδου, ξεκινάμε την προσομοίωση.

## Στόχος της διπλωματικής εργασίας

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής μοντελοποίηση του συστήματος S.P.E.C.T δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας (E.CAM Dual-Head Variable-Angle System) που βρίσκεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Αρχικά, η γεωμετρία της κάμερας περιγράφεται στο GATE. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται βασικά πειράματα για τον προσδιορισμό της διακριτικής ικανότητας και της ευαισθησίας και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα της προσομοίωσης.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του κώδικα που αναπτύχθηκε, γίνεται μελέτη διαφορετικών ειδών κατευθυντήρων για την ίδια κάμερα, σε επίπεδο προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με ενδεικτικές τιμές που δίδονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος.

# Μοντελοποίηση γ-κάμερας δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας με το πρόγραμμα προσομοίωσης GATE

## Εισαγωγή

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι εφικτό να προσομοιωθεί κάποιο σύστημα S.P.E.C.T. με τη χρήση μακροεντολών. Η κάμερα που προσομοιώνουμε στο GATE είναι του οίκου SIEMENS, βρίσκεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, είναι δύο κεφαλών και μεταβλητής γωνίας (E.CAM Dual-Head Variable-Angle System). Οι κεφαλές μπορούν να τοποθετηθούν σε γωνίες 90ο και 180ο, καθώς και οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η γεωμετρία του συστήματος και η προσομοίωσή της στο GATE.

## Περιγραφή της διάταξης

Όπως βλέπουμε και στις εικόνες 2.1 και 2.2, το σύστημα αποτελείται από το gantry, τους ανιχνευτές -οι οποίοι κινούνται στην τροχιά που ορίζεται από αυτό- και το κρεβάτι του ασθενούς. Συγκεκριμένα, το gantry έχει τη μορφή δακτυλίου με κέντρο σε ύψος 99cm πάνω από το έδαφος. Έχει ύψος 193cm και πλάτος 167.6cm. Το κρεβάτι του ασθενούς έχει μήκος 251.5cm, πλάτος 88.9cm, πάχος περί τα 20cm και βρίσκεται σε ύψος 109.2cm πάνω από τη γη.

Εικόνα 2.1 Το σύστημα 2 κεφαλών σε γωνία 180ο

Εικόνα 2.2 Διαστάσεις του συστήματος

Στις παρακάτω κατόψεις (εικόνα 2.3) παρουσιάζεται ο τρόπος εγκατάστασης του συστήματος σε περίπτωση που το δωμάτιο έχει πρόσβαση από αριστερά ή από δεξιά.

Εικόνα 2.3 Εγκατάσταση με πρόσβαση από αριστερά και δεξιά

Για τους ανιχνευτές έχουμε τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Θωράκιση μολύβδου 9.5mm στο πίσω μέρος τους και 12.7mm στα πλαϊνά τοιχώματα.

- Κρύσταλλο NaI μεγέθους 59.1 x 44.5 cm, με πάχος 0.95 cm. Το πεδίο στο οποίο ανιχνεύει φωτόνια (ενεργό πεδίο, Field Of View- FOV) έχει μέγεθος 53.3 x 38.7cm.

- Πίσω από τον κρύσταλλο βρίσκονται σε παράταξη φωτοπολλαπλασιαστές (Photomultiplier Tubes- PMTs).

- Τέλος, στο μπροστά μέρος της κάθε κεφαλής υπάρχει ο κατευθυντήρας (collimator). Είναι από μόλυβδο, και περιέχει οπές από τις οποίες διέρχονται τα φωτόνια όταν προσπίπτουν με κατάλληλη γωνία (παράλληλη στις οπές). Υπάρχουν διάφορα ήδη collimators που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά το πείραμα έχει γίνει με τον High-Resolution (υψηλής ανάλυσης), ο οποίος χρησιμοποιείται από το νοσοκομείο στο σύνολο σχεδόν των καθημερινών εξετάσεων. Οι οπές έχουν σχήμα εξαγωνικό, μήκος 24.05mm, διάμετρο 1.11mm και το πάχος του μολύβδου μεταξύ των οπών (septal thickness) είναι 0.16mm. Θεωρώντας ότι οι οπές βρίσκονται στην επιφάνεια που ορίζεται στο FOV, προκύπτουν περί τις 148000 οπές.

## Περιγραφή της διάταξης στο GATE

Η μοντελοποίηση της διάταξης γίνεται σε έναν υπολογιστή Pentium IV στα 3.2GHz και μνήμη 1024ΜΒ. Στον υπολογιστή υπάρχει εγκατεστημένο το λειτουργικό Fedora Core 3 και την έκδοση 2.2.0 του GATE.

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται εδώ, παρουσιάζεται τμηματικά και με κάποιες επεξηγήσεις. Καταρχάς, ορίζουμε τις διαστάσεις της προκαθορισμένης δομής του GATE, “world”:

/gate/world/geometry/setXLength 3.5 m

/gate/world/geometry/setYLength 4.25 m

/gate/world/geometry/setZLength 3.5 m

Στη συνέχεια ορίζουμε το σύστημα “SPECThead”, το οποίο καθορίζει το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ανιχνευτής, με διαστάσεις που έχουν προσδιοριστεί από τα προηγούμενα δεδομένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κεφαλή απέχει 10cm από το κέντρο του κόσμου.

/gate/world/daughters/name SPECThead

/gate/world/daughters/insert box

/gate/SPECThead/geometry/setXLength 470.4 mm

/gate/SPECThead/geometry/setYLength 123.05 mm

/gate/SPECThead/geometry/setZLength 616.4 mm

/gate/SPECThead/placement/setRotationAxis 1 0 0

/gate/SPECThead/placement/setRotationAngle 90 deg

/gate/SPECThead/placement/setTranslation 0. 0. 161.525 mm

/gate/SPECThead/setMaterial Air

/gate/SPECThead/attachPhantomSD

Αν επιθυμούμε να έχουμε στην προσομοίωση και τις δύο κάμερες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο επανάληψης ring. Π.χ. αν θέλουμε να είναι σε γωνία 180ο, έχουμε:

/gate/SPECThead/repeaters/insert ring

/gate/SPECThead/ring/setRepeatNumber 2

/gate/SPECThead/ring/setPoint1 0. 1. 0. mm

/gate/SPECThead/ring/setPoint2 0. 0. 0. mm

/gate/SPECThead/vis/forceWireframe

Για τη εξωτερική περίμετρο και τη θωράκιση της κάμερας έχουμε:

/gate/SPECThead/daughters/name shielding

/gate/SPECThead/daughters/insert box

/gate/shielding/geometry/setXLength 470.4 mm

/gate/shielding/geometry/setYLength 123.05 mm

/gate/shielding/geometry/setZLength 616.4 mm

/gate/shielding/placement/setTranslation  0. 0. 0. cm

/gate/shielding/setMaterial Lead

/gate/shielding/vis/setColor red

/gate/shielding/vis/forceWireframe

/gate/shielding/attachPhantomSD

#το εσωτερικό παραλληλεπίπεδο (innerbox) προσδιορίζει το πάχος #θωράκισης

/gate/shielding/daughters/name innerbox

/gate/shielding/daughters/insert box

/gate/innerbox/geometry/setXLength 445 mm

/gate/innerbox/geometry/setYLength 113.55 mm

/gate/innerbox/geometry/setZLength 591 mm

/gate/innerbox/placement/setTranslation  0. -4.75 0. mm

/gate/innerbox/setMaterial Air

/gate/innerbox/vis/setColor red

/gate/innerbox/vis/forceWireframe

/gate/innerbox/attachPhantomSD

Στη συνέχεια, ορίζουμε τον collimator ως εξής: θεωρούμε ένα συμπαγές παραλληλεπίπεδο με το όνομα collimator και προσθέτουμε μια εξαγωνική οπή, η οποία με τη βοήθεια επαναληπτών (repeaters) επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτείται για να καλυφθεί το σύνολο του πεδίου χωρίς, όμως οι οπές να βρεθούν εκτός της δομής.

/gate/collimator/daughters/name hole

/gate/collimator/daughters/insert hexagone

/gate/hole/geometry/setHeight 24.05 mm

/gate/hole/geometry/setRadius 0.555 mm

/gate/hole/placement/setRotationAxis 1 0 0

/gate/hole/placement/setRotationAngle 90 deg

/gate/hole/setMaterial Air

/gate/hole/vis/forceWireframe

#repeaters (όπου Ν1, Ν2 ακέραιοι αριθμοί)

/gate/hole/repeaters/insert cubicArray

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberX Ν1

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberY 1

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberZ Ν2

/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 2.2 0. 1.27 mm

/gate/hole/repeaters/insert linear

/gate/hole/linear/setRepeatNumber 2

/gate/hole/linear/setRepeatVector 1.1 0. 0.635 mm

Έτσι, θα είναι της μορφής:

Εικόνα 2.4 Οι οπές όπως ορίστηκαν στο GATE

Ακριβώς μετά τον collimator, υπάρχει ο κρύσταλλος NaI και οι PMTs που εδώ προσομοιώνονται με πλαστικό υλικό πάχους 8cm, σύμφωνα με [4] [5]

/gate/innerbox/daughters/name crystal

/gate/innerbox/daughters/insert box

/gate/crystal/geometry/setXLength 445 mm

/gate/crystal/geometry/setYLength 9.5 mm

/gate/crystal/geometry/setZLength 591 mm

/gate/crystal/placement/setTranslation  0. -27.975 0. mm

/gate/crystal/setMaterial NaI

/gate/crystal/vis/setColor yellow

/gate/crystal/vis/forceWireframe

#DEFINING Back-compartment

/gate/innerbox/daughters/name compartment

/gate/innerbox/daughters/insert box

/gate/compartment/geometry/setXLength 445 mm

/gate/compartment/geometry/setYLength 80 mm

/gate/compartment/geometry/setZLength 591 mm

/gate/compartment/placement/setTranslation   0. 16.775 0. mm

/gate/compartment/setMaterial Plastic

/gate/compartment/vis/setColor grey

/gate/compartment/vis/forceWireframe

/gate/compartment/attachPhantomSD

## Αξιολόγηση και Σχεδιασμός της Προσομοίωσης

Ένα εύλογο ερώτημα είναι κατά πόσο η ανωτέρω προσομοίωση προσεγγίζει τα πραγματικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ορίσουμε κάποια σημαντικά κριτήρια, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των προσομοιώσεων και να βοηθήσουν στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό τους.

### Ευαισθησία και Χωρική Διακριτική Ικανότητα

Δύο είναι τα βασικά μεγέθη που επιθυμούμε να προσομοιώσουμε:

Α. Ευαισθησία (sensitivity)

Το μέγεθος της ευαισθησίας εκφράζει την ικανότητα της ανιχνευτικής διάταξης να εντοπίζει τα φωτόνια που εκπέμπονται εντός του οπτικού πεδίου (FOV) της. Μετράται σε μονάδες ρυθμού καταμέτρησης ανά μονάδα ενεργότητας της πηγής (Curie - Ci ή Bequerel - Bq). Έτσι, έχουμε για παράδειγμα: cpm/μCi (counts per minute/ μCi), δηλαδή μετρήσεις ανά λεπτό ανά μCi.

B. Χωρική Διακριτική Ικανότητα (spatial resolution)

Η χωρική διακριτική ικανότητα εκφράζει την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων ώστε να μπορούν να διακριθούν. Αποτελεί, επομένως, ένα σημαντικό κριτήριο ακρίβειας ως προς το χωρικό προσδιορισμό της ανιχνευόμενης ακτινοβολίας. Υπολογίζεται από τη χωρική κατανομή των φωτονίων μετρώντας το Full Width at Half Maximum (FWHM), δηλαδή το μήκος στο οποίο η ενέργεια φτάνει μέχρι το μισό της μέγιστης τιμής. Από την Στατιστική γνωρίζουμε πως για κατανομές Gauss το FWHM δίνεται από τη σχέση:

όπου σ η τυπική απόκλιση.

### Σχεδιασμός της προσομοίωσης

Καταρχάς, θεωρούμε ότι και οι δύο κεφαλές της κάμερας θα έχουν ίδια απόκριση, οπότε, στις προσομοιώσεις -για λόγους απλοποίησης και εξοικονόμησης χρόνου- θα προσομοιώσουμε τη λειτουργία της μίας εξ αυτών. Επιπλέον, θεωρούμε μια πηγή ακτινοβολίας Tc-99, ενεργότητας 0.314mCi μέσα σε τριχοειδές σωληνάριο με 1.5 mm και 1.1mm εξωτερική και εσωτερική ακτίνα αντίστοιχα, και μήκος 10cm, όπως φαίνεται και στον κώδικα του παραρτήματος. Για την εξοικονόμηση επιπλέον χρόνου, φροντίζουμε η πηγή να εκπέμπει μόνο προς το ημισφαίριο που βρίσκεται η κάμερα, οπότε η ενεργότητα της πηγής ισοδυναμεί με το διπλάσιο της ενεργότητας που έχουμε σε περίπτωση ισοτροπικής εκπομπής. Αυτή η υπόθεση δεν προκαλεί βλάβη της γενικότητας των συμπερασμάτων, καθώς το ποσοστό των φωτονίων που ανακλώνται στο κρεβάτι της κάμερας και τελικά φτάνουν στον ανιχνευτή είναι αμελητέο. Επιπλέον δεν επηρεάζουν την διακριτική ικανότητα και την ευαισθησία που επιθυμούμε να προσομοιώσουμε.

Έτσι, για να μετρήσουμε την ευαισθησία αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό των singles που ανιχνεύονται κατά τις προσομοιώσεις και να το διαιρέσουμε με τη διάρκεια του πειράματος και την ενεργότητα της πηγής. Για την συμπεριφορά της ανιχνευτικής διάταξης ως προς τη χωρική διακριτική ικανότητα εκτελούμε προσομοιώσεις σε απόσταση 5, 10, 15, 20, 25 και 30cm από την πηγή και υπολογίζουμε την τιμή της χωρικής διακριτικής ικανότητας. Το ίδιο ακριβώς πείραμα εκτελείται και στο Ιατρικό Κέντρο, ώστε να έχουμε ένα μέτρο σύγκλισης των δεδομένων πειράματος και προσομοίωσης.

Τέλος, εκτελούμε τις ίδιες προσομοιώσεις για άλλους 6 διαφορετικούς κατευθυντήρες, και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ τους. Τα ονόματα και τα στοιχεία που μας δίνονται από το εγχειρίδιο της διάταξης για κάθε ένα από αυτούς φαίνονται στον Πίνακα 2.1.

| κατευθυντήρας | high-sensitivity | LEAP | high-resolution | ultra-high-resolution | medium energy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αριθμός τρυπών(x1000) | 28 | 90 | 148 | 146 | 32 | 32 |
| Μήκος τρύπας(mm) | 24.05 | 24.1 | 24.05 | 35.8 | 32.84 | 32.64 |
| Septal thickness(mm) | 0.36 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.66 | 0.68 |
| Διάμετρος (mm) | 2.54 | 1.45 | 1.11 | 1.16 | 2.07 | 2.07 |
| Eυαισθησία στα 10cm (cpm/μCi) | 1063 | 350 | 202 | 100 | 450 | 226 |
| Γεωμετρική ανάλυση (mm) | 14.6 | 8.3 | 6.4 | 4.6 | 9.6 | 9.1 |
| Ανάλυση συ-στήματος (mm) | 15.2 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | 10.2 | 10.1 |

Πίνακας 2.1 Τύποι κατευθυντήρων

Παρατηρούμε πως στις τέσσερις πρώτες περιπτώσεις το ραδιενεργό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το τεχνήτιο , στον κατευθυντήρα μέτριας ενέργειας το Ίνδιο  και το Γάλλιο , και τέλος στης υψηλής ενέργειας το Ιώδιο . Ακόμη, διαφέρουν μεταξύ τους οι διαστάσεις των οπών, καθώς και το πάχος του μολύβδου μεταξύ αυτών. Οι κατευθυντήρες αυτοί χρησιμοποιούνται με αυτά τα ισότοπα σε κλινικές εξετάσεις, αλλά σε σχετικά περιορισμένο βαθμό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το σχήμα των οπών είναι εξαγωνικό, καθώς θεωρείται η βέλτιστη γεωμετρία για αυξημένο οπτικό πεδίο.

# Αποτελέσματα – Αξιολόγηση Προσομοίωσης

## Αποτελέσματα πειράματος στο Ιατρικό Κέντρο

Όπως έχει προαναφερθεί, το πείραμα γίνεται με κατευθυντήρα υψηλής ανάλυσης (High Resolution). Το σωληνάριο κατόπιν μέτρησης εσωκλείει τεχνήτιο  με ενεργότητα 30μCi και έχει τις ίδιες διαστάσεις με αυτό της προσομοίωσης στο GATE. Ακολουθούν τα αποτελέσματα για τη χωρική διακριτική ικανότητα για τις αποστάσεις 5, 10, 15, 20, 25, 30cm σε pixel και σε mm.

| Απόσταση (cm) | FWHM σε pixel | FWHM (mm) | FWHM συνυπολογίζοντας το zoom (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,52 | 4,60 | 5,65 |
| 10 | 1,97 | 5,96 | 7,33 |
| 15 | 2,41 | 7,29 | 8,96 |
| 20 | 2,84 | 8,59 | 10,56 |
| 25 | 3,31 | 10,01 | 12,31 |
| 30 | 4,23 | 12,79 | 15,73 |

Πίνακας 3.1 Spatial resolution στο πείραμα

Αντίστοιχα, για την ευαισθησία είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι το πείραμα έχει διάρκεια 30sec. Ο πίνακας 3.2 περιέχει τα φωτόνια που μετρώνται σε αυτά τα δευτερόλεπτα από μία εκ των δύο κεφαλών, αυτά που θα μετρηθούν σε ένα λεπτό και τέλος την ευαισθησία σε μονάδες cpm/μCi.

| Απόσταση (cm) | Φωτόνια για 30sec | Φωτόνια για 1min (cpm) | Ευαισθησία (cpm/μCi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2543 | 5086 | 169,53 |
| 10 | 2519 | 5038 | 167,93 |
| 15 | 2433 | 4866 | 162,20 |
| 20 | 2419 | 4838 | 161,27 |
| 25 | 2405 | 4810 | 160,33 |
| 30 | 2398 | 4796 | 159,87 |

Πίνακας 3.2 Sensitivity στο πείραμα

## Προσομοίωση στο GATE για τον ίδιο κατευθυντήρα – Σύγκριση με πειραματικά δεδομένα

Το αρχείο root του GATE μας δίνει πολλές πληροφορίες για κάθε μια από τις αποστάσεις που προαναφέραμε. Καταρχάς, μπορούμε να δούμε το ενεργειακό διάγραμμα των φωτονίων που φθάνουν στον κρύσταλλο και φαίνεται στο γράφημα της εικόνας 3.1 για την περίπτωση των 10cm:

Εικόνα 3.1 Αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται συναρτήσει της ενέργειας

Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν φωτόνια διαφόρων ενεργειών, η πλειοψηφία των οποίων ανιχνεύεται με ενέργειες στην περιοχή των 140keV και στο ενεργειακό παράθυρο που ορίζεται από το ως το  της κεντρικής τιμής. Θεωρούμε, μάλιστα, πως μόνο αυτά που βρίσκονται στο συγκεκριμένο ενεργειακό παράθυρο τελικά ανιχνεύονται από το πραγματικό σύστημα. Αν τώρα το τριχοειδές βρίσκεται παράλληλα στον άξονα y και το κρεβάτι στο επίπεδο xy, η χωρική διακριτική ικανότητα θα προκύπτει από τη γκαουσιανή προσαρμογή του διαγράμματος των φωτονίων συναρτήσει της τετμημένης x. Στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 3.2), με κόκκινο χρώμα έχουμε τα φωτόνια συναρτήσει του x και με μπλε την προσαρμογή τους σε κατανομή Gauss.

Εικόνα 3.2 Αριθμός φωτονίων συναρτήσει της τετμημένης x

Τελικά, για όλες τις μετρήσεις καθώς και για το ενεργειακό παράθυρο από 126 ως 154keV προκύπτει:

| Απόσταση (cm) | σ | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- |
|  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 2,13 | 2,08 | 5,01 | 4,90 |
| 10 | 2,94 | 2,90 | 6,92 | 6,83 |
| 15 | 3,57 | 3,55 | 8,40 | 8,36 |
| 20 | 4,52 | 4,48 | 10,64 | 10,55 |
| 25 | 5,39 | 5,22 | 12,69 | 12,29 |
| 30 | 6,12 | 6,09 | 14,41 | 14,34 |

Πίνακας 3.3 Υπολογισμός spatial resolution με GATE

Μπορούμε, λοιπόν, να παραστήσουμε γραφικά τη συμπεριφορά της χωρικής διακριτικής ικανότητας συναρτήσει της απόστασης.

Εικόνα 3.3 FWHM συναρτήσει της απόστασης

Για την ευαισθησία προκύπτει:

| Απόσταση (cm) | Αριθμός φωτονίων | Ενεργότητα (μCi) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ευαισθησία (cpm/μCi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2495 | 628 | 1 | 238,38 |
| 10 | 2612 | 628 | 1 | 249,55 |
| 15 | 2459 | 628 | 1 | 234,94 |
| 20 | 2566 | 628 | 1 | 245,16 |
| 25 | 2401 | 628 | 1 | 229,39 |
| 30 | 2456 | 628 | 1 | 234,65 |

Πίνακας 3.4 Υπολογισμός ευαισθησίας με GATE

### Συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων για τη χωρική διακριτική ικανότητα

Όπως αναμέναμε και από το πείραμα στο Ιατρικό Κέντρο, η χωρική διακριτική ικανότητα χειροτερεύει καθώς η απόσταση της πηγής από τον κατευθυντήρα μεγαλώνει. Επιπλέον, τα νούμερα είναι παραπλήσια, συγκρινόμενα με τα πειραματικά δεδομένα, όπως είναι εμφανές στο γράφημα 3.4.

Εικόνα 3.4 Συγκριτική παρουσίαση δεδομένων της προσομοίωσης και πειραματικών δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις σε απόλυτη τιμή και σε ποσοστό επί τοις εκατό. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαφοροποιήσεις στην πλειοψηφία τους μικρότερες του ενός χιλιοστού του μέτρου, η προσομοίωση κρίνεται ικανοποιητικά.

### Συγκριτική παρουσίαση των δεδομένων για την ευαισθησία

Αντίστοιχα, στην εικόνα 3.5 παρουσιάζουμε την ευαισθησία όπως ακριβώς προκύπτει από τους πίνακες 3.2 και 3.4. Παρατηρούμε ότι η τιμή που μας δίνεται από το εγχειρίδιο της S.P.E.C.T. διάταξης βρίσκεται περίπου ανάμεσα στις τιμές αυτών των δύο γραφικών παραστάσεων.

Εικόνα 3.5 Συγκριτική παρουσίαση δεδομένων της προσομοίωσης και πειραματικών δεδομένων

Παρατηρούμε πως τα δεδομένα παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά, αλλά λόγω του μεγάλου σφάλματος μέτρησης της ενεργότητας οι αριθμοί δεν συγκλίνουν απόλυτα.

## Σκέδαση Compton

Εικόνα 3.6 Αριθμός φωτονίων που υπέστησαν σκέδαση Compton σε κάθε δομή

Όπως γνωρίζουμε, από τα αρχεία root που προκύπτουν κατά τις προσομοιώσεις μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Έτσι, μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των φωτονίων που τελικά ανιχνεύονται έχουν προηγουμένως σκεδαστεί. Προκύπτει, μάλιστα, και γραφική παράταση όπως φαίνεται στην εικόνα 3.6.

Παρατηρούμε πως το πολύ ένα 5-6% των φωτονίων που ανιχνεύτηκαν είχαν προηγουμένως σκεδαστεί, ενώ στο ενεργειακό παράθυρο 126 ως 154keV το ποσοστό αυτό φτάνει περίπου το 1%, δεδομένης της απώλειας ενέργειας λόγω της σκέδασης.

Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα στοιχεία στους πίνακες 3.5 και 3.6.

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ποια ήταν η τελευταία δομή στην οποία σκεδάστηκε το φωτόνιο πριν εντοπιστεί. Δεν αποκλείει, όμως, την περίπτωση κάποια από αυτά να σκεδάστηκαν πάνω από μία φορά.

| Απόσταση (cm) | Collimator | compartment | Phantom | mysource | shielding | Καμία σκέδαση (null) | Συνολικά όσα σκεδάστηκαν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % |
| 5 | 13 | 0,478 | 108 | 3,968 | 20 | 0,735 | 13 | 0,478 | 0 | 0,000 | 2568 | 94,342 | 154 | 5,658 |
| 10 | 9 | 0,317 | 108 | 3,801 | 16 | 0,563 | 17 | 0,598 | 1 | 0,035 | 2690 | 94,685 | 151 | 5,315 |
| 15 | 11 | 0,416 | 86 | 3,254 | 12 | 0,454 | 19 | 0,719 | 0 | 0,000 | 2515 | 95,157 | 128 | 4,843 |
| 20 | 7 | 0,252 | 91 | 3,276 | 22 | 0,792 | 22 | 0,792 | 0 | 0,000 | 2636 | 94,888 | 142 | 5,112 |
| 25 | 7 | 0,266 | 127 | 4,823 | 15 | 0,570 | 11 | 0,418 | 0 | 0,000 | 2473 | 93,923 | 160 | 6,077 |
| 30 | 7 | 0,261 | 116 | 4,319 | 13 | 0,484 | 25 | 0,931 | 0 | 0,000 | 2525 | 94,006 | 161 | 5,994 |

Πίνακας 3.5 Απόλυτος αριθμός και ποσοστό επί τοις εκατό των φωτονίων που σκεδάστηκαν και ανιχνεύτηκαν

| Απόσταση (cm) | collimator | compartment | Phantom | mysource | shielding | Καμία σκέδαση (null) | Συνολικά όσα σκεδάστηκαν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % | φωτόνια | Ποσοστό % |
| 5 | 8 | 0,321 | 0 | 0,000 | 8 | 0,321 | 4 | 0,160 | 0 | 0,000 | 2475 | 99,198 | 20 | 0,802 |
| 10 | 4 | 0,153 | 0 | 0,000 | 6 | 0,230 | 4 | 0,153 | 0 | 0,000 | 2598 | 99,464 | 14 | 0,536 |
| 15 | 7 | 0,285 | 0 | 0,000 | 5 | 0,203 | 13 | 0,529 | 0 | 0,000 | 2434 | 98,983 | 25 | 1,017 |
| 20 | 4 | 0,156 | 0 | 0,000 | 7 | 0,273 | 12 | 0,468 | 0 | 0,000 | 2543 | 99,104 | 23 | 0,896 |
| 25 | 4 | 0,167 | 1 | 0,042 | 4 | 0,167 | 7 | 0,292 | 0 | 0,000 | 2385 | 99,334 | 16 | 0,666 |
| 30 | 6 | 0,244 | 0 | 0,000 | 4 | 0,163 | 15 | 0,611 | 0 | 0,000 | 2431 | 98,982 | 25 | 1,018 |

Πίνακας 3.6 Απόλυτος αριθμός και ποσοστό επί τοις εκατό των φωτονίων που σκεδάστηκαν και ανιχνεύτηκαν για 126 ως 154 keV

Στην εικόνα 3.7 φαίνεται πόσα φωτόνια σκεδάστηκαν και πόσες φορές στα 10cm.

Εικόνα 3.7 Αριθμός σκεδάσεων των φωτονίων στα 10cm για κατευθυντήρα υψηλής ανάλυσης

# Αποτελέσματα εξομοίωσης στο GATE για διαφορετικούς κατευθυντήρες

## Εξομοίωση για διαφορετικούς κατευθυντήρες

Όπως προαναφέραμε, και σύμφωνα με τον πίνακα 2.1, στα πειράματα αλλάζουμε τις διαστάσεις των οπών. Κατά περίπτωση, προσαρμόζουμε και την ενεργότητα της πηγής, ώστε να έχουμε αρκετά μεγάλο στατιστικό δείγμα φωτονίων που ανιχνεύονται και να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό, άλλωστε, δεν επηρεάζει την ευαισθησία, καθώς πρόκειται για ρυθμό καταμέτρησης ανά μονάδα ενεργότητας.

## Κατευθυντήρας υψηλής ευαισθησίας (High-Sensitivity)

Εδώ, θεωρούμε πάλι μια πηγή ακτινοβολίας με Tc-99 ενεργότητας 0.314mCi, αλλά η εξαγωνική οπή καθώς και το πάχος μεταξύ των οπών είναι εμφανώς μεγαλύτερα. Αυτό οδηγεί σε μικρότερο αριθμό οπών (περί τις 28000). Επίσης, το μέγεθος των οπών μας προδιαθέτει για μεγαλύτερο αριθμό φωτονίων που ανιχνεύονται – εξ ου και ο όρος High-Sensitivity.

Για την ευαισθησία προκύπτει:

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | Αριθμός φωτονίων | Ευαισθησία (cpm/μCi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 1 | 628 | 14074 | 12938 | 1344,65 | 1236,11 |
| 10 | 1 | 628 | 14004 | 12883 | 1337,96 | 1230,86 |
| 15 | 1 | 628 | 13847 | 12756 | 1322,96 | 1218,73 |
| 20 | 1 | 628 | 13820 | 12750 | 1320,38 | 1218,15 |
| 25 | 1 | 628 | 13932 | 12834 | 1331,08 | 1226,18 |
| 30 | 1 | 628 | 13659 | 12565 | 1305,00 | 1200,48 |

Πίνακας 4.1 Ευαισθησία για High-Sensitivity

Αντίστοιχα, για τη χωρική διακριτική ικανότητα έχουμε:

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | σ (mm) | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 1 | 628 | 3,27 | 3,23 | 7,70 | 7,60 |
| 10 | 1 | 628 | 5,49 | 5,42 | 12,92 | 12,76 |
| 15 | 1 | 628 | 7,15 | 6,97 | 16,83 | 16,41 |
| 20 | 1 | 628 | 9,93 | 9,83 | 23,38 | 23,14 |
| 25 | 1 | 628 | 11,98 | 11,81 | 28,20 | 27,80 |
| 30 | 1 | 628 | 15,15 | 15,13 | 35,66 | 35,62 |

Πίνακας 4.2 Χωρική διακριτική ικανότητα για High-Sensitivity

Όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς απομακρυνόμαστε από την πηγή, η χωρική διακριτική ικανότητα ελαττώνεται. Επιπλέον, δεν αναμένουμε την ίδια τιμή για την ευαισθησία με αυτή του πίνακα 2.1, αφού δεν πρόκειται για ακριβώς το ίδιο πείραμα με αυτά των NEMA Performance Measurements on Scintillation Cameras. Αναμέναμε, όμως, να είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και αυτό αποδεικνύεται.

## Κατευθυντήρας χαμηλής ενέργειας παντός σκοπού (Low-Energy All-Purpose –LEAP)

Και εδώ, έχουμε την ίδια ενεργότητα και την ίδια διάρκεια στο πείραμα με διαφορετικό, όμως, μέγεθος οπών.

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | Αριθμός φωτονίων | Ευαισθησία (cpm/μCi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 1 | 628 | 4639 | 4247 | 443,22 | 405,76 |
| 10 | 1 | 628 | 4708 | 4676 | 449,81 | 446,75 |
| 15 | 1 | 628 | 4510 | 4156 | 430,89 | 397,07 |
| 20 | 1 | 628 | 4619 | 4246 | 441,31 | 405,67 |
| 25 | 1 | 628 | 4586 | 4243 | 438,15 | 405,38 |
| 30 | 1 | 628 | 4472 | 4096 | 427,26 | 391,34 |

Πίνακας 4.3 Ευαισθησία για LEAP

Αντίστοιχα, για τη χωρική διακριτική ικανότητα έχουμε:

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | σ (mm) | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 1 | 628 | 2,53 | 2,53 | 5,96 | 5,96 |
| 10 | 1 | 628 | 3,48 | 3,48 | 8,19 | 8,19 |
| 15 | 1 | 628 | 4,58 | 4,45 | 10,78 | 10,48 |
| 20 | 1 | 628 | 5,68 | 5,93 | 13,37 | 13,96 |
| 25 | 1 | 628 | 6,92 | 6,87 | 16,29 | 16,17 |
| 30 | 1 | 628 | 7,97 | 7,82 | 18,76 | 18,41 |

Πίνακας 4.4 Χωρική διακριτική ικανότητα για LEAP

## Κατευθυντήρας εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης (Ultra-High-Resolution)

Οι διαστάσεις του κατευθυντήρα είναι παρόμοιες με αυτές της υψηλής ανάλυσης με μοναδική διαφοροποίηση το πάχος του, που είναι περίπου 11mm μεγαλύτερο.

Αυτό σημαίνει πως πολύ μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων θα απορροφάται από αυτόν και δε θα ανιχνεύεται ποτέ από τον κρύσταλλο. Δεδομένης επίσης της πιο μακρόστενης οπής του, θα πρέπει δυο φωτόνια να βρίσκονται ακόμα πιο κοντά ώστε να μην ανιχνευτούν ως ξεχωριστές οντότητες, δηλαδή θα έχουμε βελτιωμένη ανάλυση σε σχέση με τον αρχικό κατευθυντήρα. Πράγματι, αυτές οι υποθέσεις επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα:

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | Αριθμός φωτονίων | Ευαισθησία (cpm/μCi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 2 | 628 | 2743 | 2519 | 131,04 | 120,33 |
| 10 | 2 | 628 | 2787 | 2556 | 133,14 | 122,10 |
| 15 | 2 | 628 | 2765 | 2528 | 132,09 | 120,76 |
| 20 | 2 | 628 | 2623 | 2430 | 125,30 | 116,08 |
| 25 | 2 | 628 | 2716 | 2491 | 129,75 | 119,00 |
| 30 | 2 | 628 | 2736 | 2478 | 130,70 | 118,38 |

Πίνακας 4.5 Ευαισθησία για Ultra-High-Resolution

| Απόσταση (cm) | Διάρκεια πειράματος (sec) | Ενεργότητα (μCi) | σ (mm) | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 2 | 628 | 2,06 | 2,04 | 4,85 | 4,80 |
| 10 | 2 | 628 | 2,59 | 2,54 | 6,10 | 5,98 |
| 15 | 2 | 628 | 2,96 | 2,88 | 6,97 | 6,78 |
| 20 | 2 | 628 | 3,47 | 3,47 | 8,17 | 8,17 |
| 25 | 2 | 628 | 4,11 | 4,04 | 9,49 | 9,42 |
| 30 | 2 | 628 | 4,81 | 4,73 | 10,85 | 10,36 |

Πίνακας 4.6 Χωρική διακριτική ικανότητα για Ultra-High-Resolution

Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, η διάρκεια του πειράματος ήταν 2sec, ώστε να έχουμε επαρκές στατιστικό δείγμα.

## Κατευθυντήρας μέσης ενέργειας (Medium-Energy)

Στις περιπτώσεις μέσης ενέργειας, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι το Ίνδιο  και το Γάλλιο . Για κάθε ένα από αυτά υπάρχει διαφορετικός, αλλά παραπλήσιος κατευθυντήρας. Επιπλέον, σε αντίθεση με το τεχνήτιο , και τα δυο στοιχεία παρουσιάζουν περισσότερες από μία κορυφές στην ενεργειακή κατανομή. Αυτό που βέβαια δεν προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο είναι το ενεργειακό παράθυρο των φωτονίων που μπορούν να εντοπιστούν από τον κρύσταλλο. Επομένως, δεχόμαστε ότι οι παρακάτω τιμές προκύπτουν από το από τα ενεργειακά παράθυρα 20% γύρω από τις κεντρικές τιμές.

### Μέσης ενέργειας  με Ίνδιο

Το Ίνδιο, έχει δύο κορυφές στο ενεργειακό διάγραμμα στα 171 και τα 245keV. Μάλιστα, σύμφωνα με τη δημοσίευση “Validation of the Monte Carlo simulator GATE for indium-111 imaging” [5], οι δύο αυτές κορυφές δεν είναι ισοβαρείς. Συγκεκριμένα, αναλογούν το 90% και το 94% των counts στα ενεργειακά παράθυρα γύρω από τα 171 και τα 245keV αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, εκτελούμε δύο ανεξάρτητες εξομοιώσεις με μόνη διαφορά την ενεργότητα της πηγής που υπολογίζεται με βάση την παραπάνω αναλογία.

Από τις δύο αυτές εξομοιώσεις προκύπτουν πληροφορίες για τα φωτόνια που μετρήθηκαν καθώς και για τα σ και FWHM:

| Από-σταση (cm) | Medium Energy In-176keV | Medium Energy In-245keV |
| --- | --- | --- |
|  | φωτόνια | FWHM(mm) | φωτόνια | FWHM(mm) |
|  | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 2363 | 1977 | 6,69 | 6,43 | 3857 | 2444 | 8,92 | 7,74 |
|  |  |  | 2,84 | 2,73 |  |  | 3,79 | 3,29 |
| 10 | 2359 | 1952 | 9,23 | 8,99 | 3583 | 2299 | 12,74 | 10,88 |
|  |  |  | 3,92 | 3,82 |  |  | 5,41 | 4,62 |
| 15 | 2388 | 1975 | 12,08 | 11,82 | 3395 | 2140 | 15,07 | 12,99 |
|  |  |  | 5,13 | 5,02 |  |  | 6,40 | 5,52 |
| 20 | 2354 | 1931 | 15,21 | 14,99 | 3376 | 2139 | 17,84 | 15,96 |
|  |  |  | 6,46 | 6,37 |  |  | 7,58 | 6,78 |
| 25 | 2332 | 1966 | 18,27 | 17,77 | 3182 | 2026 | 20,50 | 19,00 |
|  |  |  | 7,76 | 7,55 |  |  | 8,71 | 8,07 |
| 30 | 2446 | 2053 | 21,19 | 20,79 | 3179 | 2074 | 23,94 | 22,29 |
|  |  |  | 9,00 | 8,83 |  |  | 10,17 | 9,47 |

Πίνακας 4.7 Δεδομένα εξομοιώσεων με ΄Ινδιο, για τις κορυφές 171 και 245keV. Σημειώνεται ότι στη στήλη FWHM τα δεδομένα παρουσιάζονται με έντονη γραφή(bold) ενώ το σ με κανονική.

Συνθέτοντας τις δύο αυτές εξομοιώσεις, π.χ. στην περίπτωση των 5cm προκύπτει το ενεργειακό διάγραμμα της εικόνας 4.1.

Τέλος, προκύπτουν οι τιμές για την ευαισθησία και τη διακριτική ικανότητα για τα ενεργειακά παράθυρα 20%:

| Απόσταση (cm) | Ευαισθησία (cpm/mCi) | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 512,20 | 7,74 |
| 10 | 490,63 | 10,88 |
| 15 | 471,79 | 12,99 |
| 20 | 467,45 | 15,96 |
| 25 | 455,85 | 19,00 |
| 30 | 470,51 | 22,29 |

Πίνακας 4.8 Ευαισθησία και διακριτική ικανότητα για το ΄Ινδιο

Εικόνα 4.1 Σύνθεση των ενεργειακών διαγραμμάτων των δύο εξομοιώσεων για την περίπτωση των 5cm

Αντίστοιχα, η κατανομή για τη χωρική διακριτική ικανότητα φαίνεται αθροιστικά στην εικόνα 4.2.

Εικόνα 4.2 Χωρική διακριτική ικανότητα για κάθε κορυφή και αθροιστική παρουσίασή τους

### Μέσης ενέργειας με Γάλλιο

Το Γάλλιο , έχει τρεις κορυφές στα 93, 184 και 296 keV με 40, 24, 22% των μετρήσεων αντίστοιχα για τα παράθυρα γύρω από αυτές. Επομένως, με τον ίδιο τρόπο θα εκτελέσουμε 3 ανεξάρτητες προσομοιώσεις με ενεργότητα 21123650Bq, 12674000Bq και 11618000Bq αντίστοιχα. Από αυτές προκύπτουν τα δεδομένα του πίνακα 4.9 και το παρακάτω γράφημα για τη χωρική διακριτική ικανότητα:

Εικόνα 4.3 Αθροιστική παρουσίαση των δεδομένων για τη χωρική διακριτική ικανότητα στην περίπτωση του Ga

| Απόσταση (cm) | Medium Energy Ga-93 | Medium Energy Ga-184 | Medium Energy Ga-296 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sensitivity | FWHM | Sensitivity | FWHM | Sensitivity | FWHM |
|  | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 | win100 | win020 |
| 5 | 6776 | 6534 | 5,98 | 5,98 | 3546 | 2852 | 6,87 | 6,59 | 8010 | 4076 | 20,01 | 13,63 |
|  |  |  | 2,54 | 2,54 |  |  | 2,92 | 2,80 |  |  | 8,50 | 5,79 |
| 10 | 6748 | 6487 | 8,38 | 8,40 | 3583 | 2912 | 9,42 | 9,02 | 6385 | 3302 | 19,87 | 14,71 |
|  |  |  | 3,56 | 3,57 |  |  | 4,00 | 3,83 |  |  | 8,44 | 6,25 |
| 15 | 6722 | 6452 | 11,13 | 11,11 | 3589 | 2890 | 12,62 | 11,65 | 5447 | 2830 | 19,42 | 16,81 |
|  |  |  | 4,73 | 4,72 |  |  | 5,36 | 4,95 |  |  | 8,25 | 7,14 |
| 20 | 6838 | 6572 | 13,79 | 13,77 | 3431 | 2819 | 15,47 | 14,81 | 4642 | 2336 | 22,15 | 19,37 |
|  |  |  | 5,86 | 5,85 |  |  | 6,57 | 6,29 |  |  | 9,41 | 8,23 |
| 25 | 6753 | 6508 | 16,34 | 16,29 | 3492 | 2799 | 17,77 | 17,58 | 4194 | 2175 | 21,63 | 22,22 |
|  |  |  | 6,94 | 6,92 |  |  | 7,55 | 7,47 |  |  | 9,19 | 9,44 |
| 30 | 6643 | 6376 | 19,51 | 19,33 | 3446 | 2783 | 21,87 | 20,97 | 3877 | 2049 | 27,54 | 25,19 |
|  |  |  | 8,29 | 8,21 |  |  | 9,29 | 8,91 |  |  | 11,70 | 10,70 |

Πίνακας 4.9 Δεδομένα εξομοιώσεων με Γάλλιο, για τις κορυφές 171 και 245keV. Σημειώνεται ότι στη στήλη FWHM τα δεδομένα παρουσιάζονται με έντονη γραφή(bold), ενώ το σ με κανονική.

Τελικά:

| Απόσταση (cm) | Ευαισθησία (cpm/mCi) | FWHM (mm) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 982,55 | 13,63 |
| 10 | 911,39 | 14,71 |
| 15 | 862,53 | 16,81 |
| 20 | 815,42 | 19,37 |
| 25 | 794,92 | 22,22 |
| 30 | 774,55 | 25,19 |

Πίνακας 4.10 Ευαισθησία και διακριτική ικανότητα για το Γάλλιο

## Σκεδάσεις Compton

Είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον να μελετήσουμε πως διαφοροποιούνται οι σκεδάσεις Compton για κάθε κατευθυντήρα. Για το λόγο αυτό, μπορούμε να δούμε σε ποια μέρος της κάμερας σκεδάζονται τα φωτόνια προτού να ανιχνευτούν από τον κρύσταλλο. Έτσι, έχουμε τον κατευθυντήρα (collimator), το μέρος της κάμερας πίσω από τον κρύσταλλο (compartment), και τη θωράκιση (shielding). Για απόσταση 10cm και για το τεχνήτιο ως πηγή, προκύπτει ο πίνακας 4.11.

Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα 4.11, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του εξαγώνου, τόσο περισσότερα φωτόνια εντοπίζονται από τον κρύσταλλο. Έτσι, στην περίπτωση του κατευθυντήρα υψηλής ευαισθησίας (2.54mm) έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό φωτονίων. Στην ίδια περίπτωση, έχουμε και το μεγαλύτερο αριθμό σκεδάσεων στο compartment, αφού πολλά φωτόνια μπορούν να περάσουν τον κατευθυντήρα ανεμπόδιστα και επομένως να έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να σκεδαστούν και να επιστρέψουν στον κρύσταλλο, όπου και ανιχνεύονται. Επίσης, το πάχος μεταξύ των οπών επηρεάζει τον αριθμό των φωτονίων που σκεδάστηκαν στον κατευθυντήρα. Επιπλέον, συγκρίνοντας τους κατευθυντήρες High-Resolution και Ultra-High-Resolution που έχουν παραπλήσιες διαστάσεις –με εξαίρεση το ύψος των οπών- βλέπουμε και παραπλήσιο αριθμό φωτονίων. Συγκεκριμένα, επειδή το ύψος του Ultra-High-Resolution κατευθυντήρα είναι αρκετά μεγαλύτερο, ένα μέρος των φωτονίων δεν φτάνει ποτέ στον κρύσταλλο. Από τις μετρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται τα ονόματα των κατευθυντήρων, καθώς στον υψηλής ευαισθησίας έχουμε των υψηλότερο αριθμό φωτονίων.

Στους πίνακες 4.12, 4.13 βλέπουμε τις περιπτώσεις μέσης ενέργειας. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι για μεγαλύτερες ενεργειακές κορυφές, όλο και μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων σκεδάζεται στο πίσω μέρος της κάμερας και στη θωράκιση, όπως είχε εξηγηθεί και προηγουμένως. Επιπλέον, μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων που φτάνουν στον κατευθυντήρα τελικά ανιχνεύονται λόγω της αυξημένης ενέργειας.

| Σκεδάσεις | high-Resolution | High-Sensitivity | LEAP | Ultra-High-Resolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % |
| συνολικά φωτόνια | 2841 | 100,000 | 14004 | 100,000 | 4708 | 100,000 | 2787 | 100,000 |
| καμία σκέδαση | 2690 | 94,685 | 13267 | 94,737 | 4444 | 94,393 | 2636 | 94,582 |
| collimator | 9 | 0,317 | 54 | 0,386 | 24 | 0,510 | 9 | 0,323 |
| compartment | 108 | 3,801 | 504 | 3,599 | 169 | 3,590 | 107 | 3,839 |
| shielding | 1 | 0,035 | 2 | 0,014 | 2 | 0,042 | 1 | 0,036 |

Πίνακας 4.11 Σκεδάσεις Compton για διάφορους κατευθυντήρες χαμηλής ενέργειας

| Σκεδάσεις | Ινδιο-171keV | Ίνδιο-245keV | ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % |
| συνολικά φωτόνια | 2359 | 100,000 | 3583 | 100,000 | 5942 | 100,000 |
| καμία σκέδαση | 2032 | 86,138 | 2418 | 67,485 | 4450 | 74,891 |
| collimator | 14 | 0,593 | 125 | 3,489 | 139 | 2,339 |
| compartment | 282 | 11,954 | 995 | 27,770 | 1277 | 21,491 |
| shielding | 0 | 0,000 | 8 | 0,223 | 8 | 0,135 |

Πίνακας 4.12 Σκεδάσεις για μέσης ενέργειας κατευθυντήρα και Ίνδιο

| Σκεδάσεις | Γάλλιο-93keV | Γάλλιο-184keV | Γάλλιο-296keV | ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % | αριθμός | ποσοστό % |
| συνολικά φωτόνια | 6748 | 100,000 | 3583 | 100,000 | 6385 | 100,000 | 16716 | 100,000 |
| καμία σκέδαση | 6652 | 98,577 | 3043 | 84,929 | 3514 | 55,035 | 13209 | 79,020 |
| collimator | 6 | 0,089 | 20 | 0,558 | 496 | 7,768 | 522 | 3,123 |
| compartment | 6 | 0,089 | 476 | 13,285 | 2314 | 36,241 | 2796 | 16,726 |
| shielding | 0 | 0,000 | 21 | 0,586 | 41 | 0,642 | 62 | 0,371 |

Πίνακας 4.13 Σκεδάσεις για μέσης ενέργειας κατευθυντήρα και Γάλλιο

## Συγκριτική παρουσίαση ευαισθησίας και χωρικής διακριτικής ικανότητας

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω γραφήματα:

Εικόνα 4.4 Ευαισθησία για όλους τους κατευθυντήρες

Εικόνα 4.5 Χωρική διακριτική ικανότητα για όλους τους κατευθυντήρες

# Σύνοψη αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα – Επίλογος

## Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

- Καταρχάς, όσο αφορά τον κατευθυντήρα High-Resolution -σύμφωνα με τους πίνακες 3.1 έως 3.4- τα δεδομένα του πειράματος συγκλίνουν με αυτά των προσομοιώσεων. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη και τα σφάλματα που υπάρχουν κατά τις πειραματικές μετρήσεις, αυτή η προσέγγιση είναι ικανοποιητική. Τέτοια σφάλματα είναι κυρίως το σφάλμα μέτρησης της ενεργότητας της πηγής, καθώς και το σφάλμα μέτρησης της απόστασης του collimator από το κρεβάτι –αφού εμπεριέχεται το ανθρώπινο σφάλμα.

- Επιπλέον, γίνεται εύκολα αντιληπτό –όπως άλλωστε αναμέναμε και από το εγχειρίδιο της κάμερας- ότι ο συγκεκριμένος κατευθυντήρας παρουσιάζει υψηλή ανάλυση, με FWHM= 6,83mm. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα ΝΕΜΑ standards αναμέναμε ότι το FWHM θα είναι κοντά στη τιμή 7.5mm. Ωστόσο το πείραμα που πραγματοποιήθηκε δεν είναι αντίστοιχο με αυτό των ΝΕΜΑ standards, τα οποία ακολουθούν ένα αυστηρό πρωτόκολλο. Επομένως, η μέτρηση της διακριτικής ικανότητας με ένα τριχοειδές δεν αναμένεται να δώσει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.

- Σε σύγκριση με τους άλλους κατευθυντήρες χαμηλής ενέργειας που χρησιμοποιούν Τεχνήτιο-Tc, είναι εμφανής η σχέση μεταξύ γεωμετρίας των οπών και ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας. Συγκεκριμένα για οπές με μεγαλύτερη διάμετρο, λόγου χάρη στον High-sensitivity, είναι λογικό να περνά μεγαλύτερος αριθμός φωτονίων από τις οπές και τελικά να ανιχνεύεται από τον κρύσταλλο.

- Αν πάλι αυξήσουμε το πάχος του κατευθυντήρα κάνοντας τις οπές πιο μακρόστενες, μεγάλο μέρος από τα φωτόνια που ανιχνεύονταν από την ίδια οπή, και επομένως θεωρούνταν ως μία οντότητα, τώρα πλέον θα απορροφούνται από το μόλυβδο του κατευθυντήρα –αφού θα φτάνουν σε αυτό υπό κλίση- ή θα ανιχνεύονται από διπλανή οπή. Αυτό οδηγεί προφανώς στη ανίχνευση λιγότερων φωτονίων, αλλά και σε καλύτερη διακριτική ικανότητα, όπως στην περίπτωση του Ultra-High-Resolution.

- Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας. Όπως είναι λογικό, ανίχνευση μεγάλου αριθμού φωτονίων συνεπάγεται αύξηση του μεγέθους των οπών, και αυτή με τη σειρά της συνεπάγεται την ταύτιση φωτονίων που μπορεί να έρχονται από γειτονικές θέσεις και να πέφτουν στον κρύσταλλο υπό ελαφρώς διαφορετική κλίση.

- Ακόμη, ενώ το τεχνήτιο παρουσιάζει μόνο μία κορυφή γύρω από τη οποία συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των μετρήσεων, στις περιπτώσεις μέσης και υψηλής ενέργειας που χρησιμοποιούνται τα In-111 και Ga-67, οι κορυφές είναι περισσότερες από μία και έχουν μάλιστα διαφορετική βαρύτητα ως προς την κατανομή των μετρήσεων.

- Επίσης, στις ίδιες περιπτώσεις οι οπές έχουν σχετικά μεγάλη διάμετρο και άρα μικρότερο αριθμό οπών. Αυτό, όμως, αντισταθμίζεται από το μεγάλο μήκος των οπών. Όσο αφορά το πάχος του μολύβδου μεταξύ των οπών, αυτό πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο, αφού τα φωτόνια είναι υψηλότερης ενέργειας και θα μπορούσαν να περάσουν από τα τοιχώματα μιας οπής και να έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να ανιχνευτούν από τον κρύσταλλο στη γειτονική οπή. Προφανώς κάτι τέτοιο, όπου είναι εφικτό, πρέπει να αποφεύγεται καθώς θα μπορούσε να δώσει λανθασμένες εντυπώσεις.

- Παρόλο που τα δεδομένα που δίνονται από το εγχειρίδιο στον πίνακα 2.1 αφορούν πειραματικά δεδομένα σύμφωνα με τα NEMA standards, οι τιμές είναι παραπλήσιες. Μάλιστα, στις προσομοιώσεις προκύπτει η «ιεραρχία» που αναμέναμε από το εγχειρίδιο. Έτσι, για την ευαισθησία περιμέναμε:

High-sensitivity>LEAP>High-Resolution> Ultra- High-Resolution

που ισχύει και όμοια για το FWHM:

High-sensitivity(12,76mm)> LEAP(8,19mm)> High-Resolution(6,83mm)> Ultra- High-Resolution(5,98mm).

Όσον αφορά τις σκεδάσεις μπορούμε να συμπεράνουμε:

- Για μεγαλύτερες ενεργειακές κορυφές, όλο και μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων σκεδάζεται στο πίσω μέρος της κάμερας και στη θωράκιση, αφού τα φωτόνια παρά τις σκεδάσεις εξακολουθούν να έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να ανιχνευτούν στην επιστροφή τους από το κρύσταλλο.

- Επίσης, μεγαλύτερο μέρος των φωτονίων που φτάνουν στον κατευθυντήρα τελικά ανιχνεύονται λόγω της αυξημένης ενέργειας.

- Στην περίπτωση του κατευθυντήρα υψηλής ευαισθησίας (2.54mm) –με τη μεγαλύτερη διάμετρο- έχουμε και το μεγαλύτερο αριθμό σκεδάσεων στο compartment, αφού πολλά φωτόνια μπορούν να περάσουν τον κατευθυντήρα ανεμπόδιστα και επομένως να έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να σκεδαστούν και να επιστρέψουν στον κρύσταλλο, όπου και ανιχνεύονται.

- Επιπλέον, το πάχος μεταξύ των οπών επηρεάζει τον αριθμό των φωτονίων που σκεδάστηκαν στον κατευθυντήρα.

## Επίλογος

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, καταφέραμε να προσομοιώσουμε τη λειτουργία μιας πραγματικής SPECT κάμερας με ικανοποιητική ακρίβεια. Αυτό μας δίνει την ένα σημαντικό εργαλείο για  την αναλυτικότερη μελέτη πολλών και διαφόρων παραμέτρων.

Έτσι, μπορούμε να εντρυφήσουμε στη μελέτη των διαφορετικών κατευθυντήρων στα συστήματα SPECT. Μπορούμε, ακόμη, να μελετήσουνε παραμέτρους όπως η σκέδαση και να αναπτύξουμε τους κατάλληλους αλγόριθμους για τη διόρθωση αυτής. Μπορούμε, επίσης, να διορθώσουμε και την απόσβεση με βάση τα δεδομένα των προσομοιώσεων ή να χρησιμοποιήσουμε αυτές προκειμένου να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των λεγόμενων αλγορίθμων ανακατασκευής, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα εικόνας. Τέλος, προσομοιώνοντας τις κλινικές απεικονίσεις μπορούμε να επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση των κλινικών πρωτοκόλλων.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ

# SPECT- Dual Head Variable Angle System

# finalized 27-7-2006

##oxi table, mia kefalh, phgh 180 moires pros ta aristera ##kai apostash kefalwn 10cm gia 0.1sec

# VISUALISATION

/control/execute /root/NicolasSakellios/athina/05cm/visu.mac

# GEOMETRY

/gate/geometry/enableAutoUpdate

#DEFINING WORLD

/gate/world/geometry/setXLength 3.5 m

/gate/world/geometry/setYLength 4.25 m

/gate/world/geometry/setZLength 3.5 m

#CREATING SPECTHead

/gate/world/daughters/name SPECThead

/gate/world/daughters/insert box

/gate/SPECThead/geometry/setXLength 470.4 mm

/gate/SPECThead/geometry/setYLength 123.05 mm

/gate/SPECThead/geometry/setZLength 616.4 mm

/gate/SPECThead/placement/setRotationAxis 1 0 0

/gate/SPECThead/placement/setRotationAngle 90 deg

/gate/SPECThead/placement/setTranslation 0. 0. 101.525 mm

#sthn apostash pros8etoume kai 61.525mm!!!!

/gate/SPECThead/setMaterial Air

/gate/SPECThead/attachPhantomSD

#CREATING shielding

/gate/SPECThead/daughters/name shielding

/gate/SPECThead/daughters/insert box

/gate/shielding/geometry/setXLength 470.4 mm

/gate/shielding/geometry/setYLength 123.05 mm

/gate/shielding/geometry/setZLength 616.4 mm

/gate/shielding/placement/setTranslation  0. 0. 0. cm

/gate/shielding/setMaterial Lead

/gate/shielding/vis/setColor red

/gate/shielding/vis/forceWireframe

/gate/shielding/attachPhantomSD

#DEFINING innerbox

/gate/shielding/daughters/name innerbox

/gate/shielding/daughters/insert box

/gate/innerbox/geometry/setXLength 445 mm

/gate/innerbox/geometry/setYLength 113.55 mm

/gate/innerbox/geometry/setZLength 591 mm

/gate/innerbox/placement/setTranslation  0. -4.75 0. mm

/gate/innerbox/setMaterial Air

/gate/innerbox/vis/setColor red

/gate/innerbox/vis/forceWireframe

/gate/innerbox/attachPhantomSD

#DEFINING collimator

/gate/innerbox/daughters/name collimator

/gate/innerbox/daughters/insert box

/gate/collimator/geometry/setXLength 445 mm

/gate/collimator/geometry/setYLength 24.05 mm

/gate/collimator/geometry/setZLength 591 mm

/gate/collimator/placement/setTranslation  0. -44.75 0. mm

/gate/collimator/setMaterial Lead

/gate/collimator/vis/setColor blue

/gate/collimator/vis/forceWireframe

/gate/collimator/attachPhantomSD

#INSERTING first hole

/gate/collimator/daughters/name hole

/gate/collimator/daughters/insert hexagone

/gate/hole/geometry/setHeight 24.05 mm

/gate/hole/geometry/setRadius 0.555 mm

/gate/hole/placement/setRotationAxis 1 0 0

/gate/hole/placement/setRotationAngle 90 deg

/gate/hole/setMaterial Air

/gate/hole/vis/forceWireframe

#repeaters

/gate/hole/repeaters/insert cubicArray

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberX 45

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberY 1

/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberZ 78

/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 2.2 0. 1.27 mm

/gate/hole/repeaters/insert linear

/gate/hole/linear/setRepeatNumber 2

/gate/hole/linear/setRepeatVector 1.1 0. 0.635 mm

#DEFINING crystal

/gate/innerbox/daughters/name crystal

/gate/innerbox/daughters/insert box

/gate/crystal/geometry/setXLength 445 mm

/gate/crystal/geometry/setYLength 9.5 mm

/gate/crystal/geometry/setZLength 591 mm

/gate/crystal/placement/setTranslation  0. -27.975 0. mm

/gate/crystal/setMaterial NaI

/gate/crystal/vis/setColor yellow

/gate/crystal/vis/forceWireframe

#DEFINING Back-compartment

/gate/innerbox/daughters/name compartment

/gate/innerbox/daughters/insert box

/gate/compartment/geometry/setXLength 445 mm

/gate/compartment/geometry/setYLength 80 mm

/gate/compartment/geometry/setZLength 591 mm

/gate/compartment/placement/setTranslation   0. 16.775 0. mm

/gate/compartment/setMaterial Plastic

/gate/compartment/vis/setColor grey

/gate/compartment/vis/forceWireframe

/gate/compartment/attachPhantomSD

# PHANTOM

/gate/world/daughters/name Phantom

/gate/world/daughters/insert cylinder

/gate/Phantom/geometry/setRmax 0.75 mm

/gate/Phantom/geometry/setRmin 0. mm

/gate/Phantom/geometry/setHeight 100 mm

/gate/Phantom/placement/setTranslation 0. 0. 0. mm

/gate/Phantom/placement/setRotationAxis 1 0 0

/gate/Phantom/placement/setRotationAngle 90 deg

/gate/Phantom/setMaterial Glass

/gate/Phantom/vis/setColor blue

/gate/Phantom/vis/forceWireframe

/gate/Phantom/attachPhantomSD

# SOURCE

/gate/Phantom/daughters/name mysource

/gate/Phantom/daughters/insert cylinder

# Define the dimensions of the source volume

/gate/mysource/geometry/setRmax 0.55  mm

/gate/mysource/geometry/setRmin 0. cm

/gate/mysource/geometry/setHeight 5. cm

/gate/mysource/placement/setTranslation 0. 0. 0. mm

# Set the material corresponding to the phantom volume

/gate/mysource/setMaterial Water

# Define some visualisation options

/gate/mysource/vis/setColor magenta

/gate/mysource/attachPhantomSD

/gate/timing/setTime 0. s

/gate/timing/setTime 0.1 s

# SENSITIVE DETECTORS

# Crystal SD

/gate/crystal/attachCrystalSD

# Phantom SD

/gate/Phantom/attachPhantomSD

#DIGITIZERS

/gate/digitizer/Singles/insert adder

/gate/digitizer/Singles/insert blurring

/gate/digitizer/Singles/blurring/setResolution 0.10

/gate/digitizer/Singles/blurring/setEnergyOfReference 140. keV

/gate/digitizer/Singles/insert spblurring

/gate/digitizer/Singles/spblurring/setSpresolution 3.8 mm

/gate/digitizer/Singles/spblurring/verbose 0

/gate/digitizer/Singles/insert thresholder

/gate/digitizer/Singles/thresholder/setThreshold 20. keV

/gate/digitizer/Singles/insert upholder

/gate/digitizer/Singles/upholder/setUphold 190. keV

#SYSTEM

/gate/systems/SPECThead/crystal/attach crystal

/gate/systems/SPECThead/describe

# PHYSICS

/gate/physics/gamma/selectRayleigh lowenergy

/gate/physics/gamma/selectPhotoelectric lowenergy

/gate/physics/gamma/selectCompton lowenergy

/gate/physics/gamma/selectGammaConversion inactive

/gate/physics/gamma/listProcesses

/gate/physics/setXRayCut 200. keV

/gate/physics/setElectronCut 1. km

/gate/physics/setDeltaRayCut 1. GeV

# INITIALIZE

/run/initialize

#Gamma source

/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

/gate/source/gammasource/setActivity 11618000 Bq

# Define the source as a gamma source

/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

/gate/source/gammasource/gps/energy 140. keV

/gate/source/gammasource/gps/type Volume

/gate/source/gammasource/gps/shape Para

/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

# RANDOM

# Change the root of the random module to run different simulations

/gate/output/root/setSaveRndmFlag 1

# OUTPUT

# Select the options of the data output

# As there are several modules, settings have to be defined for each module, especially in SPECT, where there

# are a lots of hits for only a few counts, so it's better to limit the amount of data produced

# Here the SingleDigi output can be used if you have your own program to process the data

/gate/output/root/setFileName resultsXY_05cm

/gate/output/root/setRootSinglesAdderFlag 1

/gate/output/root/setRootSinglesBlurringFlag 1

/gate/output/root/setRootSinglesSpblurringFlag 1

/gate/output/root/setRootSinglesThresholderFlag 1

/gate/output/root/setRootSinglesUpholderFlag 1

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesAdderFlag 0

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesSpblurringFlag 0

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesBlurringFlag 0

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesThresholderFlag 0

/gate/output/ascii/setOutFileSinglesUpholderFlag 0

# PROJECTION

# Makes a set of projections from the crystal hits

# Define the binning the projection module to be used

/gate/output/projection/pixelSizeX 4.80 mm

/gate/output/projection/pixelSizeY 4.80 mm

/gate/output/projection/pixelNumberX 128

/gate/output/projection/pixelNumberY 128

# Specify the projection plane (XY, YZ or ZX)

/gate/output/projection/projectionPlane XY

# EXPERIMENT

/gate/application/setTimeStart 0.0 s

/gate/application/setTimeSlice 1.0 s

/gate/application/setTimeStop  1.0 s

# VERBOSITY

/control/verbose 0

/grdm/verbose 0

/run/verbose 0

/event/verbose 0

/tracking/verbose 0

/gate/application/verbose 0

/gate/generator/verbose 0

/gate/stacking/verbose 0

/gate/event/verbose 0

/gate/source/verbose 0

/gate/output/projection/verbose 0

/gate/output/verbose 2

# LET'S RUN THE SIMULATION!

#/gate/application/startDAQ

Επίσης, για τις πηγές In και Ga έχουμε:

#Gamma Indium171 keV source

/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

/gate/source/gammasource/setActivity 8390800 Bq

# Define the source as a gamma source

/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

/gate/source/gammasource/gps/energy 176. keV

/gate/source/gammasource/gps/type Volume

/gate/source/gammasource/gps/shape Para

/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

#############################################

#Gamma Indium245 keV source

#/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

#/gate/source/gammasource/setActivity 11618000 Bq

# Define the source as a gamma source

#/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

#/gate/source/gammasource/gps/energy 245. keV

#/gate/source/gammasource/gps/type Volume

#/gate/source/gammasource/gps/shape Para

#/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

#/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

#/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

#/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

#/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

#Gamma Gallium 93 keV source

#/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

#/gate/source/gammasource/setActivity 21123650 Bq

# Define the source as a gamma source

#/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

#/gate/source/gammasource/gps/energy 93. keV

#/gate/source/gammasource/gps/type Volume

#/gate/source/gammasource/gps/shape Para

#/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

#/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

#/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

#/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

#/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

#############################################

#Gamma Gallium 184 keV source

/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

/gate/source/gammasource/setActivity 12674000 Bq

# Define the source as a gamma source

/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

/gate/source/gammasource/gps/energy 184. keV

/gate/source/gammasource/gps/type Volume

/gate/source/gammasource/gps/shape Para

/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

#############################################

#Gamma Gallium 296 keV source

#/gate/source/addSource gammasource

# Define the activity of the source

#/gate/source/gammasource/setActivity 11618000 Bq

# Define the source as a gamma source

#/gate/source/gammasource/gps/particle gamma

#/gate/source/gammasource/gps/energy 296. keV

#/gate/source/gammasource/gps/type Volume

#/gate/source/gammasource/gps/shape Para

#/gate/source/gammasource/gps/halfz 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfy 25 mm

#/gate/source/gammasource/gps/halfx 0.3885 mm

#/gate/source/gammasource/gps/centre 0. 0. 0. mm

# Define a confinement

#/gate/source/gammasource/gps/confine NULL

# Define the emission direction (4 str)

#/gate/source/gammasource/gps/angtype iso

#/gate/source/gammasource/gps/mintheta 90. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxtheta 180. deg

#/gate/source/gammasource/gps/minphi 0. deg

#/gate/source/gammasource/gps/maxphi 360. deg

# Βιβλιογραφία

- Κουτσουρής Δ., Νικήτα Κ., Παυλόπουλος Σ.: Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004

- S. Jan, G. Santin, D. Strul: GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT

- Μπούκης Σ., Σακέλλιος Ν.: GATE, a Geant4 Based Simulation Platform for P.E.T. and S.P.E.C.T Imaging ,2004

- De Vries D J,Moore S C, Zimmerman R E, Mueller S P, Frieland B and Lanza R C 1990 Development and validation of a Monte Carlo simulation of photon transport in an Anger camera IEEE Trans. Med. Imaging 9 430–38

- "Validation of the GATE Monte Carlo simulation platform for modelling a CsI(Tl) scintillation camera dedicated to small-animal imaging", D Lazaro, I Buvat, G. Loudos, D Strul, G Santin, N Giokaris, D Donnarieix, L Maigne, V Spanoudaki, S Styliaris, S Staelens and V Breton, Phys. Med. Biol. 49 2004, 271-285.

- K. Assie, I. Gardin, P. Vera and I. Buvat: Validation of the Monte Carlo simulator GATE for indium-111 imaging

- http://www.medical.siemens.com/