|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεας Συστηματων Μεταδοσησ Πληροφοριασ Και Τεχνολογιασ Υλικων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων : Διονύσης - Δημήτρης Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Μάιος 2009

|  | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομεας Συστηματων Μεταδοσησ Πληροφοριασ Και Τεχνολογιασ Υλικων |
| --- | --- |

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιβλέπων : Διονύσης - Δημήτρης Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την   Μαΐου 2009.

Αθήνα, Μάιος 2009

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τη βέλτιστη εκτίμηση του όγκου τυχαίων και μη κοιλοτήτων με τη χρήση υπερήχων. Βασική προϋπόθεση είναι  οι μετρήσεις να γίνονται στο εσωτερικό της προς μέτρηση κοιλότητας. Αφού εξεταστούν κάποιες μέθοδοι σε γνωστά γεωμετρικά στερεά, στη συνέχεια αναπτύσσεται μια μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί και σε κοιλότητες τυχαίου σχήματος. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην τριγωνοποίηση της επιφάνειας του στερεού και στη συνέχεια μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου που προκύπτει από την εφαρμογή του θεωρήματος του Gauss είναι δυνατή η εκτίμηση του όγκου του στερεού.

Η διπλωματική εργασία είναι χωρισμένη σε πέντε κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή σε βασικά στοιχεία της θεωρίας των υπερήχων και παρουσιάζονται κάποιες εφαρμογές τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων που υπάρχουν για τη μέτρηση όγκου μιας κοιλότητας με χρήση υπερήχων. Αναφέρεται επίσης η αναγκαιότητα εύρεσης νέας μεθόδου για την εκτίμηση όγκου κοιλοτήτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται μέθοδοι εκτίμησης όγκου γνωστών γεωμετρικών στερεών με χρήση υπερήχων από το εσωτερικό τους. Με βάση τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου, κρίνεται αποτελεσματικότερη αυτή που περιλαμβάνει τριγωνοποίηση της επιφάνειας της κοιλότητας και μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου που βασίζεται στο θεώρημα του Gauss, καταλήγει στον υπολογισμό του όγκου.

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επέκταση της μεθόδου αυτής σε οποιοδήποτε γεωμετρικό στερεό και παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος για τον υπολογισμό του όγκου τυχαίων κοιλοτήτων.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες μετρήσεις που έγιναν σε συγκεκριμένα γεωμετρικά στερεά στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. και παρουσιάζεται η επεξεργασία τους.

Τέλος αναφέρονται κάποια συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Υπέρηχοι, υπολογισμός όγκου, αισθητήρας υπερήχων, τυχαία κοιλότητα, μαθηματικό μοντέλο, θεώρημα του Gauss, τριγωνοποίηση

Abstract

The aim of this diploma thesis is to develop an algorithm for optimum volume estimation of random shaped cavities with the use of ultrasounds. The main requirement for this method was to measure the volume from the interior of the cavity. After the methods of volume computation for commonly known solids (such as cubes, ellipsoids etc) were reviewed, a method for volume computation was developed which can be applied to random shape cavities. This method based on the triangulation of the solid’s surface. A mathematical model which derives from Gauss Theorem is then used to compute the solid’s volume.

This diploma thesis is divided into five Chapters:

In first Chapter an introduction to ultrasounds and their practical applications is presented.

The second Chapter reviews the known methods for volume estimation of cavities by the use of ultrasounds.  The necessity of a new method for cavity volume estimation is pointed.

The third Chapter analyses methods for volume estimation of commonly known solids with the use of ultrasounds from the inside of the solid. Based on the results of each method, it can be concluded that the most effective method for volume computation is the one accomplished by triangulating the external surface of the cavity and then applying Gauss’ theorem.

The fourth Chapter deals with the extension of the previous method to compute the volume of random shaped geometrical solids. An algorithm to compute the volume of random cavities is presented.

The fifth Chapter includes all experimental data acquired and processed at the Biomedical Laboratory of N.T.U.A. during volume measurements of various solids.

The final section of the Thesis presents conclusions and future suggestions.

Key Words

Ultrasound, Volume computation, Ultrasound sensor, random cavity, mathematical model, Gauss theorem, triangulation

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή Δ. Κουτσούρη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο Διδάκτορα Πέτρο Τουμπανιάρη για τη συνεχή βοήθειά του, καθώς και τον υποψήφιο Διδάκτορα Ηλία Σκαλκίδη για την πολύτιμη βοήθειά του στο πρόγραμμα Matlab. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο και συνάδελφο Γκότση Στάθη για τις συμβουλές του σε συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη………………………………………………………………………………5

Abstract………………………………………………………………………………..6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	12

1.1	ΓΕΝΙΚΑ	12

1.2	ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	14

1.2.1	Βασικές αρχές διάδοσης του ήχου.	14

1.2.2	Ακουστική ένταση και μετρήσεις εντάσεως.	16

1.2.3	Ανάκλαση και διάθλαση	17

1.3	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	18

1.4	ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	19

1.4.1	Τεχνική του χρόνου πτήσης	20

1.4.2	Τεχνική τριγωνομέτρησης	21

1.4.3	Τεχνική βασιζόμενη σε πεδίο	22

1.5	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	25

2.1	ΓΕΝΙΚΑ	25

2.2	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	26

2.2.1	Λήψη δεδομένων	26

2.2.2	Ψηφιοποίηση των δεδομένων	27

2.2.3	Αποθήκευση δεδομένων	27

2.2.4	Επεξεργασία Δεδομένων	28

2.2.5	Απεικόνιση Δεδομένων	29

2.3	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	30

2.4	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SIMPSON	32

2.5	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΝΩΣΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	35

3.1	ΓΕΝΙΚΑ	35

3.2	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	35

3.2.1	Κύβος – Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο	35

3.2.2	Πυραμίδα	36

3.2.3	Σφαίρα – Ελλειψοειδές	36

3.2.4	Συγκεντρωτικοί πίνακες – τυπολόγιο	38

3.3	ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	39

3.4	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.	40

3.5	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	41

3.5.1	Προσέγγιση με πυραμίδες.	41

3.5.1.1	Υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45o.	41

3.5.1.2	Υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.	49

3.5.2	Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με τη βοήθεια ενός μαθηματικού μοντέλου.	61

3.5.2.1	Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45ο.	66

3.5.2.2	Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.	70

3.6	ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	78

3.6.1	Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου ελλειψοειδούς με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45ο.	80

3.6.2	Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου ελλειψοειδούς με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.	81

3.7	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	84

3.8	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ MATLAB	85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΤΥΧΑΙΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ	90

4.1	ΓΕΝΙΚΑ	90

4.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	91

4.2.1	Τριγωνοποίηση	91

4.2.2	Έλεγχος της γωνίας που σχηματίζει το διάνυσμα n της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα	91

4.2.3	Εφαρμογή του μαθηματικού τύπου από τον οποίο υπολογίζεται ο όγκος, για όλες τις τριγωνικές επιφάνειες	92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	93

5.1	ΓΕΝΙΚΑ	93

5.2	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ	94

5.3	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ	100

# ΕΠΙΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………110

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………111

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1.1: Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση και το μέγεθος της ταχύτητας των σωματιδίων	13

Εικόνα 1.2: Μετατόπιση των σωματιδίων για ένα διαδιδόμενο υπερηχητικό κύμα	13

Εικόνα 1.3: Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο a) Η εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί αλλαγή των διαστάσεων του υλικού b) Εφαρμογή πίεσης στο υλικό δημιουργεί επιφανειακά φορτία	18

Εικόνα 1.4:  Γεωμετρία της μεθόδου τριγωνομέτρησης για υπολογισμό της απόστασης απομακρυσμένου στόχου	21

Εικόνα 2.1: Εγκατάσταση ενός τρισδιάστατου συστήματος υπερήχων	29

Εικόνα 2.2: Το τριγωνικό πλέγμα που περιβάλλει την προς μέτρηση κοιλότητα	31

Εικόνα 2.3: Εφαρμογή της μεθόδου του Simpson για τον υπολογισμό του όγκου της δεξιάς κοιλίας (RV Volume).Α .Άθροισμα όλων των ενδιάμεσων τμημάτων χωρίς το τμήμα της κορυφής (apex). Β. Υπολογισμός του όγκου του τμήματος της κορυφής (Vapex). C. Ο τύπος για το συνολικό όγκο της δεξιάς κοιλίας. Όπου Αn είναι το εμβαδό της διατομής οποιουδήποτε ενδιάμεσου τμήματος, h1 είναι η απόσταση από το μετατροπέα (από την πλευρά της κορυφής) μέχρι την κορυφή, h2 είναι οι αποστάσεις που ελήφθησαν για τα ενδιάμεσα τμήματα και h3 είναι η απόσταση από το πλησιέστερο στη βάση τμήμα και της βάσης του μετρούμενου όγκου.	33

Εικόνα 3.1	40

Εικόνα 3.2: Από το κέντρο Κ της σφαίρας ξεκινούν υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους δέσμες γωνία 45ο.Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ζ είναι σημεία τομής  των δεσμών με τη σφαιρική επιφάνεια	42

Εικόνα 3.3:	42

Εικόνα 3.4:	43

Εικόνα 3.5	43

Εικόνα 3.6	44

Εικόνα 3.7: Το σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων.	45

Εικόνα 3.8: Από το κέντρο Κ της σφαίρας ξεκινούν οι υπερηχητικές δέσμες οι οποίες  σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο . Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Ζ είναι σημεία τομής δεσμών με τη σφαιρική επιφάνεια	50

Εικόνα 3.9  	51

Εικόνα 3.10:	51

Εικόνα 3.11	52

Εικόνα 3.12:	52

Εικόνα 3.13	53

Εικόνα 3.14	53

Εικόνα 3.15	62

Εικόνα 3.16: . Σχηματική παράσταση ελλειψοειδούς	79

Εικόνα 5.1	99

Εικόνα 5.2	108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1.1: Προσεγγιστικές τιμές της πυκνότητας ,της ταχύτητας ήχου και της χαρακτηριστικής ακουστικής εμπέδησης για διάφορα είδη από ανθρώπινους ιστούς. Η ταχύτητα ήχου υπολογίστηκε από την πυκνότητα και τη χαρακτηριστική ακουστική εμπέδηση των δεδομένων.	16

Πίνακας 3.1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων.	38

Πίνακας 3.2: Εμβαδό παράπλευρης – κυρτής – ολικής επιφάνειας. Όγκος	38

Πίνακας 3.3: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Οι γωνίες είναι σε μοίρες και R είναι η ακτίνα της σφαίρας.	46

Πίνακας 3.4:Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Οι γωνίες είναι σε μοίρες και R είναι η ακτίνα της σφαίρας.	55

Πίνακας 3.5: . Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	67

Πίνακας 3.6	68

Πίνακας 3.7	68

Πίνακας 3.8	69

Πίνακας 3.9	69

Πίνακας 3.10: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	71

Πίνακας 3.11: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	72

Πίνακας 3.12: Η περιοχή 1 της σφαίρας	73

Πίνακας 3.13: Η περιοχή 6 της σφαίρας (συμμετρική της 1)	73

Πίνακας 3.14: Η περιοχή 2 της σφαίρας	74

Πίνακας 3.15: Η περιοχή 3 της σφαίρας	75

Πίνακας 3.16: Η περιοχή 4 της σφαίρας	76

Πίνακας 3.17: Η περιοχή 5 της σφαίρας	77

Πίνακας 3.18: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	80

Πίνακας 3.19: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	82

Πίνακας 3.20: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.	83

Πίνακας 5.1	97

Πίνακας 5.2	98

Πίνακας 5.3	105

Πίνακας 5.4	108

# ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

## ΓΕΝΙΚΑ

Ήχος είναι το αποτέλεσμα της μηχανικής ταλάντωσης των σωματιδίων της ύλης (στερεά, υγρά , αέρια) .Τα σωματίδια της ύλης ταλαντώνονται περί τη θέση ισορροπίας τους χωρίς να μετακινούνται ενώ η ενέργεια ταλάντωσης τους μεταβιβάζεται στα γειτονικά μόρια, έτσι ώστε να έχουμε διάδοση της διαταραχής (ηχητικό κύμα).Η μετατόπιση των σωματιδίων από τη θέση ισορροπίας κατά την ταλάντωση ονομάζεται «σωματιδιακή μετατόπιση», η δε ταχύτητά τους κατά την ταλάντωση ονομάζεται «σωματιδιακή ταχύτητα».Η «σωματιδιακή μετατόπιση»  είναι της τάξης του 1nm.Η ταχύτητα διάδοσης της διαταραχής στο υλικό μέσο ορίζεται σαν «φασική ταχύτητα» και παίρνει αρκετά μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τη σωματιδιακή. Το ηχητικό κύμα ανήκει στα διαμήκη κύματα, στα οποία η διεύθυνση ταλάντωσης των σωματιδίων είναι ίδια με τη διεύθυνση διάδοσης του ηχητικού κύματος.

Η συχνότητα ταλάντωσης των σωματιδίων της ύλης ονομάζεται συχνότητα του ήχου. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει ήχους σε μια περιοχή από 20 Hz έως 20 kHz.Μηχανικές ταλαντώσεις/δονήσεις της ύλης με συχνότητα μεγαλύτερη από το ακουστικό όριο (20 kHz), ονομάζονται υπέρηχοι. Βασικά στοιχεία των υπερήχων , εκτός της συχνότητας , είναι το μήκος κύματος και η ταχύτητα. Μήκος κύματος είναι η απόσταση στην οποία διαδίδεται η διαταραχή στο χρόνο που διαρκεί μια πλήρης ταλάντωση ενός σωματιδίου (περίοδος).Η ταχύτητα ενός υπερήχου δίνεται από τη σχέση:

(θεμελιώδης σχέση)

Αν θεωρήσουμε ένα επίπεδο υλικό μέσο στο οποίο διαδίδεται ένα υπερηχητικό κύμα , τότε τα ταλαντούμενα σωματίδια (του αέρα π.χ.) σε μια χρονική στιγμή (στιγμιότυπο) εμφανίζονται όπως στις εικόνες 1.1 και 1.2

Εικόνα 1.1: Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση και το μέγεθος της ταχύτητας των σωματιδίων

Εικόνα 1.2: Μετατόπιση των σωματιδίων για ένα διαδιδόμενο υπερηχητικό κύμα

Όπως φαίνεται στα σχήματα δημιουργούνται κατά τη διάδοση του επίπεδου υπερηχητικού κύματος πυκνώματα και αραιώματα στις περιοχές των οποίων φαίνονται και οι μεταβολές της πίεσης (ημιτονοειδής καμπύλη).

Η ταχύτητα διάδοσης της διαταραχής εξαρτάται από το μέσο και δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Όπου ρ0 είναι η μέση πυκνότητα και κ η αδιαβατική συμπιεστότητα.Η συμπιεστότητα  μετράται σε  m2/N .Στο νερό η τιμή της είναι περίπου  m2/N, και με την τιμή της πυκνότητας για το νερό περίπου ίση με  kg/m3  η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι 1480 m/s.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

### Βασικές αρχές διάδοσης του ήχου.

Εφόσον η διαταραχή που παράγεται από την πηγή είναι μικρή, η διάδοση του ήχου είναι συνάρτηση του χρόνου t και της απόστασης z και δίνεται από την παρακάτω σχέση:

όπου W είναι η «σωματιδιακή μετατόπιση» στον άξονα z, ρ0 η πυκνότητα του μέσου και Β ο συντελεστής σκληρότητας του μέσου.Η λύση της παραπάνω εξίσωσης είναι της μορφής .Η ημιτονοειδής λύση είναι η παρακάτω:

(1)

Στην παραπάνω σχέση το k είναι ο κυματαριθμός και ω η κυκλική συχνότητα. Τα μεγέθη αυτά συνδέονται με τις σχέσεις:

Επίσης

Από την εξίσωση (1) παρατηρούμε ότι στην ουσία υπάρχουν δύο κύματα τα οποία διαδίδονται κατά τις κατευθύνσεις +z και –z.

Θεωρώντας μόνο τη θετική διεύθυνση +z, η ακουστική πίεση του αρμονικού επίπεδου κύματος δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Η διάδοσή της είναι κατά τη θετική z-διεύθυνση. Όπου p0 είναι το πλάτος της ακουστικής πίεσης. Επομένως η κυματική κίνηση είναι ανεξάρτητη σε σχέση με την εγκάρσια θέση. Το επίπεδο κύμα αποτελεί μια ιδανική περίπτωση καθώς στα πραγματικά υπερηχητικά πεδία που παράγονται από έναν ηχοβολέα, παρουσιάζονται σχεδόν πάντα εγκάρσιες διακυμάνσεις στο κύμα της πίεσης. Όμως σε κάποια απόσταση από τον μετατροπέα και κατά μήκος μιας σύντομης εγκάρσιας διαδρομής, πράγματι δημιουργείται ένα σχεδόν επίπεδο κύμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους μετρήσεων. Η κυριότερη εφαρμογή αυτού του κύματος είναι για λόγους ορισμού καθώς οι μαθηματικοί χειρισμοί που απαιτεί είναι αρκετά απλοί.

Άλλος ένας τύπος κύματος που παίζει σημαντικό ρόλο στην ακουστική των υπερήχων, είναι το σφαιρικό κύμα, το οποίο εκφρασμένο σε πολικές συντεταγμένες δίνεται από τη σχέση:

όπου r είναι η ακτινική απόσταση. Η ακουστική πίεση p(t,r) είναι σταθερή κατά μήκος μιας σταθερής ακτινικής θέσης για κάθε χρονική στιγμή. Η τελευταία εξίσωση περιγράφει  το κύμα που εκπέμπεται από την ταλάντωση μιας μικρής σφαίρας η οποία βρίσκεται στην αρχή του συστήματος πολικών συντεταγμένων. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της πίεσης είναι:

όπου kp είναι μια σταθερά που εκφράζει ότι η ενέργεια του εξερχόμενου κύματος παραμένει σταθερή. Αυτός ο τύπος κύματος είναι σημαντικός για την περιγραφή των υπερηχητικών πεδίων και των φαινομένων σκέδασης των υπερήχων. Η σχέση που συνδέει την ταχύτητα των σωματιδίων με την πίεση που δημιουργείται από ένα κύμα, είναι η ακόλουθη:

όπου  Ζ είναι η χαρακτηριστική ακουστική εμπέδηση, η οποία είναι ίση με το λόγο της ακουστικής πίεσης σε ένα σημείο του μέσου διάδοσης προς την ταχύτητα του σωματιδίου στο σημείο αυτό. Για την ακουστική εμπέδηση ενός διαδιδόμενου επίπεδου κύματος ισχύει:

Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι η ακουστική εμπέδηση εξαρτάται μόνο από τις μηχανικές ιδιότητες του μέσου και όχι από τη συχνότητα του ηχητικού κύματος. Η μονάδα μέτρησης της ακουστικής εμπέδησης είναι το Rayl ().

Η ακουστική εμπέδηση έχει ιδιαίτερη σημασία στον χαρακτηρισμό και την περιγραφή της διάδοσης των επιπέδων κυμάτων. Στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί φαίνονται οι τυπικές τιμές που παρατηρούνται για διάφορα είδη ανθρωπίνων ιστών.

Πίνακας 1.1: Προσεγγιστικές τιμές της πυκνότητας ,της ταχύτητας ήχου και της χαρακτηριστικής ακουστικής εμπέδησης για διάφορα είδη από ανθρώπινους ιστούς. Η ταχύτητα ήχου υπολογίστηκε από την πυκνότητα και τη χαρακτηριστική ακουστική εμπέδηση των δεδομένων.

### Ακουστική ένταση και μετρήσεις εντάσεως.

Η ακουστική ένταση ενός κύματος ορίζεται ως η μέση τιμή της ροής της ενέργειας που διαπερνά μια μοναδιαία επιφάνεια κατά τη φυσιολογική κατεύθυνση της φοράς του κύματος στη μονάδα του χρόνου. Η ένταση είναι η μέση τιμή του λόγου του έργου που έχει συντελεστεί ανά μονάδα επιφάνειας από ένα στοιχειώδες τμήμα του υγρού πάνω σε ένα γειτονικό στοιχειώδες τμήμα. Πιο συγκεκριμένα είναι:

Η ολοκλήρωση έχει γίνει κατά μήκος ενός κύκλου του αρμονικού πεδίου. Για ένα επίπεδο κύμα που διαδίδεται, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, ισχύει:

Καθώς επίσης και

όπου ω0 η γωνιακή συχνότητα, k= ω0/c ο κυματαριθμός και z η απόσταση που διανύθηκε κατά την κατεύθυνση της διάδοσης. Άρα έχουμε:

Στο σύστημα S.I. η μονάδα της έντασης είναι .Αυτή που όμως χρησιμοποιείται στους ιατρικούς υπερήχους είναι  .

### Ανάκλαση και διάθλαση

Μια ηχητική δέσμη όταν προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δυο υλικών μέσων με διαφορετική διαπερατότητα, τότε ένα μέρος της ανακλάται και ένα μέρος της διαθλάται. Η γωνία πρόσπτωσης θ0,η γωνία ανάκλασης θα και η γωνία διάθλασης θδ συνδέονται με τις παρακάτω σχέσεις:

θα= θ0

όπου n21  είναι ο σχετικός δείκτης διάθλασης του μέσου 2 ως προς το μέσο 1. Ο συντελεστής ανάκλασης πλάτους RA (ή ενέργειας R1) ορίζεται ως το ποσοστό του πλάτους (ή της ενέργειας αντίστοιχα) της προσπίπτουσας δέσμης που ανακλάται και εξαρτάται από το λόγο των ακουστικών εμπεδήσεων των δυο μέσων. Οι συντελεστές ανάκλασης πλάτους RA και ενέργειας R1 , υπολογίζονται από τις επόμενες σχέσεις:

Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά της διαπερατότητας, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ανακλώμενης δέσμης και τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό της δέσμης που διέρχεται στο δεύτερο μέσο.

Κατά τη διάδοση μιας υπερηχητικής δέσμης σε ένα υλικό μέσο, παρατηρείται εξασθένηση. Η εξασθένηση οφείλεται σε τρείς παράγοντες: το εύρος της δέσμης, τη σκέδαση και την απορρόφηση.

## ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Τα συστήματα παραγωγής και λήψης των υπερήχων στηρίζονται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, κατά το οποίο συμβαίνει μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα από ειδικούς κρυστάλλους. Η πιεζοηλεκτρική ιδιότητα οφείλεται στην μετατόπιση και σχετική αναδιάταξη φορτίων που προκαλείται στην δομή των κρυστάλλων με την εφαρμογή μηχανικής πίεσης.

Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο  ανακαλύφθηκε από τους Jacques και Pierre Curie το 1880. Διαπίστωσαν ότι εάν σε ορισμένα κρύσταλλα ασκηθεί  μηχανική πίεση, πολώνονται ηλεκτρικά και ο βαθμός πόλωσης ήταν ανάλογος με την εφαρμοσμένη πίεση. Επίσης παρατήρησαν ότι τα υλικά αυτά παραμορφώνονται όταν εκτίθενται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό είναι γνωστό ως  αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο.

Όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται σε ένα πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, τα πολωμένα μόρια θα ευθυγραμμιστούν με το ηλεκτρικό πεδίο. Η ευθυγράμμιση αυτή των μορίων προκαλεί την αλλαγή των διαστάσεων του υλικού. Επίσης όταν ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό αλλάζει τις διαστάσεις λόγω μιας εξωτερικής μηχανικής δύναμης τότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναδιάταξη των φορτίων του κρυστάλλου και την εμφάνιση θετικών και αρνητικών φορτίων στις επιφάνειες του κρύσταλλου.

Εικόνα 1.3: Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο a) Η εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί αλλαγή των διαστάσεων του υλικού b) Εφαρμογή πίεσης στο υλικό δημιουργεί επιφανειακά φορτία

Ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος τοποθετείται ανάμεσα σε δυο λεπτά επίπεδα ηλεκτρόδια. Η εφαρμογή μιας διαφοράς δυναμικού σε αυτά προκαλεί τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού πεδίου εντάσεως Ε και τη μεταβολή του πάχους z  του κρυστάλλου:

Όπου Cc είναι η αντίστροφη πιεζοηλεκτρική σταθερά.  Η εφαρμογή μηχανικής πίεσης (στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερηχητικής πίεσης p) στον κρύσταλλο, δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο εντάσεως E το οποίο δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

Όπου Cd είναι η ευθεία πιεζοηλεκτρική σταθερά.

Βασικό συστατικό των συστημάτων παραγωγής και λήψης υπερήχων είναι ο μετατροπέας. Γενικά οι μετατροπείς μετασχηματίζουν μια μορφή ενέργειας σε κάποια άλλη. Κατά την παραγωγή των υπερήχων ο μετατροπέας μετατρέπει ηλεκτρικά σήματα  σε κύματα πίεσης τα οποία διαδίδονται στο μέσο διάδοσης, ενώ κατά τη λήψη παράγει ηλεκτρικό αντίστοιχο του λαμβανόμενου υπερηχητικού κύματος.

Πιεζοηλεκτρικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: το PZT (lead – zirconate - titanate), το BPT (barium lead titanate), το PVDF (polyvinylidene difluoride), και το PMN (lead magnesium niobate). Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σήμερα είναι το PZT  γιατί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα.

## ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Η μέτρηση της απόστασης, γενικά έχει να κάνει με τον καθορισμό του μήκους μιας γραμμής που ενώνει δύο σημεία στο χώρο. Ανάλογα με το σκοπό που της μέτρησης αυτής, τα διάφορα συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:

- “Ranging Systems”: αναφέρεται στα συστήματα που εκτελούν τις απλές μετρήσεις αισθητήρα από το στόχο

- "Range-Imaging Systems" : είναι συστήματα που συλλέγουν πολλές μετρήσεις αποστάσεων  στο χώρο και τις καταγράφουν σε πίνακες με στόχο την σχεδίαση του χώρου.

- “Position Tracking Systems”: είναι συστήματα που καταγράφουν τη χρονική ιστορία της μέτρησης απόστασης σε έναν ή περισσότερους στόχους με στόχο τον υπολογισμό ταχύτητας κ.τ.λ.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες οργάνων μέτρησης μη επαφής, οι οποίες, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, βασίζονται σε μια από τις ακόλουθες αρχές:

- Η ενέργεια διαδίδεται με μια γνωστή, πεπερασμένη, ταχύτητα (π.χ. η ταχύτητα του φωτός, η ταχύτητα του ήχου στον αέρα)

- Η ενέργεια διαδίδεται στις ευθείες γραμμές μέσω ενός ομοιογενούς μέσου

- Το πεδίο αλλάζει κατά έναν συνεχή, μονοτονικό τρόπο προβλέψιμο με την απόσταση από την πηγή του

Οι τεχνικές που συνδέονται με αυτά τα βασικά φαινόμενα αναφέρονται ως Χρόνου πτήσης (time of flight), Τριγωνομέτρησης (triangulation) ή βασιζόμενης σε πεδίο (field based) αντίστοιχα.

Στην παρούσα εργασία θα αξιοποιήσουμε την τεχνική του χρόνου πτήσης (ToF) για τη μέτρηση των αποστάσεων που χρειαζόμαστε για την εκτίμηση του όγκου ενός γεωμετρικού στερεού. Ανάλογα με τη γεωμετρία του σχήματος του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε τον όγκο, θα χρησιμοποιηθεί και κατάλληλη διάταξη των αισθητήρων εκπομπής – λήψης υπερήχων. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να επιλεγεί ο βέλτιστος αριθμός αισθητήρων υπερήχων, ο οποίος να συνδυάζει τον ελάχιστο αριθμό αισθητήρων και το μικρότερο δυνατό σφάλμα. Για παράδειγμα σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο  για να μετρηθεί ο όγκος είναι απαραίτητες οι 3 διαστάσεις του. Έτσι ένα σημείο στο εσωτερικό του θα πρέπει να διαθέτει έναν αριθμό 6 αισθητήρων και να τοποθετηθεί με κατάλληλο τρόπο (οι υπερηχητικές δέσμες να προσπίπτουν κάθετα στις έδρες του παραλληλεπιπέδου) για την ακριβή μέτρηση του όγκου του. Βέβαια το ίδιο πράγμα είναι εφικτό και με έναν αριθμό 2 αισθητήρων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής και αλλαγής της θέσης του μηχανισμού με τους 2 αισθητήρες στο εσωτερικό του παραλληλεπιπέδου.

Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι τρεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση απόστασης με χρήση υπερήχων.

### Τεχνική του χρόνου πτήσης

Τα συστήματα χρόνου πτήσης (time of flight) μπορούν να είναι τύπου αντανάκλασης (δηλ., ηχώ, αντανάκλαση κυμάτων) ή του "μονόδρομου" τύπου (δηλ. ενεργός στόχος). Στα τύπου αντανάκλασης συστήματα μετράται ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται ένα εκπεμπόμενο κύμα να ταξιδέψει από μια πηγή αναφοράς σε μία  μερικώς αντανακλαστική επιφάνεια του στόχου και να φθάσει ξανά πίσω στην πηγή. Ανάλογα με το είδος των κυμάτων που χρησιμοποιούνται π.χ. ραδιοσυχνότητες, συχνότητες φωτός, ή  ηχητικά κύματα οι συσκευές αυτές παίρνουν ονόματα όπως ραντάρ, ραντάρ με ακτίνες laser (lidar), και sonar.

Βασικό χαρακτηριστικό πολλών συστημάτων χρόνου πτήσης είναι ότι η ακρίβεια της  μέτρησης τους βασίζεται στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα που μπορούν να μετρήσουν. Δηλαδή εάν ένα αντικείμενο είναι κοντινό ή μακρινό, το σφάλμα στη μέτρηση είναι σταθερό.

Η απόσταση δίνεται από τον τύπο

Όπου  c είναι η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων ( π.χ. 343 m/sec για τα ηχητικά κύματα) και t είναι ο χρόνος (time of flight) μεταξύ της εκπομπής και της λήψης του σήματος.

Συνήθως χρησιμοποιούνται ηχητικά κύματα καθώς οι εφαρμογές που αναπτύσσονται είναι πολύ φθηνές σε σχέση με συστήματα time of flight (ToF) που κάνουν χρήση κυμάτων φωτός (laser). Λόγω της μεγάλης ταχύτητας του φωτός απαιτούνται πολύ γρήγορα συστήματα μέτρησης χρόνου (με ακρίβεια της τάξης του picosecond).

### Τεχνική τριγωνομέτρησης

Η τεχνική της  τριγωνομέτρησης βασίζεται στην ιδέα ότι εάν είναι γνωστά το μήκος μιας πλευράς ενός τριγώνου και δύο από τις γωνίες του, τότε είναι δυνατόν να υπολογιστούν και τα μήκη των άλλων δύο πλευρών. Η γνωστή πλευρά καλείται βάση. Στην εικόνα 1.4 οι δυο πλευρές του τριγώνου  εκτείνονται από κορυφές της βάσης στο σημείο που βρίσκεται ο στόχος. Εάν οι γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ αυτών των γραμμών και της γραμμής της βάσης είναι γνωστές, η απόσταση υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Εικόνα 1.4:  Γεωμετρία της μεθόδου τριγωνομέτρησης για υπολογισμό της απόστασης απομακρυσμένου στόχου

### Τεχνική βασιζόμενη σε πεδίο

Σε αντίθεση με τις μεθόδους του χρόνου πτήσης και της τριγωνομέτρησης οι οποίες χρησιμοποιούν τα φαινόμενα διάδοσης κυμάτων μιας συγκεκριμένης μορφής ενέργειας για την μέτρηση της απόστασης, οι τεχνικές που βασίζονται στο πεδίο χρησιμοποιούν τη κατανομή μιας μορφής ενέργειας στο χώρο. Η ένταση οποιουδήποτε πεδίου αλλάζει ως προς την απόσταση από την πηγή του. Έπειτα, τα πεδία περιγράφονται και από διανυσματικά μεγέθη όπως για παράδειγμα η κατευθυντικότητα. Επομένως, εάν η θέση μιας πηγής ενός  πεδίου είναι γνωστή και αν και τα χαρακτηριστικά που το πεδίο παράγει στο χώρο είναι προβλέψιμα, τότε οι μετρήσεις σ’ ένα σημείο του πεδίου μακριά από την πηγή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπεράνουν την απόσταση του σημείου από την πηγή.

Μια βασική διάκριση ανάμεσα στις τεχνικές που βασίζονται σε πεδίο και στις τεχνικές που βασίζονται στα κύματα (χρόνου πτήσης και τριγωνομέτρησης) είναι ότι οι πρώτες, αν και χρησιμοποιούν τα ενεργειακά πεδία (δηλ. κύματα), δεν στηρίζονται στη διάδοση και τη μετατροπή ενέργειας. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στάσιμα πεδία, όπως εκείνα που παράγονται από έναν μαγνήτη ή ένα στατικό φορτίο. Τα ηχητικά κύματα ή τα κύματα φωτός μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα στατικά πεδία αφού η έντασή τους εξαρτάται από την απόσταση τους από την πηγή.

Οι τεχνικές που βασίζονται σε πεδίο αντιμετωπίζουν μερικά βασικά ζητήματα που περιορίζουν την εφαρμογή τους. Κατ' αρχάς, τα χαρακτηριστικά των περισσότερων πεδίων που χρησιμοποιούνται επηρεάζονται από τα αντικείμενα ή τα υλικά στην γύρω περιοχή, και δεν είναι  πάντα δυνατό να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι επιρροές θα παραμείνουν σταθερές. Έπειτα, η μεταβολή των πεδίων σε σχέση με την απόσταση  είναι ιδιαίτερα μη γραμμική (αντίστροφος ανάλογη του τετραγώνου ή του κύβου), κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα η ευαισθησία μιας μέτρησης να επηρεάζεται έντονα από την απόσταση από την πηγή. Παρόλα αυτά, οι συσκευές που έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμες κάνουν αρκετά καλές μετρήσεις.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιτίας της υψηλής συχνότητας των υπερήχων (η οποία μπορεί να είναι και της τάξης των GHz), μπορούμε να πετύχουμε εύκολα μεγάλη κατευθυντικότητα και μεγάλη ισχύ. Το 99% των εφαρμογών των υπερήχων στηρίζονται σε αυτή την κατευθυντικότητα και στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί η μέτρηση της καθυστέρησης και της παραμόρφωσης ενός κύματος υπερήχων για να μας δώσει πολλές πληροφορίες για την διαδρομή την οποία διένυσε.

Οι υπέρηχοι βρήκαν τις πρώτες εφαρμογές τους στον τομέα της ιατρικής γύρω στο 1950. Μία από τις πολύ γνωστές εφαρμογές τους είναι η ανώδυνη παρακολούθηση του εμβρύου από τους πρώτους κιόλας  μήνες της εγκυμοσύνης. Ένας σαρωτής υπερήχων, συχνότητας από 3.5 – 7MHz, δίνει μία καθαρή εικόνα του εμβρύου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί πολύ εύκολα ο μέλλον γονιός να ξέρει το φύλλο και την κατάσταση της υγείας του μωρού (ακόμα κι αν έχει δίδυμα)!Τα πλεονεκτήματα της χρήσης υπερήχων είναι ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, δίνουν γρήγορα αποτελέσματα μεγάλης ακριβείας και είναι πολύ οικονομικοί. Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν έγχρωμη εικόνα του μωρού, την ακρόαση των χτύπων της καρδιάς του, όπως και την τρισδιάστατη λήψη εικόνας του!

Υπέρηχοι υψηλής ισχύος χρησιμοποιούνται και στον τομέα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται  στο κόψιμο, το ξεφλούδισμα, την ανάμειξη, την ομογενοποίηση, τον ψεκασμό και φυσικά στην συσκευασία και τον έλεγχο ποιότητας.

Μία ακόμη εφαρμογή των υπερήχων βρίσκεται στη μέτρηση αποστάσεων χωρίς την αφαίρεση, μετακίνηση ή καταστροφή του μετρούμενου αντικειμένου. Μεγάλη εφαρμογή αυτής της μεθόδου βρίσκεται στα υγρά όπου γενικά οι μετρήσεις είναι αρκετά δύσκολες. Ένας στεγανοποιημένος transducer υπερήχων παράγει το σήμα το οποίο περνά μέσα από το υγρό. Το σήμα αυτό  επιστρέφει στο transducer εξ’ αντανακλάσεως από την επιφάνεια (του βυθού), με μία καθυστέρηση η οποία εξαρτάται από το είδος του υγρού και φυσικά από την απόσταση από την επιφάνεια. Η εξασθένιση του σήματος αποτελεί άλλη μία τιμή χαρακτηριστική του υγρού. Επιπλέον, η διάχυση του σήματος, προδίδει την πυκνότητά του. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν Η/Υ και να δώσουν μετά πληροφορίες τόσο για το υγρό και την καθαρότητά του, όσο και για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής αποθήκευσής του.

Μία τεχνολογία η οποία πιθανότατα να υπάρχει και στα σπίτια μας είναι αυτή των εκτυπωτών τύπου inkjet. Η διάταξη που χρησιμοποιείται είναι όμοια με την παρακάτω. Ένας “φυσητήρας” αποτελείται από την αποθήκη του υγρού π.χ. μελάνι, μία πιεζοηλεκτρική μεμβράνη και ένα μικρό άνοιγμα. Το υγρό είναι εκτεθειμένο σε ατμοσφαιρική πίεση, Μόλις εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση στην μεμβράνη, αρχίζει να δονείται. Το πλάτος της ταλάντωσης στις συχνότητες συντονισμού της, είναι μέγιστο. Όταν η δύναμη της αδράνειας που προκαλείται στο υγρό από την ταλάντωση ξεπεράσει την επιφανειακή του τάση, αυτό εξέρχεται από το άνοιγμα με ταχύτητα η οποία εξαρτάται από το υγρό, την διάμετρο του ανοίγματος και την ενέργεια που τροφοδοτεί την μεμβράνη στη συχνότητα λειτουργίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της τεχνικής είναι ότι οι φυσητήρες μπορούν να είναι τόσο μικροί ώστε να τοποθετηθούν στη σειρά πάνω σε ένα ηλεκτρομηχανικό ολοκληρωμένο κύκλωμα. Επίσης η μέθοδος αυτή δεν φθείρει το υγρό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά ευαίσθητα υγρά όπως βενζίνη και φωτοευαίσθητο υγρό.

# ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

## ΓΕΝΙΚΑ

Στην ιατρική, η μέτρηση όγκου ενός οργάνου ή κύστης έχει διαγνωστική σημασία, ιδιαίτερα κατά την εξέλιξη μίας ασθένειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μία κλινική εξέταση της κοιλιακής χώρας ενός ασθενούς περιλαμβάνει μία εκτίμηση του μεγέθους του συκωτιού και του σπλήνα, και του μεγέθους του προστάτη στους άνδρες. Παρόλα αυτά, είναι ευρέως γνωστό ότι οι κλινικές εκτιμήσεις των όγκων οργάνων που βασίζονται εξολοκλήρου στη φυσική εξέταση είναι πολύ ανακριβείς. Αναλόγως, υπάρχει ανάγκη για μεθόδους εξέτασης οι οποίες επιτρέπουν τον υπολογισμό του όγκου του οργάνου με επαρκή ακρίβεια, και οι οποίες είναι γρήγορες, όχι δαπανηρές και προκαλούν μικρή δυσανεξία στον ασθενή.

Η μέτρηση με υπερήχους είναι μη επεμβατική, όχι δαπανηρή και ασφαλής διαδικασία που επιτρέπει τη διαδραστική απεικόνιση και οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε εικόνες, είτε σε πραγματικό χρόνο σε βιντεοταινίες είτε σε ψηφιοποιημένα υπερηχογραφήματα. Η πιο απλή μέθοδος υπολογισμού του όγκου ενός οργάνου βασίζεται στον πολλαπλασιασμό τριών διαμέτρων κάθετων μεταξύ τους, συχνά ρυθμιζόμενων από μία κατάλληλη μεταβλητή.

Αναλόγως με το όργανο για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν πολυάριθμες φόρμουλες που μπορούν να εφαρμοστούν για την εκτίμηση του όγκου. Παρόλα αυτά, αυτές οι φόρμουλες έχουν ως κοινό ότι οι γεωμετρικές υποθέσεις αναφορικά με το σχήμα του οργάνου πρέπει να γίνουν πριν τον υπολογισμό του όγκου. Στη συνέχεια, η ακρίβεια στον υπολογισμό του όγκου που βασίζεται σε υπερηχογράφημα δύο διαστάσεων (2D) είναι περιορισμένη. Σε μία σύνοψη δημοσιευμένων αποτελεσμάτων για τη μέτρηση όγκου κυστών, αναφέρθηκαν λάθη από 15 έως 95 %. Ο υπολογισμός του όγκου του θυρεοειδούς αδένα συχνά βασίζεται στο ελλειπτικό μοντέλο το οποίο παρουσιάζει σημαντικό σφάλμα μέτρησης, συχνά ξεπερνώντας το 100 %.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα συστήματα υπερήχων τριών διαστάσεων (3D) μπορεί να παρουσιάζουν ένα σημαντικό βήμα μπροστά και μπορεί έτσι να  παρέχουν ένα πιο αξιόπιστο και ακριβή τρόπο υπολογισμού όγκου στον κλινικό γιατρό. Μελέτες που συνέκριναν συμβατικό σκανάρισμα σε δύο διαστάσεις με υπερηχογραφήματα τριών διαστάσεων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων είχε καλύτερη επίδοση από το υπερηχογράφημα δύο διαστάσεων αναφορικά με την ακρίβεια του υπολογισμού όγκου.

Παρακάτω αναλύονται κάποιες υπάρχουσες μέθοδοι υπολογισμού όγκου κοιλοτήτων που βρίσκουν εφαρμογή στον τομέα της ιατρικής.  Οι δυο πρώτες μέθοδοι βασίζονται στις μετρήσεις με χρήση υπερήχων από την εξωτερική πλευρά της κοιλότητας, ενώ στην επόμενη γίνεται εκτίμηση του όγκου με μετρήσεις από το εσωτερικό της κοιλότητας.

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εάν η θέση στο χώρο κάθε υπερηχογραφήματος δύο διαστάσεων καταγραφεί μαζί με δεδομένα εικόνων, μπορούν να κατασκευαστούν εικόνες υπερηχογραφήματος τριών διαστάσεων. Προς το παρόν, η διαδικασία κατασκευής εικόνων τριών διαστάσεων που βασίζεται στα υπερηχογραφήματα μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε βασικά βήματα: Λήψη δεδομένων, ψηφιοποίηση δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων και απεικόνιση δεδομένων.

### Λήψη δεδομένων

Βασικά, η λήψη δεδομένων με υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η δειγματοληψία των δεδομένων μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός καθετήρα δύο διαστάσεων προσαρμοσμένου σε ένα μοτέρ που μετακινεί τον καθετήρα με τρόπο που ορίζεται από υπολογιστή, ή με ένα σύστημα χωρικού προσανατολισμού συνδεδεμένου με ένα καθετήρα δύο διαστάσεων, ή με ηλεκτρονικούς καθετήρες τριών διαστάσεων με τη δυνατότητα απευθείας λήψης του όγκου σε πραγματικό χρόνο.

Καταρχήν, και πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι, είναι οι συνήθεις καθετήρες δύο διαστάσεων που εισάγονται σε υποδοχείς κινούμενους από μοτέρ, και είτε περιστρέφονται, μετακινούνται ή παίρνουν κλίση για τη λήψη των δεδομένων του όγκου. Το σκανάρισμα με περιστροφή συχνά εφαρμόζεται στην απεικόνιση καρδιάς ενώ η λήψη (του όγκου) με κλίση ή μετακίνηση συχνά χρησιμοποιείται για το σκανάρισμα γαστρικών ή γυναικολογικών περιοχών. Άλλες συσκευές επίσης κατασκευάστηκαν για να βοηθήσουν το σκανάρισμα ενδοαγγειακών και “intraductal” περιοχών όπου ο πομποδέκτης τοποθετείται μακριά σχετικά με το μηχανικό υποδοχέα.

Δευτερευόντως, η λήψη δεδομένων υπερηχογραφήματος μπορεί να βοηθηθεί από συσκευές που καταγράφουν την ακριβή θέση και τις κινήσεις του πομποδέκτη στο χώρο. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση μηχανικών βραχιόνων, ακουστικών αισθητήρων ή μαγνητικών αισθητήρων.

Ένας μαγνητικός αισθητήρας προσαρτημένος σε ένα πομποδέκτη απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Επιπροσθέτως, γυροσκοπικές και οπτικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακολουθήσουν τη θέση της κεφαλής σκαναρίσματος.

Τρίτον, οι πραγματικοί πομποδέκτες μέτρησης όγκου σε πίνακες δύο διαστάσεων είναι υπό ανάπτυξη. Αυτοί οι πολύπλοκοι πομποδέκτες γενικά θα παράγουν ένα σκανάρισμα με υπέρηχο σε σχήμα πυραμίδας, δίνοντας τη δυνατότητα για μέτρηση με υπερήχους σε τρείς διαστάσεις δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο.

### Ψηφιοποίηση των δεδομένων

Τα μη επεξεργασμένα δεδομένα από τους υπερήχους είναι διαθέσιμα σε ψηφιακό φορμάτ από τους περισσότερους σκάνερ. Παρόλα αυτά, πολλοί από τους εμπορικούς σκάνερ υπερήχων παράγουν ανάλογα σήματα εξόδου. Επομένως, για να μπορέσουν να τα επεξεργαστούν υπολογιστές, η μετατροπή των δεδομένων των υπερηχογραφημάτων σε ψηφιακό φορμάτ είναι απαραίτητη. Συχνά, αυτό γίνεται με τη σύλληψη ενός καρέ από βίντεο χρησιμοποιώντας κάρτες γραφικών ειδικού σκοπού στον υπολογιστή ή στο σκάνερ. Παρόλα αυτά, η σύλληψη των καρέ σημάτων βίντεο χειροτερεύει την ανάλυση της εικόνας. Προτιμητέο είναι, τα μη επεξεργασμένα δεδομένα των εικόνων υπερήχων να ψηφιοποιούνται αμέσως, διατηρώντας την αρχική ανάλυση.

### Αποθήκευση δεδομένων

Μετά τη λήψη και την ψηφιοποίηση των δεδομένων, τα δεδομένα εικόνας συνήθως αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να γίνει η επεξεργασία από υπολογιστή. Η αναλογική βιντεοταινία χρησιμοποιείται ακόμη κάποιες φορές ως μέσο αποθήκευσης για τις εικόνες υπερήχων εξαιτίας της διαθεσιμότητάς της και του χαμηλού της κόστους. Παρόλα αυτά, οι εγγενείς της αδυναμίες συμπεριλαμβάνουν χειροτέρευση του σήματος, θόρυβο και την ανάγκη για ψηφιοποίηση των εικόνων πριν την επεξεργασία σε τρείς διαστάσεις. Τα δεδομένα υπερήχων τριών διαστάσεων υψηλής ανάλυσης αυξάνουν τα ήδη μεγάλα αρχεία εικόνων προκαλώντας την ανάγκη για μέσα αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας όπως: μαγνητικούς – οπτικούς δίσκους, ψηφιακές κασέτες ή σκληρούς δίσκους. Για παράδειγμα, ένα σκανάρισμα ενός όγκου 90 μοιρών χρησιμοποιώντας ένα μηχανικό πομποδέκτη στα 3.25 MHz κανονικά παράγει δεδομένα εικόνας υπερηχογραφήματος με μέγεθος 4.5 MB. Ο τελικός στόχος στο υπερηχογράφημα τριών διαστάσεων είναι να αποφευχθεί η λειτουργία της αποθήκευσης δεδομένων και να γίνει απευθείας η επεξεργασία των δεδομένων και ο υπολογισμός του όγκου σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια η αποθήκευση μόνο των κλινικά σχετικών εικόνων και μετρήσεων.

### Επεξεργασία Δεδομένων

Αναλόγως με τον τρόπο λήψης, τα δεδομένα εικόνας προετοιμάζονται με διαφορετικούς τρόπους. Μόνο το κύριο διάγραμμα ροής της επεξεργασίας θα περιγραφεί στο παρόν.

Αρχικά, τα δεδομένα εικόνας πρέπει να μετατραπούν σε ορθοκανονικό (Καρτεσιανό) σύστημα συντεταγμένων. Τα σημεία της εικόνας αντιστοιχίζονται σε νέες θέσεις μέσα σε έναν ιδανικό όγκο (όγκο κανονικοποιημένων δεδομένων) βασιζόμενα στις πολικές τους συντεταγμένες (αν η λήψη έχει γίνει με κλίση). Αυτή η μετατροπή (scan-conversion) είναι συχνά σχετικά χρονοβόρα και γίνεται με αλγόριθμους σε υπολογιστή.

Δεύτερον, η μαθηματική παρεμβολή γίνεται για να παραχθούν τιμές που «συμπληρώνουν τα κενά» μεταξύ φετών (slices) δύο διαστάσεων που συσσωρεύονται μαζί στον πρότυπο όγκο (κυβοειδές). Μετά την μετατροπή (scan-conversion) και την παρεμβολή, τα pixel μπορούν να θεωρηθούν σαν χωρικά ορθά στοιχεία τριών διαστάσεων γνωστά ως voxel.

Τρίτον, οι μέθοδοι για τη βελτίωση της εικόνας συχνά εφαρμόζονται για να βελτιώσουν την αντίθεση της εικόνας και να απομακρύνουν τα τεχνουργήματα (artifacts). Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν το φιλτράρισμα, την διεύρυνση και τον «τεμαχισμό» ιστογράμματος και μορφολογικές λειτουργίες. Αυτό το βήμα μπορεί να είναι σημαντικό για τη συνολική ποιότητα της τελικής εικόνας του υπερήχου τριών διαστάσεων αλλά μπορεί να μην είναι πολύ σημαντική στη μέτρηση όγκων. Η βελτίωση εικόνας παρουσιάζει μία αβεβαιότητα διότι σημαντικές κλινικές πληροφορίες μπορούν να χαθούν σε αυτή τη λειτουργία.

Τέταρτον, ο κύβος των δεδομένων εικόνας είναι τώρα έτοιμος για κατάτμηση. Αυτή είναι η διαδικασία όπου το αντικείμενο ενδιαφέροντος χωρίζεται από τις περιβάλλουσες δομές για να απεικονιστεί η σημασία του. Τρεις βασικές προσεγγίσεις στην κατάτμηση έχουν χρησιμοποιηθεί στα υπερηχογραφήματα τριών διαστάσεων: εξαγωγή με οπτική εξέταση και χειροκίνητο σχεδιασμό των περιγραμμάτων, ημιαυτόματος διαχωρισμός χρησιμοποιώντας αλγορίθμους απεικόνισης με τη βοήθεια της επέμβασης του χρήστη και πλήρως αυτοματοποιημένη κατάτμηση με υπολογιστή. Η τελευταία μέθοδος είναι ικανή να ανιχνεύσει ακμές με μεγάλη αντίθεση αλλά υπόκειται σε ανακρίβειες και δημιουργία τεχνουργημάτων. Επομένως, η αυτόματη κατάτμηση πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή αν εφαρμόζεται στα δεδομένα ασθενών. Η χειροκίνητη κατάτμηση των δομών σε σύνολα δεδομένων τριών διαστάσεων κάνει ακριβή εκτίμηση του όγκου και ανακατασκευάζει (αναδεικνύει) τα όργανα ή παθογενείς ιστούς. Αυτή η μέθοδος, η οποία πρωτίστων παρέχει ποσοτική πληροφορία, είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις περιοχές απεικόνισης με υπερήχους όπου εφαρμόζεται η μέτρηση όγκου.

### Απεικόνιση Δεδομένων

Το τελευταίο βήμα στη δημιουργία εικόνων υπερήχων τριών διαστάσεων είναι να απεικονιστούν τα δεδομένα έτσι ώστε η εγγενής πληροφορία των voxel να απεικονιστεί κατάλληλα. Συχνά, η απλή περιστροφή ενός αντικειμένου στην οθόνη του υπολογιστή μπορεί να δημιουργήσει μερικά 3D effect. Η τομογραφική απεικόνιση ορθογώνιων περιοχών ή ακόμα αυθαίρετων περιοχών χρησιμοποιείται ευρέως για να απεικονίσει τα αποτελέσματα των υπερηχογραφημάτων σε τρεις διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η αυθαίρετη κατάτμηση στην τρισδιάστατη εικόνα επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει μοναδικά επίπεδα για να παρουσιάσει δομές που μπορεί να μην είναι προσανατολισμένες κατά μήκος ενός ορθογώνιου πλέγματος τριών διαστάσεων. Για να βελτιωθεί περεταίρω το τρισδιάστατο αποτέλεσμα των εικόνων, γίνεται εφαρμογή των stereoglasses. Η προβολή των εικόνων με οπτικά ολογράμματα δίνει τη δυνατότητα στον παρατηρητή να περιπλανηθεί στο αντικείμενο και να εξετάσει τις χωρικές σχέσεις από διαφορετικά σημεία παρατήρησης. Μία κλασσική εγκατάσταση ενός τρισδιάστατου συστήματος υπερήχων φαίνεται στην Εικόνα 2.1.

Εικόνα 2.1: Εγκατάσταση ενός τρισδιάστατου συστήματος υπερήχων

Τα δεδομένα υπερήχων περιέχουν ένα σημαντικό ποσοστό θορύβου και ακμών και μπορεί να παρουσιάζουν όρια (περιοχές) που είναι αρκετά εικονοστοιχεία (pixels) σε πλάτος. Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι η ποιότητα των τελικών τρισδιάστατων δεδομένων απεικόνισης εξαρτώνται σημαντικά από την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων. Η συχνότητα και η τελική απεικόνιση του μετατροπέα, η συχνότητα των καρέ του σαρωτή, η ακρίβεια του τρισδιάστατου καθετήρα, η ταχύτητα σάρωσης και οι μέθοδοι φιλτραρίσματος και κατάτμησης είναι όλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική εικόνα και κατ' επέκταση τις μετρήσεις του όγκου. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα στη δειγματοληψία σε μία χωρική κλίμακα που είναι πολύ μικρότερη από το στοιχείο της ανάλυσης του συστήματος απεικόνισης. Οι συνθήκες δειγματοληψίας του υπερήχου με τη χρήση ενός συγκεκριμένου μετατροπέα συνδέονται στενά με τις παραμέτρους απεικόνισης.

## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

Όπως προαναφέρθηκε, στην ιατρική, σημαντικές παράμετροι από διαγνωστικής άποψης, είναι οι όγκοι διαφόρων οργάνων ή μερών τους. Ο υπολογισμός των όγκων μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους οι περισσότερες από τις οποίες είναι δαπανηρές τόσο σε χρόνο όσο και απαιτήσεις για αποθήκευση ενδιάμεσων δεδομένων. Ο υπολογισμός συχνά γίνεται αυτοματοποιημένα με τη βοήθεια υπολογιστή, αλλά μπορεί να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα με την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η χειροκίνητη κατάτμηση και επεξεργασία υψηλής ανάλυσης και πολλών επιπέδων δεδομένων που προκύπτουν από καρδιακές τομογραφίες είναι κοπιώδης και δαπανηρή σε χρόνο. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στον καρδιολόγο ένα ισχυρό σετ εργαλείων για να «κατατμήσει» το μυοκάρδιο αλλά και τις καρδιακές κοιλότητες και για να υπολογίσει τις σχετικές διαγνωστικές παραμέτρους. Χρησιμοποιείται μία μέθοδος αυτόματης κατάτμησης με περιορισμένη παρέμβαση από το χρήστη. Βασίζεται σε ένα συνδυασμένο δίχρονο στατιστικό μοντέλο της αριστερής και δεξιάς κοιλίας με τη χρήση PCA (principal component analysis) αλλά και ICA (independent component analysis) για να μοντελοποιηθεί η γενική αλλά και ειδική μορφή του όγκου.

Για την προσαρμογή του μοντέλου χρησιμοποιείται η χειροκίνητη σχεδίαση περιγράμματος της καρδιάς στην τελοδιαστολική αλλά και τελοσυστολική φάση για την κατασκευή τριγωνικών επιφανειών σε δοκιμαστικά σύνολα τιμών. Αυτές οι επιφάνειες χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί ένα μέσο τριγωνικό επιφανειακό μοντέλο τις αριστερής και δεξιάς κοιλίας για την τελοδιαστολική και τελοσυστολική φάση και για τον υπολογισμό πινάκων αποσυσχέτισης για τα PCA και ICA που χρησιμοποιούνται σε ένα μοντέλο διανομής σημείου (PDM - Point Distribution Model) για την περιγραφή των τοπικών αλλά και γενικών παραλλαγών του όγκου.

Σε αντίθεση με πολλές προηγούμενες προσπάθειες με μοντέλα που βασίζονταν στην κατάτμηση της καρδιάς δε δημιουργούνται ξεχωριστά μοντέλα για την αριστερή και δεξιά κοιλία και για τις διαφορετικές φάσεις της καρδιάς, αλλά δημιουργείται ένα μοναδικό παραμετρικό διάνυσμα που περιέχει πληροφορίες και για τις δύο κοιλίες και για τις δύο φάσεις της καρδιάς. Αυτό επιτρέπει τη χρήση της συσχέτισης μεταξύ των φάσεων και μεταξύ της αριστερής και δεξιάς πλευράς για τη δημιουργία ενός μοντέλου που είναι πιο στιβαρό και λιγότερο ευαίσθητο π.χ. σε κακή αντίθεση στη δεξιά κοιλία.

Το τριγωνικό πλέγμα που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς αποτελείται από στοιχειώδεις τριγωνικές επιφάνειες που σχηματίζουν ένα ενιαίο πλέγμα. Το πλέγμα περιβάλλει το προς μέτρηση αντικείμενο, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 2.2 :

Εικόνα 2.2: Το τριγωνικό πλέγμα που περιβάλλει την προς μέτρηση κοιλότητα

Μία από τις πιο σημαντικές διαγνωστικές παραμέτρους είναι ο όγκος της κοιλίας και η σχετιζόμενες με αυτόν παράμετροι όπως το ejection fraction (EF) ή ο όγκος κάθε χτύπου (stroke volume). Ο όγκος χτύπου είναι η διαφορά μεταξύ του όγκου στην τελοσυστολική και την τελοδιαστολική φάση. Το μέγεθος EF ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του όγκου χτύπου και του όγκου στην τελοσυστολική φάση.

Για τον υπολογισμό αυτών των ογκομετρικών παραμέτρων είναι απαραίτητο να υπολογιστεί ο όγκος του αίματος στην αριστερή και δεξιά κοιλία. Καθώς ο όγκος του αίματος στις κοιλίες υπολογίζεται από το μοντέλο του τριγωνικού πλέγματος, το ερώτημα του προσδιορισμού του όγκου του αίματος στις κοιλίες ανάγεται στον υπολογισμό του όγκου του κλειστού τριγωνικού πλέγματος.

Ο εσωκλειόμενος όγκος από το κλειστό πλέγμα μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση του θεωρήματος του Gauss που συνδέει την απόκλιση ενός διανύσματος με την τιμή των επιφανειακών ολοκληρωμάτων τις ροής που ορίζεται από αυτή την περιοχή. Μπορεί να δειχθεί ότι αυτό το θεώρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του περιεχόμενου όγκου ως εξής:

Όπου  είναι οι συντεταγμένες των 3 κορυφών (j=1,2,3) του i-οστού τριγώνου και m είναι το πλήθος των τριγώνων από τα οποία αποτελείται το πλέγμα.

## ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SIMPSON

Σε αντίθεση με τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, όπου οι μετρήσεις γινόταν από την εξωτερική πλευρά της κοιλότητας, με την παρούσα μέθοδο οι μετρήσεις γίνονται από το εσωτερικό της κοιλότητας (δεξιάς κοιλίας) ύστερα από την εισαγωγή ενός καθετήρα σε αυτήν.  Η εκτίμηση του όγκου γίνεται με τη βοήθεια ενός μαθηματικού μοντέλου, το οποίο είναι γνωστό ως «μέθοδος του Simpson».

Η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του όγκου της δεξιάς κοιλίας είναι:  .Σε αυτή την εξίσωση, Α είναι η πραγματική περιοχή της κοιλότητας κάθε τομής. Οι σειρές εικόνων που προκύπτουν από τη μέτρηση διαιρούν τον όγκο σε πολλαπλά (ν) τμήματα (που ήταν αρκετά μικρά για να υποθέσουμε ένα σταθερό σχήμα μέσα σε κάθε τμήμα) που τα διαχωρίζει ένα σταθερό διάστημα των 0,5cm (h2). Επειδή ο μετατροπέας δεν ήταν προσαρμοσμένος στο άκρο του καθετήρα αλλά σε απόσταση 0,7cm κοντά στο άκρο, το απομακρυσμένο όριο της κορυφής δε μπορεί να απεικονιστεί σωστά. Με την υπόθεση ότι το σχήμα της κορυφής μοιάζει με ένα τριγωνικό πρίσμα, ο όγκος του μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας το h (h ~= 0,7cm = απόσταση του μετατροπέα από το όριο του καθετήρα) με το εμβαδό της πρώτης τομής όπως αυτή μετράται (Aapex) και να διαιρεθεί με δύο. Το ύψος (h3) είναι η πραγματική απόσταση από το τελευταίο απεικονιζόμενο τμήμα προς τη βάση του όγκου (δακτύλιος). Με αυτό τον τρόπο, η άθροιση των επιμέρους  όγκων με τη μέθοδο του Simpson, παράγει τους όγκους σε τελοδιαστολή  και τελοσυστολή, από τους οποίους (όγκους) υπολογίζεται ο όγκος χτύπου (stroke volume) και το ejection fraction με ένα κανονικοποιημένο τρόπο.

Στην εικόνα 2.3 που ακολουθεί, απεικονίζεται η διαδικασία υπολογισμού του όγκου της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς με την εισαγωγή του καθετήρα στο εσωτερικό της και η εφαρμογή της μεθόδου του Simpson.

Εικόνα 2.3: Εφαρμογή της μεθόδου του Simpson για τον υπολογισμό του όγκου της δεξιάς κοιλίας (RV Volume).Α .Άθροισμα όλων των ενδιάμεσων τμημάτων χωρίς το τμήμα της κορυφής (apex). Β. Υπολογισμός του όγκου του τμήματος της κορυφής (Vapex). C. Ο τύπος για το συνολικό όγκο της δεξιάς κοιλίας. Όπου Αn είναι το εμβαδό της διατομής οποιουδήποτε ενδιάμεσου τμήματος, h1 είναι η απόσταση από το μετατροπέα (από την πλευρά της κορυφής) μέχρι την κορυφή, h2 είναι οι αποστάσεις που ελήφθησαν για τα ενδιάμεσα τμήματα και h3 είναι η απόσταση από το πλησιέστερο στη βάση τμήμα και της βάσης του μετρούμενου όγκου.

## ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση ενός ικανοποιητικού αλγορίθμου για την εκτίμηση του όγκου κοιλοτήτων με τη χρήση υπερήχων. Βασική προϋπόθεση του προς αναζήτηση αλγορίθμου είναι  οι απαραίτητες μετρήσεις να διεξάγονται από το εσωτερικό της προς μέτρηση κοιλότητας. Έτσι, έχοντας διαθέσιμες της ήδη υπάρχουσες μεθόδους που αναπτύχθηκαν αμέσως πριν  για την εκτίμηση του όγκου τυχαίων κοιλοτήτων, θα διεξαχθεί στα αμέσως επόμενα κεφάλαια η αναζήτηση του επιθυμητού αλγορίθμου. Σε πρώτη φάση θα μελετηθεί η εκτίμηση του όγκου κάποιων γνωστών γεωμετρικών στερεών με τη χρήση υπερήχων και στη συνέχεια θα εξεταστεί  και η εφαρμογή της μεθόδου για τυχαίες κοιλότητες.

# ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΝΩΣΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

## ΓΕΝΙΚΑ

Ο όγκος ενός στερεού σώματος δείχνει πόσο χώρο καταλαμβάνει το συγκεκριμένο στερεό. Ο υπολογισμός του όγκου των γεωμετρικών στερεών είναι απλός και γίνεται με τη χρήση γνωστών μαθηματικών τύπων, έχοντας υπόψη και τους μαθηματικούς τύπους υπολογισμού του εμβαδού της επιφάνειας επίπεδων σχημάτων.

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποιες προσεγγιστικές μέθοδοι υπολογισμού του όγκου ορισμένων βασικών γεωμετρικών στερεών με χρήση υπερήχων. Αν είναι γνωστοί οι μαθηματικοί τύποι που δίνουν τον όγκο του εκάστοτε στερεού θα υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί το σφάλμα της εκάστοτε μεθόδου και να εκτιμηθεί  η αξιοπιστία της.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

### Κύβος – Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο

Ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ανήκουν στα πρίσματα. Πρίσμα είναι στερεό γεωμετρικό σχήμα, μορφής πολυέδρου, που οι δυο έδρες του είναι παράλληλες, ίσες, πολυγωνικού σχήματος και ονομάζονται βάσεις του πρίσματος, ενώ οι άλλες έδρες του, παράλληλες και αυτές μεταξύ τους, έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ονομάζονται παράπλευρες έδρες του πρίσματος.

Η ονομασία του πρίσματος εξαρτάται από τον αριθμό των πλευρών ή των γωνιών της βάσης του. Έτσι υπάρχουν τριγωνικά πρίσματα, αν η βάση τους είναι τρίγωνο, τετραγωνικά, αν η βάση τους είναι τυχαίο τετράπλευρο κ.ο.κ.

Βασική ιδιότητα του κύβου είναι ότι οι βάση του καθώς και όλες οι έδρες του είναι ίσα τετράγωνα πλευράς α. Έτσι το εμβαδό του κύβου δίνεται από τη σχέση   και ο όγκος του από τη σχέση  .Στην περίπτωση του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου οι έδρες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα οι οποίες είναι ανά δύο ίσων διαστάσεων, οπότε υπάρχουν τρείς τιμές για τις ακμές του, οι a, b, c . Έτσι το εμβαδό ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου δίνεται από τη σχέση  ενώ ο όγκος του από τη σχέση  .

### Πυραμίδα

Η πυραμίδα είναι γεωμετρικό πολύεδρο που σχηματίζεται με ν-γωνο σαν βάση και ν τριγωνικές πλευρικές έδρες οι οποίες είναι κατά κανόνα ισοσκελή τρίγωνα. Ο όγκος μιας πυραμίδας δίνεται από τον τύπο  , όπου Α το εμβαδό της βάσης και υ το ύψος από τη βάση στην κορυφή ή η απόσταση της κορυφής της πυραμίδας από το επίπεδο της βάσης. Το εμβαδό της πυραμίδας εξαρτάται από το είδος της πυραμίδας (αν είναι τριγωνική, τετραγωνική κλπ) και προκύπτει από την άθροιση των εμβαδών των εδρών της.

### Σφαίρα – Ελλειψοειδές

Η σφαίρα είναι το στερεό που προκύπτει από την περιστροφή ενός κύκλου περί τη διάμετρό του. Η εξίσωση η οποία περιγράφει μια σφαίρα στο χώρο με κέντρο το Ο(0, 0, 0) είναι:

Όπου R, είναι η ακτίνα της σφαίρας.

Το εμβαδό της σφαίρας υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο  ενώ ο όγκος της από τον τύπο   .

Ελλειψοειδές είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του χώρου Ε3, των οποίων οι συντεταγμένες (x, y, z) ικανοποιούν την εξίσωση:

Όπου a, b, c είναι θετικοί αριθμοί και Κ(x0, y0, z0) το κέντρο του ελλειψοειδούς. Αν δυο από τους αριθμούς a, b, c είναι ίσοι, τότε το ελλειψοειδές ονομάζεται «εκ περιστροφής».Πιο συγκεκριμένα, όταν είναι a=b>c ονομάζεται «πεπλατυσμένο σφαιροειδές» (oblate spheroid), ενώ όταν είναι a=b<c, ονομάζεται «επίμηκες σφαιροειδές» (prolate spheroid). Στην περίπτωση που είναι   τότε το ελλειψοειδές ονομάζεται «σκαληνό».Τέλος όταν είναι a=b=c τότε η παραπάνω εξίσωση παριστάνει σφαίρα με κέντρο το (x0, y0, z0) και ακτίνα R=a=b=c.

Στην περίπτωση που ισχύει a=b>c ή a=b<c ορίζεται η εκκεντρότητα ε του ελλειψοειδούς η οποία δίνεται απ την παρακάτω σχέση:

- Όταν  a=b>c

Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδό του ελλειψοειδούς είναι ίσο με  :

- Όταν  a=b<c

Σε αυτή την περίπτωση το εμβαδό του ελλειψοειδούς είναι ίσο με  :

Ένας προσεγγιστικός τύπος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός ελλειψοειδούς, είναι ο ακόλουθος:

Όπου   μια σταθερά για την οποία ο παραπάνω τύπος δίνει το εμβαδό με σφάλμα περίπου 1,178%. Ο όγκος του ελλειψοειδούς είναι :

### Συγκεντρωτικοί πίνακες – τυπολόγιο

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό εμβαδών και όγκων βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.

- Γεωμετρία

| Παραλληλόγραμμο |  |
| --- | --- |
| Τρίγωνο |  |
| Ρόμβος |  |
| Τραπέζιο |  |

Πίνακας 3.1: Εμβαδά επίπεδων σχημάτων.

- Κύκλος

| Μήκος κύκλου |  |
| --- | --- |
| Εμβαδό κύκλου |  |

- Στερεομετρία

| Ορθό πρίσμα |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο |  |  |
| Κύβος |  |  |
| Κύλινδρος |  |  |
| Κώνος |  |  |
| Σφαίρα |  |  |
| Ελλειψοειδές | Όπου |  |

Πίνακας 3.2: Εμβαδό παράπλευρης – κυρτής – ολικής επιφάνειας. Όγκος

## ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ – ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ένα επίπεδο (π) ορίζεται είτε (i) από ένα σημείο του και μια διεύθυνση κάθετη σε αυτό, είτε (ii) από ένα σημείο του και δυο μη συγγραμμικά διανύσματα παράλληλα προς αυτό, είτε (iii) από δύο σημεία του Α, Β και ένα διάνυσμα  που είναι παράλληλο προς αυτό, αλλά όχι συγγραμμικό με το , είτε (iv) από τρία σημεία του Α, Β, Γ  που δεν βρίσκονται επάνω στην ίδια ευθεία.

Κάθε επίπεδο (π) στο R3 έχει εξίσωση της μορφής

με    και  .Και αντίστροφα κάθε εξίσωση της μορφής

παριστάνει ένα επίπεδο .Έστω Α(x1, y1, z1) , B(x2, y2, z2) και Γ(x3, y3,z3) είναι τρία σημεία (με τις συντεταγμένες τους), τα οποία βρίσκονται πάνω στο επίπεδο (π).Τότε η εξίσωση του επιπέδου (π) προκύπτει από την παρακάτω ορίζουσα:

ή αλλιώς

Η απόσταση σημείου Α(x1, y1, z1)  από ένα επίπεδο, δίνεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

όπου a, b, c, d είναι οι συντελεστές της εξίσωσης του επιπέδου  και  x1, y1, z1  είναι οι συντεταγμένες του σημείου του οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε την απόσταση.

## ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ.

Όπως έχει προαναφερθεί, βασικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση του όγκου μιας τυχαίας κοιλότητας με τη χρήση υπερήχων, παίρνοντας μετρήσεις από το εσωτερικό της κοιλότητας αυτής. Για να γίνει όμως εφικτό αυτό  θα πρέπει αρχικά να εξεταστεί πως είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια εκτίμηση σε ορισμένα βασικά γεωμετρικά στερεά.

Αρχικά λοιπόν θα εξεταστεί η περίπτωση του κύβου, καθώς ο κύβος, λόγω συμμετρίας,  αποτελεί ένα απλό στερεό όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό του όγκου του. Εδώ πρέπει να είναι γνωστό μόνο το μήκος μιας ακμής του. Στην περίπτωση αυτή αρκεί ένας αισθητήρας ο οποίος να εκπέμπει δύο δέσμες υπερήχων με αντίθετη κατεύθυνση. Ο αισθητήρας αυτός τοποθετείται σε τυχαίο σημείο στο εσωτερικό του κύβου. Μόνη προϋπόθεση είναι οι δύο δέσμες να προσπίπτουν κάθετα   στα τοιχώματα του κύβου. Υπολογίζοντας λοιπόν το χρόνο που μεσολαβεί από την εκπομπή του υπερήχου μέχρι την επιστροφή της ανακλώμενης υπερηχητικής δέσμης στον αισθητήρα και με τη χρήση του τύπου   (γνωρίζοντας φυσικά και την ταχύτητα διάδοσης του υπερήχου στο μέσον που υπάρχει στο εσωτερικό του κύβου), προκύπτει η τιμή της απόστασης από τον αισθητήρα μέχρι το τοίχωμα του κύβου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να υπολογιστούν, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3.1) οι αποστάσεις α1 και α2. Η ακμή του κύβου είναι ίση με το άθροισμά τους (α=α1+α2). Τέλος ο όγκος του κύβου, ως γνωστόν, δίνεται από τη σχέση V=α3.

Εικόνα 3.1

Με ανάλογο τρόπο είναι δυνατός ο υπολογισμός και του όγκου ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να μετρηθούν οι τρείς ακμές του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός του όγκου, ο οποίος δίνεται από τη σχέση . Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής: i) μέτρηση της πρώτης ακμής a με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφηκε στην περίπτωση του κύβου, ii) στροφή του αισθητήρα κατά 90ο έτσι ώστε οι υπερηχητικές δέσμες να προσπίπτουν κάθετα στις άλλες δύο παράπλευρες έδρες και έπειτα  μέτρηση της ακμής b με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και iii) εισαγωγή του αισθητήρα από μια παράπλευρη έδρα του στερεού, έτσι ώστε οι δέσμες να έχουν κατακόρυφη διεύθυνση και μέτρηση της ακμής c με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε για τον κύβο.

## ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

### Προσέγγιση με πυραμίδες.

Μια αρχική σκέψη είναι η προσέγγιση του όγκου μιας σφαίρας ακτίνας R «διαιρώντας» τη σφαίρα αυτή σε τριγωνικές πυραμίδες των οποίων οι κορυφές βρίσκονται στο κέντρο της σφαίρας και οι κορυφές των βάσεών τους «ακουμπούν» στην επιφάνεια της σφαίρας από την εσωτερική της πλευρά. Σύμφωνα με την ιδέα αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας αισθητήρας υπερήχων στο κέντρο της σφαίρας. Ο αισθητήρας αυτός θα πρέπει να έχει σφαιρικό σχήμα μικρών διαστάσεων, στην επιφάνεια του οποίου θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα τα «μάτια» τα οποία θα εκπέμπουν δέσμες υπερήχων προς την επιφάνεια της σφαίρας. Οι υπερηχητικές αυτές δέσμες θα σχηματίζουν η καθεμιά με τη γειτονική της, γνωστή σταθερή γωνία και θα αποτελούν τις ακμές των πυραμίδων στις οποίες είναι διαιρεμένος ο όγκος της σφαίρας. Έπειτα υπολογίζεται ο όγκος καθεμιάς πυραμίδας και από την άθροιση αυτών των όγκων προκύπτει η προσέγγιση του όγκου της σφαίρας.

#### Υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45o.

Έστω σφαίρα κέντρου Κ και ακτίνας R όπως απεικονίζεται στην παρακάτω Εικόνα 3.2. Όπως φαίνεται στην εικόνα, από το κέντρο Κ της σφαίρας εκπέμπονται υπερηχητικές δέσμες προς την επιφάνεια αυτής. Στην εικόνα απεικονίζονται οι δέσμες που εκπέμπονται σε ένα ογδοημόριο της σφαίρας. Οι υπερηχητικές δέσμες παριστάνονται από τα ευθύγραμμα τμήματα ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ, ΚΖ και σχηματίζουν τις τριγωνικές πυραμίδες ΚΑΓΒ, ΚΓΒΔ και ΚΓΔΖ με γωνίες κορυφής των πλευρικών εδρών, ίσες με 45ο.Οι βάσεις των πυραμίδων είναι αντίστοιχα τα επίπεδα σχήματα ΑΓΒ, ΓΒΔ και ΓΔΖ.

Εικόνα 3.2: Από το κέντρο Κ της σφαίρας ξεκινούν υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους δέσμες γωνία 45ο.Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ζ είναι σημεία τομής  των δεσμών με τη σφαιρική επιφάνεια

Σε όλη τη σφαίρα μπορούν να δημιουργηθούν 16 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΑΓΒ, 16 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΓΒΔ και 16 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΓΔΖ.

Ο υπολογισμός του όγκου των πυραμίδων ΚΑΓΒ, ΚΓΒΔ και ΚΓΔΖ μπορεί να γίνει όπως παρακάτω:

- Υπολογισμός του μήκους της χορδής ΑΒ όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3 που παριστάνει τον κύκλο ακτίνας ΑΚ η οποία είναι και ακτίνα της σφαίρας (ΑΚ=R).

Εικόνα 3.3:

- Υπολογισμός του μήκους της χορδής ΓΔ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4 που παριστάνει τον κύκλο ακτίνας ΕΓ.

Εικόνα 3.4:

,

.Αυτό προκύπτει από την Εικόνα 3.2.Το τρίγωνο ΚΕΓ είναι ορθογώνιο με μία γωνία  επομένως και η άλλη γωνία είναι .Άρα το τρίγωνο ΚΕΓ είναι ισοσκελές, από όπου προκύπτει και η παραπάνω σχέση. Επίσης,

- Υπολογισμός της απόστασης των χορδών ΑΒ και ΓΔ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.5.

Εικόνα 3.5

Οι χορδές ΑΒ, ΑΓ, ΒΔ, ΓΖ και ΔΖ  είναι ίσες γιατί βαίνουν σε ίσα τόξα () ίσων κύκλων (μεγίστων δηλ. ακτίνας R). . Άρα το ΑΒΔΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Επομένως ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:

Όπου ΘΔ είναι το ύψος του τραπεζίου

- Υπολογισμός του ύψους του τριγώνου ΓΔΖ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.6

Εικόνα 3.6

Όπως προαναφέρθηκε ισχύει .

Επομένως το τρίγωνο ΓΔΖ είναι ισοσκελές, οπότε ισχύει

Άρα το ύψος ΖΖ’ υπολογίζεται :

- Το ύψος των πυραμίδων μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της απόστασης ενός σημείου από ένα επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να γίνει ο υπολογισμός της απόσταση του κέντρου Κ από τα επίπεδα ΑΓΒ (Π1), ΓΒΔ (Π2) και ΓΔΖ (Π3).Αρχικά θα πρέπει να βρεθούν οι εξισώσεις των επιπέδων Π1, Π2 και Π3  έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η εφαρμογή του τύπου για τον υπολογισμό της απόστασης. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να είναι γνωστές οι συντεταγμένες των τριών  σημείων που ορίζουν καθένα από τα επίπεδα αυτά και μετά να βρεθούν οι εξισώσεις των επιπέδων με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.3.Για καθένα από τα επίπεδα είναι γνωστά τρία σημεία. Επομένως μένει να υπολογιστούν οι συντεταγμένες κάθε σημείου και έπειτα να βρεθούν οι εξισώσεις των επιπέδων.

Πριν γίνει όμως αυτό, καλό είναι να  αναφερθούν  ορισμένα στοιχεία σχετικά με το σύστημα σφαιρικών συντεταγμένων. Στο σύστημα αυτό η θέση ενός σημείου Α καθορίζεται από (i) την απόσταση r από την αρχή των αξόνων, (ii) τη γωνία θ που σχηματίζει η ακτίνα r με το θετικό ημιάξονα Οz και (iii) τη γωνία φ που σχηματίζει η προβολή Α’ του σημείου Α στο επίπεδο Οxy. Οι τιμές που μπορούν να πάρουν οι γωνίες θ και φ είναι:

Τα παραπάνω φαίνονται παραστατικά στην  Εικόνα 3.7 που ακολουθεί:

Εικόνα 3.7: Το σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων.

Οι σφαιρικές συντεταγμένες r, θ, φ συνδέονται με τις καρτεσιανές συντεταγμένες x, y, z με τις παρακάτω σχέσεις:

Σύμφωνα λοιπόν με τον τρόπο που έχει οριστεί να εκπέμπονται οι υπερηχητικές δέσμες και  θεωρώντας ως αρχή των αξόνων το σημείο όπου βρίσκεται ο αισθητήρας υπερήχων, είναι γνωστές για όλα τα σημεία  στην επιφάνεια της σφαίρας όπου πέφτουν οι δέσμες υπερήχων, οι γωνίες θ και φ. Επίσης είναι γνωστή και η απόσταση r των σημείων από την αρχή των αξόνων καθώς με τη βοήθεια των υπερήχων μετράται ακριβώς αυτή η απόσταση. Προφανώς το r είναι το ίδιο για όλα τα σημεία αφού, όπως έχει προαναφερθεί, ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο κέντρο της σφαίρας. Έτσι είναι γνωστές για τα σημεία αυτά οι σφαιρικές συντεταγμένες τους. Έπειτα, με την εφαρμογή των τελευταίων σχέσεων, προκύπτουν οι καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Στον επόμενο πίνακα 3.3 φαίνονται τα σημεία που είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς, οι σφαιρικές τους συντεταγμένες και οι καρτεσιανές τους συντεταγμένες.

| Σημείο | r | θ | φ | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | R | 90 | 0 | R | 0 | 0 |
| Β | R | 90 | 45 | 0,707107R | 0,707107R | 0 |
| Γ | R | 135 | 0 | 0,707107R | 0 | -0,707106781R |
| Δ | R | 135 | 45 | 0,5R | 0,5R | -0,707106781R |
| Ζ | R | 180 | 0 | 0 | 0 | -R |

Πίνακας 3.3: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Οι γωνίες είναι σε μοίρες και R είναι η ακτίνα της σφαίρας.

Τώρα είναι γνωστές οι συντεταγμένες των σημείων, οπότε με την εφαρμογή της παρακάτω σχέσης, είναι δυνατή η εύρεση των εξισώσεων των επιπέδων:

Πιο αναλυτικά, είναι:

Για το επίπεδο (Π1), τα σημεία Α(R, 0, 0), Β(0,707107R, 0,707107R, 0) και Γ(0,707107R, 0, -0,707107R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π1) είναι:

Για το επίπεδο (Π2), τα σημεία Β(0,707107R, 0,707107R,  0) ,

Γ(0,707107R, 0, -0,707107R) και Δ(0,5R, 0,5R, -0,707107R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π2) είναι:

Για το επίπεδο (Π3), τα σημεία Γ(0,707107R, 0, -0,707107R) ,    Δ(0,5R, 0,5R, -0,707107R) και Ζ(0, 0, -R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π3) είναι:

- Τώρα είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των όγκων των πυραμίδων:

Προφανώς το σφάλμα είναι πολύ μεγάλο, επομένως θα πρέπει να ληφθεί μεγαλύτερος αριθμός πυραμίδων έτσι ώστε να είναι εφικτή μια καλύτερη προσέγγιση τον πραγματικού όγκου της σφαίρας.

#### Υπερηχητικές δέσμες οι οποίες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο παίρνοντας τις υπερηχητικές δέσμες ανά 45ο, είναι πολύ μεγάλο το σφάλμα στην εκτίμηση του όγκου της σφαίρας ύστερα από την πρόσθεση των όγκων των πυραμίδων που σχηματίζονται ανά τρείς γειτονικές δέσμες. Στην παρούσα παράγραφο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι οι υπερηχητικές δέσμες θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 30ο.  Θεωρείται η σφαίρα της παρακάτω Εικόνας 3.8. Από το κέντρο Κ της σφαίρας εκπέμπονται υπερηχητικές δέσμες προς την επιφάνεια αυτής. Στην εικόνα απεικονίζονται οι δέσμες που εκπέμπονται σε μια περιοχή της σφαίρας. Οι υπερηχητικές δέσμες παριστάνονται από τα ευθύγραμμα τμήματα ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, ΚΔ, ΚΕ, ΚΗ και ΚΖ και σχηματίζουν τις τριγωνικές πυραμίδες ΚΑΒΔ, ΚΑΓΔ, ΚΓΔΗ, ΚΓΕΗ και ΚΕΗΖ με γωνίες κορυφής των πλευρικών εδρών, ίσες με 30ο.Οι βάσεις των πυραμίδων είναι αντίστοιχα τα επίπεδα σχήματα ΑΒΔ, ΑΓΔ, ΓΔΗ, ΓΕΗ και ΕΗΖ. Τα ευθύγραμμα τμήματα  ΚΑ με ΚΒ, ΚΓ με ΚΔ και ΚΕ με ΚΗ σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 30ο.Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα ΚΖ, ΚΗ, ΚΔ και ΚΒ μεταξύ τους, όπως επίσης και για τα ΚΖ, ΚΕ, ΚΓ και ΚΑ μεταξύ τους

.

Εικόνα 3.8: Από το κέντρο Κ της σφαίρας ξεκινούν οι υπερηχητικές δέσμες οι οποίες  σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο . Τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Ζ είναι σημεία τομής δεσμών με τη σφαιρική επιφάνεια

Σε όλη τη σφαίρα μπορούν να δημιουργηθούν 24 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΑΓΒ, 24 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΓΒΔ, 24 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΓΕΔ, 24 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΕΔΗ και 24 τριγωνικές πυραμίδες ίσες με την ΚΕΗΖ.

Ο υπολογισμός του όγκου των πυραμίδων ΚΑΓΒ, ΚΓΒΔ, ΚΓΕΔ, ΚΕΔΗ και ΚΕΗΖ μπορεί να γίνει όπως παρακάτω:

- Υπολογισμός του μήκους της χορδής ΑΒ όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.9 που παριστάνει τον κύκλο ακτίνας ΑΚ η οποία είναι και ακτίνα της σφαίρας (ΑΚ=R).

Εικόνα 3.9

Από την Εικόνα 3.8 φαίνεται ότι ισχύουν τα παρακάτω:

Επίσης ισχύει:

καθώς τα παραπάνω ευθύγραμμα τμήματα είναι χορδές που βαίνουν σε ίσα τόξα (30ο) ίσων κύκλων (μέγιστοι).

- Υπολογισμός του μήκους της χορδής ΓΔ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.10 που παριστάνει τον κύκλο ακτίνας ΓΛ.

Εικόνα 3.10:

,

Από την Εικόνα 3.8 φαίνεται ότι η γωνία ,οπότε προκύπτει ότι  .

Άρα είναι:

- Υπολογισμός της απόστασης των χορδών ΑΒ και ΓΔ, όπως φαίνεται στην Εικόνα  3.11.

Εικόνα 3.11

AB=ΑΓ=ΒΔ οπότε το τραπέζιο ΑΒΔΓ είναι ισοσκελές. Άρα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:

Όπου ΞΔ είναι το ύψος του τραπεζίου.

- Υπολογισμός του μήκους της χορδής ΕΗ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.12 που παριστάνει τον κύκλο ακτίνας ΕΜ.

Εικόνα 3.12:

,

Από την Εικόνα 3.8 φαίνεται ότι η γωνία ,οπότε προκύπτει ότι  .

Άρα:

- Υπολογισμός της απόστασης των χορδών ΓΔ και ΕΗ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.13.

Εικόνα 3.13

ΓΕ=ΔΗ  οπότε το τραπέζιο ΓΔΗΕ είναι ισοσκελές. Άρα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:

Όπου ΣΗ είναι το ύψος του τραπεζίου.

- Υπολογισμός του ύψους του τριγώνου ΕΗΖ, όπως φαίνεται στην Εικόνα  3.14.

Εικόνα 3.14

Όπως προαναφέρθηκε ισχύει:

.

Επομένως το τρίγωνο ΕΗΖ είναι ισοσκελές, οπότε ισχύει

Άρα το ύψος ΖΤ υπολογίζεται :

- Το ύψος των πυραμίδων υπολογίζεται με τη χρήση του μαθηματικού τύπου υπολογισμού της απόστασης ενός σημείου από ένα επίπεδο. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να γίνει ο υπολογισμός της απόστασης του κέντρου Κ από τα επίπεδα ΑΒΔ (Π1), ΑΓΔ (Π2), ΓΔΗ (Π3), ΓΕΗ (Π4) και ΕΗΖ (Π5). Πρώτα θα πρέπει να βρεθούν οι εξισώσεις των επιπέδων Π1, Π2, Π3, Π4 και Π5 έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατή η εφαρμογή του τύπου για τον υπολογισμό της απόστασης. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να είναι γνωστές οι συντεταγμένες τριών  σημείων που ορίζουν καθένα από τα επίπεδα αυτά και μετά να βρεθούν οι εξισώσεις των επιπέδων. Για καθένα από τα επίπεδα είναι γνωστά τρία σημεία. Έτσι αφού βρεθούν οι συντεταγμένες όλων των ενδιαφερόμενων σημείων θα είναι δυνατή η εύρεση της εξίσωσης κάθε επιπέδου.

Όπως έχει προαναφερθεί οι καρτεσιανές με τις σφαιρικές συντεταγμένες συνδέονται μέσω των παρακάτω σχέσεων:

Σύμφωνα λοιπόν με τον τρόπο που έχει οριστεί να εκπέμπονται οι υπερηχητικές δέσμες και  θεωρώντας ως αρχή των αξόνων το σημείο όπου βρίσκεται ο αισθητήρας υπερήχων, είναι γνωστές  για όλα τα σημεία  στην επιφάνεια της σφαίρας όπου πέφτουν οι δέσμες υπερήχων, οι γωνίες θ και φ. Η απόσταση r όλων των σημείων από την αρχή των αξόνων είναι ίση με την ακτίνα R της σφαίρας αφού ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο κέντρο της σφαίρας.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι καθώς ο αισθητήρας έχει σχήμα μικρής σφαίρας, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τοποθετημένος έτσι ώστε το κέντρο του να συμπίπτει με το κέντρο της σφαίρας. Φυσικά ο αισθητήρας θα είναι έτσι φτιαγμένος ώστε στις αποστάσεις που μετράει να συνυπολογίζεται και η έστω και μικρή ακτίνα του σφαιρικού σχήματος που αυτός έχει.

Έτσι είναι γνωστές για τα σημεία αυτά οι σφαιρικές συντεταγμένες τους. Έπειτα, με την εφαρμογή των τελευταίων σχέσεων προκύπτουν οι καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Στον επόμενο πίνακα 3.4 φαίνονται τα σημεία που είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς, οι σφαιρικές τους συντεταγμένες και οι καρτεσιανές τους συντεταγμένες.

| Σημείο | r | θ | φ | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | R | 90 | 0 | R | 0 | 0 |
| Β | R | 90 | 30 | 0,866025404R | 0,5R | 0 |
| Γ | R | 120 | 0 | 0,866025404R | 0 | -0,5R |
| Δ | R | 120 | 30 | 0,75R | 0,433013R | -0,5R |
| Ε | R | 150 | 0 | 0,5R | 0 | -0,866025404R |
| Η | R | 150 | 30 | 0,433012702R | 0,25R | -0,866025404R |
| Ζ | R | 180 | 0 | 0 | 0 | -R |

Πίνακας 3.4:Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων. Οι γωνίες είναι σε μοίρες και R είναι η ακτίνα της σφαίρας.

Έχοντας τις συντεταγμένες των σημείων, γίνεται εφαρμογή της ακόλουθης σχέσης για την εύρεση των εξισώσεων των επιπέδων:

Πιο αναλυτικά, είναι:

Για το επίπεδο (Π1), τα σημεία Α(R, 0, 0), Β(0,866025404R, 0,5R, 0) και Δ(0,75R, 0,433013R, -0,5R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π1) είναι:

Για το επίπεδο (Π2), τα σημεία Α(R, 0, 0) , Γ(0,866025404R, 0, -0,5R) και Δ(0,75R, 0,433013R, -0,5R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π2) είναι:

Για το επίπεδο (Π3), τα σημεία Γ(0,866025404R, 0, -0,5R),          Δ(0,75R, 0,433013R, -0,5R) και  Η(0,433012702R, 0,25R, -0,866025404R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π3) είναι:

Για το επίπεδο (Π4), τα σημεία Γ(0,866025404R, 0, -0,5R),          Ε(0,5R, 0, -0,866R) και  Η(0,433012702R, 0,25R, -0,866025404R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π4) είναι:

Για το επίπεδο (Π5), τα σημεία Ε(0,5R, 0, -0,866R),  Η(0,433012702R, 0,25R, -0,866025404R) και Ζ(0, 0, -R)

Η απόσταση το κέντρου Κ(0,0,0) από το (Π5) είναι:

- Τώρα είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό των όγκων των πυραμίδων.

Πυραμίδα  ΚΑΒΔ :

Εμβαδό βάσης =

Πυραμίδα  ΚΑΓΔ :

Εμβαδό βάσης =

Πυραμίδα  ΚΓΔΗ :

Εμβαδό βάσης =

Πυραμίδα ΚΓΕΗ:

Εμβαδό βάσης =

Πυραμίδα ΚΕΗΖ:

Εμβαδό βάσης =

Σε όλη τη σφαίρα υπάρχουν 24 παρόμοιες περιοχές με την περιοχή που εξετάστηκε. Έτσι ο συνολικός όγκος των πυραμίδων από τις οποίες αποτελείται η σφαίρα, είναι:

Ο πραγματικός όγκος της σφαίρας είναι:

Το σφάλμα θα είναι:

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το σφάλμα δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά πλέον απαιτείται μεγάλος αριθμός υπολογισμών. Επίσης ο αισθητήρας υπερήχων σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διαθέτει 62 μάτια που σημαίνει ότι θα έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος, πράγμα που τον καθιστά όχι πολύ πρακτικό. Έπειτα όταν στη σφαίρα, που είναι ένα συμμετρικό στερεό, το σφάλμα είναι 10.91% σίγουρα εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο για την εκτίμηση του όγκου ενός στερεού τυχαίας μορφής, το σφάλμα θα είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει  βέβαια και η σκέψη να «διαιρέσουμε» τη σφαίρα σε περισσότερες πυραμίδες, για παράδειγμα με τρόπο ώστε οι γειτονικές υπερηχητικές δέσμες να σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 22,5ο .Εκεί σίγουρα το σφάλμα θα είναι μικρότερο από 10%, αλλά για να γίνει αυτό, απαιτείται αισθητήρας με 114 μάτια και σίγουρα θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι υπολογισμοί, οπότε κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Όλες αυτές οι δυσκολίες καθιστούν αναγκαία μια διαφορετική προσέγγιση για την εκτίμηση του όγκου της σφαίρας (και κατ επέκταση οποιουδήποτε στερεού) από το εσωτερικό της με χρήση υπερήχων.

### Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με τη βοήθεια ενός μαθηματικού μοντέλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, η εκτίμηση του όγκου μιας σφαίρας διαιρώντας την σε πυραμίδες και προσθέτοντας τον όγκο κάθε πυραμίδας, είναι μια αρκετά αναξιόπιστη μέθοδος καθώς παρουσιάζει σημαντικό σφάλμα   σε σύγκριση με τον αριθμό των υπολογισμών που απαιτείται. Αυτό καθιστά αναγκαία την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου προσεγγιστικού υπολογισμού του όγκου της σφαίρας.

Όπως ειπώθηκε και στο δεύτερο κεφάλαιο, υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται στην ιατρική για τον υπολογισμό του όγκου της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, θεωρείται ένα τριγωνικό πλέγμα. Το πλέγμα αυτό αποτελείται από στοιχειώδεις τριγωνικές επιφάνειες και περιβάλλει εξωτερικά  την κοιλότητα της οποίας πρέπει να υπολογιστεί ο όγκος, με τρόπο τέτοιο ώστε ο όγκος του πλέγματος να ταυτίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τον όγκο της υπό μέτρηση κοιλότητας. Έπειτα γνωρίζοντας τις συντεταγμένες των κορυφών όλων των τριγώνων από τα οποία αποτελείται το πλέγμα, ο όγκος προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:

Όπου  είναι οι συντεταγμένες των 3 κορυφών (j=1,2,3) του i-οστού τριγώνου και m είναι το πλήθος των τριγώνων από τα οποία αποτελείται το πλέγμα.

Ο παραπάνω τύπος μετράει τον όγκο του πλέγματος και προκύπτει από την  εφαρμογή του θεωρήματος της απόκλισης (Gauss – Ostrogradsky).

Η επιλογή πρόσημου (+) ή (-) είναι κάτι το οποίο θα αναλυθεί αμέσως παρακάτω. Πριν όμως παρουσιαστεί  το θεώρημα της απόκλισης θα γίνει αναφορά σε κάποιες βασικές μαθηματικές έννοιες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του θεωρήματος.

- Διανυσματική συνάρτηση είναι μια συνάρτηση της μορφής

όπου ,, τα μοναδιαία διανύσματα κατά τις κατευθύνσεις x, y, z αντίστοιχα.

- Θεωρείται η επίπεδη επιφάνεια της Εικόνας 3.15. που έχει σύνορο την καμπύλη c και εμβαδό ίσο με Α. Η επίπεδη αυτή επιφάνεια παριστάνεται με το διάνυσμα  που έχει μέτρο όσο το εμβαδό της επιφάνειας και είναι κάθετο στην επιφάνεια. Η φορά του  μπορεί να είναι προς τη μία ή την άλλη πλευρά της επιφάνειας, ανάλογα πως θα οριστεί. Αν όμως έχει ορισθεί φορά στην καμπύλη c τότε η φορά του διανύσματος  ορίζεται ως εξής :αν τα δάκτυλα του δεξιού χεριού δείχνουν τη φορά της καμπύλης c, τότε ο αντίχειρας του ίδιου χεριού δείχνει τη φορά του διανύσματος . Συνήθως η φορά της καμπύλης c ορίζεται τέτοια ώστε καθώς προχωράμε στο σύνορο της επιφάνειας να έχουμε στα αριστερά μας την επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό επιλέχτηκαν και οι φορές της Εικόνας 3.15

Εικόνα 3.15

Αν τώρα θεωρηθεί μια τυχαία (καμπύλη) επιφάνεια S με σύνορο την κλειστή καμπύλη c τότε ένα στοιχειώδες τμήμα με εμβαδό dS μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο, οπότε μπορεί να παρασταθεί με διάνυσμα  . Το διάνυσμα  είναι κάθετο στο τμήμα dS και γράφεται στη μορφή μέτρο επί αντίστοιχο μοναδιαίο διάνυσμα:

- Επιφανειακό ολοκλήρωμα διανυσματικής συνάρτησης: έστω η διανυσματική  συνάρτηση

και η επιφάνεια S=S(x,y,z).Όταν η εξίσωση της επιφάνειας είναι της μορφής z=z(x,y)  τότε ισχύει:

Όπου  P, Q, R είναι οι συνιστώσες της διανυσματικής συνάρτησης S είναι η επιφάνεια στην οποία γίνεται η ολοκλήρωση και Τxy είναι η προβολή της επιφάνειας S στο επίπεδο Oxy. Το πρόσημο εξαρτάται από τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Λαμβάνεται το (+) αν και (-) αν

Η παραπάνω σχέση ισχύει κυκλικά, δηλαδή αν y=y(x,z) είναι η εξίσωση της επιφάνειας και  Τxz η προβολή της στο επίπεδο Oxz, τότε :

όπου εδώ λαμβάνεται το (+) αν  και το (-) αν

Τέλος αν x=x(y,z) είναι η εξίσωση της επιφάνειας και  Τyz η προβολή της στο επίπεδο Oyz, τότε :

όπου εδώ λαμβάνεται το (+) αν  και το (-) αν

- Έστω η διανυσματική συνάρτηση

Ορίζεται η απόκλιση της διανυσματικής συνάρτησης  που είναι ίση με:

Το θεώρημα της απόκλισης (Gauss – Ostrogradsky)

Υποθέτουμε ότι μια  κλειστή επιφάνεια S έχει θετική φορά προς τα έξω ( φορά του ) και περικλείει τον όγκο (V). Η διανυσματική συνάρτηση   έχει συνεχείς συνιστώσες P, Q, R με συνεχείς μερικές παραγώγους στον τόπο (V). Ισχύει :

Το σύμβολο σημαίνει ότι η ολοκλήρωση γίνεται σε κλειστή επιφάνεια.

Αν λοιπόν επιλεγεί διανυσματική συνάρτηση  τέτοια ώστε , τότε η παραπάνω σχέση γίνεται :

Το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους της τελευταίας σχέσης είναι ο όγκος (V) που περικλείει η κλειστή επιφάνεια (S). Συναρτήσεις που δίνουν  μπορεί να είναι η  ή η . Έτσι θα είναι:

όπου z(x,y) είναι η εξίσωση της επιφάνειας (S) επιλυμένη ως προς z και Τxy  η προβολή της (S) στο επίπεδο Oxy.

Αντίστοιχα αν επιλεγόταν  η συνάρτηση  θα προέκυπτε η σχέση :

Επιλύοντας λοιπόν το τελευταίο ολοκλήρωμα για την επιφάνεια (S) του τριγωνικού πλέγματος που προαναφέρθηκε, προκύπτει η σχέση :

.

Η επιλογή του θετικού ή αρνητικού πρόσημου γίνεται ανάλογα με τη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα  και πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται το (+) αν και (-) αν . Αξίζει να σημειωθεί ότι  αφού τα ,είναι μοναδιαία. Άρα όταν  δηλαδή η γωνία φ που σχηματίζουν τα είναι οξεία και όταν  η γωνία που σχηματίζουν τα είναι αμβλεία  ().

Ένας τρόπος για την επιλογή θετικού ή αρνητικού πρόσημου στον παραπάνω τύπο, είναι αυτός που θα αναλυθεί αμέσως παρακάτω. Έστω  2 διανύσματα τα οποία έχουν κοινή αρχή το σημείο Α και η μεταξύ του γωνία είναι δ. Οι συντεταγμένες των σημείων Α, Β, Γ είναι Α(x1,y1,z1), Β(x2,y2,z2), Γ(x3,y3,z3). Το εσωτερικό τους γινόμενο είναι αριθμός και υπολογίζεται:

Το διάνυσμα  μπορεί να γραφεί ως εξής:

Ομοίως

Αν θεωρηθεί

τότε το εσωτερικό γινόμενο των μπορεί να γραφεί και με τον ακόλουθο τρόπο:

Το εξωτερικό τους γινόμενο είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο των και υπολογίζεται ως εξής :

Τέλος το μοναδιαίο διάνυσμα  γράφεται

Από την πρώτη σχέση που αναφέρθηκε για τον υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου, είναι εμφανές ότι το πρόσημο του cosδ εξαρτάται αποκλειστικά από το πρόσημο του  καθώς ο παρανομαστής είναι θετική ποσότητα. Αφού υπολογιστεί λοιπόν το εξωτερικό γινόμενο των  στην συνέχεια υπολογίζεται το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων  και στη συνέχεια η τιμή του cosδ. Σύμφωνα με τη δεύτερη σχέση που δόθηκε για το εσωτερικό γινόμενο, προκύπτει ότι  . Από τη σχέση που ισχύει για το cosδ προκύπτει ότι το πρόσημό του εξαρτάται μόνο από την ποσότητα  , οπότε όταν cosδ>0 η γωνία φ που σχηματίζουν τα είναι οξεία και λαμβάνεται θετικό πρόσημο στον τύπο για τον υπολογισμό του όγκου και όταν cosδ<0 η γωνία φ που σχηματίζουν τα είναι αμβλεία και λαμβάνεται το αρνητικό πρόσημο. Επειδή όμως η παραπάνω σχέση δε βρίσκει εφαρμογή για όλες τις περιοχές του υπό μέτρηση σχήματος, η ορθότητα του πρόσημου πρέπει να διασφαλιστεί με μία επιπλέον συνθήκη βάσει της οποίας θεωρείται ένα διάνυσμα  με αρχή την αρχή των αξόνων και πέρας ένα από τα σημεία της στοιχειώδους τριγωνικής επιφάνειας. Έπειτα πρέπει να ελεγχθεί η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των  και από τον τύπο του εσωτερικού γινομένου. Αν η γωνία είναι μικρότερη από 90ο τότε η συνθήκη που αφορά το πρόσημο μένει ως έχει, διαφορετικά προστίθεται αρνητικό πρόσημο.

Με αφετηρία την ιδέα του τριγωνικού πλέγματος που περιβάλλει τον υπό μέτρηση όγκο μπορεί να θεωρηθεί ανάλογο τριγωνικό πλέγμα το οποίο όμως βρίσκεται στο εσωτερικό της κοιλότητας με τέτοιο τρόπο ώστε οι κορυφές κάθε τριγωνικής επιφάνειας να είναι σημεία και της κοιλότητας της οποίας πρέπει να εκτιμηθεί ο όγκος. Είναι ευνόητο ότι όσο περισσότερες τριγωνικές επιφάνειες έχει το πλέγμα τόσο καλύτερη εκτίμηση θα είναι και η εκτίμηση του προς μέτρηση όγκου, καθώς έτσι το πλέγμα τείνει να πάρει το σχήμα της κοιλότητας μέσα στην οποία βρίσκεται.

Αρκεί λοιπόν να προσδιοριστούν τα σημεία που θα είναι κορυφές κάθε τριγωνικής επιφάνειας του πλέγματος και να βρεθούν οι συντεταγμένες όλων αυτών των σημείων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια υπερήχων με τον ίδιο τρόπο που έγινε στην περίπτωση της «διαίρεσης» της σφαίρας σε επιμέρους πυραμίδες. Είναι γνωστές οι σφαιρικές συντεταγμένες (r,θ,φ) του κάθε σημείου, και αφού μετατραπούν στη συνέχεια σε καρτεσιανές γίνεται εφαρμογή του τύπου

για την εκτίμηση του όγκου.

#### Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45ο.

Έστω σφαίρα με κέντρο Κ και ακτίνα R και ένας αισθητήρας υπερήχων τοποθετημένος στο κέντρο Κ της σφαίρας. Ο αισθητήρας έχει σφαιρικό σχήμα πολύ μικρών διαστάσεων και εκπέμπει δέσμες υπερήχων προς την επιφάνεια της σφαίρας. Κάθε υπερηχητική δέσμη σχηματίζει με τις 2  γειτονικές της στο ίδιο επίπεδο, γωνία ίση με 45ο. Επίσης κάθε δέσμη σχηματίζει με τις 2 γειτονικές της στην κατεύθυνση z’z πάλι γωνία 45ο. Πρόκειται δηλαδή για την ίδια ακριβώς διάταξη, όπως στην περίπτωση της προσέγγισης του όγκου με τις πυραμίδες. Ως αρχή των αξόνων θεωρείται το σημείο όπου βρίσκεται ο αισθητήρας των υπερήχων (που συμπίπτει και με το κέντρο Κ της σφαίρας). Απαιτούνται  μόνο τα σημεία της επιφάνειας της σφαίρας στα οποία προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες. Για τα σημεία αυτά είναι γνωστές οι σφαιρικές συντεταγμένες (r,θ,φ), καθώς το r μετράται με τη βοήθεια των υπερήχων και τα θ,φ είναι γνωστά για κάθε σημείο έτσι όπως έχει οριστεί να εκπέμπονται οι υπερηχητικές δέσμες. Στον επόμενο πίνακα 3.5 απεικονίζονται όλα τα σημεία Σ(r,θ,φ)  της σφαιρικής επιφάνειας και οι καρτεσιανές συντεταγμένες που αντιστοιχούν σε κάθε σημείο. Όπου R είναι η ακτίνα της σφαίρας.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ | φ | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (R, 0 , 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
| (R, 45 , 0) | 45 | 0 | 0,785398 | 0 | 0,707107R | 0 | 0,707107R |
| (R, 45 , 45) | 45 | 45 | 0,785398 | 0,785398 | 0,5R | 0,5R | 0,707107R |
| (R, 45 , 90) | 45 | 90 | 0,785398 | 1,570796 | 0 | 0,707107R | 0,707107R |
| (R, 45 , 135) | 45 | 135 | 0,785398 | 2,356194 | -0,5R | 0,5R | 0,707107R |
| (R, 45 , 180) | 45 | 180 | 0,785398 | 3,141593 | -0,70711R | 0 | 0,707107R |
| (R, 45 , 225) | 45 | 225 | 0,785398 | 3,926991 | -0,5R | -0,5R | 0,707107R |
| (R, 45 , 270) | 45 | 270 | 0,785398 | 4,712389 | 0 | -0,70711R | 0,707107R |
| (R, 45 , 315) | 45 | 315 | 0,785398 | 5,497787 | 0,5R | -0,5R | 0,707107R |
| (R, 90 , 0) | 90 | 0 | 1,570796 | 0 | R | 0 | 0 |
| (R, 90 , 45) | 90 | 45 | 1,570796 | 0,785398 | 0,707107R | 0,707107R | 0 |
| (R, 90 , 90) | 90 | 90 | 1,570796 | 1,570796 | 0 | 1 | 0 |
| (R, 90 , 135) | 90 | 135 | 1,570796 | 2,356194 | -0,70711R | 0,707107R | 0 |
| (R, 90 , 180) | 90 | 180 | 1,570796 | 3,141593 | -R | 0 | 0 |
| (R, 90 , 225) | 90 | 225 | 1,570796 | 3,926991 | -0,70711R | -0,70711R | 0 |
| (R, 90 , 270) | 90 | 270 | 1,570796 | 4,712389 | 0 | -R | 0 |
| (R, 90 , 315) | 90 | 315 | 1,570796 | 5,497787 | 0,707107R | -0,70711R | 0 |
| (R, 135 , 0) | 135 | 0 | 2,356194 | 0 | 0,707107R | 0 | -0,70711R |
| (R,135 , 45) | 135 | 45 | 2,356194 | 0,785398 | 0,5R | 0,5R | -0,70711R |
| (R, 135 , 90) | 135 | 90 | 2,356194 | 1,570796 | 0 | 0,707107R | -0,70711R |
| (R, 135 , 135) | 135 | 135 | 2,356194 | 2,356194 | -0,5R | 0,5R | -0,70711R |
| (R, 135 , 180) | 135 | 180 | 2,356194 | 3,141593 | -0,70711R | 0 | -0,70711R |
| (R, 135 , 225) | 135 | 225 | 2,356194 | 3,926991 | -0,5R | -0,5R | -0,70711R |
| (R, 135 , 270) | 135 | 270 | 2,356194 | 4,712389 | 0 | -0,70711R | -0,70711R |
| (R, 135 , 315) | 135 | 315 | 2,356194 | 5,497787 | 0,5R | -0,5R | -0,70711R |
| (R, 180 , 0) | 180 | 0 | 3,141593 | 0 | 0 | 0 | -R |

Πίνακας 3.5: . Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο τύπος για την εκτίμηση του όγκου  για 4 περιοχές της σφαίρας. Η πρώτη περιοχή είναι για , η δεύτερη για , η τρίτη για  και η τέταρτη για  όπου θ είναι η γωνία των σφαιρικών συντεταγμένων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι για τις 2 πρώτες περιοχές λαμβάνεται το θετικό πρόσημο του παραπάνω τύπου (γιατί είναι ), ενώ για τις άλλες 2 λαμβάνεται το αρνητικό πρόσημο (γιατί είναι ). Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι τριάδες των σημείων (σε σφαιρικές συντεταγμένες) τα οποία αποτελούν τις κορυφές των τριγώνων του τριγωνικού πλέγματος, οι καρτεσιανές τους συντεταγμένες και για κάθε τριάδα των σημείων αυτών ο όρος Α=του αθροίσματος από το οποίο προκύπτει ο όγκος.

| ΠΕΡΙΟΧΗ 1 |
| --- |
| τρίγωνο | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2 | x3 | y3 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| {(R,0, 0),( R,45 ,0), (R,45 ,45)} | 0 | 0 | R | 0,7071R | 0 | 0,7071R | 0,5R | 0,5R | 0,7071R | 0,176776695 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,45), (R,45 ,90)} | 0 | 0 | R | 0,5R | 0,5R | 0,7071R | 0 | 0,7071R | 0,7071R | 0,030330086 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,90), (R,45 ,135)} | 0 | 0 | R | 0 | 0,7071R | 0,7071R | -0,5R | 0,5R | 0,7071R | 0,030330086 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,135), (R,45 ,180)} | 0 | 0 | R | -0,5R | 0,5R | 0,7071R | -0,7071R | 0 | 0,7071R | 0,176776695 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,180), (R,5 ,225)} | 0 | 0 | R | -0,7071R | 0 | 0,7071R | -0,5R | -0,5R | 0,7071R | 0,176776695 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,225), (R,45 ,270)} | 0 | 0 | R | -0,5R | -0,5R | 0,7071R | 0 | -0,7071R | 0,7071R | 0,030330086 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,270), (R,45 ,315)} | 0 | 0 | R | 0 | -0,7071R | 0,7071R | 0,5R | -0,5R | 0,7071R | 0,030330086 R3 |
| {(R,0, 0),(R,45 ,315), (R,45 ,0)} | 0 | 0 | R | 0,5 | -0,5R | 0,7071R | 0,7071R | 0 | 0,7071R | 0,176776695 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,828427125R3 |

Πίνακας 3.6

| ΠΕΡΙΟΧΗ 2 |
| --- |
| τρίγωνο | x1 | y1 | z1 | x2 | Y2 | Z2 | X3 | Y3 | Z3 | όρος Α αθροίσματος |
| {(R,45 ,0),(R,90 ,0), (R,90, 45)} | 0,70711R | 0 | 0,70711R | R | 0 | 0 | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 1,20710678R3 |
| {(R,45 ,0),(R,45 ,45), (R,90, 45)} | 0,70711R | 0 | 0,70711R | 0,5R | 0,5R | 0,70711R | 0,70711R | 0,70711R | 0 | -0,6767767 R3 |
| {(R,45 ,45),(R,90 ,45), (R,90, 90)} | 0,5R | 0,5R | 0,70711R | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 0 | R | 0 | 0,25 R3 |
| {(R,45 ,45),(R,45 ,90), (R,90, 90)} | 0,5R | 0,5R | 0,70711R | 0 | 0,70711R | 0,70711R | 0 | R | 0 | -0,0732233 R3 |
| {(R,45 ,90),(R,90 ,90), (R,90, 135)} | 0 | 0,70711R | 0,70711R | 0 | R | 0 | -0,70711R | 0,70711R | 0 | 0,14644661 R3 |
| {(R,45 ,90),(R,45 ,135), (R,90, 135)} | 0 | 0,70711R | 0,70711R | -0,5R | 0,5R | 0,70711R | -0,70711R | 0,70711R | 0 | -0,1767767 R3 |
| {(R,45 ,135),(R,90 ,135), (R,90, 180)} | -0,5R | 0,5R | 0,70711R | -0,70711R | 0,70711R | 0 | -R | 0 | 0 | 1,10355339 R3 |
| {(R,45 ,135),(R,45 ,180), (R,90, 180)} | -0,5R | 0,5R | 0,70711R | -0,70711R | 0 | 0,70711R | -R | 0 | 0 | -0,78033009 R3 |
| {(R,45 ,180),(R,90 ,180), (R,90, 225)} | -0,7071R | 0 | 0,70711R | -R | 0 | 0 | -0,70711R | -0,70711R | 0 | 1,20710678 R3 |
| {(R,45 ,180),(R,45 ,225), (R,90, 225)} | -0,7071R | 0 | 0,70711R | -0,5R | -0,5R | 0,70711R | -0,70711R | -0,70711R | 0 | -0,6767767 R3 |
| {(R,45 ,225),(R,90 ,225), (R,90, 270)} | -0,5R | -0,5R | 0,70711R | -0,70711R | -0,7071R | 0 | 0 | -R | 0 | 0,25 R3 |
| {(R,45 ,225),(R,45 ,270), (R,90, 270)} | -0,5R | -0,5R | 0,70711R | 0 | -0,7071R | 0,70711R | 0 | -R | 0 | -0,0732233 R3 |
| {(R,45 ,270),(R,90 ,270), (R,90, 315)} | 0 | -0,70711R | 0,70711R | 0 | -R | 0 | 0,70711R | -0,70711R | 0 | 0,14644661 R3 |
| {(R,45 ,270),(R,45 ,315), (R,90, 315)} | 0 | -0,70711R | 0,70711R | 0,5R | -0,5R | 0,70711R | 0,70711R | -0,70711R | 0 | -0,1767767 R3 |
| {(R,45 ,315),(R,90 ,315), (R,90, 0)} | 0,5R | -0,5R | 0,70711R | 0,70711R | -0,7071R | 0 | R | 0 | 0 | 1,10355339 R3 |
| {(R,45 ,315),(R,45 ,0), (R,90, 0)} | 0,5R | -0,5R | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 0,70711R | R | 0 | 0 | -0,78033009 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 R3 |

Πίνακας 3.7

| ΠΕΡΙΟΧΗ 3 |
| --- |
| τρίγωνο | x1 | y1 | z1 | x2 | Y2 | Z2 | X3 | Y3 | Z3 | όρος Α αθροίσματος |
| {(R,90 ,0),( R,135 ,0), (R,135, 45)} | R | 0 | 0 | 0,70711R | 0 | -0,70711R | 0,5R | 0,5R | -0,70711R | 0,78033009R3 |
| {( R,90 ,0),( R,90 ,45), (R,135, 45)} | R | 0 | 0 | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 0,5R | 0,5R | -0,70711R | -1,10355339 R3 |
| {( R,90 ,45),( R,135 ,45), (R,135, 90)} | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 0,5R | 0,5R | -0,70711R | 0 | 0,70711R | -0,70711R | 0,1767767 R3 |
| {( R,90 ,45),( R,90 ,90), (R,135, 90)} | 0,70711R | 0,70711R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0,70711R | -0,70711R | -0,14644661 R3 |
| {( R,90 ,90),( R,135 ,90), (R,135, 135)} | 0 | R | 0 | 0 | 0,70711R | -0,70711R | -0,5R | 0,5R | -0,70711R | 0,0732233 R3 |
| {( R,90 ,90),( R,90 ,135), (R,135, 135)} | 0 | R | 0 | -0,70711R | 0,70711R | 0 | -0,5R | 0,5R | -0,70711R | -0,25 R3 |
| {( R,90 ,135),( R,135 ,135), (R,135, 180)} | -0,7071R | 0,70711R | 0 | -0,5R | 0,5R | -0,70711R | -0,70711R | 0 | -0,70711R | 0,6767767 R3 |
| {( R,90 ,135),( R,90 ,180), (R,135, 180)} | -0,7071R | 0,70711R | 0 | -R | 0 | 0 | -0,70711R | 0 | -0,70711R | -1,20710678 R3 |
| {( R,90 ,180),( R,135 ,180), (R,135, 225)} | -R | 0 | 0 | -0,70711R | 0 | -0,70711R | -0,5R | -0,5R | -0,70711R | 0,78033009 R3 |
| {( R,90 ,180),( R,90 ,225), (R,135, 225)} | -R | 0 | 0 | -0,70711R | -0,7071R | 0 | -0,5R | -0,5R | -0,70711R | -1,10355339 R3 |
| {( R,90 ,225),( R,135 ,225), (R,135, 270)} | -0,7071R | -0,70711R | 0 | -0,5R | -0,5R | -0,70711R | 0 | -0,70711R | -0,70711R | 0,1767767 R3 |
| {( R,90 ,225),( R,90 ,270), (R,135, 270)} | -0,7071R | -0,70711R | 0 | 0 | -R | 0 | 0 | -0,70711R | -0,70711R | -0,14644661 R3 |
| {( R,90 ,270),( R,135 ,270), (R,135, 315)} | 0 | -R | 0 | 0 | -0,7071R | -0,70711R | 0,5R | -0,5R | -0,70711R | 0,0732233 R3 |
| {( R,90 ,270),( R,90 ,315), (R,135, 315)} | 0 | -R | 0 | 0,70711R | -0,7071R | 0 | 0,5R | -0,5R | -0,70711R | -0,25 R3 |
| {( R,90 ,315),( R,135 ,315), (R,135, 0)} | 0,70711R | -0,70711R | 0 | 0,5R | -0,5R | -0,70711R | 0,70711R | 0 | -0,70711R | 0,6767767 R3 |
| {( R,90 ,315),( R,90 ,0), (R,135, 0)} | 0,70711R | -0,70711R | 0 | R | 0 | 0 | 0,70711R | 0 | -0,70711R | -1,20710678 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 R3 |

Πίνακας 3.8

| ΠΕΡΙΟΧΗ 4 |
| --- |
| τρίγωνο | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2 | x3 | y3 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| {( R,180, 0),( R,135 ,0), (R,135 ,45)} | 0 | 0 | -R | 0,7071R | 0 | -0,7071R | 0,5R | 0,5R | -0,7071R | -0,176776695 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,45), (R,135 ,90)} | 0 | 0 | -R | 0,5R | 0,5R | -0,7071R | 0 | 0,7071R | -0,7071R | -0,030330086 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,90), (R,135 ,135)} | 0 | 0 | -R | 0 | 0,7071R | -0,7071R | -0,5R | 0,5R | -0,7071R | -0,030330086 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,135), (R,135 ,180)} | 0 | 0 | -R | -0,5R | 0,5R | -0,7071R | -0,7071R | 0 | -0,7071R | -0,176776695 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,180), (R,135 ,225)} | 0 | 0 | -R | -0,7071R | 0 | -0,7071R | -0,5R | -0,5R | -0,7071R | -0,176776695 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,225), (R,135 ,270)} | 0 | 0 | -R | -0,5R | -0,5R | -0,7071R | 0 | -0,707R | -0,7071R | -0,030330086 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,270), (R,135 ,315)} | 0 | 0 | -R | 0 | -0,7071R | -0,7071R | 0,5R | -0,5R | -0,7071R | -0,030330086 R3 |
| {( R,180, 0),( R,135 ,315), (R,135 ,0)} | 0 | 0 | -R | 0,5R | -0,5R | -0,7071R | 0,7071R | 0 | -0,7071R | -0,176776695 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,828427125 R3 |

Πίνακας 3.9

Από την πρόσθεση των συνόλων για τις τέσσερις περιοχές της σφαίρας, προκύπτει ο συνολικός όγκος :

Σημειώνεται ότι για τις περιοχές 3 και 4 της σφαίρας ελήφθη το αρνητικό πρόσημο του τύπου για τον υπολογισμό του όγκου γιατί στις περιοχές αυτές ισχύει για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια .

Ο πραγματικός όγκος της σφαίρας είναι :

Στην περίπτωση αυτή το σφάλμα θα είναι :

#### Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου σφαίρας με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.

Θεωρείται πάλι σφαίρα με κέντρο Κ και ακτίνα R και έναν αισθητήρα υπερήχων τοποθετημένο στο κέντρο Κ της σφαίρας όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Η μόνη διαφορά με πριν είναι ότι εδώ κάθε υπερηχητική δέσμη σχηματίζει με τις 2  γειτονικές της στο ίδιο επίπεδο, γωνία ίση με 30ο. Επίσης κάθε δέσμη σχηματίζει με τις 2 γειτονικές της στην κατεύθυνση z’z πάλι γωνία 30ο. Όπως και πριν είναι απαραίτητα όλα τα σημεία της σφαιρικής επιφάνειας, στα οποία προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες. Με γνωστές τις σφαιρικές συντεταγμένες για καθένα από τα σημεία αυτά, γίνεται η μετατροπή τους σε καρτεσιανές. Εν συνεχεία θεωρούνται οι τριάδες των σημείων που σχηματίζουν τις στοιχειώδεις τριγωνικές επιφάνειες του τριγωνικού πλέγματος που βρίσκεται στο εσωτερικό της σφαίρας και ακολουθεί η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του όγκου που καταλαμβάνει το τριγωνικό αυτό πλέγμα.

Στους επόμενους πίνακες 3.10 και 3.11 απεικονίζονται όλα τα σημεία σε σφαιρικές συντεταγμένες Σ(r,θ,φ)  της σφαιρικής επιφάνειας και οι καρτεσιανές συντεταγμένες που αντιστοιχούν σε κάθε σημείο. Στην πρώτη στήλη οι γωνίες θ και φ είναι σε μοίρες.  Όπου R είναι η ακτίνα της σφαίρας.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (R, 0 , 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
| (R, 30 , 0) | 0,523598776 | 0 | 0,5R | 0 | 0,866025404R |
| (R, 30 , 30) | 0,523598776 | 0,523598776 | 0,433012702R | 0,25R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 60) | 0,523598776 | 1,047197551 | 0,25R | 0,433012702R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 90) | 0,523598776 | 1,570796327 | 0 | 0,5R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 120) | 0,523598776 | 2,094395102 | -0,25R | 0,433012702R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 150) | 0,523598776 | 2,617993878 | -0,433012702R | 0,25R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 180) | 0,523598776 | 3,141592654 | -0,5R | 0 | 0,866025404R |
| (R, 30 , 210) | 0,523598776 | 3,665191429 | -0,433012702R | -0,25R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 240) | 0,523598776 | 4,188790205 | -0,25R | -0,433012702R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 270) | 0,523598776 | 4,71238898 | 0 | -0,5R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 300) | 0,523598776 | 5,235987756 | 0,25R | -0,433012702R | 0,866025404R |
| (R, 30 , 330) | 0,523598776 | 5,759586532 | 0,433012702R | -0,25R | 0,866025404R |
| (R, 60 , 0) | 1,047197551 | 0 | 0,866025404R | 0 | 0,5R |
| (R, 60 , 30) | 1,047197551 | 0,523598776 | 0,75R | 0,433012702R | 0,5R |
| (R, 60 , 60) | 1,047197551 | 1,047197551 | 0,433012702R | 0,75R | 0,5R |
| (R, 60 , 90) | 1,047197551 | 1,570796327 | 0 | 0,866025404R | 0,5R |
| (R, 60 , 120) | 1,047197551 | 2,094395102 | -0,433012702R | 0,75R | 0,5R |
| (R, 60 , 150) | 1,047197551 | 2,617993878 | -0,75R | 0,433012702R | 0,5R |
| (R, 60 , 180) | 1,047197551 | 3,141592654 | -0,866025404R | 0 | 0,5R |
| (R, 60 , 210) | 1,047197551 | 3,665191429 | -0,75R | -0,433012702R | 0,5R |
| (R, 60 , 240) | 1,047197551 | 4,188790205 | -0,433012702R | -0,75R | 0,5R |
| (R, 60 , 270) | 1,047197551 | 4,71238898 | 0 | -0,866025404R | 0,5R |
| (R, 60 , 300) | 1,047197551 | 5,235987756 | 0,433012702R | -0,75R | 0,5R |
| (R, 60 , 330) | 1,047197551 | 5,759586532 | 0,75R | -0,433012702R | 0,5R |
| (R, 90 , 0) | 1,570796327 | 0 | R | 0 | 0 |
| (R, 90 , 30) | 1,570796327 | 0,523598776 | 0,866025404R | 0,5R | 0 |
| (R, 90 , 60) | 1,570796327 | 1,047197551 | 0,5R | 0,866025404R | 0 |
| (R, 90 , 90) | 1,570796327 | 1,570796327 | 0 | R | 0 |
| (R, 90 , 120) | 1,570796327 | 2,094395102 | -0,5R | 0,866025404R | 0 |
| (R, 90 , 150) | 1,570796327 | 2,617993878 | -0,866025404R | 0,5R | 0 |
| (R, 90 , 180) | 1,570796327 | 3,141592654 | -R | 0 | 0 |
| (R, 90 , 210) | 1,570796327 | 3,665191429 | -0,866025404R | -0,5R | 0 |
| (R, 90 , 240) | 1,570796327 | 4,188790205 | -0,5R | -0,866025404R | 0 |
| (R, 90 , 270) | 1,570796327 | 4,71238898 | 0 | -R | 0 |
| (R, 90 , 300) | 1,570796327 | 5,235987756 | 0,5R | -0,866025404R | 0 |
| (R, 90 , 330) | 1,570796327 | 5,759586532 | 0,866025404R | -0,5R | 0 |

Πίνακας 3.10: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (R, 120 , 0) | 2,094395102 | 0 | 0,866025404R | 0 | -0,5R |
| (R, 120 , 30) | 2,094395102 | 0,523598776 | 0,75R | 0,433012702R | -0,5R |
| (R, 120 , 60) | 2,094395102 | 1,047197551 | 0,433012702R | 0,75R | -0,5R |
| (R, 120 , 90) | 2,094395102 | 1,570796327 | 0 | 0,866025404R | -0,5R |
| (R, 120 , 120) | 2,094395102 | 2,094395102 | -0,433012702R | 0,75R | -0,5R |
| (R, 120 , 150) | 2,094395102 | 2,617993878 | -0,75R | 0,433012702R | -0,5R |
| (R, 120 , 180) | 2,094395102 | 3,141592654 | -0,866025404R | 0 | -0,5R |
| (R, 120 , 210) | 2,094395102 | 3,665191429 | -0,75R | -0,433012702R | -0,5R |
| (R, 120 , 240) | 2,094395102 | 4,188790205 | -0,433012702R | -0,75R | -0,5R |
| (R, 120 , 270) | 2,094395102 | 4,71238898 | 0 | -0,866025404R | -0,5R |
| (R, 120 , 300) | 2,094395102 | 5,235987756 | 0,433012702R | -0,75R | -0,5R |
| (R, 120 , 330) | 2,094395102 | 5,759586532 | 0,75R | -0,433012702R | -0,5R |
| (R, 150 , 0) | 2,617993878 | 0 | 0,5R | 0 | -0,866025404R |
| (R, 150 , 30) | 2,617993878 | 0,523598776 | 0,433012702R | 0,25R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 60) | 2,617993878 | 1,047197551 | 0,25R | 0,433012702R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 90) | 2,617993878 | 1,570796327 | 0 | 0,5R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 120) | 2,617993878 | 2,094395102 | -0,25R | 0,433012702R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 150) | 2,617993878 | 2,617993878 | -0,433012702R | 0,25R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 180) | 2,617993878 | 3,141592654 | -0,5R | 0 | -0,866025404R |
| (R, 150 , 210) | 2,617993878 | 3,665191429 | -0,433012702R | -0,25R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 240) | 2,617993878 | 4,188790205 | -0,25R | -0,433012702R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 270) | 2,617993878 | 4,71238898 | 0 | -0,5R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 300) | 2,617993878 | 5,235987756 | 0,25R | -0,433012702R | -0,866025404R |
| (R, 150 , 330) | 2,617993878 | 5,759586532 | 0,433012702R | -0,25R | -0,866025404R |
| (R, 180 , 0) | 3,141592654 | 0 | 0 | 0 | -R |

Πίνακας 3.11: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της σφαιρικής επιφάνειας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή του τύπου για την εκτίμηση του όγκου  για 6 περιοχές της σφαίρας. Η πρώτη περιοχή είναι για , η δεύτερη για , η τρίτη για , η τέταρτη για , η πέμπτη για  και η έκτη για  όπου θ είναι η γωνία των σφαιρικών συντεταγμένων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι για τις 3 πρώτες περιοχές λαμβάνεται το θετικό πρόσημο του παραπάνω τύπου (γιατί είναι ), ενώ για τις άλλες 3 λαμβάνεται το αρνητικό πρόσημο (γιατί είναι ). Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι τριάδες των σημείων (σε σφαιρικές συντεταγμένες) τα οποία αποτελούν τις κορυφές των τριγώνων του τριγωνικού πλέγματος, οι καρτεσιανές τους συντεταγμένες και στην τελευταία στήλη για κάθε τριάδα των σημείων αυτών ο όρος

Α=

του αθροίσματος από το οποίο προκύπτει ο όγκος. Για κάθε περιοχή υπολογίζεται και το άθροισμα των όρων Α για όλα τα τρίγωνα της εκάστοτε περιοχής.

| Τρίγωνο | x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 | z1 | z2 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,0, 0),(R,30 ,0), (R,30 ,30)} | 0 | 0,5R | 0,433012702R | 0 | 0 | 0,25R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,03125R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,30), (R,30 ,60)} | 0 | 0,433012702R | 0,25R | 0 | 0,25R | 0,433012702R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,016746825 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,60), (R,30 ,90)} | 0 | 0,25R | 0 | 0 | 0,433012702R | 0,5R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,002243649 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,90), (R,30 ,120)} | 0 | 0 | -0,25R | 0 | 0,5R | 0,433012702R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,002243649 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,120), (R,30 ,150)} | 0 | -0,25R | -0,433012702R | 0 | 0,433012702R | 0,25R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,016746825 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,150), (R,30 ,180)} | 0 | -0,433012702R | -0,5R | 0 | 0,25R | 0 | R | 0,866R | 0,86603R | 0,03125 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,180), (R,30 ,210)} | 0 | -0,5R | -0,433012702R | 0 | 0 | -0,25R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,03125 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,210), (R,30 ,240)} | 0 | -0,433012702R | -0,25R | 0 | -0,25R | -0,433012702R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,016746825 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,240), (R,30 ,270)} | 0 | -0,25R | 0 | 0 | -0,433012702R | -0,5R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,002243649 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,270), (R,30 300)} | 0 | 0 | 0,25R | 0 | -0,5R | -0,433012702R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,002243649 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,300), (R,30 ,330)} | 0 | 0,25R | 0,433012702R | 0 | -0,433012702R | -0,25R | R | 0,866R | 0,86603R | 0,016746825 R3 |
| {(R,0, 0),(R,30 ,330), (R,30 ,0)} | 0 | 0,433012702R | 0,5R | 0 | -0,25R | 0 | R | 0,866R | 0,86603R | 0,03125 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200961894 R3 |

Πίνακας 3.12: Η περιοχή 1 της σφαίρας

| τρίγωνο | x1 | y1 | z1 | x2 | y2 | z2 | x3 | y3 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,180, 0),(R,150 ,0), (R,150 ,30)} | 0 | 0 | -R | 0,5R | 0 | -0,866025404R | 0,433012702R | 0,25R | -0,866R | -0,03125 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,30), (R,150 ,60)} | 0 | 0 | -R | 0,433012702R | 0,25R | -0,866025404R | 0,25R | 0,433R | -0,866R | -0,016746825 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,60), (R,150 ,90)} | 0 | 0 | -R | 0,25R | 0,433012702R | -0,866025404R | 0 | 0,5R | -0,866R | -0,002243649 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,90), (R,150 ,120)} | 0 | 0 | -R | 0 | 0,5R | -0,866025404R | -0,25R | 0,433R | -0,866R | -0,002243649 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,120), (R,150 ,150)} | 0 | 0 | -R | -0,25R | 0,433012702R | -0,866025404R | -0,433012702R | 0,25R | -0,866R | -0,016746825 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,150), (R,150 ,180)} | 0 | 0 | -R | -0,433012702R | 0,25R | -0,866025404R | -0,5R | 0 | -0,866R | -0,03125 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,180), (R,150 ,210)} | 0 | 0 | -R | -0,5R | 0 | -0,866025404R | -0,433012702R | -0,25R | -0,866R | -0,03125 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,210), (R,150 ,240)} | 0 | 0 | -R | -0,433012702R | -0,25R | -0,866025404R | -0,25R | -0,433R | -0,866R | -0,016746825 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,240), (R,150 ,270)} | 0 | 0 | -R | -0,25R | -0,433012702R | -0,866025404R | 0 | -0,5R | -0,866R | -0,002243649 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,270), (R,150 300)} | 0 | 0 | -R | 0 | -0,5R | -0,866025404R | 0,25R | -0,433R | -0,866R | -0,002243649 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,300), (R,150 ,330)} | 0 | 0 | -R | 0,25R | -0,433012702R | -0,866025404R | 0,433012702R | -0,25R | -0,866R | -0,016746825 R3 |
| {(R,180, 0),(R,150 ,330), (R,150 ,0)} | 0 | 0 | -R | 0,433012702R | -0,25R | -0,866025404R | 0,5R | 0 | -0,866R | -0,03125 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,200961894 R3 |

Πίνακας 3.13: Η περιοχή 6 της σφαίρας (συμμετρική της 1)

| τρίγωνο | x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 | z1 | z2 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,30 ,0),(R,60 ,0), (R,60, 30)} | 0,5R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | 0 | 0,433012R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,335376588R3 |
| {(R,30 ,0),(R,30 ,30), (R,60, 30)} | 0,5R | 0,4330127R | 0,75R | 0 | 0,25R | 0,433012R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,154006351 R3 |
| {(R,30 ,30),(R,60 ,30), (R,60, 60)} | 0,4330127R | 0,75R | 0,4330127R | 0,25R | 0,4330127R | 0,75R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,1875 R3 |
| {(R,30 ,30),(R,30 ,60), (R,60, 60)} | 0,4330127R | 0,25R | 0,4330127R | 0,25R | 0,4330127R | 0,75R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,074759527 R3 |
| {(R,30 ,60),(R,60 ,60), (R,60, 90)} | 0,25R | 0,4330127R | 0 | 0,4330127R | 0,75R | 0,866025R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,029006351 R3 |
| {(R,30 ,60),(R,30 ,90), (R,60, 90)} | 0,25R | 0 | 0 | 0,4330127R | 0,5R | 0,866025R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,006129763 R3 |
| {(R,30 ,90),(R,60 ,90), (R,60, 120)} | 0 | 0 | -0,4330127R | 0,5R | 0,8660254R | 0,75R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,01838929 R3 |
| {(R,30 ,90),(R,30 ,120), (R,60, 120)} | 0 | -0,25R | -0,4330127R | 0,5R | 0,4330127R | 0,75R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,016746825 R3 |
| {(R,30 ,120),(R,60 ,120), (R,60, 150)} | -0,25R | -0,4330127R | -0,75R | 0,4330127R | 0,75R | 0,433012R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,166265877 R3 |
| {(R,30 ,120),(R,30 ,150), (R,60, 150)} | -0,25R | -0,4330127R | -0,75R | 0,4330127R | 0,25R | 0,433012R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,095993649 R3 |
| {(R,30 ,150),(R,60 ,150), (R,60, 180)} | -0,4330127R | -0,75R | -0,8660254R | 0,25R | 0,4330127R | 0 | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,324759527 R3 |
| {(R,30 ,150),(R,30 ,180), (R,60, 180)} | -0,4330127R | -0,5R | -0,8660254R | 0,25R | 0 | 0 | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,164623412 R3 |
| {(R,30 ,180),(R,60 ,180), (R,60, 210)} | -0,5R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | 0 | -0,433012R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,335376588 R3 |
| {(R,30 ,180),(R,30 ,210), (R,60, 210)} | -0,5R | -0,4330127R | -0,75R | 0 | -0,25R | -0,433012R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,154006351 R3 |
| {(R,30 ,210),(R,60 ,210), (R,60, 240)} | -0,4330127R | -0,75R | -0,4330127R | -0,25R | -0,4330127R | -0,75R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,1875 R3 |
| {(R,30 ,210),(R,30 ,240), (R,60, 240)} | -0,4330127R | -0,25R | -0,4330127R | -0,25R | -0,4330127R | -0,75R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,074759527 R3 |
| {(R,30 ,240),(R,60 ,240), (R,60, 270)} | -0,25R | -0,4330127R | 0 | -0,4330127R | -0,75R | -0,866025R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,029006351 R3 |
| {(R,30 ,240),(R,30 ,270), (R,60, 270)} | -0,25R | 0 | 0 | -0,4330127R | -0,5R | -0,866025R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,006129763 R3 |
| {(R,30 ,270),(R,60 ,270), (R,60, 300)} | 0 | 0 | 0,4330127R | -0,5R | -0,8660254R | -0,75R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,01838929 R3 |
| {(R,30 ,270),(R,30 ,300), (R,60, 300)} | 0 | 0,25R | 0,4330127R | -0,5R | -0,4330127R | -0,75R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,016746825 R3 |
| {(R,30 ,300),(R,60 ,300), (R,60, 330)} | 0,25R | 0,4330127R | 0,75R | -0,4330127R | -0,75R | -0,433012R | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,166265877 R3 |
| {(R,30 ,300),(R,30 ,330), (R,60, 330)} | 0,25R | 0,4330127R | 0,75R | -0,4330127R | -0,25R | -0,433012R | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,095993649 R3 |
| {(R,30 ,330),(R,60 ,330), (R,60, 0)} | 0,4330127R | 0,75R | 0,8660254R | -0,25R | -0,4330127R | 0 | 0,866025R | 0,5R | 0,5R | 0,324759527 R3 |
| {(R,30 ,330),(R,30 ,0), (R,60, 0)} | 0,4330127R | 0,5R | 0,8660254R | -0,25R | 0 | 0 | 0,866025R | 0,866R | 0,5R | -0,164623412 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,098076212 R3 |

Πίνακας 3.14: Η περιοχή 2 της σφαίρας

| τρίγωνο | x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 | z1 | z2 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,60, 0),(R,90, 0),( R,90 ,30)} | 0,8660254R | R | 0,8660254R | 0 | 0 | 0,5R | 0,5R | 0 | 0 | 0,683012702 R3 |
| {(R,60, 0),(R,60, 30),( R,90 ,30)} | 0,8660254R | 0,75R | 0,8660254R | 0 | 0,4330127R | 0,5R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,537379763 R3 |
| {(R,60, 30),(R,90, 30),( R,90 ,60)} | 0,75R | 0,8660254R | 0,5R | 0,4330127R | 0,5R | 0,8660254R | 0,5R | 0 | 0 | 0,387259527 R3 |
| {(R,60, 30),(R,60, 60),( R,90 ,60)} | 0,75R | 0,4330127R | 0,5R | 0,4330127R | 0,75R | 0,8660254R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,266746824 R3 |
| {(R,60, 60),(R,90, 60),( R,90 ,90)} | 0,4330127R | 0,5R | 0 | 0,75R | 0,8660254R | R | 0,5R | 0 | 0 | 0,0625 R3 |
| {(R,60, 60),(R,60, 90),( R,90 ,90)} | 0,4330127R | 0 | 0 | 0,75R | 0,8660254R | R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,025120237 R3 |
| {(R,60 ,90),(R,90 ,90), (R,90, 120)} | 0 | 0 | -0,5R | 0,8660254R | R | 0,8660254R | 0,5R | 0 | 0 | 0,033493649 R3 |
| {(R,60 ,90),(R,60 ,120), (R,90, 120)} | 0 | -0,4330127R | -0,5R | 0,8660254R | 0,75R | 0,8660254R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,054126588 R3 |
| {(R,60 ,120),(R,90 ,120), (R,90, 150)} | -0,4330127R | -0,5R | -0,8660254R | 0,75R | 0,8660254R | 0,5R | 0,5R | 0 | 0 | 0,329246825 R3 |
| {(R,60 ,120),(R,60 ,150), (R,90, 150)} | -0,4330127R | -0,75R | -0,8660254R | 0,75R | 0,4330127R | 0,5R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,324759526 R3 |
| {(R,60 ,150),(R,90 ,150), (R,90, 180)} | -0,75 | -0,8660254R | -R | 0,4330127R | 0,5R | 0 | 0,5R | 0 | 0 | 0,654006351 R3 |
| {(R,60 ,150),(R,60 ,180), (R,90, 180)} | -0,75 | -0,8660254R | -R | 0,4330127R | 0 | 0 | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,566386114 R3 |
| {(R,60 ,180),(R,90 ,180), (R,90, 210)} | -0,8660254R | -R | -0,8660254R | 0 | 0 | -0,5R | 0,5R | 0 | 0 | 0,683012702 R3 |
| {(R,60 ,180),(R,60 ,210), (R,90, 210)} | -0,8660254R | -0,75R | -0,8660254R | 0 | -0,4330127R | -0,5R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,537379763 R3 |
| {(R,60 ,210),(R,90 ,210), (R,90, 240)} | -0,75R | -0,8660254R | -0,5R | -0,4330127R | -0,5R | -0,8660254R | 0,5R | 0 | 0 | 0,387259527 R3 |
| {(R,60 ,210),(R,60 ,240), (R,90, 240)} | -0,75R | -0,4330127R | -0,5R | -0,4330127R | -0,75R | -0,8660254R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,266746824 R3 |
| {(R,60 ,240),(R,90 ,240), (R,90, 270)} | -0,4330127R | -0,5R | 0 | -0,75R | -0,8660254R | -R | 0,5R | 0 | 0 | 0,0625 R3 |
| {(R,60 ,240),(R,60 ,270), (R,90, 270)} | -0,4330127R | 0 | 0 | -0,75R | -0,8660254R | -R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,025120237 R3 |
| {(R,60 ,270),(R,90 ,270), (R,90, 300)} | 0 | 0 | 0,5R | -0,8660254R | -R | -0,8660254R | 0,5R | 0 | 0 | 0,033493649 R3 |
| {(R,60 ,270),(R,60 ,300), (R,90, 300)} | 0 | 0,4330127R | 0,5R | -0,8660254R | -0,75R | -0,8660254R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,054126588 R3 |
| {(R,60 ,300),(R,90 ,300), (R,90, 330)} | 0,4330127R | 0,5R | 0,8660254R | -0,75R | -0,8660254R | -0,5R | 0,5R | 0 | 0 | 0,329246825 R3 |
| {(R,60 ,300),(R,60 ,330), (R,90, 330)} | 0,4330127R | 0,75R | 0,8660254R | -0,75R | -0,4330127R | -0,5R | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,324759526 R3 |
| {(R,60 ,330), R,90 ,330), (R,90, 0)} | 0,75R | 0,8660254R | R | -0,4330127R | -0,5R | 0 | 0,5R | 0 | 0 | 0,654006351 R3 |
| {(R,60 ,330),(R,60 ,0), (R,90, 0)} | 0,75R | 0,8660254R | R | -0,4330127R | 0 | 0 | 0,5R | 0,5R | 0 | -0,566386114 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 R3 |

Πίνακας 3.15: Η περιοχή 3 της σφαίρας

| τρίγωνο | x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 | z1 | z2 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,90, 0),(R,120, 0),(R,120 ,30)} | R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | 0 | 0,4330127R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,566386114 R3 |
| {(R,90, 0),(R,90, 30),(R,120 ,30)} | R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | 0,5R | 0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,654006351 R3 |
| {(R,90, 30),(R,120, 30),(R,120 ,60)} | 0,8660254R | 0,75R | 0,4330127R | 0,5R | 0,4330127R | 0,75R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,324759526 R3 |
| {(R,90, 30),(R,90, 60),(R,120 ,60)} | 0,8660254R | 0,5R | 0,4330127R | 0,5R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | 0 | -0,5R | -0,329246825 R3 |
| {(R,90, 60),(R,120, 60),(R,120 ,90)} | 0,5R | 0,4330127R | 0 | 0,8660254R | 0,75R | 0,8660254R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,054126588 R3 |
| {(R,90, 60),(R,90, 90),(R,120 ,90)} | 0,5R | 0 | 0 | 0,8660254R | R | 0,8660254R | 0 | 0 | -0,5R | -0,033493649 R3 |
| {(R,90 ,90),(R,120 ,90), (R,120, 120)} | 0 | 0 | -0,4330127R | R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,025120237 R3 |
| {(R,90 ,90),(R,90 ,120), (R,120, 120)} | 0 | -0,5R | -0,4330127R | R | 0,8660254R | 0,75R | 0 | 0 | -0,5R | -0,0625 R3 |
| {(R,90 ,120),(R,120 ,120), (R,120, 150)} | -0,5R | -0,4330127R | -0,75R | 0,8660254R | 0,75R | 0,4330127R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,266746824 R3 |
| {(R,90 ,120),(R,90 ,150), (R,120, 150)} | -0,5R | -0,8660254R | -0,75R | 0,8660254R | 0,5R | 0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,387259527 R3 |
| {(R,90 ,150),(R,120 ,150), (R,120, 180)} | -0,8660254R | -0,75R | -0,8660254R | 0,5R | 0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,537379763 R3 |
| {(R,90 ,150),(R,90 ,180), (R,120, 180)} | -0,8660254R | -R | -0,8660254R | 0,5R | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5R | -0,683012702 R3 |
| {(R,90 ,180),(R,120 ,180), (R,120, 210)} | -R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | 0 | -0,4330127R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,566386114 R3 |
| {(R,90 ,180),(R,90 ,210), (R,120, 210)} | -R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | -0,5R | -0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,654006351 R3 |
| {(R,90 ,210),(R,120 ,210), (R,120, 240)} | -0,8660254R | -0,75R | -0,4330127R | -0,5R | -0,4330127R | -0,75R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,324759526 R3 |
| {(R,90 ,210),(R,90 ,240), (R,120, 240)} | -0,8660254R | -0,5R | -0,4330127R | -0,5R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | 0 | -0,5R | -0,329246825 R3 |
| {(R,90 ,240),(R,120 ,240), (R,120, 270)} | -0,5R | -0,4330127R | 0 | -0,8660254R | -0,75R | -0,8660254R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,054126588 R3 |
| {(R,90 ,240),(R,90 ,270), (R,120, 270)} | -0,5R | 0 | 0 | -0,8660254R | -R | -0,8660254R | 0 | 0 | -0,5R | -0,033493649 R3 |
| {(R,90 ,270),(R,120 ,270), (R,120, 300)} | 0 | 0 | 0,4330127R | -R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,025120237 R3 |
| {(R,90 ,270),(R,90 ,300), (R,120, 300)} | 0 | 0,5R | 0,4330127R | -R | -0,8660254R | -0,75R | 0 | 0 | -0,5R | -0,0625 R3 |
| {(R,90 ,300),(R,120 ,300), (R,120, 330)} | 0,5R | 0,4330127R | 0,75R | -0,8660254R | -0,75R | -0,4330127R | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,266746824 R3 |
| {(R,90 ,300),(R,90 ,330), (R,120, 330)} | 0,5R | 0,8660254R | 0,75R | -0,8660254R | -0,5R | -0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,387259527 R3 |
| {(R,90 ,330),(R,120 ,330), (R,120, 0)} | 0,8660254R | 0,75R | 0,8660254R | -0,5R | -0,4330127R | 0 | 0 | -0,5R | -0,5R | 0,537379763 R3 |
| {(R,90 ,330),(R,90 ,0), (R,120, 0)} | 0,8660254R | R | 0,8660254R | -0,5R | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5R | -0,683012702 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,75 R3 |

Πίνακας 3.16: Η περιοχή 4 της σφαίρας

| τρίγωνο | x1 | x2 | x3 | y1 | y2 | y3 | z1 | z2 | z3 | όρος Α αθροίσματος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {(R,120, 0),(R,150, 0),(R,150 ,30)} | 0,86602R | 0,5R | 0,43301R | 0 | 0 | 0,25R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,164623412 R3 |
| {(R,120, 0),(R,120, 30),(R,150 ,30)} | 0,86602R | 0,75R | 0,43301R | 0 | 0,43301R | 0,25R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,324759527 R3 |
| {(R,120, 30),(R,150, 30),(R,150 ,60)} | 0,75R | 0,43301R | 0,25R | 0,43301R | 0,25R | 0,43301R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,095993649 R3 |
| {(R,120, 30),(R,120, 60),(R,150 ,60)} | 0,75R | 0,43301R | 0,25R | 0,43301R | 0,75R | 0,43301R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,166265877 R3 |
| {(R,120, 60),(R,150, 60),(R,150 ,90)} | 0,43301R | 0,25R | 0 | 0,75R | 0,43301R | 0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,016746825 R3 |
| {(R,120, 60),(R,120, 90),(R,150 ,90)} | 0,43301R | 0 | 0 | 0,75R | 0,86602R | 0,5R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,01838929 R3 |
| {(R,120 ,90),(R,150 ,90), (R,150, 120)} | 0 | 0 | -0,25R | 0,86602R | 0,5R | 0,43301R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,006129763 R3 |
| {(R,120 ,90),(R,120 ,120), (R,150, 120)} | 0 | -0,43301R | -0,25R | 0,86602R | 0,75R | 0,43301R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,029006351 R3 |
| {(R,120 ,120),(R,150 ,120), (R,150, 150)} | -0,43301R | -0,25R | -0,43301R | 0,75R | 0,43301R | 0,25R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,074759527 R3 |
| {(R,120 ,120),(R,120 ,150), (R,150, 150)} | -0,43301R | -0,75R | -0,43301R | 0,75R | 0,43301R | 0,25R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,1875 R3 |
| {(R,120 ,150),(R,150 ,150), (R,150, 180)} | -0,75R | -0,43301R | -0,5R | 0,43301R | 0,25R | 0 | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,154006351 R3 |
| {(R,120 ,150),(R,120 ,180), (R,150, 180)} | -0,75R | -0,86602R | -0,5R | 0,43301R | 0 | 0 | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,335376588 R3 |
| {(R,120 ,180),(R,150 ,180), (R,150, 210)} | -0,86602R | -0,5R | -0,43301R | 0 | 0 | -0,25R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,164623412 R3 |
| {(R,120 ,180),(R,120 ,210), (R,150, 210)} | -0,86602R | -0,75R | -0,43301R | 0 | -0,43301R | -0,25R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,324759527 R3 |
| {(R,120 ,210),(R,150 ,210), (R,150, 240)} | -0,75R | -0,43301R | -0,25R | -0,43301R | -0,25R | -0,43301R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,095993649 R3 |
| {(R,120 ,210),(R,120 ,240), (R,150, 240)} | -0,75R | -0,43301R | -0,25R | -0,43301R | -0,75R | -0,43301R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,166265877 R3 |
| {(R,120 ,240),(R,150 ,240), (R,150, 270)} | -0,43301R | -0,25R | 0 | -0,75R | -0,43301R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,016746825 R3 |
| {(R,120 ,240),(R,120 ,270), (R,150, 270)} | -0,43301R | 0 | 0 | -0,75R | -0,86602R | -0,5R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,01838929 R3 |
| {(R,120 ,270),(R,150 ,270), (R,150, 300)} | 0 | 0 | 0,25R | -0,86602R | -0,5R | -0,43301R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,006129763 R3 |
| {(R,120 ,270),(R,120 ,300), (R,150, 300)} | 0 | 0,43301R | 0,25R | -0,86602R | -0,75R | -0,43301R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,029006351 R3 |
| {(R,120 ,300),(R,150 ,300), (R,150, 330)} | 0,43301R | 0,25R | 0,43301R | -0,75R | -0,43301R | -0,25R | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,074759527 R3 |
| {(R,120 ,300),(R,120 ,330), (R,150, 330)} | 0,43301R | 0,75R | 0,43301R | -0,75R | -0,43301R | -0,25R | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,1875 R3 |
| {(R,120 ,330),(R,150 ,330), (R,150, 0)} | 0,75R | 0,43301R | 0,5R | -0,43301R | -0,25R | 0 | -0,5R | -0,866R | -0,866R | 0,154006351 R3 |
| {(R,120 ,330),(R,120 ,0), (R,150, 0)} | 0,75R | 0,86602R | 0,5R | -0,43301R | 0 | 0 | -0,5R | -0,5R | -0,866R | -0,335376588 R3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,098076212 R3 |

Πίνακας 3.17: Η περιοχή 5 της σφαίρας

Από την πρόσθεση των συνόλων που υπολογίστηκαν στους πίνακες 3.12 – 3.17 για τις έξι περιοχές της σφαίρας, προκύπτει ο συνολικός όγκος :

Για τις περιοχές 4, 5 και 6 της σφαίρας ελήφθη το αρνητικό πρόσημο του τύπου για τον υπολογισμό του όγκου γιατί στις περιοχές αυτές ισχύει για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια .

Ο πραγματικός όγκος της σφαίρας είναι :

οπότε  σε αυτήν την περίπτωση το σφάλμα θα είναι

δηλαδή πάρα πολύ μικρό, πράγμα το οποίο υποδηλώνει την αρκετά μεγάλη αξιοπιστία της συγκεκριμένης μεθόδου για τον υπολογισμό του όγκου.

Είναι εμφανές ότι στην περίπτωση των 30ο έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα σε αντίθεση με τις 45ο όπου η απόκλιση είναι μεγάλη και δεν υπάρχει αξιοπιστία στα αποτελέσματα σχετικά με τον πραγματικό όγκο.

## ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Θεωρείται το ελλειψοειδές του επόμενου σχήματος 3.16. Στο κέντρο του Ο τοποθετείται ένας αισθητήρας υπερήχων σφαιρικού σχήματος μικρών διαστάσεων, ο οποίος εκπέμπει υπερηχητικές δέσμες προς την επιφάνεια του ελλειψοειδούς. Κάθε υπερηχητική δέσμη σχηματίζει σταθερή γωνία με τις γειτονικές της με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της σφαίρας. Ως αρχή των αξόνων θεωρείται το κέντρο Ο του ελλειψοειδούς, όπου βρίσκεται και ο αισθητήρας υπερήχων. Και εδώ θα γίνει προσέγγιση του όγκου του ελλειψοειδούς με τη χρήση του μαθηματικού μοντέλου που αναπτύχθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Έτσι και στην περίπτωση αυτή απαιτούνται όλα τα σημεία της επιφάνειας του ελλειψοειδούς στα οποία προσπίπτουν οι δέσμες υπερήχου, με τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες. Όπως και στα προηγούμενα είναι γνωστές για κάθε σημείο οι σφαιρικές του συντεταγμένες (r,θ,φ) οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε καρτεσιανές και ακολουθεί η εφαρμογή του μαθηματικού τύπου που αναλύθηκε στα προηγούμενα.

Για το ελλειψοειδές οι σχέσεις που συνδέουν τις καρτεσιανές με τις σφαιρικές συντεταγμένες για όλα τα σημεία της επιφάνειάς του είναι οι ακόλουθες :

όπου a, b, c είναι θετικοί αριθμοί που χαρακτηρίζουν τις διαστάσεις του ελλειψοειδούς.

Εικόνα 3.16: . Σχηματική παράσταση ελλειψοειδούς

Στη συνέχεια μελετάται η προσέγγιση του όγκου για τη γενική περίπτωση του σκαληνού ελλειψοειδούς, δηλαδή όταν ισχύει .

### Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου ελλειψοειδούς με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 45ο.

Κατ αναλογία με την αντίστοιχη περίπτωση για τη σφαίρα, έτσι κι εδώ κάθε υπερηχητική δέσμη σχηματίζει με τις 2  γειτονικές της στο ίδιο επίπεδο, γωνία ίση με 45ο. Επίσης κάθε δέσμη σχηματίζει με τις 2 γειτονικές της στην κατεύθυνση z’z πάλι γωνία 45ο. Στον πίνακα 3.18 που ακολουθεί απεικονίζονται όλα τα σημεία τις επιφάνειας του ελλειψοειδούς που απαιτούνται, με τις σφαιρικές και τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες. Στη στήλη των σφαιρικών συντεταγμένων το μέγεθος r είναι η απόσταση του εκάστοτε σημείου από την αρχή των αξόνων και διαφέρει από σημείο σε σημείο.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ | φ | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (r, 0 , 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | c |
| (r, 45 , 0) | 45 | 0 | 0,785398 | 0 | 0,707107a | 0 | 0,707107c |
| (r, 45 , 45) | 45 | 45 | 0,785398 | 0,785398 | 0,5a | 0,5b | 0,707107c |
| (r, 45 , 90) | 45 | 90 | 0,785398 | 1,570796 | 0 | 0,707107b | 0,707107c |
| (r, 45 , 135) | 45 | 135 | 0,785398 | 2,356194 | -0,5a | 0,5b | 0,707107c |
| (r, 45 , 180) | 45 | 180 | 0,785398 | 3,141593 | -0,70711a | 0 | 0,707107c |
| (r, 45 , 225) | 45 | 225 | 0,785398 | 3,926991 | -0,5a | -0,5b | 0,707107c |
| (r, 45 , 270) | 45 | 270 | 0,785398 | 4,712389 | 0 | -0,70711b | 0,707107c |
| (r, 45 , 315) | 45 | 315 | 0,785398 | 5,497787 | 0,5a | -0,5b | 0,707107c |
| (r, 90 , 0) | 90 | 0 | 1,570796 | 0 | a | 0 | 0 |
| (r, 90 , 45) | 90 | 45 | 1,570796 | 0,785398 | 0,707107a | 0,707107b | 0 |
| (r, 90 , 90) | 90 | 90 | 1,570796 | 1,570796 | 0 | b | 0 |
| (r, 90 , 135) | 90 | 135 | 1,570796 | 2,356194 | -0,70711a | 0,707107b | 0 |
| (r, 90 , 180) | 90 | 180 | 1,570796 | 3,141593 | -a | 0 | 0 |
| (r, 90 , 225) | 90 | 225 | 1,570796 | 3,926991 | -0,70711a | -0,70711b | 0 |
| (r, 90 , 270) | 90 | 270 | 1,570796 | 4,712389 | 0 | -b | 0 |
| (r, 90 , 315) | 90 | 315 | 1,570796 | 5,497787 | 0,707107a | -0,70711b | 0 |
| (r, 135 , 0) | 135 | 0 | 2,356194 | 0 | 0,707107a | 0 | -0,70711c |
| (r,135 , 45) | 135 | 45 | 2,356194 | 0,785398 | 0,5a | 0,5b | -0,70711c |
| (r, 135 , 90) | 135 | 90 | 2,356194 | 1,570796 | 0 | 0,707107b | -0,70711c |
| (r, 135 , 135) | 135 | 135 | 2,356194 | 2,356194 | -0,5a | 0,5b | -0,70711c |
| (r, 135 , 180) | 135 | 180 | 2,356194 | 3,141593 | -0,70711a | 0 | -0,70711c |
| (r, 135 , 225) | 135 | 225 | 2,356194 | 3,926991 | -0,5a | -0,5b | -0,70711c |
| (r, 135 , 270) | 135 | 270 | 2,356194 | 4,712389 | 0 | -0,70711b | -0,70711c |
| (r, 135 , 315) | 135 | 315 | 2,356194 | 5,497787 | 0,5a | -0,5b | -0,70711c |
| (r, 180 , 0) | 180 | 0 | 3,141593 | 0 | 0 | 0 | -c |

Πίνακας 3.18: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

Κατ αναλογία με την περίπτωση τις σφαίρας γίνεται κι εδώ εφαρμογή του τύπου για την εκτίμηση του όγκου  για 4 περιοχές του ελλειψοειδούς. Η πρώτη περιοχή είναι για , η δεύτερη για , η τρίτη για  και η τέταρτη για  όπου θ είναι η γωνία των σφαιρικών συντεταγμένων. Για τις 2 πρώτες περιοχές ισχύει το θετικό πρόσημο του παραπάνω τύπου διότι  είναι  για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια, ενώ για τις άλλες 2 ισχύει το αρνητικό πρόσημο καθώς σε αυτές  είναι  για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια με αυτά στους πίνακες 3.6 – 3.9 με τη διαφορά ότι εδώ τα νούμερα που προκύπτουν στην τελευταία στήλη των πινάκων είναι πολλαπλασιασμένα επί  (και όχι επί R όπως ήταν στην περίπτωση της σφαίρας).

Από την πρόσθεση των συνόλων για τις τέσσερις περιοχές του ελλειψοειδούς, προκύπτει ο συνολικός όγκος :

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη παράγραφο, ο όγκος ενός ελλειψοειδούς είναι

Έτσι το σφάλμα θα είναι:

### Προσεγγιστικός υπολογισμός όγκου ελλειψοειδούς με χρήση του μαθηματικού μοντέλου όταν οι υπερηχητικές δέσμες σχηματίζουν με τις γειτονικές τους γωνία 30ο.

Στην περίπτωση αυτή κάθε υπερηχητική δέσμη σχηματίζει με τις 2  γειτονικές της στο ίδιο επίπεδο, γωνία ίση με 30ο. Επίσης κάθε δέσμη σχηματίζει με τις 2 γειτονικές της στην κατεύθυνση z’z πάλι γωνία 30ο. Πάλι είναι απαραίτητα όλα τα σημεία της επιφάνειας του ελλειψοειδούς στα οποία προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

Στους πίνακες 3.19 και 3.20 που ακολουθούν φαίνονται όλα τα σημεία τις επιφάνειας του ελλειψοειδούς που χρειάζονται, με τις σφαιρικές και τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες. Στην πρώτη στήλη των σφαιρικών συντεταγμένων, όπως και την τελευταία περίπτωση, το μέγεθος r είναι η απόσταση του εκάστοτε σημείου από την αρχή των αξόνων και διαφέρει από σημείο σε σημείο. Το r είναι η απόσταση που μετράται με τη βοήθεια των υπερήχων.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (r, 0 , 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | c |
| (r, 30 , 0) | 0,523598776 | 0 | 0,5a | 0 | 0,866025404c |
| (r, 30 , 30) | 0,523598776 | 0,523598776 | 0,433012702a | 0,25b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 60) | 0,523598776 | 1,047197551 | 0,25a | 0,433012702b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 90) | 0,523598776 | 1,570796327 | 0 | 0,5b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 120) | 0,523598776 | 2,094395102 | -0,25a | 0,433012702b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 150) | 0,523598776 | 2,617993878 | -0,433012702a | 0,25b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 180) | 0,523598776 | 3,141592654 | -0,5a | 0 | 0,866025404c |
| (r, 30 , 210) | 0,523598776 | 3,665191429 | -0,433012702a | -0,25b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 240) | 0,523598776 | 4,188790205 | -0,25a | -0,433012702b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 270) | 0,523598776 | 4,71238898 | 0 | -0,5b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 300) | 0,523598776 | 5,235987756 | 0,25a | -0,433012702b | 0,866025404c |
| (r, 30 , 330) | 0,523598776 | 5,759586532 | 0,433012702a | -0,25b | 0,866025404c |
| (r, 60 , 0) | 1,047197551 | 0 | 0,866025404a | 0 | 0,5c |
| (r, 60 , 30) | 1,047197551 | 0,523598776 | 0,75a | 0,433012702b | 0,5c |
| (r, 60 , 60) | 1,047197551 | 1,047197551 | 0,433012702a | 0,75b | 0,5c |
| (r, 60 , 90) | 1,047197551 | 1,570796327 | 0 | 0,866025404b | 0,5c |
| (r, 60 , 120) | 1,047197551 | 2,094395102 | -0,433012702a | 0,75b | 0,5c |
| (r, 60 , 150) | 1,047197551 | 2,617993878 | -0,75a | 0,433012702b | 0,5c |
| (r, 60 , 180) | 1,047197551 | 3,141592654 | -0,866025404a | 0 | 0,5c |
| (r, 60 , 210) | 1,047197551 | 3,665191429 | -0,75a | -0,433012702b | 0,5c |
| (r, 60 , 240) | 1,047197551 | 4,188790205 | -0,433012702a | -0,75b | 0,5c |
| (r, 60 , 270) | 1,047197551 | 4,71238898 | 0 | -0,866025404b | 0,5c |
| (r, 60 , 300) | 1,047197551 | 5,235987756 | 0,433012702a | -0,75b | 0,5c |
| (r, 60 , 330) | 1,047197551 | 5,759586532 | 0,75a | -0,433012702b | 0,5c |
| (r, 90 , 0) | 1,570796327 | 0 | a | 0 | 0 |
| (r, 90 , 30) | 1,570796327 | 0,523598776 | 0,866025404a | 0,5b | 0 |
| (r, 90 , 60) | 1,570796327 | 1,047197551 | 0,5a | 0,866025404b | 0 |
| (r, 90 , 90) | 1,570796327 | 1,570796327 | 0 | b | 0 |
| (r, 90 , 120) | 1,570796327 | 2,094395102 | -0,5a | 0,866025404b | 0 |
| (r, 90 , 150) | 1,570796327 | 2,617993878 | -0,866025404a | 0,5b | 0 |
| (r, 90 , 180) | 1,570796327 | 3,141592654 | -a | 0 | 0 |
| (r, 90 , 210) | 1,570796327 | 3,665191429 | -0,866025404a | -0,5b | 0 |
| (r, 90 , 240) | 1,570796327 | 4,188790205 | -0,5a | -0,866025404b | 0 |
| (r, 90 , 270) | 1,570796327 | 4,71238898 | 0 | -b | 0 |
| (r, 90 , 300) | 1,570796327 | 5,235987756 | 0,5a | -0,866025404b | 0 |
| (r, 90 , 330) | 1,570796327 | 5,759586532 | 0,866025404a | -0,5b | 0 |

Πίνακας 3.19: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

| Σημείο (r,θ,φ) | θ(rad) | φ(rad) | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (r, 120 , 0) | 2,094395102 | 0 | 0,866025404a | 0 | -0,5c |
| (r, 120 , 30) | 2,094395102 | 0,523598776 | 0,75a | 0,433012702b | -0,5c |
| (r, 120 , 60) | 2,094395102 | 1,047197551 | 0,433012702a | 0,75b | -0,5c |
| (r, 120 , 90) | 2,094395102 | 1,570796327 | 0 | 0,866025404b | -0,5c |
| (r, 120 , 120) | 2,094395102 | 2,094395102 | -0,433012702a | 0,75b | -0,5c |
| (r, 120 , 150) | 2,094395102 | 2,617993878 | -0,75a | 0,433012702b | -0,5c |
| (r, 120 , 180) | 2,094395102 | 3,141592654 | -0,866025404a | 0 | -0,5c |
| (r, 120 , 210) | 2,094395102 | 3,665191429 | -0,75a | -0,433012702b | -0,5c |
| (r, 120 , 240) | 2,094395102 | 4,188790205 | -0,433012702a | -0,75b | -0,5c |
| (r, 120 , 270) | 2,094395102 | 4,71238898 | 0 | -0,866025404b | -0,5c |
| (r, 120 , 300) | 2,094395102 | 5,235987756 | 0,433012702a | -0,75b | -0,5c |
| (r, 120 , 330) | 2,094395102 | 5,759586532 | 0,75a | -0,433012702b | -0,5c |
| (r, 150 , 0) | 2,617993878 | 0 | 0,5a | 0 | -0,866025404c |
| (r, 150 , 30) | 2,617993878 | 0,523598776 | 0,433012702a | 0,25b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 60) | 2,617993878 | 1,047197551 | 0,25a | 0,433012702b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 90) | 2,617993878 | 1,570796327 | 0 | 0,5b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 120) | 2,617993878 | 2,094395102 | -0,25a | 0,433012702b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 150) | 2,617993878 | 2,617993878 | -0,433012702a | 0,25b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 180) | 2,617993878 | 3,141592654 | -0,5a | 0 | -0,866025404c |
| (r, 150 , 210) | 2,617993878 | 3,665191429 | -0,433012702a | -0,25b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 240) | 2,617993878 | 4,188790205 | -0,25a | -0,433012702b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 270) | 2,617993878 | 4,71238898 | 0 | -0,5b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 300) | 2,617993878 | 5,235987756 | 0,25a | -0,433012702b | -0,866025404c |
| (r, 150 , 330) | 2,617993878 | 5,759586532 | 0,433012702a | -0,25b | -0,866025404c |
| (r, 180 , 0) | 3,141592654 | 0 | 0 | 0 | -c |

Πίνακας 3.20: Σφαιρικές και καρτεσιανές συντεταγμένες των σημείων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες.

Εν συνεχεία γίνεται εφαρμογή του τύπου για την εκτίμηση του όγκου  για 6 περιοχές του ελλειψοειδούς. Η πρώτη περιοχή είναι για , η δεύτερη για , η τρίτη για , η τέταρτη για , η πέμπτη για  και η έκτη για  όπου θ είναι η γωνία των σφαιρικών συντεταγμένων. Για τις 3 πρώτες περιοχές ισχύει το θετικό πρόσημο του παραπάνω τύπου αφού  είναι για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια, ενώ για τις άλλες 3 ισχύει το αρνητικό πρόσημο καθώς για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια  είναι .

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι τα ίδια με αυτά στους πίνακες 3.12 – 3.17 για την περίπτωση της σφαίρας για τις 30ο , με τη διαφορά ότι εδώ τα νούμερα που προκύπτουν στην τελευταία στήλη των πινάκων είναι πολλαπλασιασμένα επί  (και όχι επί R όπως ήταν στην περίπτωση της σφαίρας).

Έτσι από  την πρόσθεση των συνόλων που υπολογίστηκαν για τις έξι  περιοχές του ελλειψοειδούς, προκύπτει η εκτίμηση του συνολικού όγκου :

Ο πραγματικός όγκος του ελλειψοειδούς είναι

Οπότε το σφάλμα θα είναι:

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως φαίνεται η εκτίμηση του όγκου ενός γεωμετρικού στερεού από την εσωτερική του πλευρά, με χρήση του μαθηματικού τύπου , εξαρτάται από τη γωνία που σχηματίζουν οι δέσμες μεταξύ τους. Στην παρούσα εργασία έγινε δοκιμή στις γωνίες 45ο και 30ο . Για τη γωνία 45ο τα αποτελέσματα ήταν μη αξιόπιστα απέχοντας κατά πολύ από τον πραγματικό όγκο. Ωστόσο στην περίπτωση των 30ο  τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά για σχετικά μικρό αριθμό μετρήσεων. Συμπερασματικά μπορεί να θεωρηθεί ότι για γωνίες μικρότερες ή ίσες των 30ο η μέθοδος παρέχει ικανοποιητική ακρίβεια όσον αφορά τη μέτρηση όγκου κυρτών σχημάτων.

Έτσι είναι δυνατόν έχοντας έναν αισθητήρα υπερήχων στο εσωτερικό ενός γεωμετρικού σχήματος να εκτιμηθεί σε έναν πολύ καλό βαθμό ο όγκος του σχήματος αυτού. Κατ επέκταση αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και για την εκτίμηση του όγκου μιας τυχαίας κοιλότητας κυρτού σχήματος.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρήθηκε ο αισθητήρας υπερήχων τοποθετημένος στο κέντρο του εκάστοτε γεωμετρικού στερεού για ευκολία στις πράξεις. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση ο αισθητήρας να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της υπό μέτρηση κοιλότητας, έτσι ώστε να υπάρχει σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των ενδιαφερόμενων σημείων στην επιφάνεια της προς μέτρηση κοιλότητας και επομένως και το μικρότερο δυνατό σφάλμα στην εκτίμηση του όγκου.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ MATLAB

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα γραμμένο σε κώδικα matlab για την επιβεβαίωση λειτουργίας της μεθόδου, το οποίο πραγματοποιεί την τριγωνοποίηση μιας επιφάνειας και εφαρμόζει τη μέθοδο στην περίπτωση των 30ο για τη σφαίρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

theta=[0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180];

fi=[0 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 0];

radius=[10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10];

for i=1:s2

radFi=fi(i)*pi/180;

radTheta=theta(i)*pi/180;

p(i,1)=radius(i)*sin(radTheta)*cos(radFi);

p(i,2)=radius(i)*sin(radTheta)*sin(radFi);

p(i,3)=radius(i)*cos(radTheta);

end

figure(1);

set(gcf,'position',[0,0,1280,800]);

subplot(1,2,1)

hold on

axis equal

title('Points Cloud','fontsize',14)

plot3(p(:,1),p(:,2),p(:,3),'g.')

view(3);

figure(1)

subplot(1,2,2)

hold on

title('Output Triangulation','fontsize',14)

axis equal

view(3);

[k,volumeMatlab]=convhulln(p) ;

t=[1 2 3;

1	3	4;

1	4	5;

1	5	6;

1	6	7;

1	7	8;

1	8	9;

1	9	10;

1	10	11;

1	11	12;

1	12	13;

1	13	2;

2	14	15;

2	3	15;

3	15	16;

3	4	16;

4	16	17;

4	5	17;

5	17	18;

5	6	18;

6	18	19;

6	7	19;

7	19	20;

7	8	20;

8	20	21;

8	9	21;

9	21	22;

9	10	22;

10	22	23;

10	11	23;

11	23	24;

11	12	24;

12	24	25;

12	13	25;

13	25	14;

13	2	14;

14	26	27;

14	15	27;

15	27	28;

15	16	28;

16	28	29;

16	17	29;

17	29	30;

17	18	30;

18	30	31;

18	19	31;

19	31	32;

19	20	32;

20	32	33;

20	21	33;

21	33	34;

21	22	34;

22	34	35;

22	23	35;

23	35	36;

23	24	36;

24	36	37;

24	25	37;

25	37	26;

25	14	26;

26	38	39;

26	27	39;

27	39	40;

27	28	40;

28	40	41;

28	29	41;

29	41	42;

29	30	42;

30	42	43;

30	31	43;

31	43	44;

31	32	44;

32	44	45;

32	33	45;

33	45	46;

33	34	46;

34	46	47;

34	35	47;

35	47	48;

35	36	48;

36	48	49;

36	37	49;

37	49	38;

37	26	38;

38	50	51;

38	39	51;

39	51	52;

39	40	52;

40	52	53;

40	41	53;

41	53	54;

41	42	54;

42	54	55;

42	43	55;

43	55	56;

43	44	56;

44	56	57;

44	45	57;

45	57	58;

45	46	58;

46	58	59;

46	47	59;

47	59	60;

47	48	60;

48	60	61;

48	49	61;

49	61	50;

49	38	50;

62	50	51;

62	51	52;

62	52	53;

62	53	54;

62	54	55;

62	55	56;

62	56	57;

62	57	58;

62	58	59;

62	59	60;

62	60	61;

62	61	50];

trisurf(t,p(:,1),p(:,2),p(:,3),'facecolor','c','edgecolor','b')

[t1,t2]=size(t);

for i=1:t1

x1=p(t(i,1),1);

x2=p(t(i,2),1);

x3=p(t(i,3),1);

y1=p(t(i,1),2);

y2=p(t(i,2),2);

y3=p(t(i,3),2);

z1=p(t(i,1),3);

z2=p(t(i,2),3);

z3=p(t(i,3),3);

t(i,4)=((p(t(i,2),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,3),2)-p(t(i,1),2)))-((p(t(i,3),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,2),2)-(p(t(i,1),2)))); %υπολογισμός θετικού ή αρνητικού

t(i,4)=((x2-x1)*(y3-y1))-((x3-x1)*(y2-y1));

A=   ((p(t(i,2),2)-p(t(i,1),2))*(p(t(i,3),3)-p(t(i,1),3))) -  ((p(t(i,3),2)-p(t(i,1),2))*(p(t(i,2),3)-p(t(i,1),3)));

A= (y2-y1)*(z3-z1)-(y3-y1)*(z2-z1);

B= -(((p(t(i,2),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,3),3)-p(t(i,1),3))) -  ((p(t(i,3),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,2),3)-p(t(i,1),3))));

B=-((x2-x1)*(z3-z1)-(x3-x1)*(z2-z1));

C=   ((p(t(i,2),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,3),2)-p(t(i,1),2))) - ((p(t(i,2),1)-p(t(i,1),1))*(p(t(i,2),2)-p(t(i,1),2)));

C=(x2-x1)*(y3-y1)-(x2-x1)*(y2-y1);

metroA=sqrt(A^2+B^2+C^2);

metroB=sqrt(p(t(i,1),1)^2+p(t(i,1),2)^2+p(t(i,1),3)^2);

metroB=sqrt(x1^2+y1^2+z1^2);

mycos=(A*p(t(i,1),1)+B*p(t(i,1),2)+C*p(t(i,1),3))/(metroA*metroB);

mycos=(A*x1+B*y1+C*z1)/(metroA*metroB);

t(i,5)=mycos;

t(i,6)=t(i,4)*t(i,5);

end

volume=0;

for i=1:t1

if t(i,6)>0

volume=volume+((((p(t(i,2),2)-p(t(i,1),2))*(p(t(i,3),3)-p(t(i,1),3)))-(p(t(i,2),3)-p(t(i,1),3))*(p(t(i,3),2)-p(t(i,1),2)))*((p(t(i,1),1))+p(t(i,2),1)+p(t(i,3),1)));

else

volume=volume-((((p(t(i,2),2)-p(t(i,1),2))*(p(t(i,3),3)-p(t(i,1),3)))-(p(t(i,2),3)-p(t(i,1),3))*(p(t(i,3),2)-p(t(i,1),2)))*((p(t(i,1),1))+p(t(i,2),1)+p(t(i,3),1)));

end

end

# ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΤΥΧΑΙΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ

## ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εκτίμηση του όγκου μιας σφαίρας και ενός ελλειψοειδούς με τη χρήση του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφηκε, για να παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα πρέπει η γωνία να μην είναι μεγαλύτερη από 30ο . Έτσι η μέθοδος αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί και για την εκτίμηση του όγκου μιας τυχαίας κοιλότητας.

Συνοπτικά, τα βήματα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, είναι τα εξής: i) τριγωνοποίηση της επιφάνειας της προς μέτρηση κοιλότητας, ii) έλεγχος της γωνίας που σχηματίζει το διάνυσμα  της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα  για την αντίστοιχη επιλογή του πρόσημου στον τύπο για τον υπολογισμό του όγκου και iii) εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για όλες τις τριγωνικές επιφάνειες  από όπου προκύπτει ο όγκος της κοιλότητας.

Ως αρχή των αξόνων θεωρείται το σημείο όπου βρίσκεται ο αισθητήρας των υπερήχων. Για την τριγωνοποίηση της επιφάνειας και τον έλεγχο της γωνίας που σχηματίζει το διάνυσμα  της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα , θα χρειαστεί κάποιο υπολογιστικό πρόγραμμα  όπως το matlab. Με τη βοήθεια των υπερήχων μετρώνται οι αποστάσεις των ενδιαφερόμενων σημείων από τον αισθητήρα και ανάλογα με τη διάταξη των ματιών στον αισθητήρα, είναι γνωστές, για κάθε σημείο που χρειάζεται, οι σφαιρικές του συντεταγμένες (r, θ, φ). Ακολουθεί μετατροπή των σφαιρικών συντεταγμένων σε καρτεσιανές και έπειτα εφαρμογή του τύπου για τον υπολογισμό του όγκου.

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται για την εκτίμηση του όγκου μιας τυχαίας κοιλότητας με τα τρία βήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

### Τριγωνοποίηση

Τριγωνοποίηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται ένα πλέγμα τριγώνων πάνω σε μια επιφάνεια. Το πλέγμα αυτό προσεγγίζει την επιφάνεια. Πρόκειται δηλαδή για μια επιφάνεια που αποτελείται από στοιχειώδεις τριγωνικές επιφάνειες. Οι παράμετροι ως προς τη δημιουργία των τριγώνων είναι κάτι που μπορεί να καθοριστεί.

Στην παρούσα περίπτωση οι κορυφές των τριγώνων είναι τα σημεία της επιφάνειας της προς μέτρηση κοιλότητας όπου προσπίπτουν οι υπερηχητικές δέσμες. Έτσι το τριγωνικό πλέγμα που δημιουργείται, βρίσκεται εσωτερικά της επιφάνειας της προς μέτρηση κοιλότητας. Η κατασκευή του αισθητήρα είναι τέτοια ώστε κάθε υπερηχητική δέσμη να σχηματίζει με τις 2  γειτονικές της στο ίδιο επίπεδο, (σταθερή) γωνία i. Επίσης κάθε δέσμη σχηματίζει με τις 2 γειτονικές της στην κατεύθυνση z’z πάλι γνωστή (σταθερή) γωνία j. Ο αισθητήρας τοποθετείται σε όσο το δυνατόν πιο κεντρικό σημείο στο εσωτερικό της κοιλότητας.

### Έλεγχος της γωνίας που σχηματίζει το διάνυσμα n της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της τριγωνοποίησης της επιφάνειας, επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος της γωνίας που σχηματίζει το διάνυσμα  της κάθε στοιχειώδους τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα . Για κάθε κορυφή οποιασδήποτε τριγωνικής επιφάνειας είναι γνωστές οι σφαιρικές της συντεταγμένες οι οποίες στη συνέχεια μετατρέπονται σε καρτεσιανές. Έτσι για κάθε τριγωνική επιφάνεια υπάρχουν τρία σημεία, τα Α, Β, Γ με Α(x1,y1,z1), Β(x2,y2,z2), Γ(x3,y3,z3). Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε στην παράγραφο 3.5.2 για το εξωτερικό και το εσωτερικό γινόμενο δυο διανυσμάτων, η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα  της κάθε τριγωνικής επιφάνειας με το μοναδιαίο διάνυσμα  εξαρτάται αποκλειστικά από την ποσότητα . Πιο συγκεκριμένα όταν >0 τότε η γωνία φ που σχηματίζουν τα είναι οξεία και λαμβάνεται θετικό πρόσημο στον τύπο για τον υπολογισμό του όγκου και όταν <0 τότε η γωνία φ που σχηματίζουν τα είναι αμβλεία και λαμβάνεται το αρνητικό πρόσημο. Επειδή η παραπάνω σχέση δε βρίσκει εφαρμογή για όλες τις περιοχές του υπό μέτρηση σχήματος, πρέπει να διασφαλιστεί με μία επιπλέον συνθήκη βάσει της οποίας θεωρείται ένα διάνυσμα  με αρχή την αρχή των αξόνων και πέρας ένα από τα σημεία της στοιχειώδους τριγωνικής επιφάνειας. Κατόπιν πρέπει να ελεγχθεί η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των  και από τον τύπο του εσωτερικού γινομένου. Αν η γωνία είναι μικρότερη από 90ο τότε η συνθήκη που αφορά το πρόσημο μένει ως έχει, διαφορετικά προστίθεται αρνητικό πρόσημο.

### Εφαρμογή του μαθηματικού τύπου από τον οποίο υπολογίζεται ο όγκος, για όλες τις τριγωνικές επιφάνειες

Ύστερα από την επιλογή του πρόσημου για κάθε στοιχειώδη τριγωνική επιφάνεια, επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του όρου  για κάθε i-οστή τριγωνική επιφάνεια και πολλαπλασιασμός του αποτελέσματος με το πρόσημο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιφάνεια. Έπειτα προστίθενται οι αντίστοιχοι όροι που υπολογίστηκαν για όλες τις τριγωνικές επιφάνειες (πλήθους m) και έτσι ολοκληρώνεται η εκτίμηση του όγκου της κοιλότητας. Πρόκειται δηλαδή για την εφαρμογή του τύπου  για το σύνολο m των τριγωνικών επιφανειών του πλέγματος.

# ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

## ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται πειραματικές μετρήσεις που έγιναν στο εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ σε κάποια δοκίμια με εξοπλισμό που ανήκει στο εργαστήριο. Σκοπός των μετρήσεων αυτών είναι να ελέγξουμε την ακρίβεια του αισθητήρα υπερήχων σε μετρήσεις κλειστής κοιλότητας μικρού όγκου

Πιο συγκεκριμένα μέσω του αισθητήρα υπερήχων ο οποίος εκπέμπει δυο υπερηχητικές δέσμες με αντίθετες κατευθύνσεις, μετρήθηκαν οι διαστάσεις που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του όγκου κάθε δοκιμίου. Οι μετρήσεις έγιναν σε ένα γυάλινο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και σε ένα ελλειψοειδές από PVC. Με τη βοήθεια της διαθέσιμης πειραματικής διάταξης, μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάζεται ένα εκπεμπόμενο υπερηχητικό κύμα να ταξιδέψει από τον αισθητήρα υπερήχων έως την  επιφάνεια του δοκιμίου και να φθάσει ξανά πίσω στον αισθητήρα. Έπειτα με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου  υπολογίστηκε η απόσταση που μεσολαβούσε κάθε φορά από τον αισθητήρα μέχρι την επιφάνεια του δοκιμίου. Το εσωτερικό των δοκιμίων περιείχε φυσιολογικό ορό για τον οποίο είναι γνωστή η ταχύτητα διάδοσης του υπερήχου, που είναι 1485 m/sec.

Τα χαρακτηριστικά της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε, είναι τα παρακάτω :

Αισθητήρας

5MHz medium frequency

Κάρτα Επεξεργασίας

A/D converter:

- Resolution: 8 bits

- Sampling frequency: 12.5,25,50 or 100MHz

Analog parameters:

- Input amplifier gain: -20dB - 76dB

- Input attenuator off or -20dB

- Bandwidth: 0.5 MHz - 25 MHz (-3dB)

Pulser:

- Pulse Voltage from off (0V) to 360V

- Pulse Duration short circuit, bandwidth up to about 50MHz

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αισθητήρας ήταν τοποθετημένος σε μια κατασκευή η οποία επέτρεπε την περιστροφή του μέχρι 90ο . Επίσης υπήρχε η δυνατότητα μετακίνησης του αισθητήρα στην κατακόρυφη διεύθυνση με βήμα 1mm. Τέλος τα δοκίμια τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε μέτρηση να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη πρόσπτωση των 2 υπερηχητικών δεσμών στις δύο αντικριστές επιφάνειες τους, άρα και το ελάχιστο δυνατόν σφάλμα.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι μετρήσεις που ελήφθησαν και η επεξεργασία τους.

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ

Η πρώτη σειρά μετρήσεων έγινε σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο διαστάσεων . Συγκεκριμένα ορίσαμε τις πλευρές, ως εξής : , ,. Ο πραγματικός όγκος του δοκιμίου είναι . Το εσωτερικό του δοκιμίου περιείχε φυσιολογικό ορό. Περίπου στο κέντρο της πάνω έδρας του παραλληλεπιπέδου, υπήρχε μια οπή από όπου βυθίζαμε τον αισθητήρα υπερήχων στο εσωτερικό του δοκιμίου. Έτσι πήραμε τις μετρήσεις για τις πλευρές a και b. Για την πλευρά a πήραμε τη σειρά μετρήσεων a1 t(μsec) και a2 t(μsec), που αντιπροσωπεύουν τους χρόνους που χρειάζεται καθένα από τα 2 εκπεμπόμενα υπερηχητικά κύματα να ταξιδέψει από τον αισθητήρα υπερήχων έως την  επιφάνεια του δοκιμίου και να φθάσει ξανά πίσω στον αισθητήρα. Έπειτα με τη χρήση του τύπου  υπολογίσαμε τις αποστάσεις a1 και a2 από τον αισθητήρα έως τις 2 αντικριστές επιφάνειες του δοκιμίου και από την πρόσθεσή τους προέκυψε για κάθε μέτρηση το μήκος της  πλευράς a. Έπειτα με στροφή του αισθητήρα κατά 90ο πήραμε τις μετρήσεις b1 t(μsec) και b2 t(μsec),από όπου με την ίδια ακριβώς διαδικασία προέκυψε το μήκος της πλευράς b. Επίσης υπήρχε μια ακόμη οπή περίπου στο κέντρο μιας πλαϊνής έδρας του παραλληλεπιπέδου  από όπου ήταν δυνατή η εισαγωγή του αισθητήρα στο εσωτερικό του δοκιμίου για τη λήψη της σειράς μετρήσεων  c1 t(μsec) και c2 t(μsec). Με την ίδια ακριβώς διαδικασία που περιγράψαμε αμέσως πριν, υπολογίσαμε για όλες τις μετρήσεις το μήκος της πλευράς c. Τα παραπάνω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες που ακολουθούν. Συνολικά για το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ελήφθησαν 100 μετρήσεις.

| Α/Α | a1 t (μsec) | a1 d (mm) | a2 t (μsec) | a2 d (mm) | b1 t (μsec) | b1 d (mm) | b2 t (μsec) | b2 d (mm) | c1 t (μsec) | c1 d (mm) | c2 t (μsec) | c2 d (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88,1 | 65,414 | 78,94 | 58,613 | 66,77 | 49,577 | 67,93 | 50,438 | 57,64 | 42,798 | 50,24 | 37,303 |
| 2 | 88,1 | 65,414 | 78,94 | 58,613 | 66,77 | 49,577 | 67,93 | 50,438 | 57,64 | 42,798 | 50,24 | 37,303 |
| 3 | 87,28 | 64,805 | 79,16 | 58,776 | 63,74 | 47,327 | 70,81 | 52,576 | 53,23 | 39,523 | 54,61 | 40,548 |
| 4 | 87,28 | 64,805 | 79,16 | 58,776 | 63,74 | 47,327 | 70,81 | 52,576 | 53,23 | 39,523 | 54,61 | 40,548 |
| 5 | 87,3 | 64,82 | 79,19 | 58,799 | 65,7 | 48,782 | 69,13 | 51,329 | 51,48 | 38,224 | 56,39 | 41,87 |
| 6 | 87,3 | 64,82 | 79,19 | 58,799 | 65,7 | 48,782 | 69,13 | 51,329 | 51,48 | 38,224 | 56,39 | 41,87 |
| 7 | 86,74 | 64,404 | 79,63 | 59,125 | 62,36 | 46,302 | 72,21 | 53,616 | 56,24 | 41,758 | 51,57 | 38,291 |
| 8 | 86,74 | 64,404 | 79,63 | 59,125 | 62,36 | 46,302 | 72,21 | 53,616 | 56,24 | 41,758 | 51,57 | 38,291 |
| 9 | 86,38 | 64,137 | 80,04 | 59,43 | 64,16 | 47,639 | 70,54 | 52,376 | 57,17 | 42,449 | 50,68 | 37,63 |
| 10 | 86,38 | 64,137 | 80,04 | 59,43 | 64,16 | 47,639 | 70,54 | 52,376 | 57,17 | 42,449 | 50,68 | 37,63 |
| 11 | 86,41 | 64,159 | 80,06 | 59,445 | 63,71 | 47,305 | 70,96 | 52,688 | 53,41 | 39,657 | 54,44 | 40,422 |
| 12 | 86,41 | 64,159 | 80,06 | 59,445 | 63,71 | 47,305 | 70,96 | 52,688 | 53,41 | 39,657 | 54,44 | 40,422 |
| 13 | 86,27 | 64,055 | 80,17 | 59,526 | 66,69 | 49,517 | 68,16 | 50,609 | 50,39 | 37,415 | 57,48 | 42,679 |
| 14 | 86,27 | 64,055 | 80,17 | 59,526 | 66,69 | 49,517 | 68,16 | 50,609 | 50,39 | 37,415 | 57,48 | 42,679 |
| 15 | 86,1 | 63,929 | 80,37 | 59,675 | 64,35 | 47,78 | 70,34 | 52,227 | 54,13 | 40,192 | 53,71 | 39,88 |
| 16 | 86,1 | 63,929 | 80,37 | 59,675 | 64,35 | 47,78 | 70,34 | 52,227 | 54,13 | 40,192 | 53,71 | 39,88 |
| 17 | 86,09 | 63,922 | 80,38 | 59,682 | 63,19 | 46,919 | 71,72 | 53,252 | 55,38 | 41,12 | 52,58 | 39,041 |
| 18 | 86,09 | 63,922 | 80,38 | 59,682 | 63,19 | 46,919 | 71,72 | 53,252 | 55,38 | 41,12 | 52,58 | 39,041 |
| 19 | 85,88 | 63,766 | 80,55 | 59,808 | 63,11 | 46,859 | 71,61 | 53,17 | 57,36 | 42,59 | 50,51 | 37,504 |
| 20 | 85,88 | 63,766 | 80,55 | 59,808 | 63,11 | 46,859 | 71,61 | 53,17 | 57,36 | 42,59 | 50,51 | 37,504 |
| 21 | 85,51 | 63,491 | 80,92 | 60,083 | 63,19 | 46,919 | 71,41 | 53,022 | 54,39 | 40,385 | 53,44 | 39,679 |
| 22 | 85,51 | 63,491 | 80,92 | 60,083 | 63,19 | 46,919 | 71,41 | 53,022 | 54,39 | 40,385 | 53,44 | 39,679 |
| 23 | 85,52 | 63,499 | 80,95 | 60,105 | 65,77 | 48,834 | 69,12 | 51,322 | 55,19 | 40,979 | 52,69 | 39,122 |
| 24 | 85,52 | 63,499 | 80,95 | 60,105 | 65,77 | 48,834 | 69,12 | 51,322 | 55,19 | 40,979 | 52,69 | 39,122 |
| 25 | 84,89 | 63,031 | 81,53 | 60,536 | 62,99 | 46,77 | 71,7 | 53,237 | 59,23 | 43,978 | 48,62 | 36,1 |
| 26 | 84,89 | 63,031 | 81,53 | 60,536 | 62,99 | 46,77 | 71,7 | 53,237 | 59,23 | 43,978 | 48,62 | 36,1 |
| 27 | 84,82 | 62,979 | 81,61 | 60,595 | 64,38 | 47,802 | 70,47 | 52,324 | 51,66 | 38,358 | 56,19 | 41,721 |
| 28 | 84,82 | 62,979 | 81,61 | 60,595 | 64,38 | 47,802 | 70,47 | 52,324 | 51,66 | 38,358 | 56,19 | 41,721 |
| 29 | 84,91 | 63,046 | 81,65 | 60,625 | 63,24 | 46,956 | 71,38 | 53 | 58,79 | 43,652 | 49,06 | 36,427 |
| 30 | 84,91 | 63,046 | 81,65 | 60,625 | 63,24 | 46,956 | 71,38 | 53 | 58,79 | 43,652 | 49,06 | 36,427 |
| 31 | 84,65 | 62,853 | 81,85 | 60,774 | 63,18 | 46,911 | 71,68 | 53,222 | 55,39 | 41,127 | 52,61 | 39,063 |
| 32 | 84,65 | 62,853 | 81,85 | 60,774 | 63,18 | 46,911 | 71,68 | 53,222 | 55,39 | 41,127 | 52,61 | 39,063 |
| 33 | 84,65 | 62,853 | 81,85 | 60,774 | 63,18 | 46,911 | 71,68 | 53,222 | 55,39 | 41,127 | 52,61 | 39,063 |
| 34 | 84,65 | 62,853 | 81,85 | 60,774 | 63,18 | 46,911 | 71,68 | 53,222 | 55,39 | 41,127 | 52,61 | 39,063 |
| 35 | 84,53 | 62,764 | 81,97 | 60,863 | 62,74 | 46,584 | 71,92 | 53,401 | 54,92 | 40,778 | 52,99 | 39,345 |
| 36 | 84,53 | 62,764 | 81,97 | 60,863 | 62,74 | 46,584 | 71,92 | 53,401 | 54,92 | 40,778 | 52,99 | 39,345 |
| 37 | 84,41 | 62,674 | 82,03 | 60,907 | 65,66 | 48,753 | 69,19 | 51,374 | 52,22 | 38,773 | 55,66 | 41,328 |
| 38 | 84,41 | 62,674 | 82,03 | 60,907 | 65,66 | 48,753 | 69,19 | 51,374 | 52,22 | 38,773 | 55,66 | 41,328 |
| 39 | 84,32 | 62,608 | 82,11 | 60,967 | 62,49 | 46,399 | 72,19 | 53,601 | 51,5 | 38,239 | 56,33 | 41,825 |
| 40 | 84,32 | 62,608 | 82,11 | 60,967 | 62,49 | 46,399 | 72,19 | 53,601 | 51,5 | 38,239 | 56,33 | 41,825 |
| 41 | 84,38 | 62,652 | 82,15 | 60,996 | 62,51 | 46,414 | 72,12 | 53,549 | 58,72 | 43,6 | 49,14 | 36,486 |
| 42 | 84,38 | 62,652 | 82,15 | 60,996 | 62,51 | 46,414 | 72,12 | 53,549 | 58,72 | 43,6 | 49,14 | 36,486 |
| 43 | 84,11 | 62,452 | 82,49 | 61,249 | 66,15 | 49,116 | 68,69 | 51,002 | 55,43 | 41,157 | 52,54 | 39,011 |
| 44 | 84,11 | 62,452 | 82,49 | 61,249 | 66,15 | 49,116 | 68,69 | 51,002 | 55,43 | 41,157 | 52,54 | 39,011 |
| 45 | 83,75 | 62,184 | 82,63 | 61,353 | 67,64 | 50,223 | 67,18 | 49,881 | 57,79 | 42,909 | 50,06 | 37,17 |
| 46 | 83,75 | 62,184 | 82,63 | 61,353 | 67,64 | 50,223 | 67,18 | 49,881 | 57,79 | 42,909 | 50,06 | 37,17 |
| 47 | 83,74 | 62,177 | 82,69 | 61,397 | 63,58 | 47,208 | 71,13 | 52,814 | 54,98 | 40,823 | 52,91 | 39,286 |
| 48 | 83,74 | 62,177 | 82,69 | 61,397 | 63,58 | 47,208 | 71,13 | 52,814 | 54,98 | 40,823 | 52,91 | 39,286 |
| 49 | 83,64 | 62,103 | 82,79 | 61,472 | 64,39 | 47,81 | 70,29 | 52,19 | 51,22 | 38,031 | 56,58 | 42,011 |
| 50 | 83,64 | 62,103 | 82,79 | 61,472 | 64,39 | 47,81 | 70,29 | 52,19 | 51,22 | 38,031 | 56,58 | 42,011 |
| 51 | 83,62 | 62,088 | 82,97 | 61,605 | 63,92 | 47,461 | 70,89 | 52,636 | 55,48 | 41,194 | 52,48 | 38,966 |
| 52 | 83,62 | 62,088 | 82,97 | 61,605 | 63,92 | 47,461 | 70,89 | 52,636 | 55,48 | 41,194 | 52,48 | 38,966 |
| 53 | 83,29 | 61,843 | 83,15 | 61,739 | 65,69 | 48,775 | 69,04 | 51,262 | 57,96 | 43,035 | 49,91 | 37,058 |
| 54 | 83,29 | 61,843 | 83,15 | 61,739 | 65,69 | 48,775 | 69,04 | 51,262 | 57,96 | 43,035 | 49,91 | 37,058 |
| 55 | 83,26 | 61,821 | 83,21 | 61,783 | 62,15 | 46,146 | 72,67 | 53,957 | 60,88 | 45,203 | 47,03 | 34,92 |
| 56 | 83,26 | 61,821 | 83,21 | 61,783 | 62,15 | 46,146 | 72,67 | 53,957 | 60,88 | 45,203 | 47,03 | 34,92 |
| 57 | 83,07 | 61,679 | 83,28 | 61,835 | 65,84 | 48,886 | 68,78 | 51,069 | 50,31 | 37,355 | 57,5 | 42,694 |
| 58 | 83,07 | 61,679 | 83,28 | 61,835 | 65,84 | 48,886 | 68,78 | 51,069 | 50,31 | 37,355 | 57,5 | 42,694 |
| 59 | 83,18 | 61,761 | 83,31 | 61,858 | 65,66 | 48,753 | 69,24 | 51,411 | 60,59 | 44,988 | 47,38 | 35,18 |
| 60 | 83,18 | 61,761 | 83,31 | 61,858 | 65,66 | 48,753 | 69,24 | 51,411 | 60,59 | 44,988 | 47,38 | 35,18 |
| 61 | 83,19 | 61,769 | 83,37 | 61,902 | 64,66 | 48,01 | 70,13 | 52,072 | 51,48 | 38,224 | 56,47 | 41,929 |
| 62 | 83,19 | 61,769 | 83,37 | 61,902 | 64,66 | 48,01 | 70,13 | 52,072 | 51,48 | 38,224 | 56,47 | 41,929 |
| 63 | 82,64 | 61,36 | 83,89 | 62,288 | 64,39 | 47,81 | 70,23 | 52,146 | 58,23 | 43,236 | 49,62 | 36,843 |
| 64 | 82,64 | 61,36 | 83,89 | 62,288 | 64,39 | 47,81 | 70,23 | 52,146 | 58,23 | 43,236 | 49,62 | 36,843 |
| 65 | 82,57 | 61,308 | 83,93 | 62,318 | 65,53 | 48,656 | 69,12 | 51,322 | 51,79 | 38,454 | 56,04 | 41,61 |
| 66 | 82,57 | 61,308 | 83,93 | 62,318 | 65,53 | 48,656 | 69,12 | 51,322 | 51,79 | 38,454 | 56,04 | 41,61 |
| 67 | 82,23 | 61,056 | 84,09 | 62,437 | 66,43 | 49,324 | 68,19 | 50,631 | 51,35 | 38,127 | 56,51 | 41,959 |
| 68 | 82,23 | 61,056 | 84,09 | 62,437 | 66,43 | 49,324 | 68,19 | 50,631 | 51,35 | 38,127 | 56,51 | 41,959 |
| 69 | 82,12 | 60,974 | 84,19 | 62,511 | 64,92 | 48,203 | 69,75 | 51,789 | 53,11 | 39,434 | 54,67 | 40,592 |
| 70 | 82,12 | 60,974 | 84,19 | 62,511 | 64,92 | 48,203 | 69,75 | 51,789 | 53,11 | 39,434 | 54,67 | 40,592 |
| 71 | 82,27 | 61,085 | 84,24 | 62,548 | 62,87 | 46,681 | 71,98 | 53,445 | 55,27 | 41,038 | 52,71 | 39,137 |
| 72 | 82,27 | 61,085 | 84,24 | 62,548 | 62,87 | 46,681 | 71,98 | 53,445 | 55,27 | 41,038 | 52,71 | 39,137 |
| 73 | 81,75 | 60,699 | 84,56 | 62,786 | 67,02 | 49,762 | 67,69 | 50,26 | 54,84 | 40,719 | 53 | 39,353 |
| 74 | 81,75 | 60,699 | 84,56 | 62,786 | 67,02 | 49,762 | 67,69 | 50,26 | 54,84 | 40,719 | 53 | 39,353 |
| 75 | 81,89 | 60,803 | 84,66 | 62,86 | 64,98 | 48,248 | 69,7 | 51,752 | 57,42 | 42,634 | 50,43 | 37,444 |
| 76 | 81,89 | 60,803 | 84,66 | 62,86 | 64,98 | 48,248 | 69,7 | 51,752 | 57,42 | 42,634 | 50,43 | 37,444 |
| 77 | 81,79 | 60,729 | 84,74 | 62,919 | 65,54 | 48,663 | 69,28 | 51,44 | 55,31 | 41,068 | 52,63 | 39,078 |
| 78 | 81,79 | 60,729 | 84,74 | 62,919 | 65,54 | 48,663 | 69,28 | 51,44 | 55,31 | 41,068 | 52,63 | 39,078 |
| 79 | 81,49 | 60,506 | 85,03 | 63,135 | 64,38 | 47,802 | 70,22 | 52,138 | 55,61 | 41,29 | 52,24 | 38,788 |
| 80 | 81,49 | 60,506 | 85,03 | 63,135 | 64,38 | 47,802 | 70,22 | 52,138 | 55,61 | 41,29 | 52,24 | 38,788 |
| 81 | 81,16 | 60,261 | 85,16 | 63,231 | 62,98 | 46,763 | 71,65 | 53,2 | 52,53 | 39,004 | 55,3 | 41,06 |
| 82 | 81,16 | 60,261 | 85,16 | 63,231 | 62,98 | 46,763 | 71,65 | 53,2 | 52,53 | 39,004 | 55,3 | 41,06 |
| 83 | 80,96 | 60,113 | 85,34 | 63,365 | 64,07 | 47,572 | 70,58 | 52,406 | 53,68 | 39,857 | 54,16 | 40,214 |
| 84 | 80,96 | 60,113 | 85,34 | 63,365 | 64,07 | 47,572 | 70,58 | 52,406 | 53,68 | 39,857 | 54,16 | 40,214 |
| 85 | 80,94 | 60,098 | 85,55 | 63,521 | 62,44 | 46,362 | 72,18 | 53,594 | 51,25 | 38,053 | 56,57 | 42,003 |
| 86 | 80,94 | 60,098 | 85,55 | 63,521 | 62,44 | 46,362 | 72,18 | 53,594 | 51,25 | 38,053 | 56,57 | 42,003 |
| 87 | 80,23 | 59,571 | 86,08 | 63,914 | 64,44 | 47,847 | 70,14 | 52,079 | 51,75 | 38,424 | 56,04 | 41,61 |
| 88 | 80,23 | 59,571 | 86,08 | 63,914 | 64,44 | 47,847 | 70,14 | 52,079 | 51,75 | 38,424 | 56,04 | 41,61 |
| 89 | 79,81 | 59,259 | 86,69 | 64,367 | 63,78 | 47,357 | 70,81 | 52,576 | 54,78 | 40,674 | 53,04 | 39,382 |
| 90 | 79,78 | 59,237 | 86,69 | 64,367 | 64,66 | 48,01 | 69,97 | 51,953 | 50,19 | 37,266 | 57,63 | 42,79 |
| 91 | 79,78 | 59,237 | 86,69 | 64,367 | 64,66 | 48,01 | 69,97 | 51,953 | 50,19 | 37,266 | 57,63 | 42,79 |
| 92 | 79,81 | 59,259 | 86,69 | 64,367 | 63,78 | 47,357 | 70,81 | 52,576 | 54,78 | 40,674 | 53,04 | 39,382 |
| 93 | 79,73 | 59,2 | 86,77 | 64,427 | 67,53 | 50,141 | 67,21 | 49,903 | 58,11 | 43,147 | 49,76 | 36,947 |
| 94 | 79,73 | 59,2 | 86,77 | 64,427 | 67,53 | 50,141 | 67,21 | 49,903 | 58,11 | 43,147 | 49,76 | 36,947 |
| 95 | 79,28 | 58,865 | 87,14 | 64,701 | 65,79 | 48,849 | 69,03 | 51,255 | 57,99 | 43,058 | 49,87 | 37,028 |
| 96 | 79,28 | 58,865 | 87,14 | 64,701 | 65,79 | 48,849 | 69,03 | 51,255 | 57,99 | 43,058 | 49,87 | 37,028 |
| 97 | 78,98 | 58,643 | 87,51 | 64,976 | 65,62 | 48,723 | 69,16 | 51,351 | 60,18 | 44,684 | 47,69 | 35,41 |
| 98 | 78,98 | 58,643 | 87,51 | 64,976 | 65,62 | 48,723 | 69,16 | 51,351 | 60,18 | 44,684 | 47,69 | 35,41 |
| 99 | 79 | 58,658 | 87,52 | 64,984 | 64,28 | 47,728 | 70,55 | 52,383 | 55,24 | 41,016 | 52,73 | 39,152 |
| 100 | 79 | 58,658 | 87,52 | 64,984 | 64,28 | 47,728 | 70,55 | 52,383 | 55,24 | 41,016 | 52,73 | 39,152 |

Πίνακας 5.1

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για τις πλευρές a, b,c και ο όγκος που αντιστοιχεί σε κάθε μέτρηση.

| A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) | A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124,0272 | 100,0148 | 80,1009 | 993,6156 | 21 | 123,5743 | 99,9405 | 80,06378 | 988,7936 |
| 2 | 124,0272 | 100,0148 | 80,1009 | 993,6156 | 22 | 123,5743 | 99,9405 | 80,06378 | 988,7936 |
| 3 | 123,5817 | 99,90338 | 80,0712 | 988,5774 | 23 | 123,604 | 100,1558 | 80,1009 | 991,6218 |
| 4 | 123,5817 | 99,90338 | 80,0712 | 988,5774 | 24 | 123,604 | 100,1558 | 80,1009 | 991,6218 |
| 5 | 123,6188 | 100,1113 | 80,09348 | 991,2079 | 25 | 123,5669 | 100,0073 | 80,07863 | 989,5788 |
| 6 | 123,6188 | 100,1113 | 80,09348 | 991,2079 | 26 | 123,5669 | 100,0073 | 80,07863 | 989,5788 |
| 7 | 123,5297 | 99,91823 | 80,04893 | 988,0335 | 27 | 123,5743 | 100,1261 | 80,07863 | 990,8139 |
| 8 | 123,5297 | 99,91823 | 80,04893 | 988,0335 | 28 | 123,5743 | 100,1261 | 80,07863 | 990,8139 |
| 9 | 123,5669 | 100,0148 | 80,07863 | 989,6523 | 29 | 123,6708 | 99,95535 | 80,07863 | 989,8966 |
| 10 | 123,5669 | 100,0148 | 80,07863 | 989,6523 | 30 | 123,6708 | 99,95535 | 80,07863 | 989,8966 |
| 11 | 123,604 | 99,99248 | 80,07863 | 989,7292 | 31 | 123,6263 | 100,1336 | 80,19 | 992,6829 |
| 12 | 123,604 | 99,99248 | 80,07863 | 989,7292 | 32 | 123,6263 | 100,1336 | 80,19 | 992,6829 |
| 13 | 123,5817 | 100,1261 | 80,09348 | 991,0572 | 33 | 123,6263 | 100,1336 | 80,19 | 992,6829 |
| 14 | 123,5817 | 100,1261 | 80,09348 | 991,0572 | 34 | 123,6263 | 100,1336 | 80,19 | 992,6829 |
| 15 | 123,604 | 100,0073 | 80,0712 | 989,7844 | 35 | 123,6263 | 99,98505 | 80,12318 | 990,3847 |
| 16 | 123,604 | 100,0073 | 80,0712 | 989,7844 | 36 | 123,6263 | 99,98505 | 80,12318 | 990,3847 |
| 17 | 123,604 | 100,1707 | 80,1603 | 992,5042 | 37 | 123,5817 | 100,1261 | 80,1009 | 991,1491 |
| 18 | 123,604 | 100,1707 | 80,1603 | 992,5042 | 38 | 123,5817 | 100,1261 | 80,1009 | 991,1491 |
| 19 | 123,5743 | 100,0296 | 80,09348 | 990,0423 | 39 | 123,5743 | 99,9999 | 80,06378 | 989,3813 |
| 20 | 123,5743 | 100,0296 | 80,09348 | 990,0423 | 40 | 123,5743 | 99,9999 | 80,06378 | 989,3813 |

| A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) | A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 123,6485 | 99,96278 | 80,08605 | 989,8836 | 71 | 123,6337 | 100,1261 | 80,17515 | 992,485 |
| 42 | 123,6485 | 99,96278 | 80,08605 | 989,8836 | 72 | 123,6337 | 100,1261 | 80,17515 | 992,485 |
| 43 | 123,7005 | 100,1187 | 80,16773 | 992,8559 | 73 | 123,4852 | 100,0222 | 80,0712 | 988,9799 |
| 44 | 123,7005 | 100,1187 | 80,16773 | 992,8559 | 74 | 123,4852 | 100,0222 | 80,0712 | 988,9799 |
| 45 | 123,5372 | 100,1039 | 80,07863 | 990,2959 | 75 | 123,6634 | 99,9999 | 80,07863 | 990,2783 |
| 46 | 123,5372 | 100,1039 | 80,07863 | 990,2959 | 76 | 123,6634 | 99,9999 | 80,07863 | 990,2783 |
| 47 | 123,5743 | 100,0222 | 80,10833 | 990,1523 | 77 | 123,6485 | 100,1039 | 80,14545 | 992,0158 |
| 48 | 123,5743 | 100,0222 | 80,10833 | 990,1523 | 78 | 123,6485 | 100,1039 | 80,14545 | 992,0158 |
| 49 | 123,5743 | 99,9999 | 80,0415 | 989,106 | 79 | 123,6411 | 99,9405 | 80,07863 | 989,5118 |
| 50 | 123,5743 | 99,9999 | 80,0415 | 989,106 | 80 | 123,6411 | 99,9405 | 80,07863 | 989,5118 |
| 51 | 123,6931 | 100,0964 | 80,1603 | 992,4835 | 81 | 123,4926 | 99,96278 | 80,06378 | 988,3603 |
| 52 | 123,6931 | 100,0964 | 80,1603 | 992,4835 | 82 | 123,4926 | 99,96278 | 80,06378 | 988,3603 |
| 53 | 123,5817 | 100,037 | 80,09348 | 990,1753 | 83 | 123,4778 | 99,97763 | 80,0712 | 988,4799 |
| 54 | 123,5817 | 100,037 | 80,09348 | 990,1753 | 84 | 123,4778 | 99,97763 | 80,0712 | 988,4799 |
| 55 | 123,604 | 100,1039 | 80,12318 | 991,3828 | 85 | 123,6188 | 99,95535 | 80,05635 | 989,2053 |
| 56 | 123,604 | 100,1039 | 80,12318 | 991,3828 | 86 | 123,6188 | 99,95535 | 80,05635 | 989,2053 |
| 57 | 123,5149 | 99,95535 | 80,04893 | 988,2818 | 87 | 123,4852 | 99,92565 | 80,03408 | 987,5674 |
| 58 | 123,5149 | 99,95535 | 80,04893 | 988,2818 | 88 | 123,4852 | 99,92565 | 80,03408 | 987,5674 |
| 59 | 123,6188 | 100,1633 | 80,16773 | 992,6418 | 89 | 123,6263 | 99,93308 | 80,05635 | 989,0443 |
| 60 | 123,6188 | 100,1633 | 80,16773 | 992,6418 | 90 | 123,604 | 99,96278 | 80,05635 | 989,16 |
| 61 | 123,6708 | 100,0816 | 80,15288 | 992,0656 | 91 | 123,604 | 99,96278 | 80,05635 | 989,16 |
| 62 | 123,6708 | 100,0816 | 80,15288 | 992,0656 | 92 | 123,6263 | 99,93308 | 80,05635 | 989,0443 |
| 63 | 123,6485 | 99,95535 | 80,07863 | 989,7183 | 93 | 123,6263 | 100,0445 | 80,09348 | 990,6057 |
| 64 | 123,6485 | 99,95535 | 80,07863 | 989,7183 | 94 | 123,6263 | 100,0445 | 80,09348 | 990,6057 |
| 65 | 123,6263 | 99,97763 | 80,06378 | 989,577 | 95 | 123,5669 | 100,1039 | 80,08605 | 990,6258 |
| 66 | 123,6263 | 99,97763 | 80,06378 | 989,577 | 96 | 123,5669 | 100,1039 | 80,08605 | 990,6258 |
| 67 | 123,4926 | 99,95535 | 80,08605 | 988,5619 | 97 | 123,6188 | 100,0742 | 80,09348 | 990,8403 |
| 68 | 123,4926 | 99,95535 | 80,08605 | 988,5619 | 98 | 123,6188 | 100,0742 | 80,09348 | 990,8403 |
| 69 | 123,4852 | 99,99248 | 80,02665 | 988,1361 | 99 | 123,6411 | 100,1113 | 80,16773 | 992,3055 |
| 70 | 123,4852 | 99,99248 | 80,02665 | 988,1361 | 100 | 123,6411 | 100,1113 | 80,16773 | 992,3055 |

Πίνακας 5.2

Στην επόμενη Εικόνα 5.1 φαίνεται γραφικά η σύγκριση  της τιμής του πραγματικού όγκου με αυτήν που προκύπτει από τις μετρήσεις.

Εικόνα 5.1

Στη συνέχεια υπολογίζονται από τις τιμές των προηγούμενων πινάκων, οι μέσοι όροι των μηκών των πλευρών που προκύπτουν από τις μετρήσεις, ο μέσος όρος του όγκου, οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών και τα αντίστοιχα σφάλματα σε σχέση με τα πραγματικά μεγέθη.

Μέσος όρος πλευράς a= 123,6023mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,082 mm

Μέσος όρος πλευράς b= 100,0324mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,0758 mm

Μέσος όρος πλευράς c= 80,09541mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,042 mm

Μέσος όρος όγκου=990,3194cm3

Τυπική απόκλιση  σx=1,51 cm3

Είναι φανερό ότι οι τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις για τις πλευρές του παραλληλεπιπέδου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές καθώς το σφάλμα σε σχέση με τις πραγματικές τιμές είναι ελάχιστο έως μηδαμινό και επίσης η απόκλιση που έχουν μεταξύ τους οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρή. Αυτό δείχνει τη σχετικά μεγάλη ακρίβεια του αισθητήρα υπερήχων ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις.

## ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ

Η δεύτερη σειρά μετρήσεων πραγματοποιήθηκε σε ελλειψοειδές. Οι παράμετροι a, b, c του ελλειψοειδούς ήταν αντίστοιχα 2cm, 1.5cm και 3cm. Ο πραγματικός όγκος του δοκιμίου υπολογίζεται από τον τύπο  και είναι   . Και σε αυτήν την περίπτωση το εσωτερικό του δοκιμίου περιείχε φυσιολογικό ορό. Το ελλειψοειδές ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα κουτί το οποίο είχε στο πάνω μέρος και σε μία πλαϊνή πλευρά οπές που επέτρεπαν τη διείσδυση του υπερηχητικού αισθητήρα στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι μετρήσεις των παραμέτρων του ελλειψοειδούς a, b και c.

Αρχικά τοποθετήσαμε τον αισθητήρα από την πάνω πλευρά του ελλειψοειδούς και τον μετακινούσαμε σταδιακά προς τα κάτω μέχρι να προσδιορίσουμε τη μέγιστη μέτρηση η οποία αντιπροσωπεύει και το σημείο από όπου θα παίρναμε και τις μετρήσεις για τις παραμέτρους a και b του ελλειψοειδούς. Έπειτα πήραμε 200 ζεύγη μετρήσεων (τα    a1 t(μsec) και a2 t(μsec)). Για κάθε ένα ζεύγος υπολογίσαμε με τη χρήση του τύπου  τις 2 αντιδιαμετρικές αποστάσεις από τον αισθητήρα ως τα τοιχώματα του δοκιμίου και στη συνέχεια από το ημιάθροισμα των 2 αυτών αποστάσεων προέκυψε η παράμετρος a του ελλειψοειδούς. Το επόμενο βήμα μας ήταν να στρέψουμε τον αισθητήρα κατά 90ο (χωρίς να  τον μετακινήσουμε καθόλου κατά την κατακόρυφη διεύθυνση)    και επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία για άλλα 200 ζεύγη μετρήσεων (τα b1 t(μsec) και b2 t(μsec)) καταλήξαμε στον προσδιορισμό της παραμέτρου b για κάθε ζεύγος μετρήσεων. Τέλος εισάγαμε τον αισθητήρα από την πλαϊνή οπή με τρόπο ώστε οι υπερηχητικές δέσμες να εκπέμπονται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Αφού τον  μετακινήσαμε σταδιακά μέχρι να προσδιορίσουμε τη μέγιστη μέτρηση η οποία αντιπροσωπεύει και το σημείο από όπου θα πάρουμε και τις μετρήσεις για την παράμετρο c του ελλειψοειδούς, επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία για 200 ακόμη ζεύγη μετρήσεων (τα c1 t(μsec) και c2 t(μsec)), για κάθε ζεύγος από τα οποία υπολογίσαμε την παράμετρο c του ελλειψοειδούς.

Οι παραπάνω μετρήσεις, οι τιμές των παραμέτρων a, b, c όπως υπολογίστηκαν με τη διαδικασία που περιγράφηκε πριν, καθώς και οι τιμές που προέκυψαν για τον όγκο του δοκιμίου από αυτά τα δεδομένα, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

| Α/Α | a1 t (μsec) | a1 d (mm) | a2 t (μsec) | a2 d (mm) | b1 t (μsec) | b1 d (mm) | b2 t (μsec) | b2 d (mm) | c1 t (μsec) | c1 d (mm) | c2 t (μsec) | c2 d (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,32 | 19,543 | 26,68 | 19,81 | 20,73 | 15,392 | 19,49 | 14,471 | 38,87 | 28,861 | 41,04 | 30,472 |
| 2 | 20,86 | 15,489 | 31,36 | 23,285 | 20,48 | 15,206 | 21,12 | 15,682 | 40,99 | 30,435 | 38,97 | 28,935 |
| 3 | 23,52 | 17,464 | 29,49 | 21,896 | 20,69 | 15,362 | 19,07 | 14,159 | 39,42 | 29,269 | 40,32 | 29,938 |
| 4 | 25,09 | 18,629 | 27,95 | 20,753 | 20,76 | 15,414 | 19,39 | 14,397 | 38,38 | 28,497 | 41,55 | 30,851 |
| 5 | 24,94 | 18,518 | 27,89 | 20,708 | 19,93 | 14,798 | 20,25 | 15,036 | 37,61 | 27,925 | 42,26 | 31,378 |
| 6 | 26,83 | 19,921 | 26,19 | 19,446 | 21,52 | 15,979 | 18,71 | 13,892 | 40,22 | 29,863 | 39,93 | 29,648 |
| 7 | 27,79 | 20,634 | 25,08 | 18,622 | 19,83 | 14,724 | 20,45 | 15,184 | 39,08 | 29,017 | 41,03 | 30,465 |
| 8 | 25,25 | 18,748 | 29,26 | 21,726 | 19,23 | 14,278 | 20,96 | 15,563 | 41,39 | 30,732 | 38,72 | 28,75 |
| 9 | 26,56 | 19,721 | 27,96 | 20,76 | 18,12 | 13,454 | 22,16 | 16,454 | 40,74 | 30,249 | 39,38 | 29,24 |
| 10 | 25,78 | 19,142 | 27,19 | 20,189 | 20,09 | 14,917 | 20,19 | 14,991 | 39,83 | 29,574 | 40,36 | 29,967 |
| 11 | 26,67 | 19,802 | 27,88 | 20,701 | 19,16 | 14,226 | 21,09 | 15,659 | 39,18 | 29,091 | 40,97 | 30,42 |
| 12 | 25,19 | 18,704 | 29,45 | 21,867 | 19,67 | 14,605 | 20,56 | 15,266 | 39,97 | 29,678 | 40,21 | 29,856 |
| 13 | 26,18 | 19,439 | 26,94 | 20,003 | 20,73 | 15,392 | 19,61 | 14,56 | 39,27 | 29,158 | 40,86 | 30,339 |
| 14 | 26,61 | 19,758 | 26,31 | 19,535 | 19,49 | 14,471 | 20,66 | 15,34 | 41,12 | 30,532 | 38,99 | 28,95 |
| 15 | 26,99 | 20,04 | 25,88 | 19,216 | 18,07 | 13,417 | 22,09 | 16,402 | 40,19 | 29,841 | 39,79 | 29,544 |
| 16 | 27,45 | 20,382 | 25,41 | 18,867 | 19,58 | 14,538 | 20,41 | 15,154 | 39,57 | 29,381 | 40,59 | 30,138 |
| 17 | 28,06 | 20,835 | 24,83 | 18,436 | 18,42 | 13,677 | 21,47 | 15,941 | 38,51 | 28,594 | 40,98 | 30,428 |
| 18 | 28,69 | 21,302 | 24,14 | 17,924 | 19,43 | 14,427 | 20,28 | 15,058 | 40,61 | 30,153 | 39,98 | 29,685 |
| 19 | 26,93 | 19,996 | 25,89 | 19,223 | 18,31 | 13,595 | 21,72 | 16,127 | 43,04 | 31,957 | 37,89 | 28,133 |
| 20 | 27,48 | 20,404 | 25,41 | 18,867 | 19,96 | 14,82 | 20,02 | 14,865 | 43,22 | 32,091 | 36,9 | 27,398 |
| 21 | 28,33 | 21,035 | 24,53 | 18,214 | 18,96 | 14,078 | 20,66 | 15,34 | 44,51 | 33,049 | 36,15 | 26,841 |
| 22 | 27,68 | 20,552 | 25,31 | 18,793 | 20,08 | 14,909 | 20,21 | 15,006 | 44,66 | 33,16 | 35,45 | 26,322 |
| 23 | 28,28 | 20,998 | 24,56 | 18,236 | 19,73 | 14,65 | 20,33 | 15,095 | 42,11 | 31,267 | 37,99 | 28,208 |
| 24 | 23,02 | 17,092 | 29,95 | 22,238 | 19,34 | 14,36 | 20,41 | 15,154 | 41,47 | 30,791 | 38,63 | 28,683 |
| 25 | 23,73 | 17,62 | 29,35 | 21,792 | 21,08 | 15,652 | 18,97 | 14,085 | 40,12 | 29,789 | 39,97 | 29,678 |
| 26 | 24,56 | 18,236 | 29,53 | 21,926 | 23,51 | 17,456 | 16,71 | 12,407 | 39,01 | 28,965 | 41,12 | 30,532 |
| 27 | 25,28 | 18,77 | 28,21 | 20,946 | 23,08 | 17,137 | 17,17 | 12,749 | 38,86 | 28,854 | 41,78 | 31,022 |
| 28 | 26,19 | 19,446 | 27,93 | 20,738 | 23,46 | 17,419 | 16,81 | 12,481 | 39,39 | 29,247 | 40,73 | 30,242 |
| 29 | 26,92 | 19,988 | 26,15 | 19,416 | 21,56 | 16,008 | 18,68 | 13,87 | 40,94 | 30,398 | 39,17 | 29,084 |
| 30 | 27,08 | 20,107 | 25,71 | 19,09 | 22,24 | 16,513 | 18,38 | 13,647 | 42,29 | 31,4 | 37,82 | 28,081 |
| 31 | 27,42 | 20,359 | 28,54 | 21,191 | 17,19 | 12,764 | 22,98 | 17,063 | 40,39 | 29,99 | 39,33 | 29,203 |
| 32 | 24,07 | 17,872 | 28,82 | 21,399 | 18,91 | 14,041 | 21,38 | 15,875 | 42,21 | 31,341 | 37,92 | 28,156 |
| 33 | 22,88 | 16,988 | 29,98 | 22,26 | 18,91 | 14,041 | 20,75 | 15,407 | 42,98 | 31,913 | 37,1 | 27,547 |
| 34 | 24,25 | 18,006 | 28,71 | 21,317 | 18,64 | 13,84 | 21,47 | 15,941 | 43,81 | 32,529 | 36,17 | 26,856 |
| 35 | 25,97 | 19,283 | 28,32 | 21,028 | 17,59 | 13,061 | 22,56 | 16,751 | 42,86 | 31,824 | 37,26 | 27,666 |
| 36 | 26,88 | 19,958 | 26,03 | 19,327 | 18,78 | 13,944 | 21,48 | 15,949 | 43,99 | 32,663 | 36,61 | 27,183 |
| 37 | 27,61 | 20,5 | 26,91 | 19,981 | 19,06 | 14,152 | 20,92 | 15,533 | 43,23 | 32,098 | 38,71 | 28,742 |
| 38 | 28,34 | 21,042 | 24,53 | 18,214 | 19,46 | 14,449 | 20,34 | 15,102 | 41,97 | 31,163 | 38,13 | 28,312 |
| 39 | 28,92 | 21,473 | 24,19 | 17,961 | 20,83 | 15,466 | 18,66 | 13,855 | 42,84 | 31,809 | 37,26 | 27,666 |
| 40 | 27,06 | 20,092 | 25,74 | 19,112 | 21,74 | 16,142 | 18,32 | 13,603 | 41,36 | 30,71 | 38,76 | 28,779 |
| 41 | 25,91 | 19,238 | 28,56 | 21,206 | 19,02 | 14,122 | 21,25 | 15,778 | 39,98 | 29,685 | 40,13 | 29,797 |
| 42 | 23,67 | 17,575 | 29,31 | 21,763 | 19,75 | 14,664 | 20,14 | 14,954 | 41,7 | 30,962 | 38,45 | 28,549 |
| 43 | 24,34 | 18,072 | 28,46 | 21,132 | 18,93 | 14,056 | 21,19 | 15,734 | 40,17 | 29,826 | 39,96 | 29,67 |
| 44 | 25,59 | 19,001 | 27,33 | 20,293 | 19,75 | 14,664 | 20,52 | 15,236 | 39,03 | 28,98 | 41,08 | 30,502 |
| 45 | 24,15 | 17,931 | 28,64 | 21,265 | 22,33 | 16,58 | 17,69 | 13,135 | 38,45 | 28,549 | 41,65 | 30,925 |
| 46 | 25,59 | 19,001 | 27,18 | 20,181 | 23,05 | 17,115 | 17,22 | 12,786 | 38,02 | 28,23 | 42,09 | 31,252 |
| 47 | 26,38 | 19,587 | 27,72 | 20,582 | 23,55 | 17,486 | 16,49 | 12,244 | 40,54 | 30,101 | 39,58 | 29,388 |
| 48 | 27,13 | 20,144 | 25,98 | 19,29 | 21,42 | 15,904 | 18,68 | 13,87 | 39,49 | 29,321 | 40,62 | 30,16 |
| 49 | 23,95 | 17,783 | 28,92 | 21,473 | 21,72 | 16,127 | 18,27 | 13,565 | 40,42 | 30,012 | 39,69 | 29,47 |
| 50 | 24,21 | 17,976 | 28,9 | 21,458 | 21,67 | 16,09 | 18,41 | 13,669 | 39,73 | 29,5 | 40,58 | 30,131 |
| 51 | 25,39 | 18,852 | 27,73 | 20,59 | 21,47 | 15,941 | 18,78 | 13,944 | 42,41 | 31,489 | 37,72 | 28,007 |
| 52 | 24,89 | 18,481 | 28,25 | 20,976 | 20,51 | 15,229 | 19,69 | 14,62 | 40,35 | 29,96 | 39,79 | 29,544 |
| 53 | 27,14 | 20,151 | 25,93 | 19,253 | 21,52 | 15,979 | 18,74 | 13,914 | 43,18 | 32,061 | 36,92 | 27,413 |
| 54 | 28,49 | 21,154 | 25,98 | 19,29 | 17,65 | 13,105 | 21,77 | 16,164 | 40,56 | 30,116 | 39,54 | 29,358 |
| 55 | 26,12 | 19,394 | 26,74 | 19,854 | 18,5 | 13,736 | 21,79 | 16,179 | 41,86 | 31,081 | 38,24 | 28,393 |
| 56 | 27,29 | 20,263 | 27,24 | 20,226 | 17,74 | 13,172 | 22,23 | 16,506 | 40,55 | 30,108 | 39,61 | 29,41 |
| 57 | 26,9 | 19,973 | 27,62 | 20,508 | 19,09 | 14,174 | 21,01 | 15,6 | 42,14 | 31,289 | 37,91 | 28,148 |
| 58 | 27,73 | 20,59 | 25,34 | 18,815 | 21,28 | 15,8 | 18,71 | 13,892 | 40,41 | 30,004 | 39,71 | 29,485 |
| 59 | 28,31 | 21,02 | 24,72 | 18,355 | 19,89 | 14,768 | 20,21 | 15,006 | 39,21 | 29,113 | 40,9 | 30,368 |
| 60 | 29,12 | 21,622 | 23,99 | 17,813 | 20,63 | 15,318 | 18,96 | 14,078 | 39,84 | 29,581 | 42,06 | 31,23 |
| 61 | 29,42 | 21,844 | 23,49 | 17,441 | 21,53 | 15,986 | 17,65 | 13,105 | 41,34 | 30,695 | 39,15 | 29,069 |
| 62 | 27,69 | 20,56 | 25,32 | 18,8 | 20,23 | 15,021 | 19,79 | 14,694 | 43,09 | 31,994 | 37,55 | 27,881 |
| 63 | 26,53 | 19,699 | 27,97 | 20,768 | 18,99 | 14,1 | 21,31 | 15,823 | 43,72 | 32,462 | 36,34 | 26,982 |
| 64 | 27,42 | 20,359 | 25,68 | 19,067 | 21,03 | 15,615 | 19,99 | 14,843 | 44,32 | 32,908 | 35,76 | 26,552 |
| 65 | 28,63 | 21,258 | 24,47 | 18,169 | 21,48 | 15,949 | 18,76 | 13,929 | 38,76 | 28,779 | 41,36 | 30,71 |
| 66 | 26,53 | 19,699 | 26,56 | 19,721 | 20,92 | 15,533 | 19,37 | 14,382 | 39,85 | 29,589 | 40,26 | 29,893 |
| 67 | 27,32 | 20,285 | 25,54 | 18,963 | 19,12 | 14,197 | 20,91 | 15,526 | 37,46 | 27,814 | 42,65 | 31,668 |
| 68 | 28,24 | 20,968 | 26,27 | 19,505 | 17,56 | 13,038 | 21,9 | 16,261 | 40,02 | 29,715 | 41,72 | 30,977 |
| 69 | 28,26 | 20,983 | 25,63 | 19,03 | 18,64 | 13,84 | 20,73 | 15,392 | 40,93 | 30,391 | 39,54 | 29,358 |
| 70 | 27,06 | 20,092 | 25,84 | 19,186 | 22,41 | 16,639 | 17,79 | 13,209 | 43,67 | 32,425 | 36,81 | 27,331 |
| 71 | 26,24 | 19,483 | 26,51 | 19,684 | 22,13 | 16,432 | 18,14 | 13,469 | 41,83 | 31,059 | 38,6 | 28,661 |
| 72 | 23,6 | 17,523 | 29,33 | 21,778 | 21,01 | 15,6 | 18,92 | 14,048 | 44,51 | 33,049 | 35,61 | 26,44 |
| 73 | 24,99 | 18,555 | 29,61 | 21,985 | 19,48 | 14,464 | 20,71 | 15,377 | 42,76 | 31,749 | 37,35 | 27,732 |
| 74 | 25,99 | 19,298 | 28,48 | 21,146 | 17,83 | 13,239 | 22,43 | 16,654 | 40,53 | 30,094 | 39,49 | 29,321 |
| 75 | 27,39 | 20,337 | 27,1 | 20,122 | 19,17 | 14,234 | 20,82 | 15,459 | 40,61 | 30,153 | 39,53 | 29,351 |
| 76 | 23,33 | 17,323 | 31,18 | 23,151 | 18,92 | 14,048 | 21,75 | 16,149 | 35,99 | 26,723 | 44,18 | 32,804 |
| 77 | 24,46 | 18,162 | 29,06 | 21,577 | 18,89 | 14,026 | 21,29 | 15,808 | 36,4 | 27,027 | 43,69 | 32,44 |
| 78 | 23,39 | 17,367 | 29,71 | 22,06 | 20,19 | 14,991 | 19,61 | 14,56 | 38,23 | 28,386 | 41,85 | 31,074 |
| 79 | 25,02 | 18,577 | 29,4 | 21,83 | 19,24 | 14,286 | 20,94 | 15,548 | 40,01 | 29,707 | 40,29 | 29,915 |
| 80 | 26,06 | 19,35 | 26,71 | 19,832 | 20,04 | 14,88 | 20,24 | 15,028 | 41,24 | 30,621 | 39,29 | 29,173 |
| 81 | 26,19 | 19,446 | 26,22 | 19,468 | 21,86 | 16,231 | 18,4 | 13,662 | 39,48 | 29,314 | 42,41 | 31,489 |
| 82 | 28,02 | 20,805 | 25,06 | 18,607 | 19,24 | 14,286 | 20,37 | 15,125 | 38,51 | 28,594 | 41,84 | 31,066 |
| 83 | 28,68 | 21,295 | 24,41 | 18,124 | 21,13 | 15,689 | 19,09 | 14,174 | 37,16 | 27,591 | 42,95 | 31,89 |
| 84 | 29,08 | 21,592 | 29,11 | 21,614 | 19,98 | 14,835 | 19,72 | 14,642 | 38,47 | 28,564 | 41,62 | 30,903 |
| 85 | 26,68 | 19,81 | 27,78 | 20,627 | 18,86 | 14,004 | 21,36 | 15,86 | 40,36 | 29,967 | 43,01 | 31,935 |
| 86 | 25,61 | 19,015 | 27,26 | 20,241 | 20,01 | 14,857 | 20,26 | 15,043 | 36,04 | 26,76 | 44,03 | 32,692 |
| 87 | 26,46 | 19,647 | 26,29 | 19,52 | 20,92 | 15,533 | 19,33 | 14,353 | 40,51 | 30,079 | 42,79 | 31,772 |
| 88 | 28,62 | 21,25 | 24,43 | 18,139 | 21,46 | 15,934 | 18,53 | 13,759 | 39,12 | 29,047 | 40,92 | 30,383 |
| 89 | 26,88 | 19,958 | 26,22 | 19,468 | 20,66 | 15,34 | 19,58 | 14,538 | 41,06 | 30,487 | 39,02 | 28,972 |
| 90 | 24,71 | 18,347 | 28,08 | 20,849 | 22,21 | 16,491 | 17,99 | 13,358 | 38,86 | 28,854 | 41,23 | 30,613 |
| 91 | 23,01 | 17,085 | 30,06 | 22,32 | 20,97 | 15,57 | 18,68 | 13,87 | 38,92 | 28,898 | 41,13 | 30,539 |
| 92 | 24,76 | 18,384 | 28,27 | 20,99 | 19,56 | 14,523 | 20,62 | 15,31 | 40,22 | 29,863 | 39,88 | 29,611 |
| 93 | 25,59 | 19,001 | 27,29 | 20,263 | 18,78 | 13,944 | 21,48 | 15,949 | 39,64 | 29,433 | 40,43 | 30,019 |
| 94 | 27,15 | 20,159 | 28,96 | 21,503 | 17,82 | 13,231 | 22,2 | 16,484 | 39,41 | 29,262 | 40,71 | 30,227 |
| 95 | 28,54 | 21,191 | 24,41 | 18,124 | 19,49 | 14,471 | 20,62 | 15,31 | 40,14 | 29,804 | 39,92 | 29,641 |
| 96 | 29,45 | 21,867 | 24,93 | 18,511 | 18,39 | 13,655 | 20,64 | 15,325 | 41,18 | 30,576 | 38,94 | 28,913 |
| 97 | 26,22 | 19,468 | 27,92 | 20,731 | 17,61 | 13,075 | 22,49 | 16,699 | 39,35 | 29,217 | 40,74 | 30,249 |
| 98 | 27,54 | 20,448 | 25,29 | 18,778 | 18,37 | 13,64 | 21,69 | 16,105 | 38,55 | 28,623 | 41,55 | 30,851 |
| 99 | 25,25 | 18,748 | 29,16 | 21,651 | 19,26 | 14,301 | 20,96 | 15,563 | 40,44 | 30,027 | 39,68 | 29,462 |
| 100 | 24,56 | 18,236 | 29,91 | 22,208 | 18,47 | 13,714 | 21,63 | 16,06 | 38,78 | 28,794 | 41,3 | 30,665 |
| 101 | 26,11 | 19,387 | 26,92 | 19,988 | 21,19 | 15,734 | 19,04 | 14,137 | 40,62 | 30,16 | 39,44 | 29,284 |
| 102 | 27,64 | 20,523 | 26,16 | 19,424 | 18,78 | 13,944 | 21,23 | 15,763 | 42,91 | 31,861 | 40,41 | 30,004 |
| 103 | 28,29 | 21,005 | 26,19 | 19,446 | 18,33 | 13,61 | 21,94 | 16,29 | 41,65 | 30,925 | 38,43 | 28,534 |
| 104 | 28,01 | 20,797 | 24,84 | 18,444 | 20,09 | 14,917 | 20,29 | 15,065 | 39,49 | 29,321 | 40,58 | 30,131 |
| 105 | 25,06 | 18,607 | 27,79 | 20,634 | 18,82 | 13,974 | 21,35 | 15,852 | 41,77 | 31,014 | 38,27 | 28,415 |
| 106 | 26,66 | 19,795 | 26,29 | 19,52 | 19,93 | 14,798 | 20,29 | 15,065 | 40,28 | 29,908 | 41,28 | 30,65 |
| 107 | 27,79 | 20,634 | 26,67 | 19,802 | 19,04 | 14,137 | 22,99 | 17,07 | 39,19 | 29,099 | 40,89 | 30,361 |
| 108 | 27,06 | 20,092 | 27,39 | 20,337 | 17,92 | 13,306 | 21,99 | 16,328 | 42,34 | 31,437 | 37,74 | 28,022 |
| 109 | 26,12 | 19,394 | 26,72 | 19,84 | 19,97 | 14,828 | 20,28 | 15,058 | 40,2 | 29,849 | 39,86 | 29,596 |
| 110 | 27,23 | 20,218 | 27,22 | 20,211 | 18,88 | 14,018 | 21,22 | 15,756 | 39,08 | 29,017 | 41,04 | 30,472 |
| 111 | 26,33 | 19,55 | 26,45 | 19,639 | 21,64 | 16,068 | 18,61 | 13,818 | 38,45 | 28,549 | 41,86 | 31,081 |
| 112 | 27,79 | 20,634 | 25,24 | 18,741 | 21,02 | 15,607 | 18,99 | 14,1 | 41,34 | 30,695 | 38,75 | 28,772 |
| 113 | 28,41 | 21,094 | 24,56 | 18,236 | 20,02 | 14,865 | 21,68 | 16,097 | 40,22 | 29,863 | 39,88 | 29,611 |
| 114 | 24,36 | 18,087 | 30,03 | 22,297 | 19,12 | 14,197 | 20,95 | 15,555 | 38,53 | 28,609 | 41,55 | 30,851 |
| 115 | 25,43 | 18,882 | 27,41 | 20,352 | 19,81 | 14,709 | 20,36 | 15,117 | 41,64 | 30,918 | 38,63 | 28,683 |
| 116 | 26,41 | 19,609 | 26,62 | 19,765 | 20,28 | 15,058 | 19,99 | 14,843 | 40,33 | 29,945 | 39,76 | 29,522 |
| 117 | 27,02 | 20,062 | 27,48 | 20,404 | 18,93 | 14,056 | 21,09 | 15,659 | 38,67 | 28,712 | 41,41 | 30,747 |
| 118 | 27,71 | 20,575 | 25,14 | 18,666 | 19,81 | 14,709 | 20,33 | 15,095 | 37,63 | 27,94 | 42,44 | 31,512 |
| 119 | 28,55 | 21,198 | 24,51 | 18,199 | 21,34 | 15,845 | 18,76 | 13,929 | 42,22 | 31,348 | 37,85 | 28,104 |
| 120 | 27,29 | 20,263 | 25,79 | 19,149 | 20,49 | 15,214 | 19,56 | 14,523 | 39,12 | 29,047 | 40,96 | 30,413 |
| 121 | 23,69 | 17,59 | 29,26 | 21,726 | 19,84 | 14,731 | 20,03 | 14,872 | 41,9 | 31,111 | 38,19 | 28,356 |
| 122 | 25,11 | 18,644 | 27,68 | 20,552 | 22,13 | 16,432 | 18,28 | 13,573 | 39,19 | 29,099 | 40,91 | 30,376 |
| 123 | 26,12 | 19,394 | 27,97 | 20,768 | 23,64 | 17,553 | 16,61 | 12,333 | 41,03 | 30,465 | 39,04 | 28,987 |
| 124 | 24,14 | 17,924 | 28,96 | 21,503 | 19,79 | 14,694 | 20,18 | 14,984 | 39,71 | 29,485 | 40,39 | 29,99 |
| 125 | 23,06 | 17,122 | 30,33 | 22,52 | 23,28 | 17,285 | 17,16 | 12,741 | 43,51 | 32,306 | 36,53 | 27,124 |
| 126 | 25,54 | 18,963 | 27,49 | 20,411 | 21,68 | 16,097 | 18,54 | 13,766 | 44,56 | 33,086 | 35,77 | 26,559 |
| 127 | 24,43 | 18,139 | 29,28 | 21,74 | 23,48 | 17,434 | 17,44 | 12,949 | 41,53 | 30,836 | 38,56 | 28,631 |
| 128 | 25,39 | 18,852 | 27,63 | 20,515 | 21,91 | 16,268 | 18,51 | 13,744 | 39,58 | 29,388 | 40,52 | 30,086 |
| 129 | 26,28 | 19,513 | 26,88 | 19,958 | 19,93 | 14,798 | 20,29 | 15,065 | 41,38 | 30,725 | 38,71 | 28,742 |
| 130 | 27,55 | 20,456 | 26,92 | 19,988 | 18,75 | 13,922 | 21,51 | 15,971 | 39,7 | 29,477 | 40,39 | 29,99 |
| 131 | 26,63 | 19,773 | 27,86 | 20,686 | 18,21 | 13,521 | 22,19 | 16,476 | 42,21 | 31,341 | 38,07 | 28,267 |
| 132 | 27,11 | 20,129 | 27,34 | 20,3 | 19,09 | 14,174 | 20,96 | 15,563 | 39,98 | 29,685 | 40,14 | 29,804 |
| 133 | 26,41 | 19,609 | 26,31 | 19,535 | 19,89 | 14,768 | 20,38 | 15,132 | 42,1 | 31,259 | 38,22 | 28,378 |
| 134 | 25,16 | 18,681 | 27,64 | 20,523 | 18,41 | 13,669 | 21,76 | 16,157 | 39,83 | 29,574 | 40,06 | 29,745 |
| 135 | 26,21 | 19,461 | 26,61 | 19,758 | 18,89 | 14,026 | 21,36 | 15,86 | 38,49 | 28,579 | 41,56 | 30,858 |
| 136 | 26,72 | 19,84 | 26,15 | 19,416 | 18,84 | 13,989 | 21,35 | 15,852 | 42,52 | 31,571 | 37,54 | 27,873 |
| 137 | 28,22 | 20,953 | 24,82 | 18,429 | 20,34 | 15,102 | 21,62 | 16,053 | 39,98 | 29,685 | 40,12 | 29,789 |
| 138 | 26,68 | 19,81 | 26,23 | 19,476 | 19,74 | 14,657 | 20,43 | 15,169 | 38,93 | 28,906 | 41,14 | 30,546 |
| 139 | 27,42 | 20,359 | 25,42 | 18,874 | 20,1 | 14,924 | 20,01 | 14,857 | 43,01 | 31,935 | 37,56 | 27,888 |
| 140 | 25,58 | 18,993 | 28,85 | 21,421 | 19,07 | 14,159 | 21,16 | 15,711 | 40,12 | 29,789 | 39,94 | 29,655 |
| 141 | 26,96 | 20,018 | 26,08 | 19,364 | 21,18 | 15,726 | 19,01 | 14,115 | 38,54 | 28,616 | 41,51 | 30,821 |
| 142 | 25,51 | 18,941 | 27,29 | 20,263 | 19,8 | 14,702 | 20,42 | 15,162 | 41,83 | 31,059 | 38,26 | 28,408 |
| 143 | 26,99 | 20,04 | 25,83 | 19,179 | 21,62 | 16,053 | 18,44 | 13,692 | 41,24 | 30,621 | 38,79 | 28,802 |
| 144 | 27,95 | 20,753 | 25,01 | 18,57 | 19,06 | 14,152 | 20,51 | 15,229 | 42,21 | 31,341 | 37,46 | 27,814 |
| 145 | 25,89 | 19,223 | 27,13 | 20,144 | 21,3 | 15,815 | 18,94 | 14,063 | 44,31 | 32,9 | 35,96 | 26,7 |
| 146 | 24,83 | 18,436 | 27,95 | 20,753 | 19,03 | 14,13 | 21,11 | 15,674 | 40,76 | 30,264 | 39,59 | 29,396 |
| 147 | 26,04 | 19,335 | 26,86 | 19,944 | 21,01 | 15,6 | 19,27 | 14,308 | 39,03 | 28,98 | 41,22 | 30,606 |
| 148 | 24,51 | 18,199 | 28,29 | 21,005 | 18,49 | 13,729 | 21,64 | 16,068 | 38,02 | 28,23 | 42,28 | 31,393 |
| 149 | 25,17 | 18,689 | 27,64 | 20,523 | 19,19 | 14,249 | 20,98 | 15,578 | 41,21 | 30,598 | 38,84 | 28,839 |
| 150 | 26,27 | 19,505 | 28,21 | 20,946 | 18,53 | 13,759 | 21,71 | 16,12 | 43,16 | 32,046 | 36,83 | 27,346 |
| 151 | 27,1 | 20,122 | 25,86 | 19,201 | 19,45 | 14,442 | 20,69 | 15,362 | 40,07 | 29,752 | 39,97 | 29,678 |
| 152 | 26,07 | 19,357 | 26,97 | 20,025 | 20,83 | 15,466 | 19,39 | 14,397 | 41,59 | 30,881 | 38,46 | 28,557 |
| 153 | 25,13 | 18,659 | 27,82 | 20,656 | 20,19 | 14,991 | 19,98 | 14,835 | 39,23 | 29,128 | 40,82 | 30,309 |
| 154 | 23,62 | 17,538 | 29,28 | 21,74 | 19,44 | 14,434 | 20,49 | 15,214 | 42,05 | 31,222 | 37,99 | 28,208 |
| 155 | 25,74 | 19,112 | 27,29 | 20,263 | 20,53 | 15,244 | 19,68 | 14,612 | 43,21 | 32,083 | 37,03 | 27,495 |
| 156 | 24,89 | 18,481 | 28,13 | 20,887 | 21,23 | 15,763 | 18,93 | 14,056 | 40,97 | 30,42 | 39,09 | 29,024 |
| 157 | 25,83 | 19,179 | 27,09 | 20,114 | 19,73 | 14,65 | 20,5 | 15,221 | 39,23 | 29,128 | 41,09 | 30,509 |
| 158 | 27,09 | 20,114 | 25,94 | 19,26 | 20,93 | 15,541 | 19,24 | 14,286 | 42,31 | 31,415 | 38,03 | 28,237 |
| 159 | 27,94 | 20,745 | 25,09 | 18,629 | 21,31 | 15,823 | 19,58 | 14,538 | 39,65 | 29,44 | 41,91 | 31,118 |
| 160 | 25,57 | 18,986 | 28,01 | 20,797 | 19,41 | 14,412 | 20,82 | 15,459 | 40,61 | 30,153 | 39,53 | 29,351 |
| 161 | 24,59 | 18,258 | 28,31 | 21,02 | 18,59 | 13,803 | 21,47 | 15,941 | 41,85 | 31,074 | 28,26 | 20,983 |
| 162 | 26,41 | 19,609 | 26,38 | 19,587 | 19,49 | 14,471 | 20,73 | 15,392 | 41,23 | 30,613 | 40,75 | 30,257 |
| 163 | 27,42 | 20,359 | 25,6 | 19,008 | 21,19 | 15,734 | 18,77 | 13,937 | 42,55 | 31,593 | 37,56 | 27,888 |
| 164 | 25,43 | 18,882 | 27,53 | 20,441 | 20,33 | 15,095 | 19,87 | 14,753 | 44,44 | 32,997 | 36,13 | 26,827 |
| 165 | 24,94 | 18,518 | 27,83 | 20,664 | 19,29 | 14,323 | 20,86 | 15,489 | 41,04 | 30,472 | 39,48 | 29,314 |
| 166 | 26,14 | 19,409 | 28,19 | 20,931 | 17,68 | 13,127 | 22,57 | 16,758 | 42,56 | 31,601 | 37,49 | 27,836 |
| 167 | 27,31 | 20,278 | 27,08 | 20,107 | 18,78 | 13,944 | 21,51 | 15,971 | 40,46 | 30,042 | 39,85 | 29,589 |
| 168 | 28,71 | 21,317 | 24,23 | 17,991 | 20,32 | 15,088 | 20,23 | 15,021 | 42,77 | 31,757 | 37,29 | 27,688 |
| 169 | 27,87 | 20,693 | 25,16 | 18,681 | 21,29 | 15,808 | 19,58 | 14,538 | 42,83 | 31,801 | 39,03 | 28,98 |
| 170 | 25,73 | 19,105 | 27,31 | 20,278 | 20,47 | 15,199 | 19,73 | 14,65 | 39,64 | 29,433 | 40,44 | 30,027 |
| 171 | 24,45 | 18,154 | 28,29 | 21,005 | 19,11 | 14,189 | 20,9 | 15,518 | 44,04 | 32,7 | 36,01 | 26,737 |
| 172 | 22,96 | 17,048 | 29,89 | 22,193 | 17,97 | 13,343 | 21,65 | 16,075 | 41,62 | 30,903 | 38,44 | 28,542 |
| 173 | 25,09 | 18,629 | 27,08 | 20,107 | 16,91 | 12,556 | 23,26 | 17,271 | 39,09 | 29,024 | 40,95 | 30,405 |
| 174 | 26,21 | 19,461 | 26,49 | 19,669 | 18,26 | 13,558 | 21,94 | 16,29 | 41,82 | 31,051 | 38,17 | 28,341 |
| 175 | 27,42 | 20,359 | 25,37 | 18,837 | 19,53 | 14,501 | 20,44 | 15,177 | 40,18 | 29,834 | 39,92 | 29,641 |
| 176 | 28,6 | 21,236 | 24,41 | 18,124 | 20,97 | 15,57 | 19,05 | 14,145 | 38,48 | 28,571 | 41,58 | 30,873 |
| 177 | 26,59 | 19,743 | 26,04 | 19,335 | 22,29 | 16,55 | 17,85 | 13,254 | 41,94 | 31,14 | 38,13 | 28,312 |
| 178 | 24,36 | 18,087 | 28,64 | 21,265 | 21,38 | 15,875 | 18,69 | 13,877 | 39,76 | 29,522 | 40,32 | 29,938 |
| 179 | 22,24 | 16,513 | 30,75 | 22,832 | 20,19 | 14,991 | 19,16 | 14,226 | 38,53 | 28,609 | 41,78 | 31,022 |
| 180 | 23,74 | 17,627 | 30,69 | 22,787 | 19,16 | 14,226 | 20,61 | 15,303 | 41,24 | 30,621 | 38,82 | 28,824 |
| 181 | 25,21 | 18,718 | 27,52 | 20,434 | 17,94 | 13,32 | 22,26 | 16,528 | 43,09 | 31,994 | 36,31 | 26,96 |
| 182 | 26,91 | 19,981 | 25,94 | 19,26 | 18,64 | 13,84 | 21,36 | 15,86 | 43,72 | 32,462 | 38,15 | 28,326 |
| 183 | 27,52 | 20,434 | 25,31 | 18,793 | 19,65 | 14,59 | 20,46 | 15,192 | 44,75 | 33,227 | 35,86 | 26,626 |
| 184 | 28,24 | 20,968 | 24,75 | 18,377 | 21,55 | 16,001 | 18,98 | 14,093 | 43,51 | 32,306 | 37,39 | 27,762 |
| 185 | 24,35 | 18,08 | 29,27 | 21,733 | 23,02 | 17,092 | 17,06 | 12,667 | 40,3 | 29,923 | 39,99 | 29,693 |
| 186 | 22,24 | 16,513 | 30,43 | 22,594 | 21,89 | 16,253 | 17,65 | 13,105 | 42,15 | 31,296 | 38,14 | 28,319 |
| 187 | 21,59 | 16,031 | 31,46 | 23,359 | 20,56 | 15,266 | 19,59 | 14,546 | 43,12 | 32,017 | 36,93 | 27,421 |
| 188 | 25,98 | 19,29 | 26,87 | 19,951 | 18,61 | 13,818 | 21,6 | 16,038 | 41,67 | 30,94 | 38,33 | 28,46 |
| 189 | 26,72 | 19,84 | 26,28 | 19,513 | 19,37 | 14,382 | 21,75 | 16,149 | 38,91 | 28,891 | 41,11 | 30,524 |
| 190 | 25,19 | 18,704 | 27,49 | 20,411 | 17,69 | 13,135 | 22,39 | 16,625 | 38,31 | 28,445 | 41,75 | 30,999 |
| 191 | 26,13 | 19,402 | 28,31 | 21,02 | 19,04 | 14,137 | 21,18 | 15,726 | 40,29 | 29,915 | 39,75 | 29,514 |
| 192 | 26,53 | 19,699 | 27,39 | 20,337 | 24,82 | 18,429 | 16,35 | 12,14 | 41,75 | 30,999 | 38,33 | 28,46 |
| 193 | 24,19 | 17,961 | 29,19 | 21,674 | 23,14 | 17,181 | 16,92 | 12,563 | 40,88 | 30,353 | 39,69 | 29,47 |
| 194 | 25,18 | 18,696 | 27,59 | 20,486 | 20,99 | 15,585 | 19,07 | 14,159 | 43,38 | 32,21 | 36,69 | 27,242 |
| 195 | 23,51 | 17,456 | 29,4 | 21,83 | 19,72 | 14,642 | 20,16 | 14,969 | 40,91 | 30,376 | 39,11 | 29,039 |
| 196 | 23,07 | 17,129 | 29,96 | 22,245 | 21,07 | 15,644 | 18,68 | 13,87 | 43,11 | 32,009 | 36,93 | 27,421 |
| 197 | 25,42 | 18,874 | 27,46 | 20,389 | 19,51 | 14,486 | 20,72 | 15,385 | 40,19 | 29,841 | 39,93 | 29,648 |
| 198 | 26,26 | 19,498 | 26,42 | 19,617 | 19,98 | 14,835 | 20,23 | 15,021 | 38,28 | 28,423 | 41,79 | 31,029 |
| 199 | 25,19 | 18,704 | 27,86 | 20,686 | 20,59 | 15,288 | 19,56 | 14,523 | 40,75 | 30,257 | 39,32 | 29,195 |
| 200 | 28,49 | 21,154 | 25,98 | 19,29 | 17,65 | 13,105 | 21,77 | 16,164 | 40,56 | 30,116 | 39,54 | 29,358 |

Πίνακας 5.3

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους προηγούμενους πίνακες, για τις παραμέτρους a, b, c του ελλειψοειδούς που αντιστοιχούν σε κάθε μέτρηση, καθώς επίσης και ο αντίστοιχος όγκος που υπολογίστηκε για το ελλειψοειδές.

| A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) | A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,67625 | 14,93168 | 29,66659 | 36,5096 | 41 | 20,22199 | 14,95024 | 29,74084 | 37,6629 |
| 2 | 19,38668 | 15,444 | 29,68515 | 37,22982 | 42 | 19,66883 | 14,80916 | 29,75569 | 36,30509 |
| 3 | 19,67996 | 14,7609 | 29,60348 | 36,02205 | 43 | 19,602 | 14,89455 | 29,74826 | 36,38128 |
| 4 | 19,6911 | 14,90569 | 29,67401 | 36,48269 | 44 | 19,64655 | 14,95024 | 29,74084 | 36,59116 |
| 5 | 19,61314 | 14,91683 | 29,65174 | 36,3381 | 45 | 19,59829 | 14,85743 | 29,73713 | 36,27014 |
| 6 | 19,68368 | 14,93539 | 29,75569 | 36,64218 | 46 | 19,59086 | 14,95024 | 29,74084 | 36,48744 |
| 7 | 19,62799 | 14,95395 | 29,74084 | 36,56567 | 47 | 20,08463 | 14,86485 | 29,74455 | 37,19806 |
| 8 | 20,23684 | 14,92054 | 29,74084 | 37,61568 | 48 | 19,71709 | 14,88713 | 29,74084 | 36,56751 |
| 9 | 20,24055 | 14,95395 | 29,74455 | 37,71154 | 49 | 19,62799 | 14,84629 | 29,74084 | 36,30241 |
| 10 | 19,66511 | 14,95395 | 29,77054 | 36,67141 | 50 | 19,71709 | 14,8797 | 29,81509 | 36,64052 |
| 11 | 20,25169 | 14,94281 | 29,75569 | 37,7183 | 51 | 19,7208 | 14,94281 | 29,74826 | 36,72037 |
| 12 | 20,2851 | 14,93539 | 29,76683 | 37,7759 | 52 | 19,72823 | 14,92425 | 29,75198 | 36,69315 |
| 13 | 19,7208 | 14,97623 | 29,74826 | 36,80248 | 53 | 19,70224 | 14,94653 | 29,73713 | 36,68119 |
| 14 | 19,64655 | 14,90569 | 29,74084 | 36,48212 | 54 | 20,22199 | 14,63468 | 29,73713 | 36,86333 |
| 15 | 19,62799 | 14,9094 | 29,69258 | 36,39757 | 55 | 19,62428 | 14,95766 | 29,73713 | 36,56326 |
| 16 | 19,62428 | 14,84629 | 29,7594 | 36,3182 | 56 | 20,24426 | 14,83886 | 29,7594 | 37,44686 |
| 17 | 19,63541 | 14,80916 | 29,51066 | 35,94497 | 57 | 20,24055 | 14,88713 | 29,71856 | 37,51021 |
| 18 | 19,61314 | 14,74234 | 29,91904 | 36,23678 | 58 | 19,70224 | 14,84629 | 29,74455 | 36,44428 |
| 19 | 19,60943 | 14,86114 | 30,04526 | 36,67596 | 59 | 19,68739 | 14,88713 | 29,74084 | 36,51243 |
| 20 | 19,63541 | 14,84258 | 29,74455 | 36,31159 | 60 | 19,71709 | 14,69779 | 30,40538 | 36,90912 |
| 21 | 19,62428 | 14,70893 | 29,94503 | 36,20661 | 61 | 19,64284 | 14,54558 | 29,88191 | 35,76285 |
| 22 | 19,67254 | 14,95766 | 29,74084 | 36,65776 | 62 | 19,67996 | 14,85743 | 29,9376 | 36,66683 |
| 23 | 19,61685 | 14,87228 | 29,73713 | 36,34078 | 63 | 20,23313 | 14,96138 | 29,72228 | 37,68818 |
| 24 | 19,66511 | 14,75719 | 29,73713 | 36,14828 | 64 | 19,71338 | 15,22868 | 29,7297 | 37,38542 |
| 25 | 19,70595 | 14,86856 | 29,73341 | 36,49217 | 65 | 19,71338 | 14,9391 | 29,74455 | 36,69285 |
| 26 | 20,08091 | 14,93168 | 29,74826 | 37,36304 | 66 | 19,70966 | 14,95766 | 29,74084 | 36,72694 |
| 27 | 19,85816 | 14,94281 | 29,9376 | 37,21148 | 67 | 19,62428 | 14,86114 | 29,74084 | 36,33185 |
| 28 | 20,09205 | 14,95024 | 29,74455 | 37,42556 | 68 | 20,23684 | 14,64953 | 30,34598 | 37,6839 |
| 29 | 19,70224 | 14,9391 | 29,74084 | 36,66754 | 69 | 20,00666 | 14,61611 | 29,87449 | 36,5928 |
| 30 | 19,59829 | 15,08018 | 29,74084 | 36,81852 | 70 | 19,63913 | 14,92425 | 29,8782 | 36,6824 |
| 31 | 20,77515 | 14,91311 | 29,59605 | 38,40916 | 71 | 19,58344 | 14,95024 | 29,85964 | 36,61931 |
| 32 | 19,63541 | 14,95766 | 29,74826 | 36,59772 | 72 | 19,65026 | 14,82401 | 29,74455 | 36,29361 |
| 33 | 19,62428 | 14,72378 | 29,7297 | 35,98255 | 73 | 20,27025 | 14,92054 | 29,74084 | 37,67779 |
| 34 | 19,6614 | 14,89084 | 29,69258 | 36,41414 | 74 | 20,22199 | 14,94653 | 29,70743 | 37,61124 |
| 35 | 20,15516 | 14,90569 | 29,74455 | 37,43125 | 75 | 20,22941 | 14,84629 | 29,75198 | 37,42877 |
| 36 | 19,64284 | 14,94653 | 29,92275 | 36,79888 | 76 | 20,23684 | 15,09874 | 29,76311 | 38,09344 |
| 37 | 20,24055 | 14,84258 | 30,42023 | 38,28094 | 77 | 19,8693 | 14,91683 | 29,73341 | 36,9141 |
| 38 | 19,62799 | 14,77575 | 29,73713 | 36,12542 | 78 | 19,71338 | 14,77575 | 29,7297 | 36,27352 |
| 39 | 19,71709 | 14,66066 | 29,73713 | 36,00675 | 79 | 20,20343 | 14,91683 | 29,81138 | 37,63327 |
| 40 | 19,602 | 14,87228 | 29,74455 | 36,32234 | 80 | 19,59086 | 14,95395 | 29,89676 | 36,68785 |

| A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) | A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 19,45721 | 14,94653 | 30,40166 | 37,03453 | 126 | 19,68739 | 14,93168 | 29,82251 | 36,72226 |
| 82 | 19,70595 | 14,70521 | 29,82994 | 36,20842 | 127 | 19,93984 | 15,19155 | 29,73341 | 37,72742 |
| 83 | 19,70966 | 14,93168 | 29,74084 | 36,66313 | 128 | 19,68368 | 15,00593 | 29,73713 | 36,79227 |
| 84 | 21,60304 | 14,73863 | 29,73341 | 39,65566 | 129 | 19,73565 | 14,93168 | 29,73341 | 36,7023 |
| 85 | 20,21828 | 14,93168 | 30,95111 | 39,1397 | 130 | 20,22199 | 14,94653 | 29,73341 | 37,64414 |
| 86 | 19,62799 | 14,95024 | 29,72599 | 36,53834 | 131 | 20,22941 | 14,9985 | 29,80395 | 37,87857 |
| 87 | 19,58344 | 14,94281 | 30,92513 | 37,90717 | 132 | 20,21456 | 14,86856 | 29,74455 | 37,44806 |
| 88 | 19,69481 | 14,84629 | 29,71485 | 36,39417 | 133 | 19,5723 | 14,95024 | 29,8188 | 36,54843 |
| 89 | 19,71338 | 14,9391 | 29,7297 | 36,67453 | 134 | 19,602 | 14,91311 | 29,65916 | 36,31752 |
| 90 | 19,59829 | 14,92425 | 29,73341 | 36,42873 | 135 | 19,60943 | 14,94281 | 29,71856 | 36,47654 |
| 91 | 19,70224 | 14,72006 | 29,71856 | 36,10286 | 136 | 19,62799 | 14,92054 | 29,72228 | 36,4612 |
| 92 | 19,68739 | 14,91683 | 29,73713 | 36,58071 | 137 | 19,6911 | 15,57765 | 29,73713 | 38,20846 |
| 93 | 19,6317 | 14,94653 | 29,72599 | 36,53617 | 138 | 19,64284 | 14,91311 | 29,72599 | 36,47518 |
| 94 | 20,83084 | 14,85743 | 29,74455 | 38,56082 | 139 | 19,61685 | 14,89084 | 29,91161 | 36,59964 |
| 95 | 19,65769 | 14,89084 | 29,72228 | 36,44368 | 140 | 20,20714 | 14,93539 | 29,72228 | 37,57439 |
| 96 | 20,18858 | 14,48989 | 29,74455 | 36,44741 | 141 | 19,6911 | 14,92054 | 29,71856 | 36,57386 |
| 97 | 20,09948 | 14,88713 | 29,73341 | 37,26738 | 142 | 19,602 | 14,93168 | 29,73341 | 36,45376 |
| 98 | 19,61314 | 14,87228 | 29,73713 | 36,3339 | 143 | 19,60943 | 14,87228 | 29,71114 | 36,29528 |
| 99 | 20,19971 | 14,93168 | 29,74455 | 37,57939 | 144 | 19,6614 | 14,69036 | 29,57749 | 35,78466 |
| 100 | 20,22199 | 14,88713 | 29,7297 | 37,48986 | 145 | 19,68368 | 14,9391 | 29,80024 | 36,70616 |
| 101 | 19,68739 | 14,93539 | 29,72228 | 36,60794 | 146 | 19,59458 | 14,90198 | 29,82994 | 36,48553 |
| 102 | 19,97325 | 14,85371 | 30,93255 | 38,44042 | 147 | 19,63913 | 14,95395 | 29,79281 | 36,65035 |
| 103 | 20,2257 | 14,95024 | 29,7297 | 37,65571 | 148 | 19,602 | 14,89826 | 29,81138 | 36,46755 |
| 104 | 19,62056 | 14,99108 | 29,72599 | 36,62428 | 149 | 19,60571 | 14,91311 | 29,71856 | 36,39715 |
| 105 | 19,62056 | 14,91311 | 29,71485 | 36,42016 | 150 | 20,2257 | 14,9391 | 29,69629 | 37,58536 |
| 106 | 19,65769 | 14,93168 | 30,27915 | 37,2283 | 151 | 19,6614 | 14,90198 | 29,71485 | 36,46871 |
| 107 | 20,21828 | 15,60364 | 29,7297 | 39,28702 | 152 | 19,6911 | 14,93168 | 29,71856 | 36,60117 |
| 108 | 20,21456 | 14,81659 | 29,7297 | 37,29853 | 153 | 19,65769 | 14,91311 | 29,71856 | 36,49364 |
| 109 | 19,61685 | 14,94281 | 29,72228 | 36,49491 | 154 | 19,63913 | 14,82401 | 29,71485 | 36,23682 |
| 110 | 20,21456 | 14,88713 | 29,74455 | 37,49481 | 155 | 19,68739 | 14,92796 | 29,7891 | 36,672 |
| 111 | 19,59458 | 14,94281 | 29,81509 | 36,5673 | 156 | 19,68368 | 14,9094 | 29,72228 | 36,53735 |
| 112 | 19,68739 | 14,85371 | 29,73341 | 36,42139 | 157 | 19,64655 | 14,93539 | 29,8188 | 36,65064 |
| 113 | 19,66511 | 15,48113 | 29,73713 | 37,92159 | 158 | 19,68739 | 14,91311 | 29,82623 | 36,68118 |
| 114 | 20,19229 | 14,87599 | 29,7297 | 37,40679 | 159 | 19,68739 | 15,18041 | 30,27915 | 37,90565 |
| 115 | 19,61685 | 14,91311 | 29,80024 | 36,51791 | 160 | 19,89158 | 14,93539 | 29,75198 | 37,02457 |
| 116 | 19,68739 | 14,95024 | 29,73341 | 36,65807 | 161 | 19,63913 | 14,87228 | 26,02834 | 31,84451 |
| 117 | 20,23313 | 14,85743 | 29,7297 | 37,43567 | 162 | 19,59829 | 14,93168 | 30,43508 | 37,30694 |
| 118 | 19,62056 | 14,90198 | 29,72599 | 36,40661 | 163 | 19,68368 | 14,83515 | 29,74084 | 36,37809 |
| 119 | 19,69853 | 14,88713 | 29,72599 | 36,51484 | 164 | 19,6614 | 14,92425 | 29,91161 | 36,76507 |
| 120 | 19,70595 | 14,86856 | 29,7297 | 36,48762 | 165 | 19,59086 | 14,90569 | 29,89305 | 36,5649 |
| 121 | 19,65769 | 14,80174 | 29,73341 | 36,23919 | 166 | 20,17001 | 14,94281 | 29,71856 | 37,51932 |
| 122 | 19,59829 | 15,00221 | 29,73713 | 36,6236 | 167 | 20,19229 | 14,95766 | 29,81509 | 37,7202 |
| 123 | 20,08091 | 14,94281 | 29,72599 | 37,36291 | 168 | 19,65398 | 15,05419 | 29,72228 | 36,8365 |
| 124 | 19,71338 | 14,83886 | 29,73713 | 36,43755 | 169 | 19,68739 | 15,17299 | 30,39053 | 38,02647 |
| 125 | 19,82104 | 15,01335 | 29,71485 | 37,03959 | 170 | 19,6911 | 14,92425 | 29,7297 | 36,59667 |

| A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) | A/A | a (mm) | b (mm) | c (mm) | V (cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 19,57973 | 14,85371 | 29,71856 | 36,20412 | 186 | 19,55374 | 14,67923 | 29,80766 | 35,83847 |
| 172 | 19,62056 | 14,70893 | 29,72228 | 35,93048 | 187 | 19,69481 | 14,90569 | 29,71856 | 36,54435 |
| 173 | 19,36811 | 14,91311 | 29,71485 | 35,95156 | 188 | 19,62056 | 14,92796 | 29,7 | 36,43821 |
| 174 | 19,56488 | 14,92425 | 29,69629 | 36,32121 | 189 | 19,67625 | 15,2658 | 29,70743 | 37,37795 |
| 175 | 19,59829 | 14,83886 | 29,73713 | 36,22483 | 190 | 19,55745 | 14,8797 | 29,72228 | 36,23073 |
| 176 | 19,67996 | 14,85743 | 29,72228 | 36,40311 | 191 | 20,21085 | 14,93168 | 29,71485 | 37,56257 |
| 177 | 19,53889 | 14,90198 | 29,72599 | 36,25505 | 192 | 20,0178 | 15,28436 | 29,7297 | 38,10156 |
| 178 | 19,67625 | 14,87599 | 29,7297 | 36,45082 | 193 | 19,81733 | 14,87228 | 29,91161 | 36,92758 |
| 179 | 19,67254 | 14,60869 | 29,81509 | 35,89189 | 194 | 19,59086 | 14,87228 | 29,72599 | 36,27905 |
| 180 | 20,20714 | 14,76461 | 29,72228 | 37,14476 | 195 | 19,64284 | 14,80545 | 29,70743 | 36,18924 |
| 181 | 19,57601 | 14,92425 | 29,47725 | 36,07384 | 196 | 19,68739 | 14,75719 | 29,71485 | 36,16212 |
| 182 | 19,62056 | 14,85 | 30,39424 | 37,0952 | 197 | 19,6317 | 14,93539 | 29,74455 | 36,53174 |
| 183 | 19,61314 | 14,89084 | 29,92646 | 36,61088 | 198 | 19,55745 | 14,92796 | 29,72599 | 36,35278 |
| 184 | 19,67254 | 15,04676 | 30,03413 | 37,23977 | 199 | 19,69481 | 14,90569 | 29,72599 | 36,55348 |
| 185 | 19,90643 | 14,8797 | 29,80766 | 36,98316 | 200 | 20,22199 | 14,63468 | 29,73713 | 36,86333 |

Πίνακας 5.4

Στην Εικόνα 5.2 που ακολουθεί, φαίνεται γραφικά η σύγκριση της τιμής του πραγματικού όγκου του ελλειψοειδούς, με τις αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις.

Εικόνα 5.2

Στη συνέχεια ακολουθεί στατιστική επεξεργασία των τιμών που προέκυψαν από τις μετρήσεις, η οποία περιλαμβάνει την εύρεση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης των τιμών που αντιστοιχούν στις παραμέτρους a, b, c του ελλειψοειδούς και των τιμών που αντιστοιχούν στον όγκο που υπολογίστηκε για κάθε μέτρηση. Υπολογίζεται επίσης και το σφάλμα κάθε μέσου όρου των τιμών που υπολογίζεται σε σχέση με τις αντίστοιχες πραγματικές τιμές.

Μέσος όρος παραμέτρου a= 19,79709 mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,2871 mm

Μέσος όρος παραμέτρου b= 14,9075 mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,1385  mm

Μέσος όρος παραμέτρου c= 29,778 mm

Τυπική απόκλιση  σx=0,3352 mm

Μέσος όρος όγκου=36,81235 cm3

Τυπική απόκλιση  σx=0,7489 cm3

Όπως και στην περίπτωση του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, έτσι και στην περίπτωση του ελλειψοειδούς, τα σφάλματα για τις παραμέτρους a,b,c και για τον όγκο είναι πάρα πολύ μικρά. Επίσης η απόκλιση μεταξύ των τιμών που προέκυψαν από τις μετρήσεις είναι σχεδόν αμελητέα. Έτσι μπορούμε με ασφάλεια να μιλήσουμε για μεγάλη ακρίβεια των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο με τη βοήθεια του αισθητήρα υπερήχων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση του όγκου τυχαίων κοιλοτήτων από το εσωτερικό τους, με τη χρήση υπερήχων. Αρχικά αναπτύχθηκαν κάποιες μέθοδοι εκτίμησης του όγκου γνωστών γεωμετρικών στερεών. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε ότι ο αισθητήρας υπερήχων βρισκόταν στο εσωτερικό του εκάστοτε στερεού και είχε σφαιρικό σχήμα μικρών διαστάσεων. Από τις μεθόδους αυτές επιλέχτηκε εκείνη που συνδύαζε το μικρότερο αριθμό μετρήσεων και το ελάχιστο σφάλμα, ως καταλληλότερη μέθοδος και παρουσιάστηκε ένας αλγόριθμος για την εκτίμηση του όγκου τυχαίων κοιλοτήτων.

Στη συνέχεια έγιναν πειραματικές μετρήσεις σε συγκεκριμένα γεωμετρικά στερεά με τη βοήθεια ενός αισθητήρα υπερήχων. Οι μετρήσεις έγιναν στο εργαστήριο Βιοϊατρικής  τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. και αφορούσαν διαστάσεις των στερεών που ήταν απαραίτητες για τον υπολογισμό του όγκου τους. Από τις μετρήσεις αυτές διαπιστώθηκε η μεγάλη ακρίβεια του αισθητήρα υπερήχων όσον αφορά τη μέτρηση απόστασης, καθώς η απόκλιση του μετρούμενου από τον πραγματικό όγκο, ήταν πολύ μικρή.

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα εκτίμησης του όγκου μιας κοιλότητας με μετρήσεις από το εσωτερικό της. Για παράδειγμα στην Ιατρική η γνώση του όγκου κάποιων οργάνων παρέχει σημαντικές διαγνωστικές πληροφορίες. Μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι εκτίμησης του όγκου με μετρήσεις από την εξωτερική πλευρά μιας κοιλότητας, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, όπως στην περίπτωση ενός ασθενή που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ως μελλοντικό βήμα προτείνεται η κατασκευή ενός αισθητήρα υπερήχων ο οποίος θα συνδυάζει μικρό μέγεθος και μεγάλο αριθμό αισθητήρων εκπομπής υπερηχητικών δεσμών, κάτι το οποίο είναι εφικτό δεδομένης της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης. Έτσι θα είναι δυνατή η εκτίμηση του όγκου μιας τυχαίας κοιλότητας από το εσωτερικό της με αρκετά μεγάλη ακρίβεια και ευελιξία, πράγμα το οποίο θα βρει σίγουρα εφαρμογές σε πολλούς τομείς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1]	 Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα

Δ. Κουτσούρης – Κ. Νικήτα – Σ. Παυλόπουλος

[2]	 Ανάλυση 2 – Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

Ν. Καδιανάκης – Σ. Καρανάσιος – Α. Φελλούρης

[3]	Εισαγωγή στη Βιοϊατρική και κυτταρική μηχανική

Διδώ Γιόβα

[4]	 Γραμμική Άλγεβρα

Ν. Καδιανάκης – Σ. Καρανάσιος

[5]	Segmentation of the left and right cardiac ventricle using a

combined bi-temporal statistical model

Dominik Fritza, Daniel Rinckb, Rudiger Dillmanna, Michael Scheueringb

[6]	Measurements of organ volume by ultrasonography

O H Gilja*, T Hausken, A Berstad and S Ødegaard

[7]	 Intracardiac echocardiography: In vitro and in vivo

validation for right ventricular volume and function

Jose A. Vazquez de Prada, MD, a Ming Hui Chen, MD, a J. Luis Guerrero, BS, a Luis R. Padial, MD, a

Leng Jiang, MD, a Ehud Schwammenthal, MD, a Alik Sagie, MD, a Arthur E. Weyman, MD, a

Robert A. Levine, MD, a and Chunguang Chen, MD b Boston, Mass., and Hartford, Conn.

[8]	 Polyhedral Mass Properties

David Eberly

[9]	http://www.oktonia.com

# Text boxes

Μεθοδοι Υπολογισμου Ογκου Τυχαιων Και Μη Σχηματων Απο Εσωτερικο Σημειο Με Χρηση Υπερηχου

Νεκταριος Λ. Γαλανησ

Μεθοδοι Υπολογισμου Ογκου Τυχαιων Και Μη Σχηματων Απο Εσωτερικο Σημειο Με Χρηση Υπερηχου

Νεκταριος Λ. Γαλανησ

...............................

Διονύσης – Δημήτρης Κουτσούρης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...............................

Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

...............................

Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Copyright © Νεκτάριος Λ. Γαλάνης, 2009

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...................................

Νεκτάριος Λ. Γαλάνης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Τελικό σήμα

Σήμα στο transducer

Σήμα-οδηγός

α2

α1

Β

Μ

Α

Κ

Γ

Ε

Δ

Μ ΄

Α

Β

Γ

Δ

Θ

Γ

Ζ΄

Δ

Ζ

Α (r, θ, φ)

Α’

Ο

x

z

y

θ

φ

r

Β

Θ

Α

Κ

Γ

Λ

Δ

Ι

Α

Β

Γ

Δ

Ξ

Ε

Μ

Η

Ρ

Γ

Δ

Ε

Η

Σ

Ε

Τ

Η

Ζ

c

Πίνακας 3.14.Η περιοχή 2 της σφαίρας

a

b

c

O

A

B

Γ

ΟΑ=a

ΟΒ=b

ΟΓ=c

z

y

x